## Volumen
EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOSSERVIDORES PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Nombre del evaluado:
Laboratorio:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | ATESTAMIENTO
[5 empty] | SI | NO | OBSERVACIONES
Etapa 1. Reviso si el RVC presenta fugas
Etapa 2. Realiza premojado al RVP
Utilizó agua en condiciones de uso
Desalojo burbujas del RVP a través de la válvula
Realiza ajuste y lectura del menisco
Verter contenido del RVP al RVC
Verter contenido del RVC
Etapa 3. Calibrar el cuerpo del RVC
Calibrar cuerpo del RVC antes de ajuste de la escala
Llenar el RVP con agua en condiciones de uso y desalojar las posibles burbujas.
Medir la temperatura del líquido en el RVP ubicando el sensor del termómetro aproximadamente en el centro del cuerpo del recipiente hasta que estabilice la temperatura.
Realizar ajuste y lectura del menisco en el RVP hasta el trazo que indica su capacidad, según lo indicado en el certificado de calibración evitando error de paralaje.
Verter el contenido del RVP en el RVC tomando el tiempo de vertido y escurrido, evitando pérdida de líquido en la transferencia y finalmente abrir y cerrar la válvula, para desalojar posibles residuos de agua.
Desalojar posibles burbujas del RVC por medio de semi-giros y golpes suaves con la mano.
Realizar lectura del menisco en el RVC evitando error de paralaje.
Verificar si el menisco está en cero. Si el menisco no está en cero, se utiliza el IP de vidrio para adicionar o sustraer ∆V y así ubicar el menisco justo frente al trazo de la escala que indica cero en el RVC.
Si el menisco se encuentra en cero continua con el siguiente paso.
Medir la temperatura en el RVC, ubicando el sensor del termómetro aproximadamente en el centro del cuerpo del recipiente.
Verter el contenido del RVC en el desagüe dispuesto para tal efecto, en un tiempo de vertido de 30 s y de escurrido 30 s, a partir de la interrupción del caudal para un total de 60 s ± 10 s.
Sistema de Gestión del laboratorio
Ubica y utiliza todos los formatos y procedimientos que están en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI, para la realización de la calibración
Ubica y utiliza los formatos de hoja de cálculo y certificado de calibración que están en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI
EQUIPOS
Manipulación y uso de equipos |  |  |  |  | Calificación |  | Observaciones
[5 empty] | SI | NO
Uso y manejo de instalaciones donde se realiza la calibración
Uso y manejo equipo patrón. SERAPHIN. Serie No. 16-59357-02
Uso y manejo equipo bajo calibración
Uso y manejo del termómetro en líquido en el RVP. No. 347980.002
Uso y manejo del termómetro en líquido en el RVC. No. 347980.004
Uso y manejo de la probeta patrón
Uso y manejo del termo higrómetro. Inv. SIC. 023322
Uso y manejo del deshumificador 2
Utilización de los instrumentos auxiliares, gafas, perilla, Lupa, manguera, cronómetro.
GENERAR DATOS Y ANALIZAR RESULTADOS
ACTIVIDAD DE SUPERVISÓN |  |  |  |  | Calificación |  | Observaciones
[5 empty] | SI | NO
1. Revisa cada uno de los datos producto de la medición antes de generar el certificado de calibración
2. Analiza los datos resultantes de la calibración
3. Identifica desviaciones al analizar los resultados obtenidos en las mediciones
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación. Si en la manipulación y uso de equipos la calificación es no, no se autoriza el uso y manejo del equipo indicado y se vuelve a repetir la evaluación.
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CALIBRACIONES EN RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS (cuando aplique)
Yo |  |  |  | Responsable de la dirección técnica del laboratorio (suplente)
Autorizó A |  |  | Para realizar calibración en:
Esta autorización se realiza después de
EVALUACIÓN PARA CALIBRACIÓN (cuando aplique)
Yo |  |  |  | Responsable de la dirección técnica del laboratorio (suplente)
Evalúo A: |  |  | Para realizar calibraciones en :
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA |  |  |  |  | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  |  | FECHA:
OBSERVACIONES

## Balanzas
EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOSSERVIDORES PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS
Nombre del evaluado:
Laboratorio:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | ATESTAMIENTO
[5 empty] | SI | NO | OBSERVACIONES
Preparar los patrones de trabajo y la balanza a calibrar
Climatizar los patrones de trabajo (pesas)
Tomar datos y tarar la balanza
Se registran los datos de la balanza a calibrar en la hoja de cálculo
Se tara la balanza y se coloca 1/3 de la carga 3 precargas
CALIBRAR LA BALANZA
Las posiciones de carga para la prueba de excentricidad de acuerdo a la figura anterior son las siguientes:
1. Centro 2. Frontal izquierda 3. Posterior izquierda 4. Posterior derecha 5. Frontal derecha
Esperar que se estabilice la balanza, y una vez que se haya estabilizado se registra la lectura para cada indicación de la balanza
Realizar prueba de repetibilidad
Baja, media y alta de acuerdo a lo indicado por la balanza del usuario. Se aplica 10 veces y de forma prácticamente idéntica sobre el receptor de carga.
Realizar prueba de error de indicación
Error de indicación (exactitud), elegir cinco (5) puntos
Realizar indicación 1 antes de ajuste y se ajusta la balanza. (a criterio del usuario)
Después de ajustada la balanza se realizan dos indicaciones, en los cinco (5) puntos
Realizar aumentos reduciendo la cantidad de movimientos al colocar y quitar cargas del receptor (sin dejar llegar a cero la balanza)
Sistema de Gestión del laboratorio
Ubica y utiliza todos los formatos y procedimientos que están en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI, para la realización de la calibración
Ubica y utiliza los formatos de hoja de cálculo y certificado de calibración que están en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI
EQUIPOS
Manipulación y uso de equipos |  |  |  |  | Calificación |  | Observaciones
[5 empty] | SI | NO
Uso y manejo de instalaciones donde se realiza la calibración
Uso y manejo balanza bajo calibración
Uso y manejo pesas patrón | [7 empty] | 5 | 1
Uso y manejo del termo higrómetro viajero | [7 empty] | 5 | 1
Utilización de los elementos auxiliares, guantes y Batas. | [7 empty] | 5 | 1
Utilización de los instrumentos auxiliares, pinzas, bayetillas, perilla y orquillas | [7 empty] | 5 | 1
GENERAR DATOS Y ANALIZAR RESULTADOS
ACTIVIDAD DE SUPERVISÓN |  |  |  |  | Calificación |  | Observaciones
[5 empty] | SI | NO
1. Revisa cada uno de los datos producto de la medición antes de generar el certificado de calibración
2. Analiza los datos resultantes de cada medición
3. Identifica desviaciones al analizar los resultados obtenidos en las mediciones
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación. Si en la manipulación y uso de equipos la calificación es no, no se autoriza el uso y manejo del equipo indicado y se vuelve a repetir la evaluación.
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CALIBRACIONES DE BALANZAS (cuando aplique)
Yo |  |  |  |  | Responsable de la dirección técnica del laboratorio (suplente)
Autorizó A |  |  |  | Para realizar calibración en:
Esta autorización se realiza después de |  |  | meses de entrenamiento y con la correspondiente supervisión en los ítems descritos anteriormente.
EVALUACIÓN PARA CALIBRACIÓN (cuando aplique)
Yo |  |  |  |  | Responsable de la dirección técnica del laboratorio (suplente)
Evalúo A: |  |  |  | Para realizar calibraciones en :
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA |  |  |  |  | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  |  | FECHA:
OBSERVACIONES

## Pesas
EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOSSERVIDORES PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CALIBRACIÓN DE PESAS
Nombre del evaluado:
Laboratorio:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | ATESTAMIENTO
[5 empty] | SI | NO | OBSERVACIONES
Revisar el estado de las pesas
Limpiar las pesas a calibrar
Aclimatar las pesas a calibrar
Ajustar el instrumento de medición
Registra los datos de la pesa de referencia, de prueba y condiciones ambientales.
CALIBRAR LAS PESAS En esta etapa se procede a la calibración de las pesas, aplicando el método “ABBA”,
Colocar e identificar la pesa de referencia (A), tarar y una vez que se haya estabilizado se registra la lectura.
Retirar la pesa (A) y Colocar, reemplazar e identificar la pesa (B), tarar y una vez que se haya estabilizado se registra la lectura.
Retirar la pesa (B) y reemplazar nuevamente con la pesa (B), tarar y una vez que se haya estabilizado se registra la lectura.
Retirar la pesa (B) y colocar, reemplazar e identificar la pesa (A), Tarar y una vez que se haya estabilizado se registra la lectura
Completó así el ciclo de pesaje ABBA. Tarar y una vez que se haya estabilizado se registra la lectura.
Tomar hora y lectura de las condiciones ambientales finales
Sistema de Gestión del laboratorio
Ubica y utiliza todos los formatos y procedimientos que están en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI, para la realización de la calibración
Ubica y utiliza los formatos de hoja de cálculo y certificado de calibración que están en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI
EQUIPOS
Manipulación y uso de equipos |  |  |  |  | Calificación |  | Observaciones
[5 empty] | SI | NO
Uso y manejo de instalaciones donde se realiza la calibración
Uso y manejo balanza XPE 205. Capacidad Min 1 mg y Max. 220 g
Uso y manejo balanza Sartorius. Capacidad Min 0,1 g a 1200 g
Uso y manejo balanza Sartorius. Capacidad Min 0,01 g a 10200 g
Uso y manejo balanza Sartorius. Capacidad Min 0,1 g a 35000 g
Uso y manejo del termo higrometro.INV. SIC. 023320
Uso y manejo del deshumificador 1
Utilización de los elementos auxiliares, Guantes y Batas.
Utilización de los instrumentos auxiliares, pinzas, bayetillas, perilla y orquillas
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación. Si en la manipulación y uso de equipos la calificación es no, no se autoriza el uso y manejo del equipo indicado y se vuelve a repetir la evaluación.
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CALIBRACIONES DE BALANZAS (cuando aplique)
Yo |  |  |  | Responsable de la dirección técnica del laboratorio (suplente)
Autorizó A |  |  | Para realizar calibración en:
Esta autorización se realiza después de |  |  | meses de entrenamiento y con la correspondiente supervisión en los ítems descritos anteriormente.
EVALUACIÓN PARA CALIBRACIÓN (cuando aplique)
Yo |  |  |  | Responsable de la dirección técnica del laboratorio (suplente)
Evalúo A: |  |  | Para realizar calibraciones en :
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA |  |  |  | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:
OBSERVACIONES

## Verificar
EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIÓN DEL MÉTODO
Nombre del evaluado:
Método utilizado:
Magnitud: |  | Volumen |  |  | Equipo:
Criterios uilizado para verificación del método:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | ATESTAMIENTO
[5 empty] | SI | NO | OBSERVACIONES
Identifica claramente el método de calibración utilizado a través de un documento normativo
Identifica los criterios utilizados en verificación del método
INSTALACIONES
Utiliza las instalaciones teniendo en cuenta (fuentes de energía, las puertas se encuentran cerradas, presencia de humedad, entre otros)
CONDICIONES AMBIENTALES
Registra y analiza las condiciones ambientales al inicio, durante (máximos y mínimo) y al final de la medición (hojas de cálculo)
Revisa que las condiciones ambientales se encuentran dentro de los parámetros definidos en el procedimientos RT03-P07
EQUIPAMIENTO
Identifica y clasifica el equipamiento requerido, teniendo en cuenta el método de calibración y el alcance
Tiene en cuenta la trazabilidad metrológica y los intervalos de calibración de los equipos
PERSONAL
Cuenta con conocimiento técnico (manejo del procedimiento)
HOJA DE CÁLCULO
Maneja la hoja de cálculo para calibraciones y comprobaciones intermedias
Realiza validación de hoja de cálculo interpretando los resultados obtenidos
Evalúa e interpreta la incertidumbre y la implicación que esta tiene
Al realizar la medición sus resultados son repetibles
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS
Identifica una técnica estadística para el análisis de datos
Análiza los datos obtenidos producto de la aplicación de la técnica estadística
Identifica desviaciones
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación. Si en la manipulación y uso de equipos la calificación es no, no se autoriza el uso y manejo del equipo indicado y se vuelve a repetir la evaluación.
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR VERIFICACIÓN DEL MÉTODO (cuando aplique)
Yo | [5 empty] | Responsable de la dirección técnica del laboratorio (suplente)
Autorizó A |  |  |  | Para realizar verificación del método:
Esta autorización se realiza el
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA | [5 empty] | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: | [5 empty] | NOMBRE:
| FECHA: | [5 empty] | FECHA:
OBSERVACIONES

## Revisión resultados
EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA REVISAR Y AUTORIZAR LOS RESULTADOS
Nombre del evaluado:
Magnitud: |  |  | Equipo:
Laboratorio:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  | ATESTAMIENTO
|  |  | SI | NO | OBSERVACIONES
1. Identifica el contenido mínimo de un certificado teniendo en cuenta lo definido en el numeral 7.8 de la norma NTC ISO/IEC 17025 versión vigente
2. Identifca cada una de las fórmulas y factores de corrección que inciden en los resultados de calibración y verificación del método
3. Revisa y analiza cuidadosamente el sistema de trámites, lista de chequeo y hojas de cálculo
4. Evalúa e interpreta la incertidumbre y la implicación que esta tiene
5. Analiza e interpreta los resultados de las mediciones
6. Identifica, evalúa y analiza desviaciones (procedimiento, condiciones ambientales, equipos, método, resultados de las mediciones, etc), tomando decisiones
7. Identifica técnicas estadísticas para el análisis de datos
8. Análiza los datos obtenidos producto de la aplicación de la técnica estadística
9. Reporta los resultados de medición con exactitud, claridad, sin ambigüedad y objetivamente
10. Revisa, analiza y aprueba los resultados obtenidos en aseguramiento de la validez de los resultados
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación. Si en la manipulación y uso de equipos la calificación es no, no se autoriza el uso y manejo del equipo indicado y se vuelve a repetir la evaluación.
AUTORIZACIÓN PARA REVISAR Y AUTORIZAR LOS RESULTADOS
Yo | [5 empty] | Responsable de la dirección técnica del laboratorio (suplente)
Autorizó A |  |  | Para revisar y autorizar los resultados en:
Esta autorización se realiza el
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA |  |  |  | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:
OBSERVACIONES

## Listas (hidden)
Para revisar y autorizar los resultados en:
Laboratorios | Equipos | Calibraciones
Laboratorio de masa | Pesas | Comprobación Intermedia
Laboratorio de volumen | Recipiente volumétrico | Intralaboratorios
| Balanzas | Ensayos de aptitud
Magnitud |  | Validación de hoja de cálculo
Masa |  | Prueba de repetibilidad
Volumen
Método
Documentos normativo Euramet cg-21, versión 1.0 (0.4/2013)
Documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00)
Documento normativo NTC 1848: 2007, numerales 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 6 – 12 -13 y anexo A, B.4-B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.3.1 y anexo C
Nombres
Luis Henry Barreto Rojas
Arcesio Velandia Carreño
Elvis Aguirre Romero
Criterios utilizado para verificación del método
Calibraciones
Comprobación Intermedia
Intralaboratorios
Ensayos de aptitud
Validación de hoja de cálculo
Prueba de repetibilidad
Método
Recipiente volumétrico, bajo el método según documento normativo Euramet cg-21, versión 1.0 (0.4/2013)
Balanzas, bajo el método según documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00)
Pesas, bajo el método según documento normativo NTC 1848: 2007, numerales 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 6 – 12 -13 y anexo A, B.4-B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.3.1 y anexo C