## Volumen
EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOSSERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Nombre del evaluado:
Laboratorio:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  | ATESTAMIENTO
|  |  |  | SI | NO | Observaciones
Reviso si el RVC presenta fugas
Realiza premojado al RVP y RVC
Verter contenido del RVP al RVC
Verter contenido del RVC
Realiza ajuste y lectura del menisco
CALIBRAR EL CUERPO DEL RVC
Registra las condiciones ambientales al inicio y al final
Llenar el RVP con agua y desalojar las posibles burbujas.
Medir la temperatura del líquido en el RVP, ubicando el sensor del termómetro dentro del (termo pozo) destinado para tal fin, hasta que estabilice la temperatura.
Realizar ajuste y lectura del menisco en el RVP hasta el trazo que indica (0) evitando error de paralaje.
Verter el contenido del RVP en el RVC, tomando el tiempo de vertido y escurrido, evitando pérdida de líquido en la transferencia y finalmente abrir y cerrar la válvula, para desalojar posibles residuos de agua.
Desalojar posibles burbujas del RVC por medio de semi-giros y golpes suaves con la mano.
Realizar lectura del menisco en el RVC evitando error de paralaje.
Verificar si el menisco está en cero, si el menisco no está en cero, se utiliza el "IP" de vidrio para adicionar o sustraer ∆V y así ubicar el menisco justo frente al trazo de la escala que indica cero en el RVC. Si el menisco se encuentra en cero continua con el siguiente paso.
Medir la temperatura en el RVC, ubicando el sensor del termómetro aproximadamente en el centro del cuerpo del recipiente.
Verter el contenido del RVC en el desagüe, en un tiempo de 60 s ± 10 s, o el especificado por el fabricante del equipo, para el vertido y escurrido a partir de la interrupción del caudal
AJUSTAR LA ESCALA Retira el precinto del RVC (en caso de que lo tenga) Desplaza la escala del RVC para ajustarla a la capacidad del RVP
CALIBRAR EL CUERPO DESPUÉS DE AJUSTE DE LA ESCALA Realiza 3 veces todos los pasos mencionados anteriormente
VERIFICAR LA ESCALA Ubica el menisco del RVC justo frente al trazo que indique 5 gal -10 in3, -163,9 mL o - 1%, evitando error de paralaje. Anexar líquido con un Vsp graduado y calibrado al RVC, justo hasta el trazo que indique 5 gal +10 in3, 163,9 mL o +1%, evitando error de paralaje. Realizar lectura del menisco evitando error de paralaje (repetir los pasos para verificar escala 3 veces)
Calcula, analiza los datos registrados y genera resultados
Identifica el recipiente volumétrico calibrado, a través de una estampilla, donde se menciona: fecha de calibración y número de certificado (coincide con el certificado emitido) y precinta la escala cel RVC.
Elabora y envía certificado de calibración
Sistema de Gestión del laboratorio |  |  |  | SI | NO | Observaciones
Ubica los formatos y procedimientos que se utilizan para la realización de la calibración en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI.
Utiliza los formatos de hoja de cálculo y certificado de calibración, en su versión vigente, según lo que está en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI
EQUIPOS
Manipulación y uso de equipos |  |  |  | Calificación |  | Observaciones
|  |  |  | SI | NO
Uso y manejo de instalaciones donde se realiza la calibración
Uso y manejo equipo patrón (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración)
Uso y manejo equipo bajo calibración
Uso y manejo del termómetro en líquido en el RVP.
Uso y manejo del termómetro en líquido en el RVC.
Uso y manejo de la probeta patrón
Uso y manejo del termo higrómetro (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración)
Uso y manejo del deshumificador 2
Utilización de los instrumentos auxiliares, gafas, perilla, lupa, manguera, cronómetro.
ANALIZAR RESULTADOS
ACTIVIDAD DE SUPERVISÓN |  |  |  | Calificación |  | Observaciones
|  |  |  | SI | NO
1. Revisa cada uno de los datos producto de la medición antes de generar el certificado de calibración
2. Analiza los datos resultantes de la calibración
3. Identifica a que resultados se aplica la declaración de conformidad
4. Identifica la norma y las partes que cumple o no cumple
5. Identifica claramente la regla de decisión
6. Identifica desviaciones al analizar los resultados obtenidos en las mediciones
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación. Si en la manipulación y uso de equipos la calificación es no, no se autoriza el uso y manejo del equipo indicado y se vuelve a repetir la evaluación.
OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CALIBRACIONES EN RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS (cuando aplique)
Yo | [6 empty] | Responsable de la evaluación
Autorizó A |  |  | Para realizar calibración en:
EVALUACIÓN PARA CALIBRACIÓN (cuando aplique)
Yo | [6 empty] | Responsable de la evaluación
Evalúo A: |  |  | Para realizar calibraciones en :
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA |  |  |  |  | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:
FIRMA DE QUIEN ACOMPAÑA EL ATESTAMIENTO (PARA EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN)
NOMBRE:
FECHA:

## Balanzas
EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOSSERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS
Nombre del evaluado:
Laboratorio:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  | ATESTAMIENTO
|  |  |  | SI | NO | Observaciones
Recepciona la balanza y verifica que esta coincida con la solicitud de calibración
Preparar los patrones de trabajo y la balanza a calibrar
Climatizar los patrones de trabajo (pesas)
Toma datos del equipo y ubica una pesa en el receptor de carga (plato), que no supere la capacidad máxima de la balanza.
CALIBRAR LA BALANZA
Registra las condiciones ambientales al inicio y al final
En caso de que el usuario realice ajuste interno de la balanza, tener en cuenta las siguientes secuencias en las pruebas: Prueba de error de indicación (exactitud), antes de ajuste y después de ajuste. Prueba de excentricidad. Prueba de repetibilidad
Realizar prueba de excentricidad: 1. Centro 2. Frontal izquierda 3. Posterior izquierda 4. Posterior derecha 5. Frontal derecha Después de remover cada vez la carga se tiene que verificar si la indicación regresa a cero y si es necesario se ajusta a cero la indicación, se registran las indicaciones sin carga.
Esperar que se estabilice la balanza, y una vez que se haya estabilizado se registra la lectura para cada indicación de la balanza
Realizar prueba de repetibilidad Baja, media y alta de acuerdo a lo indicado por la balanza del usuario. Se aplica 10 veces en cada una de las cargas sobre el receptor de carga. Para cada uno de los ciclos se debe esperar que la balanza se estabilice
Realiza prueba de error de indicación Elige cinco (5) puntos Antes de iniciar la prueba, se ajusta a cero la indicación. Las cargas de prueba se aplican conforme al numeral, 5.2 prueba para los errores de las indicaciones, eligiendo la opción uno: Aumentando por pasos con descarga entre los mismos – conforme con el uso de la mayoría de los instrumentos para pesar una sola carga.
Antes de ajuste realizar la indicación 1 En caso de que se ajuste la balanza, ajustar la balanza. (a criterio del usuario).y realizar la indicación 1 y 2, En caso de que no se ajuste la balanza realizar 2 indicaciones
Calcula, analiza los datos registrados y genera resultados
Identifica la balanza calibrada a través de una estampilla, donde se menciona fecha de calibración y número de certificado (coincide con el certificado emitido)
Elabora y envía certificado de calibración
Sistema de Gestión del laboratorio |  |  |  | SI | NO | Observaciones
Ubica los formatos y procedimientos que se utilizan para la realización de la calibración en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI.
Utiliza los formatos de hoja de cálculo y certificado de calibración, en su versión vigente, según lo está en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI
EQUIPOS
Manipulación y uso de equipos |  |  |  | Calificación |  | Observaciones
|  |  |  | SI | NO
Uso y manejo de instalaciones donde se realiza la calibración
Uso y manejo balanza bajo calibración
Uso y manejo pesas patrón (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración) | [7 empty] | 5 | 1
Uso y manejo del termo higrómetro viajero (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración) | [7 empty] | 5 | 1
Utilización de los elementos (auxiliares, guantes, batas, pinzas, bayetillas, perilla y horquillas) | [7 empty] | 5 | 1
ANALIZAR RESULTADOS
ACTIVIDAD DE SUPERVISÓN |  |  |  | Calificación |  | Observaciones
|  |  |  | SI | NO
1. Revisa cada uno de los datos producto de la medición antes de generar el certificado de calibración
2. Analiza los datos resultantes de la calibración
3. Identifica a que resultados se aplica la declaración de conformidad
4. Identifica la norma y las partes que cumple o no cumple
5. Identifica claramente la regla de decisión
6. Identifica desviaciones al analizar los resultados obtenidos en las mediciones
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación. Si en la manipulación y uso de equipos la calificación es no, no se autoriza el uso y manejo del equipo indicado y se vuelve a repetir la evaluación.
OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CALIBRACIONES DE BALANZAS (cuando aplique)
Yo | [6 empty] | Responsable de la evaluación
Autorizó a: |  |  | Para realizar calibración en:
EVALUACIÓN PARA CALIBRACIÓN (cuando aplique)
Yo | [6 empty] | Responsable de la evaluación
Evalúo a: |  |  | Para realizar calibraciones en :
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA |  |  |  | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:
FIRMA DE QUIEN ACOMPAÑA EL ATESTAMIENTO (PARA EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN)
NOMBRE:
FECHA:

## Pesas
EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOSSERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE CALIBRACIÓN DE PESAS
Nombre del evaluado:
Laboratorio:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | ATESTAMIENTO
[5 empty] | SI | NO | Observaciones
Revisa el estado de las pesas
Limpia las pesas a calibrar
Climatiza las pesas a calibrar
Ajusta el instrumento de medición
Registra los datos de la pesa de referencia, de prueba y condiciones ambientales.
CALIBRAR LAS PESAS En esta etapa se procede a la calibración de las pesas, aplicando el método “ABBA”. Identifica las pesas (A: pesa referencia y (B: pesa a calibrar)
Colocar la pesa (A) en el plato de la balanza, esperar que estabilice, tarar y una vez que estabilice registrar la lectura
Retirar la pesa (A), esperar que estabilice la balanza y reemplazar con la pesa (B), esperar que estabilice y registrar la lectura.
Retirar la pesa (B), esperar que estabilice la balanza, poner la pesa (B), esperar que estabilice y registrar la lectura.
Retirar la pesa (B), esperar que estabilice la balanza, poner la pesa (A), esperar que estabilice, registrar la lectura y retirar la pesa (A), esperar que estabilice y tara. Completando así el ciclo de pesaje ABBA (repite el ciclo anterior 4 veces)
Tomar hora y lectura de las condiciones ambientales finales
Calcula, analiza los datos registrados y genera resultados
Identifica la pesa calibrada a través de una estampilla, donde se menciona fecha de calibración y número de certificado (coincide con el certificado emitido)
Elabora y envía certificado de calibración
Sistema de Gestión del laboratorio |  |  |  |  | SI | NO | Observaciones
Ubica los formatos y procedimientos que se utilizan para la realización de la calibración en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI.
Utiliza los formatos de hoja de cálculo y certificado de calibración, en su versión vigente, según lo está en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI
EQUIPOS
Manipulación y uso de equipos |  |  |  |  | Calificación |  | Observaciones
[5 empty] | SI | NO
Uso y manejo de instalaciones donde se realiza la calibración
Uso y manejo balanza Sartorius N°1. (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración)
Uso y manejo balanza Mettler Toledo N°2 (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración)
Uso y manejo balanza Sartorius N°3. (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración)
Uso y manejo balanza Sartorius N°4. (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración)
Uso y manejo balanza Sartorius N°5(verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración)
Uso y manejo balanza Sartorius N°6(verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración)
Uso y manejo del termo higrómetro (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración)
Uso y manejo del deshumificador
Utilización de los elementos (auxiliares, guantes, batas, pinzas, bayetillas, perilla y horquillas)
ANALIZAR RESULTADOS
ACTIVIDAD DE SUPERVISÓN |  |  |  | Calificación |  | Observaciones
|  |  |  | SI | NO
1. Revisa cada uno de los datos producto de la medición antes de generar el certificado de calibración
2. Analiza los datos resultantes de la calibración
3. Identifica a que resultados se aplica la declaración de conformidad
4. Identifica la norma y las partes que cumple o no cumple
5. Identifica claramente la regla de decisión
6. Identifica desviaciones al analizar los resultados obtenidos en las mediciones
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación. Si en la manipulación y uso de equipos la calificación es no, no se autoriza el uso y manejo del equipo indicado y se vuelve a repetir la evaluación.
OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CALIBRACIONES DE BALANZAS (cuando aplique)
Yo | [7 empty] | Responsable de la evaluación
Autorizó A |  |  | Para realizar calibración en:
EVALUACIÓN PARA CALIBRACIÓN (cuando aplique)
Yo | [7 empty] | Responsable de la evaluación
Evalúo A: |  |  | Para realizar calibraciones en :
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA |  |  |  | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:
FIRMA DE QUIEN ACOMPAÑA EL ATESTAMIENTO (PARA EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN)
NOMBRE:
FECHA:

## Verificar
EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIÓN DEL MÉTODO
Nombre del evaluado:
Método utilizado:
Magnitud: |  |  |  | Equipo:
Criterios utilizado para verificación del método:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  | ATESTAMIENTO
|  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES
Identifica la magnitud sujeta a verificación del método
Identifica el método normativo sujeta a verificación del método, con su versión
INSTALACIONES
Utiliza las instalaciones teniendo en cuenta (fuentes de energía, las puertas se encuentran cerradas, presencia de humedad, entre otros)
CONDICIONES AMBIENTALES
Registra y analiza las condiciones ambientales al inicio, durante (máximos y mínimo) y al final de la medición (hojas de cálculo)
Revisa que las condiciones ambientales se encuentran dentro de los parámetros definidos en el procedimientos RT03-P07
Identifica como se controlan las condiciones ambientales del laboratorio
EQUIPAMIENTO
Identifica y clasifica el equipamiento requerido, teniendo en cuenta el método de calibración y el alcance
Tiene en cuenta la trazabilidad metrológica y los intervalos de calibración de los equipos
Identifica la exactitud de medición y/o la incertidumbre de medición de los equipos
Manipula el equipamiento teniendo en cuenta lo definido en el procedimiento RT03-P02
PERSONAL
Cuenta con conocimiento técnico (manejo del procedimiento a verificar)
HOJA DE CÁLCULO
Maneja la hoja de cálculo para calibraciones y comprobaciones intermedias
Realiza validación de hoja de cálculo interpretando los resultados obtenidos
Evalúa e interpreta la incertidumbre y la implicación que esta tiene
Al realizar la medición sus resultados son repetibles
PRUEBAS ESTADÍSTICAS
Identifica pruebas estadísticas que permitan analizar los resultados
Identifica para las pruebas estadísticas la hipótesis nula y alternativa
Identifica para las pruebas estadísticas la regla de decisión
Identifica para las pruebas estadísticas sus conclusiones
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación.
OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR VERIFICACIÓN DEL MÉTODO (cuando aplique)
Yo | [6 empty] | Responsable de la evaluación
Autorizó A |  |  | Para realizar verificación del método:
Esta autorización se realiza el:
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA |  |  |  |  | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  |  | FECHA:
FIRMA DE QUIEN ACOMPAÑA EL ATESTAMIENTO (PARA EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN)
NOMBRE:
FECHA:

## Revisión resultados
EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA REVISAR, ANALIZAR Y AUTORIZAR LOS RESULTADOS
Nombre del evaluado:
Magnitud: |  |  | Equipo:
Laboratorio:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  | ATESTAMIENTO
|  |  | SI | NO | OBSERVACIONES
1. Identifica el contenido mínimo de un certificado teniendo en cuenta lo definido en el numeral 7.8 de la norma NTC ISO/IEC 17025 versión vigente
2. Identifica cada una de las fórmulas y factores de corrección que inciden en los resultados de calibración y verificación del método
3. Revisa y analiza cuidadosamente el sistema de trámites, lista de chequeo y hojas de cálculo
4. Evalúa e interpreta la incertidumbre y la implicación que esta tiene
5. Analiza e interpreta los resultados de las mediciones
6. Identifica, evalúa y analiza desviaciones (procedimiento, condiciones ambientales, equipos, método, resultados de las mediciones, etc.), tomando decisiones
7. Identifica las pruebas estadísticas para el análisis de datos
8. Analiza e interpreta los resultados obtenidos producto de la aplicación de las pruebas estadísticas y sus conclusiones
9. Analiza e identifica claramente a que resultados se aplica la declaración de conformidad
10. Identifica la norma o partes de está se cumplen o no
11. Identifica la regla de decisión aplicada, teniendo en cuenta el nivel del riesgo
12. Analiza y toma decisiones frente al nivel de riesgo asociado con la regla de decisión empleada
13. Reporta los resultados de medición con exactitud, claridad, sin ambigüedad y objetivamente
14. Revisa, analiza y aprueba los resultados obtenidos en aseguramiento de la validez de los resultados
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación.
OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN PARA REVISAR Y AUTORIZAR LOS RESULTADOS
Yo | [5 empty] | Responsable de la evaluación
Autorizó A |  |  | Para revisar y autorizar los resultados en:
Esta autorización se realiza el
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA |  |  |  | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:
FIRMA DE QUIEN ACOMPAÑA EL ATESTAMIENTO (PARA EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN)
NOMBRE:
FECHA:

## Listas (hidden)
Para revisar y autorizar los resultados en:
Laboratorios | Equipos | Calibraciones
Laboratorio de masa | Pesas | Comprobación Intermedia
Laboratorio de volumen | Recipiente volumétrico | Intralaboratorios
| Balanzas | Ensayos de aptitud
Magnitud | N/A | Validación de hoja de cálculo
Masa |  | Prueba de repetibilidad
Volumen
N/A
Método
Documentos normativo Euramet cg-21, versión 1.0 (0.4/2013)
Documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00)
Documento normativo NTC 1848: 2007, numerales 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 6 – 12 -13 y anexo A, B.4-B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.3.1 y anexo C
N/A
Nombres
Luis Henry Barreto Rojas
Stivinson Sánchez Córdoba
Elvis Aguirre Romero
N/A
Criterios utilizado para verificación del método
Calibraciones
Comprobación Intermedia
Intralaboratorios
Ensayos de aptitud
Validación de hoja de cálculo
Prueba de repetibilidad
N/A
Método
Recipiente volumétrico, bajo el método según documento normativo Euramet cg-21, versión 1.0 (0.4/2013)
Balanzas, bajo el método según documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00)
Pesas, bajo el método según documento normativo NTC 1848: 2007, numerales 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 6 – 12 -13 y anexo A, B.4-B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.3.1 y anexo C
N/A