## Volumen
EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Nombre del evaluado:
Laboratorio:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  | ATESTAMIENTO
|  |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
Reviso si el RVC presenta fugas
Realiza premojado al RVP y RVC
Verter contenido del RVP al RVC
Verter contenido del RVC
Realiza ajuste y lectura del menisco
CALIBRAR EL CUERPO DEL RVC
Registra las condiciones ambientales al inicio y al final
Llenar el RVP con agua y desalojar las posibles burbujas.
Medir la temperatura del líquido en el RVP, ubicando el sensor del termómetro dentro del (termo pozo) destinado para tal fin, hasta que estabilice la temperatura.
Realizar ajuste y lectura del menisco en el RVP hasta el trazo que indica (0) evitando error de paralaje.
Verter el contenido del RVP en el RVC, tomando el tiempo de vertido y escurrido, evitando pérdida de líquido en la transferencia y finalmente abrir y cerrar la válvula, para desalojar posibles residuos de agua.
Desalojar posibles burbujas del RVC por medio de semi-giros y golpes suaves con la mano.
Realizar lectura del menisco en el RVC evitando error de paralaje.
Verificar si el menisco está en cero, si el menisco no está en cero, se utiliza el "IP" de vidrio para adicionar o sustraer ∆V y así ubicar el menisco justo frente al trazo de la escala que indica cero en el RVC. Si el menisco se encuentra en cero continua con el siguiente paso.
Medir la temperatura en el RVC, ubicando el sensor del termómetro aproximadamente en el centro del cuerpo del recipiente.
Verter el contenido del RVC en el desagüe, en un tiempo de 60 s ± 10 s, o el especificado por el fabricante del equipo, para el vertido y escurrido a partir de la interrupción del caudal
AJUSTAR LA ESCALA Retira el precinto del RVC (en caso de que lo tenga) Desplaza la escala del RVC para ajustarla a la capacidad del RVP
CALIBRAR EL CUERPO DESPUÉS DE AJUSTE DE LA ESCALA Realiza 3 veces todos los pasos mencionados anteriormente
VERIFICAR LA ESCALA Ubica el menisco del RVC justo frente al trazo que indique 5 gal -10 in3, -163,9 mL o - 1%, evitando error de paralaje. Anexar líquido con un Vsp graduado y calibrado al RVC, justo hasta el trazo que indique 5 gal +10 in3, 163,9 mL o +1%, evitando error de paralaje. Realizar lectura del menisco evitando error de paralaje (repetir los pasos para verificar escala 3 veces)
Identifica el recipiente volumétrico calibrado, a través de una estampilla, donde se menciona: fecha de calibración y número de certificado (coincide con el certificado emitido) y precinta la escala del RVC.
Elabora y envía certificado de calibración en el tiempo indicado
Sistema de Gestión del laboratorio |  |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
Ubica los formatos y procedimientos que se utilizan para la realización de la calibración en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI.
Utiliza los formatos de hoja de cálculo y certificado de calibración, en su versión vigente, según lo indicado en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI.
EQUIPAMIENTO
Manipulación y uso del Equipamiento |  |  |  | Calificación |  |  | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
|  |  |  | SI | NO | N/A
Verifica el estado de las instalaciones antes de iniciar la calibración
Uso y manejo equipo patrón (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración, a través de: hoja de vida, rotulo, intervalos de calibración, programa de calibración RT03-F22, certificados de calibración, etc.).
Uso y manejo equipo bajo calibración.
Uso y manejo del termómetro en líquido en el RVP.
Uso y manejo del termómetro en líquido en el RVC.
Uso y manejo de la probeta patrón.
Uso y manejo del termo higrómetro (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración, a través de: hoja de vida, rotulo, intervalos de calibración, programa de calibración RT03-F22, certificados de calibración, etc.).
Uso y manejo del deshumificador 2.
Utilización de los instrumentos auxiliares, gafas, perilla, lupa, manguera, cronómetro.
ANALIZAR RESULTADOS
ACTIVIDAD DE SUPERVISÓN |  |  |  | Calificación |  |  | Observaciones (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
|  |  |  | SI | NO | N/A
1. Calcula, analiza los datos registrados y resultados obtenidos.
2. Revisa cada uno de los datos producto de la medición antes de generar el certificado de calibración.
3. Analiza los datos resultantes de la calibración.
4. Identifica a que resultados se aplica la declaración de conformidad.
5. Identifica la norma y las partes que cumple o no cumple.
6. Se muestran los límites superiores e inferiores de las características (mensurando) que están siendo controlados
7. Identifica claramente la regla de decisión.
8. La regla de decisión toma en cuenta la incertidumbre de medición con respecto a "cumple" o "no cumple" de acuerdo a su especificación
9. Se indica el nivel mínimo de probabilidad que mensurando esté dentro de los límites de especificación
10. Identifica desviaciones al analizar los resultados obtenidos en las mediciones
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación. Si en la manipulación y uso de equipos la calificación es NO, no se autoriza el uso y manejo del equipo indicado y se vuelve a repetir la evaluación.
OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CALIBRACIONES EN RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS (cuando aplique)
Yo | [7 empty] | Responsable de la evaluación
Autorizó a: |  |  | Para realizar calibración en:
EVALUACIÓN PARA CALIBRACIÓN (cuando aplique)
Yo | [7 empty] | Responsable de la evaluación
Evalúo a: |  |  | Para realizar calibraciones en :
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA | [5 empty] | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  |  | FECHA:
FIRMA DE QUIEN ACOMPAÑA EL ATESTAMIENTO (PARA EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN)
NOMBRE:
FECHA:

## IPFNA
EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
Nombre del evaluado:
Laboratorio:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  | ATESTAMIENTO
|  |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
Recepciona el IPFNA y verifica que esta coincida con la solicitud de calibración
Preparar los patrones de trabajo y el IPFNA a calibrar
Climatizar los patrones de trabajo (pesas)
Toma datos del equipo y ubica una pesa en el receptor de carga (plato), que no supere la capacidad máxima del IPFNA
CALIBRAR EL IPFNA
Registra las condiciones ambientales al inicio y al final
En caso de que el usuario realice ajuste interno del IPFNA, tener en cuenta las siguientes secuencias en las pruebas: Prueba de error de indicación (exactitud), antes de ajuste y después de ajuste. Prueba de excentricidad. Prueba de repetibilidad
Realizar prueba de excentricidad: 1. Centro 2. Frontal izquierda 3. Posterior izquierda 4. Posterior derecha 5. Frontal derecha Después de remover cada vez la carga se tiene que verificar si la indicación regresa a cero y si es necesario se ajusta a cero la indicación, se registran las indicaciones sin carga.
Esperar que se estabilice el IPFNA, y una vez que se haya estabilizado se registra la lectura para cada indicación del IPFNA
Realizar prueba de repetibilidad Baja, media y alta de acuerdo a lo indicado por el IPFNA del usuario. Se aplica 10 veces en cada una de las cargas sobre el receptor de carga. Para cada uno de los ciclos se debe esperar que el IPFNA se estabilice
Realiza prueba de error de indicación Elige cinco (5) puntos Antes de iniciar la prueba, se ajusta a cero la indicación. Las cargas de prueba se aplican conforme al numeral, 5.2 prueba para los errores de las indicaciones, eligiendo la opción uno: Aumentando por pasos con descarga entre los mismos – conforme con el uso de la mayoría de los instrumentos para pesar una sola carga.
Antes de ajuste realizar la indicación 1 En caso de que se ajuste el IPFNA, ajustar el IPFNA. (a criterio del usuario).y realizar la indicación 1 y 2, En caso de que no se ajuste el IPFNA, realizar 2 indicaciones
Identifica el IPFNA calibrado a través de una estampilla, donde se menciona fecha de calibración y número de certificado (coincide con el certificado emitido)
Elabora y envía certificado de calibración en el tiempo indicado
Sistema de Gestión del laboratorio |  |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
Ubica los formatos y procedimientos que se utilizan para la realización de la calibración en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI.
Utiliza los formatos de hoja de cálculo y certificado de calibración, en su versión vigente, según lo indicado en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI
EQUIPAMIENTO
Manipulación y uso del Equipamiento |  |  |  | Calificación |  |  | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
|  |  |  | SI | NO | N/A
Verifica el estado de las instalaciones antes de iniciar la calibración
Uso y manejo del IPFNA bajo calibración
Uso y manejo pesas patrón (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración, a través de: hoja de vida, rotulo, intervalos de calibración, programa de calibración RT03-F22, certificados de calibración, etc.).
Uso y manejo del termo higrómetro viajero (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración , a través de: hoja de vida, rotulo, intervalos de calibración, programa de calibración RT03-F22, certificados de calibración, etc.).)
Utilización de los elementos (auxiliares, guantes, batas, pinzas, bayetillas, perilla y horquillas)
ANALIZAR RESULTADOS
ACTIVIDAD DE SUPERVISÓN |  |  |  | Calificación |  |  | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
|  |  |  | SI | NO | N/A
1. Calcula, analiza los datos registrados y resultados obtenidos.
2. Revisa cada uno de los datos producto de la medición antes de generar el certificado de calibración
3. Analiza los datos resultantes de la calibración
4. Identifica a que resultados se aplica la declaración de conformidad
5. Identifica la norma y las partes que cumple o no cumple
6. Se muestran los límites superiores e inferiores de las características (mensurando) que están siendo controlados
7. Identifica claramente la regla de decisión.
8. La regla de decisión toma en cuenta la incertidumbre de medición con respecto a "cumple" o "no cumple" de acuerdo a su especificación
9. Se indica el nivel mínimo de probabilidad que mensurando esté dentro de los límites de especificación
10. Identifica desviaciones al analizar los resultados obtenidos en las mediciones
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación. Si en la manipulación y uso de equipos la calificación es NO, no se autoriza el uso y manejo del equipo indicado y se vuelve a repetir la evaluación.
OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CALIBRACIONES DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (cuando aplique)
Yo | [7 empty] | Responsable de la evaluación
Autorizó a: |  |  | Para realizar calibración en:
EVALUACIÓN PARA CALIBRACIÓN (cuando aplique)
Yo | [7 empty] | Responsable de la evaluación
Evalúo a: |  |  | Para realizar calibraciones en :
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA |  |  |  |  | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  |  | FECHA:
FIRMA DE QUIEN ACOMPAÑA EL ATESTAMIENTO (PARA EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN)
NOMBRE:
FECHA:

## Pesas
EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOSSERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE CALIBRACIÓN DE PESAS
Nombre del evaluado:
Laboratorio:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  | ATESTAMIENTO
[5 empty] | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
Revisa el estado de las pesas
Limpia las pesas a calibrar
Climatiza las pesas a calibrar
Ajusta el instrumento de medición
Registra los datos de la pesa de referencia, de prueba y condiciones ambientales.
CALIBRAR LAS PESAS En esta etapa se procede a la calibración de las pesas, aplicando el método “ABBA”. Identifica las pesas (A: pesa referencia y (B: pesa a calibrar)
Colocar la pesa (A) en el plato de la balanza, esperar que estabilice, tarar y una vez que estabilice registrar la lectura
Retirar la pesa (A), esperar que estabilice la balanza y reemplazar con la pesa (B), esperar que estabilice y registrar la lectura.
Retirar la pesa (B), esperar que estabilice la balanza, poner la pesa (B), esperar que estabilice y registrar la lectura.
Retirar la pesa (B), esperar que estabilice la balanza, poner la pesa (A), esperar que estabilice, registrar la lectura y retirar la pesa (A), esperar que estabilice y tara. Completando así el ciclo de pesaje ABBA (repite el ciclo anterior 4 veces)
Registra la hora y lectura de las condiciones ambientales iniciales y finales
Identifica la pesa calibrada a través de una estampilla, donde se menciona fecha de calibración y número de certificado (coincide con el certificado emitido)
Elabora y envía certificado de calibración en el tiempo indicado
Sistema de Gestión del laboratorio |  |  |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
Ubica los formatos y procedimientos que se utilizan para la realización de la calibración en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI.
Utiliza los formatos de hoja de cálculo y certificado de calibración, en su versión vigente, según lo indicado en la plataforma del Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI
EQUIPAMIENTO
Manipulación y uso del Equipamiento |  |  |  |  | Calificación |  |  | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
[5 empty] | SI | NO | N/A
Verifica el estado de las instalaciones antes de iniciar la calibración
Tiene claridad en la clasificación de la balanza para la calibración de la pesa dependiendo de la clase y su peso nominal.
Uso y manejo balanza Sartorius N°1. verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración a través de: hoja de vida, rotulo, intervalos de calibración, programa de calibración RT03-F22, certificados de calibración, etc.)
Uso y manejo balanza Mettler Toledo N°2 (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración a través de: hoja de vida, rotulo, intervalos de calibración, programa de calibración RT03-F22, certificados de calibración, etc.)
Uso y manejo balanza Sartorius N°3. (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración a través de: hoja de vida, rotulo, intervalos de calibración, programa de calibración RT03-F22, certificados de calibración, etc.)
Uso y manejo balanza Sartorius N°4. (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración a través de: hoja de vida, rotulo, intervalos de calibración, programa de calibración RT03-F22, certificados de calibración, etc.)
Uso y manejo balanza Sartorius N°5(verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración a través de: hoja de vida, rotulo, intervalos de calibración, programa de calibración RT03-F22, certificados de calibración, etc.)
Uso y manejo balanza Sartorius N°6(verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración a través de: hoja de vida, rotulo, intervalos de calibración, programa de calibración RT03-F22, certificados de calibración, etc.
Uso y manejo del termo higrómetro (verifica que el equipo se encuentra dentro del período de calibración a través de: hoja de vida, rotulo, intervalos de calibración, programa de calibración RT03-F22, certificados de calibración, etc.)
Uso y manejo del deshumificador
Utilización de los elementos (auxiliares, guantes, batas, pinzas, bayetillas, perilla y horquillas)
ANALIZAR RESULTADOS
ACTIVIDAD DE SUPERVISÓN |  |  |  | Calificación |  |  | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
|  |  |  | SI | NO | N/A
1. Calcula, analiza los datos registrados y resultados obtenidos.
2. Revisa cada uno de los datos producto de la medición antes de generar el certificado de calibración
3. Analiza los datos resultantes de la calibración
4. Identifica a que resultados se aplica la declaración de conformidad
5. Identifica la norma y las partes que cumple o no cumple
6. Se muestran los límites superiores e inferiores de las características (mensurando) que están siendo controlados
7. Identifica claramente la regla de decisión.
8. La regla de decisión toma en cuenta la incertidumbre de medición con respecto a "cumple" o "no cumple" de acuerdo a su especificación
9. Se indica el nivel mínimo de probabilidad que mensurando esté dentro de los límites de especificación
10. Identifica desviaciones al analizar los resultados obtenidos en las mediciones
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación. Si en la manipulación y uso de equipos la calificación es NO, no se autoriza el uso y manejo del equipo indicado y se vuelve a repetir la evaluación.
OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CALIBRACIONES DE BALANZAS (cuando aplique)
Yo | [8 empty] | Responsable de la evaluación
Autorizó a |  |  | Para realizar calibración en:
EVALUACIÓN PARA CALIBRACIÓN (cuando aplique)
Yo | [8 empty] | Responsable de la evaluación
Evalúo a: |  |  | Para realizar calibraciones en :
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA |  |  |  | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  | FECHA:
FIRMA DE QUIEN ACOMPAÑA EL ATESTAMIENTO (PARA EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN)
NOMBRE:
FECHA:

## Verificar
EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
ATESTAMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA REALIZAR, REVISAR, ANALIZAR E INFORMAR LOS RESULTADOS FRENTE A LA VERIFICACIÓN DEL MÉTODO
Nombre del evaluado:
Método utilizado:
Magnitud: |  |  |  | Equipo:
Criterios utilizado para verificación del método:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  | ATESTAMIENTO
|  |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo)
Identifica la magnitud sujeta a verificación del método
Identifica el método normativo sujeto a verificación del método, con su versión
INSTALACIONES
Utiliza las instalaciones teniendo en cuenta (fuentes de energía, las puertas se encuentran cerradas, presencia de humedad, entre otros)
CONDICIONES AMBIENTALES
Registra y analiza las condiciones ambientales al inicio, durante (máximos y mínimo) y al final de la medición (hojas de cálculo)
Revisa que las condiciones ambientales se encuentran dentro de los parámetros definidos en el procedimientos RT03-P07
Identifica como se controlan las condiciones ambientales del laboratorio
EQUIPAMIENTO
Identifica y clasifica el equipamiento requerido, teniendo en cuenta el método de calibración y el alcance
Tiene en cuenta la trazabilidad metrológica y los intervalos de calibración del equipamiento
Identifica la exactitud de medición y/o la incertidumbre de medición del equipamiento.
Manipula el equipamiento teniendo en cuenta lo definido en el procedimiento RT03-P02
PERSONAL
Cuenta con conocimiento técnico (manejo del procedimiento a verificar)
HOJA DE CÁLCULO
Manipula la hoja de cálculo para calibraciones y comprobaciones intermedias
Realiza validación de hoja de cálculo, interpretando los resultados obtenidos
Evalúa e interpreta la incertidumbre y la implicación que esta tiene
Al realizar la medición, sus resultados son repetibles
PRUEBAS ESTADÍSTICAS
Identifica pruebas estadísticas que permitan analizar los resultados
Identifica para las pruebas estadísticas la hipótesis nula y alternativa
Identifica para las pruebas estadísticas la regla de decisión
Identifica para las pruebas estadísticas sus conclusiones
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación.
OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR, REVISAR, ANALIZAR E INFORMAR LOS RESULTADOS FRENTE A LA VERIFICACIÓN DEL MÉTODO (cuando aplique)
Yo | [7 empty] | Responsable de la evaluación
Autorizó A |  |  | Para realizar verificación del método:
Esta autorización se realiza el:
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA | [5 empty] | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: | [5 empty] | NOMBRE:
| FECHA: | [5 empty] | FECHA:
FIRMA DE QUIEN ACOMPAÑA EL ATESTAMIENTO (PARA EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN)
NOMBRE:
FECHA:

## Revisión resultados
EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS PARA REVISAR, ANALIZAR, AUTORIZAR E INFORMAR LOS RESULTADOS
Nombre del evaluado:
Magnitud: |  |  |  | Equipo:
Laboratorio:
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN |  |  |  | ATESTAMIENTO
|  |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES (describa brevemente el ejercicio que llevo a cabo el metrólogo, a través de: hoja de cálculo, certificado de calibración)
1. Identifica el contenido mínimo de un certificado teniendo en cuenta lo definido en el numeral 7.8 de la norma NTC ISO/IEC 17025 versión vigente.
2. Identifica cada una de las fórmulas y factores de corrección que inciden en los resultados de calibración.
3. Revisa y analiza cuidadosamente el sistema de trámites, lista de chequeo y hojas de cálculo.
4. Evalúa e interpreta la incertidumbre y la implicación que esta tiene.
5. Analiza e interpreta los resultados de las mediciones.
6. Identifica, evalúa y analiza desviaciones (procedimiento, condiciones ambientales, equipos, método, resultados de las mediciones, etc.), tomando decisiones.
7. Identifica las pruebas estadísticas para el análisis de datos.
8. Analiza e interpreta los resultados obtenidos producto de la aplicación de las pruebas estadísticas y sus conclusiones.
9. Analiza e identifica claramente a que resultados se aplica la declaración de conformidad.
10. Identifica la regla de decisión aplicada, teniendo en cuenta el nivel del riesgo.
11. Se muestran los límites superiores e inferiores de las características (mensurando) que están siendo controlados.
12. Identifica claramente la regla de decisión.
13. La regla de decisión toma en cuenta la incertidumbre de medición con respecto a "cumple" o "no cumple" de acuerdo a su especificación.
14. Se indica el nivel mínimo de probabilidad que mensurando esté dentro de los límites de especificación.
15. Analiza y toma decisiones frente al nivel de riesgo asociado con la regla de decisión empleada.
16. Reporta los resultados de medición con exactitud, claridad, sin ambigüedad y objetivamente.
17. Revisa, analiza y aprueba los resultados obtenidos en aseguramiento de la validez de los resultados
Si en la supervisión de las actividades se califica al menos 1 actividad con NO, se vuelve a repetir la evaluación.
OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN PARA REVISAR, ANALIZAR, AUTORIZAR E INFORMAR LOS RESULTADOS
Yo | [7 empty] | Responsable de la evaluación
Autorizó A |  |  | Para revisar, analizar, autorizar e informar los resultados en:
Esta autorización se realiza el
EVALUACIÓN PARA REVISAR, ANALIZAR, AUTORIZAR E INFORMAR LOS RESULTADOS
Yo | [7 empty] | Responsable de la evaluación
Evaluó A: |  |  | Para revisar, analizar, autorizar e informar los resultados en:
| FIRMA DE QUIEN AUTORIZA/EVALÚA |  |  |  |  | FIRMA DEL EVALUADO
| NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE:
| FECHA: |  |  |  |  | FECHA:
FIRMA DE QUIEN ACOMPAÑA EL ATESTAMIENTO (PARA EVALUACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN)
NOMBRE:
FECHA:

## Listas (hidden)
Para revisar y autorizar los resultados en:
Laboratorio de calibración de masa (IPFNA) | Equipos | Calibraciones
Laboratorio de calibración de masa (pesas) | Pesas | Calibraciones en recipiente volumétrico, bajo el método según documento normativo Euramet cg-21, versión 1.0 (0.4/2013)
Laboratorio de calibración de volumen | Recipiente volumétrico | Calibraciones en instrumentos De Pesaje De Funcionamiento No Automático, bajo el método según documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00. 2009)
| Instrumentos Para Pesaje de Funcionamiento No Automático (IPFNA) | Calibraciones en pesas, bajo el método según documento normativo NTC 1848: 2007, numerales 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 6 – 12 -13 y anexo A, B.4-B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.3.1 y anexo C
Magnitud | N/A | Comprobación Intermedia
Masa |  | Intralaboratorios
Volumen |  | Ensayos de aptitud
N/A |  | Validación de hoja de cálculo
Prueba de repetibilidad
Método
Documentos normativo Euramet cg-21, versión 1.0 (0.4/2013)
Documentos normativo Euramet cg-21, versión 2.0 (0.4/2013)
Documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00)
Documento normativo NTC 1848: 2007, numerales 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 6 – 12 -13 y anexo A, B.4-B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.3.1 y anexo C
N/A
Nombres
Luis Henry Barreto Rojas
Stivinson Córdoba Sánchez
Elvis Aguirre Romero
Yenny Astrid Hernández Gómez
N/A
Criterios utilizado para verificación del método
Calibración
Comprobación Intermedia
Intralaboratorios
Ensayos de aptitud
Validación de hoja de cálculo
Prueba de repetibilidad
N/A
Método
Recipiente volumétrico, bajo el método según documento normativo Euramet cg-21, versión 1.0 (0.4/2013)
Instrumentos De Pesaje De Funcionamiento No Automático, bajo el método según documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00. 2009)
Pesas, bajo el método según documento normativo NTC 1848: 2007, numerales 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 6 – 12 -13 y anexo A, B.4-B.4.1-B.4.2-B.4.3-B.4.3.1 y anexo C
Documentos normativo Euramet cg-21, versión 2.0 (0.4/2013)
N/A