## DATOS ¬
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
Información
|  | No | Ciudad de Origen | Fecha de Recepción Ver RT03-F09 | Solicitante | Dirección del Solicitante | Lugar y Dirección de Calibración | Fecha de Calibración | Código interno LCB-XX-XXXXX N° Radicado | N ° Certificado y Estampilla LCB-XXX-XX |  | k | Nivel de Confianza
K
|  | 1 | [9 empty] | 2 | 95%
Datos de la Balanza a Calibrar
|  | No | Fabricante | Modelo | Serial | Carga Máx. (g) | Carga Mín. (g) | División de Escala (d) (g) | Escalón de Verificación en (g) | Código Interno | N ° Certificado y Estampilla LCP-XXX-XX
0,1 - 8,2 kg
0,01-8,2 kg
0,1 -12 kg
Datos de las Pesas Patrón
|  | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado Actual | Fecha de calibración Actual | Valor Nominal (g) | Error (mg) Año Anterior | Error (mg) Año Actual | Masa Convencional Anterior (g) | Masa Convencional Actual (g) | Deriva (mg) | Incertidumbre de Calibración (mg) | Densidad del Aire mg /cm3 Actual | Identificación Interna | Calibrado por | Factor de cobertura según certificado k= | Carga para Excentricidad g | Carga para Repetibilidad g
Masa convencional actual (-) Masa convencional Anterior
| Juego Viajeras M-015 | M-015 RL. 5 g | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 5 | 0.07 | 0.07 | 5.0001 | 5.0001 | 0 | 0.05 | 0.88762 | M-015 | INM | 2 | 1 | 1
|  | M-015 RL. 200 g | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 200 | 0.1 | 0.1 | 200.0001 | 200.0001 | 0 | 0.33 | 0.88762 | M-015 | INM |  | 2 | 2
|  | M-015 RL. 1 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 1000 | -0.6 | -0.6 | 999.9994 | 999.9994 | 0 | 1.6 | 0.88762 | M-015 | INM |  | 5 | 5
|  | M-015 RL. 2 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 2000 | 3.5 | 3.4 | 2000.0035 | 2000.0034 | 0.057735 | 3 | 0.88762 | M-015 | INM |  | 10 | 10
|  | M-015 RL. 5 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 5000 | 3.6 | 3.4 | 5000.0036 | 5000.0034 | 0.11547 | 8 | 0.88762 | M-015 | INM |  | 20 | 20
|  | M-015 RL. 6 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 6000 | 3 | 2.8 | 6000.003 | 6000.0028 | 0.11547 | 9.6 | 0.88762 | M-015 | INM |  | 50 | 50
|  | M-015 RL. 8200 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 8200 | 6.6 | 6.3 | 8200.0066 | 8200.0063 | 0.17321 | 12.93 | 0.88762 | M-015 | INM |  | 100 | 100
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 200 | 200
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 500 | 500
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 1000 | 1000
|  | E2 1 g | E2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 4786 | 2021-10-14 | 1 | 0.009 | 0.008 | 1 | 1 | 0.00057735 | 0.01 | 0.88408 | M-001 | INM | 2 | 2000 | 1500
|  | E2 2 g | E2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 4786 | 2021-10-14 | 2 | 0.01 | 0.011 | 2 | 2 | 0.00057735 | 0.012 | 0.88408 | M-001 | INM |  | 4000 | 5000
|  | E2 2 g AKJ | E2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 4786 | 2021-10-14 | 2 | 0.017 | 0.016 | 2 | 2 | 0.00057735 | 0.012 | 0.88408 | M-001 | INM |  | 5000 | 6000
|  | E2 5 g | E2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 4786 | 2021-10-14 | 5 | 0.002 | 0.002 | 5 | 5 | 0 | 0.016 | 0.88408 | M-001 | INM |  | 10000 | 8000
|  | E2 10 g | E2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 4786 | 2021-10-14 | 10 | 0.019 | 0.019 | 10 | 10 | 0 | 0.02 | 0.88408 | M-001 | INM |  | 15000 | 8100
|  | E2 20 g | E2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 4786 | 2021-10-14 | 20 | 0.026 | 0.001 | 20 | 20 | 0.014434 | 0.025 | 0.88408 | M-001 | INM |  | 20000 | 8200
|  | E2 20 g AKA | E2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 4786 | 2021-10-14 | 20 | 0.007 | 0.011 | 20 | 20 | 0.0023094 | 0.025 | 0.88408 | M-001 | INM |  | 25000 | 10000
|  | E2 50 g | E2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 4786 | 2021-10-14 | 50 | 0.03 | 0.03 | 50 | 50 | 0 | 0.03 | 0.88408 | M-001 | INM |  | 30000 | 12000
|  | E2 100 g | E2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 4786 | 2021-10-14 | 100 | 0.06 | 0.06 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0.05 | 0.88408 | M-001 | INM |  | 35000 | 15000
|  | E2 200 g | E2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 4786 | 2021-10-14 | 200 | -0.07 | -0.05 | 199.9999 | 200 | 0.011547 | 0.1 | 0.88408 | M-001 | INM |  | 40000 | 20000
|  | E2 200 g ALW | E2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 4786 | 2021-10-14 | 200 | 0.15 | 0.16 | 200.0001 | 200.0002 | 0.0057735 | 0.1 | 0.88408 | M-001 | INM |  | N/A | 25000
|  | E2 500 g | E2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 4786 | 2021-10-14 | 500 | 0.33 | 0.34 | 500.0003 | 500.0003 | 0.0057735 | 0.25 | 0.88408 | M-001 | INM |  | N/A | 35000
|  | E2 1000 g | E2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 4786 | 2021-10-14 | 1000 | 0.7 | 0.7 | 1000.0007 | 1000.0007 | 0 | 0.5 | 0.88408 | M-001 | INM |  | N/A | 40000
|  | E2 2000 g | E2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 4786 | 2021-10-14 | 2000 | 1.1 | 1.1 | 2000.0011 | 2000.0011 | 0 | 1 | 0.88408 | M-001 | INM |  | N/A | 45000
|  | E2 2000 g ABY | E2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 4786 | 2021-10-14 | 2000 | 1 | 1 | 2000.001 | 2000.001 | 0 | 1 | 0.88408 | M-001 | INM |  | N/A | 50000
|  | E2 5000 g | E2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 4786 | 2021-10-14 | 5000 | 3.5 | 3.5 | 5000.0035 | 5000.0035 | 0 | 2.5 | 0.88408 | M-001 | INM |  | N/A | 55000
|  | E2 10000 g | E2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 4786 | 2021-10-14 | 10000 | 8.2 | 8.4 | 10000.0082 | 10000.0084 | 0.11547 | 5 | 0.88408 | M-001 | INM |  | N/A | 60000
|  | F1 1 g | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 5701 | 2021-12-29 | 1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.8803 | M-002 | INM | 2 | N/A | N/A
|  | F1 2 g | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 5701 | 2021-12-29 | 2 | 0.04 | 0.06 | 2 | 2.0001 | 0.011547 | 0.04 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 2 g punto | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 5701 | 2021-12-29 | 2 | 0.06 | 0.05 | 2.0001 | 2 | 0.0057735 | 0.04 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 5 g | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 5701 | 2021-12-29 | 5 | 0.01 | 0 | 5 | 5 | 0.0057735 | 0.05 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 10 g | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 10 | 5701 | 2021-12-29 | 10 | 0.07 | 0.07 | 10.0001 | 10.0001 | 0 | 0.06 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 20 g | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20* | 5701 | 2021-12-29 | 20 | 0.08 | 0.07 | 20.0001 | 20.0001 | 0.0057735 | 0.08 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 20 g punto | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20 | 5701 | 2021-12-29 | 20 | 0.07 | 0.09 | 20.0001 | 20.0001 | 0.011547 | 0.08 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 50 g | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 50 | 5701 | 2021-12-29 | 50 | 0.13 | 0.13 | 50.0001 | 50.0001 | 0 | 0.1 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 100 g | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 100 | 5701 | 2021-12-29 | 100 | 0.14 | 0.14 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0.16 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 200 g | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200* | 5701 | 2021-12-29 | 200 | 0.3 | 0.2 | 200.0003 | 200.0002 | 0.057735 | 0.3 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 200 g punto | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200 | 5701 | 2021-12-29 | 200 | 0.2 | 0.3 | 200.0002 | 200.0003 | 0.057735 | 0.3 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 500 g | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 500 | 5701 | 2021-12-29 | 500 | 0.8 | 0.8 | 500.0008 | 500.0008 | 0 | 0.8 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 1000 g | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 5701 | 2021-12-29 | 1000 | 1.9 | 1.9 | 1000.0019 | 1000.0019 | 0 | 1.6 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 2000 g | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 5701 | 2021-12-29 | 2000 | 1.9 | 2.1 | 2000.0019 | 2000.0021 | 0.11547 | 3 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 2000 g punto | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 5701 | 2021-12-29 | 2000 | 2.1 | 1.9 | 2000.0021 | 2000.0019 | 0.11547 | 3 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 5000 g | F1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 5701 | 2021-12-29 | 5000 | 5.8 | 5.9 | 5000.0058 | 5000.0059 | 0.057735 | 8 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 10000 g | F1 | Mettler Toledo | 11119467 | 10 | 5259 | 2021-05-31 | 10000 | 7 | 7 | 10000.007 | 10000.007 | 0 | 16 | 0.88511 | M-003 | INM | 2 | N/A | N/A
|  | F1 20000 g | F1 | Mettler Toledo | 11119468 | 20 | 5488 | 2021-10-07 | 20000 | -4 | -6 | 19999.996 | 19999.994 | 1.1547 | 30 | 0.88171 | M-004 | INM | 2 | N/A | N/A
| Juego viajeras M-016 | M-016 RL. 1 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.033 | 0.88173 | M-016 | INM | 2 | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 2 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 2 | 0.04 | 0.03 | 2 | 2 | 0.0057735 | 0.04 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 2 g punto | F1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 0 | 0.04 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 5 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 5 | 0.07 | 0.07 | 5.0001 | 5.0001 | 0 | 0.05 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 10 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 10 | 0.09 | 0.08 | 10.0001 | 10.0001 | 0.0057735 | 0.06 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 20 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 20 | 0.11 | 0.11 | 20.0001 | 20.0001 | 0 | 0.083 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 20 g punto | F1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 20 | 0.1 | 0.1 | 20.0001 | 20.0001 | 0 | 0.083 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 50 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 50 | 0.1 | 0.08 | 50.0001 | 50.0001 | 0.011547 | 0.1 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 100 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 100 | 0.12 | 0.11 | 100.0001 | 100.0001 | 0.0057735 | 0.16 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 200 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 200 | 0.3 | 0.3 | 200.0003 | 200.0003 | 0 | 0.33 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 200 g punto | F1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 200 | 0.4 | 0.3 | 200.0004 | 200.0003 | 0.057735 | 0.33 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 500 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 500 | 0.9 | 0.8 | 500.0009 | 500.0008 | 0.057735 | 0.83 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 1 000 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 1000 | -0.5 | -0.6 | 999.9995 | 999.9994 | 0.057735 | 1.6 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 2 000 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 2000 | 3.1 | 3.1 | 2000.0031 | 2000.0031 | 0 | 3 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 2 000 g punto | F1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 2000 | 3.2 | 3.2 | 2000.0032 | 2000.0032 | 0 | 3 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 4 000 g | F1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 4000 | 6.3 | 6.3 | 4000.0063 | 4000.0063 | 0 | 6 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 5 000 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 5000 | 7.9 | 7.8 | 5000.0079 | 5000.0078 | 0.057735 | 8 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 6 000 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 6000 | 7.4 | 7.2 | 6000.0074 | 6000.0072 | 0.11547 | 9.6 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 8 200 g | F1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 8200 | 10.8 | 10.6 | 8200.0108 | 8200.0106 | 0.11547 | 12.93 | 0.88173 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 - M-024 12 000 g | F1 | Rice Lake Accurate | 1913626 | No porta - 10 kg D | 4788- 5261 | 2021-11-09- 2021-05-31 | 12000 | 11.2 | -5.9 | 12000.0112 | 11999.9941 | 9.8727 | 19 | 0.88173 | M-016- M-024 | INM |  | N/A | N/A
[20 empty] | N/A | N/A
| Complementos | [18 empty] | N/A | N/A
[20 empty] | N/A | N/A
|  | E2 20 kg | E2 | Kern | G 1938658 | No porta | 5407 | 2021-09-02 | 20000 | 9 | 2 | 20000.009 | 20000.002 | 4.0415 | 10 | 0.8889 | M-019 | INM | 2 | N/A | N/A
|  | F1 20 kg | F1 | Kern | G 1934093 | 20 | 5408 | 2021-09-02 | 20000 | 31 | 39 | 20000.031 | 20000.039 | 4.6188 | 30 | 0.88668 | M-020 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 20 kg A | F1 | Kern | G 1934095 | 20 A | 5410 | 2021-09-02 | 20000 | 3 | 5 | 20000,003 | 20000,005 | 1.1547 | 30 | 0.88764 | M-021 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 20 kg B | F1 | Kern | G 1934094 | 20 B | 5411 | 2021-09-02 | 20000 | 37 | 40 | 20000,037 | 20000,04 | 1.7321 | 30 | 0.8883 | M-022 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 10 kg C | F1 | Accurate | 1913624 | 10 C | 5264 | 2021-06-03 | 10000 | 13 | -8 | 10000,013 | 9999,992 | 12.1244 | 16 | 0.88401 | M-023 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 10 kg D | F1 | Accurate | 1913626 | 10 D | 5261 | 2021-05-31 | 10000 | 8.1 | -9 | 10000,008 | 9999,991 | 9.815 | 16 | 0.88483 | M-024 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 5 kg E | F1 | Accurate | 1913622 | 5 E | 5266 | 2021-06-08 | 5000 | 6,6 | 3 | 5000,0066 | 5000,003 | 2.0785 | 8 | 0.88579 | M-025 | INM |  | N/A | N/A
| Para Comprobación IPFNA 60 kg | F1 10 kg C- F1 5 kg E | F1 | Accurate- Accurate | 1913624- 1913622 | 10 C- 5 E | 5264- 5266 | 2021-06-03- 2021-06-08 | 15000 | 19.6 | -5 | 15000.0196 | 14999.995 | 14.2028 | 24 | 0.8883 | M-023- M-025 | INM | 2 | N/A | N/A
|  | F1 20 kg B- F1 5 kg E | F1 | Kern- Accurate | G 1934094- 1913622 | 20 B- 5 E | 5411- 5266 | 2021-09-02- 2021-06-08 | 25000 | 43.6 | 43 | 25000.0436 | 25000.043 | 0.34641 | 38 | 0.8883 | M-022- M-025 | INM | 2 | N/A | N/A
|  | F1 20 kg B F1 10 kg C F1 5 kg E | F1 | Kern Accurate Accurate | G 1934094 1913624 1913622 | 20 B 10 C 5 E | 5411 5264 5266 | 2021-09-02 2021-06-03 2021-06-08 | 35000 | 56.6 | 35 | 35000.0566 | 35000.035 | 12.4708 | 54 | 0.8883 | M-022 M-023 M-025 | INM | 2 | N/A | N/A
|  | F1 20 kg F1 20 kg A F1 20 kg B | F1 | Kern Kern Kern | G 1934093 G 1934095 G 1934094 | 20 20 A 20 B | 5408 5410 5411 | 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 | 60000 | 71 | 84 | 60000.071 | 60000.084 | 7.5056 | 90 | 0.8883 | M-020 M-021 M-022 | INM | 2 | N/A | N/A
Patrón Utilizado en la Calibración - Termo higrómetros
Unidades en " °C , % hr y hPa " según corresponda
Unidad |  | Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 18 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-05 | INM 6603
[5 empty] | 21.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | [5 empty] | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 24 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 |  |  |  | M-010 | 0.2 | 1.7 | 0.072
Humedad |  |  |  |  | 33.6 | 0.1 | -3.6 | 1.7 | 1.96 | 2023-04-03 | INM 6596
[5 empty] | 55.8 | 0.1 | -0.8 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 78.4 | 0.1 | 2.5 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.796 | 0.1 | 1.548 | 0.066 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 6591
[5 empty] | 752.295 | 0.1 | 1.049 | 0.068 | 2 |  | INM 2148
[5 empty] | 949.693 | 0.1 | 0.823 | 0.072
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 10.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96 | 2022-05-23 | INM 5912
[5 empty] | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 39.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  | M-011 | 0.4 | 1.7 | 0.088
Humedad |  |  |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 1.96 | 2022-05-17 | INM 5913
[5 empty] | 51.3 | 0.1 | -1.4 | 1.7
[5 empty] | 77.5 | 0.1 | 2.5 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.026 | 0.1 | 1.573 | 0.077 | 1.96 | 2021-05-31 | INM 5239
[5 empty] | 752.181 | 0.1 | 1.047 | 0.083 | 1.96 |  | INM 1997
[5 empty] | 900.665 | 0.1 | 0.737 | 0.088 | 2 |  | INM 2147
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 14.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-11 | INM 6608
[5 empty] | 25 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 34.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  | M-012 | 0.2 | 1.7 | 0.074
Humedad |  |  |  |  | 32.9 | 0.1 | -2.9 | 1.7 | 1.96 | 2023-04-03 | INM 6597
[5 empty] | 55.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7
[5 empty] | 79 | 0.1 | 1.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.801 | 0.1 | 1.742 | 0.066 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 6390
[5 empty] | 752.296 | 0.1 | 1.215 | 0.068
[5 empty] | 1 099,608 | 0.1 | 1.138 | 0.074
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 14.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-24 | INM 6639
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 34.9 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | M-013 | 0.2 | 1.7 | 0.072
Humedad |  |  |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 1.96 | 2023-05-08 | INM 6668
[5 empty] | 56.1 | 0.1 | -1.1 | 1.7 | 2
[5 empty] | 82.1 | 0.1 | -1.2 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 399.84 | 0.1 | 1.676 | 0.065 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 6593
[5 empty] | 752.295 | 0.1 | 0.814 | 0.068 | 2
[5 empty] | 999.723 | 0.1 | 0.549 | 0.072
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 17.1 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-24 | INM 6638
[5 empty] | 20.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | [5 empty] | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 23.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  |  |  |  | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.071
Humedad |  |  |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 1.96 | 2023-05-08 | INM 6667
[5 empty] | 55.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7
[5 empty] | 78.8 | 0.1 | 2.1 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.788 | 0.1 | 1.656 | 0.066 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 6588
[5 empty] | 752.288 | 0.1 | 1.09 | 0.068
[5 empty] | 899.583 | 0.1 | 0.856 | 0.071
| Metrólogos | [10 empty] | CMC Balanza d = 0,1 g y 0,01 g
| No | Nombre del Metrólogo | [9 empty] | Intervalo de Medición (g) e incertidumbre expandida U
[12 empty] | 0 | A | 8 200
| LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Responsable de la Dirección Técnica |  | Responsable de la calibración | [5 empty] | 0.078 |  | 5e-06
| EA | Elvis Aguirre Romero |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Responsable de la calibración
| SC | Stivinson Córdoba Sánchez |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Responsable de la calibración
[7 empty] | Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C | % hr | hPa | °C m | °C b | % hr m | % hr b | hPa m | hPa b
[7 empty] | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 2023-04-05 2023-04-03 2023-03-28 | INM 6603 INM 6596 INM 6591 | 0.2 | 1.7 | 0.072 | -0.00037023 | -0.025546 | 0.13619 | -8.2509 | -0.0016281 | 2.3349
[7 empty] | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 44704 2022-05-17 2021-05-31 | INM 5912 INM 5913 INM 1997 | 0.4 | 1.7 | 0.088 | 0.010386 | -0.10727 | 0.1325 | -7.8927 | -0.0020811 | 2.6117
[7 empty] | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 2023-04-11 2023-04-03 2023-03-28 | INM 6608 INM 6597 INM 6390 | 0.2 | 1.7 | 0.074 | -3.3332e-05 | 0.067498 | 0.10414 | -6.3476 | -0.0020872 | 2.7852
[7 empty] | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 2023-04-24 2023-05-08 2023-03-28 | INM 6639 INM 6668 INM 6593 | 0.2 | 1.7 | 0.072 | 0 | 0 | 0.041942 | -4.2644 | -0.0019172 | 2.3882
[7 empty] | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 2023-04-24 2023-05-08 2023-03-28 | INM 6638 INM 6667 INM 6588 | 0.2 | 1.7 | 0.071 | 0.016667 | -0.46833 | 0.11867 | -7.2334 | -0.0020271 | 2.6545
Datos para la grafica en el certificado
| IPFNA | Carga | Valor Nominal | Carga | Valor Nominal | "+"(EMP) en Uso | "-"(EMP) en Uso
| 8 200 g | Carga Baja | 0 g ≤ m ≤ 5 000 g | Carga Media | 5 000 g ≤ m ≤ 8 200 g | 1 | 2
| 12 000 g | Carga Baja | 0 g ≤ m ≤ 5 000 g | Carga Media | 5 000 g ≤ m ≤ 12 000 g | 1 | 2
| 8 200 g 0,01 g | Carga Baja | 0 g ≤ m ≤ 5 000 g | Carga Media | 5 000 g ≤ m ≤ 8 200 g | 0.1 | 0.2
|  | Masa Nominal (g) | "+"(EMP) en Uso | "-"(EMP) en Uso
|  | 0 | 1 | -1
|  | 5 | 1 | -1
|  | 2000 | 1 | -1
|  | 4000 | 1 | -1
|  | 5000 | 1 | -1
|  | 5000 | 2 | -2
|  | 8200 | 2 | -2
|  | 12000 | 2 | -2
Note on C36: TENER EN CUENTA LA CARGA MÁXIMA SEGÚN LA BALANZA A CALIBRAR
Note on H124: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor agregado algebraicamente al resultado no corregido de una medición para compensar un error sistemático. Nota: la corrección es igual al error sistemático, con signo negativo.

## RT03-F12 ¬
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
| Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección del Solicitante | Certificado N°
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| DATOS DE LA BALANZA A CALIBRAR |  |  |  |  | DATOS DE LAS PESAS PATRÓN
| Fabricante |  | #N/A |  |  | Juego de Pesas |  | #N/A
| Modelo |  | #N/A |  |  | Fabricante |  | #N/A
| Serial |  | #N/A |  |  | Clase |  | #N/A
| Carga mín. (g) |  | #N/A |  |  | Certificado N° |  | #N/A
| Carga máx. (g) |  | #N/A |  |  | Fecha de Calibración |  | #N/A
| División de Escala (d) en (g) |  | #N/A |  |  | Calibrado por |  | #N/A
| Escalón de Verificación en (g) |  | #N/A |  |  | Código Interno |  | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES PARA LAS PRUEBAS
| Carga para excentricidad (g) |  |  |  |  | Cargas para Error de Indicación (Exactitud) según certificado
[6 empty] | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Masa Convencional (g) mc | Incertidumbre (mg) | Marcación de la pesa
| Cargas para Repetibilidad (g) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Masa para completar la carga Máx. (g) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| mN (g) | mc | incertidumbre certificado (mg) | Marcación |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
| Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
| Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES | [8 empty] | según certificado pesas patrón
| Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión (hPa) |  |  | k = | #N/A
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
|  | Carga | (g) | 0 | (mg) | 0
| Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Indicación (g)
| Diferencia (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor ABS de diferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (mg) | 0
| PRUEBA DE REPETIBILIDAD | [10 empty] | Observaciones
| Indicaciones | [8 empty] | n |  | ¿El usuario autoriza ajuste del IPFNA? |  | SI |  | SI
Cargas (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | NO
0
0
0
| Cargas (g) | promedios (g) | s (g) | s (mg) | s máxima (mg)
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN (EXACTITUD)
| ANTES DE AJUSTE |  |  |  |  | DESPUÉS DE AJUSTE
| Masa Convencional (g) | Indicación 1(g) | Error de | Error de |  | Indicación 1(g) | Indicación 2(g) |  |  | Error de | Error de |  | Metrólogo
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CONDICIONES AMBIENTALES FINALES
| Hora final |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión (hPa)
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas Iniciales |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas Finales |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Cargas de prueba (g)
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Magnitud |  |  |  |  | INCERTIDUMBRE POR INDICACIÓN (mg) |  |  |  |  | Distribución | Grados efectivos de libertad Ʋ= n-3 | Aporte a la Incertidumbre %
Excentricidad |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #VALUE! | #N/A
Repetibilidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 9 | #VALUE! | #DIV/0!
Repetibilidad del método |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055667 | Normal | 6 | #VALUE! | #N/A
Prueba de error de indicación (redondeo de la indicación sin carga) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #VALUE! | #N/A
Prueba de error de indicación (redondeo de la indicación con carga) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #VALUE! | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR MASA DE REFERENCIA (mg)
Incertidumbre por pesas patrón |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal | 100 | #VALUE! | #N/A
incertidumbre por empuje |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #VALUE! | #N/A
incertidumbre por deriva |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #VALUE! | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal |  | #VALUE!
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEL ERROR (mg)
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR INDICACIÓN |  |  |  |  | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Error de indicación Después de Ajuste (mg) | Error de indicación Después de Ajuste(g) | Incertidumbre Expandida (mg) | Incertidumbre Expandida (g) | Incertidumbre Expandida Relativa % | 5e-06
Grados efectivos de libertad de Excentricidad |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | ±U (g) CMC
Grados efectivos de libertad de Repetibilidad |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
Grados Efectivos de Libertad por Repetibilidad del Método |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
Grados efectivos de libertad de Resolución |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR MASA DE REFERENCIA Welch-Sattertthwaite |  |  |  |  | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
Grados efectivos de libertad de Pesas |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Empuje |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 0.3 | 1.65
Grados efectivos de libertad de Deriva |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Condicional incertidumbre dominante |  |  |  |  | k
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Incertidumbre dominante | -- | 2,0 | SI | ≤ 0,3 | 1.65
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD DEL ERROR |  |  |  |  | Max |  |  |  | SI | ≥ 0,3 | 2
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
FACTOR DE COBERTURA CALCULADO
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Nivel de Confianza
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA POR CERO PARA EL ERROR (mg)
| I | E | u | p | pIE | pI2 | P*(a1* l - E)2 | u2(Eappr) | u (Eappr) | u(Eappr) a REPORTAR | U(Eappr) Reportar | RELATIVA
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Σ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| a1 | #N/A |  | na | 1 | N= | 3
| a12= | #N/A |  | npar | 2
| u2(a1) = | #N/A |  | Min chi2 | #N/A
| u2(R(dys)) = | #DIV/0! |  | Beta (β) | 2 |  |  |  |  | #N/A | ≤ | 4.899
| u2(R( ecc))= | #DIV/0! |  | G de libertad | 3 |  |  |  |  | #N/A
|  | #DIV/0! |  | K mayor | #N/A
|  | m= | #DIV/0! | la pendiente |  | x | 5
|  | b= | #DIV/0! | punto de corte |  | y | #DIV/0!
[13 empty] | Carga (g) | u (mg) |  |  | Regresión | n= | 5
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | Xi | Yi | Xi*Yi | Xi2 | Media Xi | Media Yi | m | b
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | (Sumatorias)
|  | u2(Eappr) |  | #N/A | + | #N/A | R2
|  | U(Eappr) |  | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R
VALIDACIÓN - RESULTADOS
Adimensional
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO Eappr |  |  | E (R) (mg) = | #N/A | R (mg) |  | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (mg) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (mg)
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO Eappr |  |  | E (R) (g) = | #N/A | R (g) |  | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (g) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (g)
Note on B37: SIM MWG7/cg-01v.00, Ecuación 6.3.1
Note on D47: Ecuación 6.1-1 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A73: Ecuación 7.1.1-10 SIM MWG7/cg-01v.00.
Note on A74: Ecuación 7.1.1-5 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A76: Ecuación 7.1.1-3 a SIM MWG7/cg-01v.00,
Note on A77: Ecuación 7.1.1-3 b SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A80: Ecuación 7.1.2-2 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A81: Ecuación 7.1.2-5a y 7.1.2-9a SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A82: Ecuación 7.1.2-11 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on C83: Ecuación 7.1.2-14 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on N87: Ecuación 7.3-1 Incertidumbre estándar del error (mg)*2 SIM MWG7/cg-01v.00
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)=〖𝐼| 〖∆𝐼〗_(𝑒𝑐𝑐.𝑖) |〗_𝑚𝑎𝑥/((〖2𝐿〗_(𝑒𝑐𝑐√3)))
|〖∆𝑰〗_𝒆𝒄𝒄 |_𝒎𝒂𝒙
𝑢^2 (𝐼)=(𝑑_0^2)/12+(𝑑_1^2)/12+𝑠^2 (𝐼)+𝑢〖(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)𝐼^2
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔𝐼 )=⌈𝑑𝐼/(2√3)⌉=𝑑𝐼/√12
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)=𝑠(𝐼_𝑗)
𝑢^2 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=𝑢^2 (𝛿𝑚_𝑐)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐵)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐷)
𝑢 〖(𝛿𝑚〗_𝑐 )=𝑈/𝑘
INVERSA.T STUDEND.2C(100%−95 % ;𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸))
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐵 )=𝐸𝑀𝑃/(4∗√3)=3𝑈/(4∗√3)
𝑢^2 (𝐸)=𝑢^2 (𝐼)+ 𝑢^2 (𝑚_𝑟𝑒𝑓 )
𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸)) (𝑢_𝐸^4)/((𝑢_𝐼^4)/𝑣_(𝑖_𝐼 ) +(𝑢_(𝑚_𝑟𝑒𝑓)^4)/𝑣_(𝑖_(𝑚_𝑟𝑒𝑓 ) ) )
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=〖𝑚_𝑟𝑒𝑓〗^4/(〖(〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐶))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐵)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵))+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐷)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)))
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝐼)=(𝑢^4 (𝐼))/(〖(〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)〗^4/(𝑛 −1)+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑑𝑖𝑔)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)))
√(█(𝑢^2 (𝑅(𝑑 𝑦 𝑠)") " @"+ u2(Eappr) " ))
〖(1/(𝑢^2 (𝐸)))〗^2
𝐼 ̅ 𝑔
g
𝐼 ̅ g
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝐼 ̅^2∗𝑝
pIE
𝛴pIE / 𝛴〖𝑝𝐼〗^2
1/Σ
1/Σ𝑝𝐼^2
〖"s " máxima" " 〗^2
𝑎_1 ∗ "u" ^2 (𝑅)
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑟𝑒𝑝)=𝑛 −1
𝛪 𝑔
𝛪𝑚𝑔
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔 )=⌈𝑑/(2√3)⌉=𝑑/√12
𝑼(𝑬) = 𝒖(𝑬)∗𝒌
|minX2
|minX2− 𝜐 |≤ 𝛽 √2𝜐
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥
𝑢(〖𝛿𝑚〗_𝐷 )=𝐷⁄√3
〖𝑢(𝛿〗_𝑚𝑟)=(𝛿𝐼)⁄√𝐺
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝜹〗_𝒎𝒓)
))/
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐵 )=((0,1∗ρ_0/ρ_𝑐 )+(3𝑈/4))/√3

## CMC ¬
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
CALIBRACIÓN EN LABORATORIO SIC
ERROR DE INDICACIÓN
Masa Nominal (g) | Error (g) | ±U (g) | U % Relativa | MÁX | MÍN. | Incertidumbre expandida de los errores aproximados U(Eappr) | U % Relativa Aproximada formula
#N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GU 3.3-01 GUÍA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN EN LOS ALCANCES PARA LA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (IPFNA)
IPFNA 8 200 g
Pesas para carga máxima (g) F1 | EMP (OIML R 111-1) (mg) F1 | U % RELATIVA |  |  | CMC Con respecto EMP Masa Patrón (g) | CMC % Relativa
200 | 1
1000 | 5
2000 | 10
5000 | 25
gramos
8200 | 0.041 | 5e-06 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A
CALIBRACIÓN EN LABORATORIO SIC
ERROR DE INDICACIÓN
Masa Nominal (g) | Error (g) | ±U (g) | U % Relativa | MÁX | MÍN. | Incertidumbre expandida de los errores aproximados U(Eappr) | U % Relativa Aproximada formula
#N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
GU 3.3-01 GUÍA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN EN LOS ALCANCES PARA LA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (IPFNA)
IPFNA 12 000 g
Pesas para carga máxima (g) F1 | EMP (OIML R 111-1) (mg) F1 | U % RELATIVA |  |  | CMC Con respecto EMP Masa Patrón (g) | CMC % Relativa
10000 | 50
2000 | 10
gramos
12000 | 0.06 | 5e-06 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥

## Pc ¬
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
Carga | Valor Nominal | ±(EMP) en Uso | Nominal | Error en masa convencional | Incertidumbre | ±EMP | ±EMP | Probabilidad de conformidad | Probabilidad de NO conformidad | ¦E¦ | z | Cumple | 1 | -1
Carga Baja | 0 g ≤ m ≤ 5 000 g | 1 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | -1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | -1
Carga Media | 5 000 g ≤ m ≤ 12 000 g | 2 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | -1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | -1
|  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | -1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | -1
|  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | -2 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | -2
|  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | -2 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | -2

## Max y MIN ¬
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
Descargar datos del termohigrómetro utilizado en la calibración-condiciones ambientales máximas y mínimas
| Hora Inicio | Hora Final |  |  | Limites para calibración
IPFNA | 0:00 | 0:00 | Termohigrómetro | 0 | Min °C | Max °C
Fecha | Información | °C | % hr | hPa | 15 | 35
#N/A | Mínimo |  |  |  | Min %hr | Max %hr
| Máximo |  |  |  | 30 | 80
| Mínimo Corregido | #N/A | #N/A | #N/A | Min hPa | Max hPa
| Máximo Corregido | #N/A | #N/A | #N/A | 400 | 1100

## RT03-F15 ¬ (hidden)
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
Información del Cliente
Solicitante |  |  | #N/A
Dirección |  |  | #N/A
Ciudad |  |  | #N/A
Fecha de recepción |  |  | #N/A | Fecha de calibración |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | Balanza digital
Fabricante: |  |  | #N/A
Número de serie: |  |  | #N/A
Modelo: |  |  | #N/A
Carga Mín.: |  |  | #N/A
Carga Máx.: |  |  | #N/A
División de escala: |  |  | #N/A
Escalón de verificación: |  |  | #N/A
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
#N/A
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | #N/A
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
En la calibración se utilizó el método establecido en el documento normativo Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v 00/ 2009.
5. CONDICIONES AMBIENTALES CORREGIDAS
|  |  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (% hr) | Presión (hPa)
Mínimas |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Máximas |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al sitio y al momento de la calibración.
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
6. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Clase de Pesas |  |  | F1
Intervalo |  |  | #N/A | #N/A
No. Certificado |  |  | #N/A
Fecha de Calibración |  |  | #N/A
Código Interno |  |  | #N/A
Pesas Utilizadas |  |  | 5 g, 200 g, 500 g, 2 kg, 2 kg*, 5 kg.
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Prueba de excentricidad.
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
Carga |  | 0 | (g) |  | Figura 1
Posición |  | Indicación (g) | DIF. (g)
1 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0
4 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0
DIF MAX EXC |  |  | 0
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga, ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con las indicaciones consideradas por el fabricante de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v 00/ 2009.
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
Prueba de repetibilidad.
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Cargas (g) |  | 0 | 0 | 0
REPETICIÓN. N° |  | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
1 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga, ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con las indicaciones consideradas por el fabricante de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v 00/ 2009.
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN
Antes de Ajuste
Masa Nominal (g) |  | Indicación 1 (g) | Error (g)
#N/A |  | 0 | #N/A
#N/A |  | 0 | #N/A
#N/A |  | 0 | #N/A
#N/A |  | 0 | #N/A
#N/A |  | 0 | #N/A
Después de Ajuste |  |  |  | Cumple
Masa Nominal (g) |  | ERROR (g) | U (g) | SI/NO
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A
| Carga |  | Valor Nominal | ±(EMP) en Uso | 12 000 g
| Carga Baja |  | 0 g ≤ m ≤ 5 000 g | 1
| Carga Media |  | 5 000 g ≤ m ≤ 12 000 g | 2
La declaración de conformidad se aplica a los resultados obtenidos en la prueba de error de indicación, después de ajuste, teniendo en cuenta que el error, más la incertidumbre de medición, y no deberá superar el error máximo permitido (EMP), de acuerdo a los lineamientos de la norma NTC 2031:2014 en los numerales 3.5.1 - 3.5.2 y 8.4.2 .
8. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor".
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
9. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | En el presente certificado se usa la coma (,) como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcialmente, excepto con la autorización del Laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2.
* | El laboratorio no se responsabiliza de los resultados que puedan ser afectados por la desviación del estado en que se recibió el equipo.
FIRMAS AUTORIZADAS:
__________________________________ |  |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  |  | Calibrado por:
#N/A |  |  |  | #N/A
#N/A |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración: |  |  |  | Fecha de emisión:
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..
= CUMPLE
𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏=|𝑬|+𝑼≤𝑬𝑴𝑷 = CUMPLE

## RT03-F39 ¬ (hidden)
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
Información del Cliente
Solicitante |  |  | #N/A
Dirección |  |  | #N/A
Ciudad |  |  | #N/A
Fecha de recepción |  |  | #N/A | Fecha de calibración |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | Balanza digital
Fabricante: |  |  | #N/A
Número de serie: |  |  | #N/A
Modelo: |  |  | #N/A
Carga Mín.: |  |  | #N/A
Carga Máx.: |  |  | #N/A
División de escala: |  |  | #N/A
Escalón de verificación: |  |  | #N/A
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
#N/A
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | #N/A
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
En la calibración se utilizó el método establecido en el documento normativo Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v 00/ 2009.
5. CONDICIONES AMBIENTALES CORREGIDAS
|  |  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (% hr) | Presión (hPa)
Mínimas |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Máximas |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al sitio y al momento de la calibración.
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
6. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Clase de Pesas |  |  | F1
Intervalo |  |  | #N/A | #N/A
No. Certificado |  |  | #N/A
Fecha de Calibración |  |  | #N/A
Código Interno |  |  | #N/A
Pesas Utilizadas |  |  | 5 g, 200 g, 500 g, 2 kg, 2 kg*, 5 kg.
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Prueba de excentricidad.
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
Carga |  | 0 | (g) |  | Figura 1
Posición |  | Indicación (g) | DIF. (g)
1 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0
4 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0
DIF MAX EXC |  |  | 0
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga, ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con las indicaciones consideradas por el fabricante de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v 00/ 2009.
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
Prueba de repetibilidad.
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Cargas (g) |  | 0 | 0 | 0
REPETICIÓN. N° |  | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
1 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga, ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con las indicaciones consideradas por el fabricante de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v 00/ 2009.
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN
Antes de Ajuste
Masa Nominal (g) |  | Indicación 1 (g) | Error (g)
#N/A |  | 0 | #N/A
#N/A |  | 0 | #N/A
#N/A |  | 0 | #N/A
#N/A |  | 0 | #N/A
#N/A |  | 0 | #N/A
Después de Ajuste |  |  |  | Cumple
Masa Nominal (g) |  | ERROR (g) | U (g) | SI/NO
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A
| Carga |  | Valor Nominal | ±(EMP) en Uso
| #N/A |  | #N/A | #N/A
| #N/A |  | #N/A | #N/A
La declaración de conformidad se aplica a los resultados obtenidos en la prueba de error de indicación, después de ajuste, teniendo en cuenta que el error, más la incertidumbre de medición, y no deberá superar el error máximo permitido (EMP), de acuerdo a los lineamientos de la norma NTC 2031:2014 en los numerales 3.5.1 - 3.5.2 y 8.4.2 .
8. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor".
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
9. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | En el presente certificado se usa la coma (,) como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcialmente, excepto con la autorización del Laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2.
* | El laboratorio no se responsabiliza de los resultados que puedan ser afectados por la desviación del estado en que se recibió el equipo.
FIRMAS AUTORIZADAS:
__________________________________ |  |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  |  | Calibrado por:
#N/A |  |  |  | #N/A
#N/A |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración: |  |  |  | Fecha de emisión:
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..
= CUMPLE
𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏=|𝑬|+𝑼≤𝑬𝑴𝑷 = CUMPLE

## RT03-F18 ¬ (hidden)
|  | Informe N° | #N/A
Información del Cliente
Solicitante | #N/A
Dirección | #N/A
Ciudad | #N/A
Fecha de recepción | #N/A | Fecha del informe | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Objeto: | Balanza digital
Fabricante: | #N/A
Número de serie: | #N/A
Modelo: | #N/A
Carga Mín.: | #N/A
Carga Máx.: | #N/A
División de escala: | #N/A
Escalón de verificación: | #N/A
2. CÓDIGO INTERNO | #N/A
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  | Informe N° | #N/A
|  | Informe N° | #N/A
4. OBSERVACIONES
FIRMAS AUTORIZADAS:
__________________________________ |  | ______________________________
Firma Autorizada |  | Realizado por:
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
Fecha de elaboración: |  | Fecha de emisión:
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..