## DATOS (hidden)
Información de Calibración
| No | Ciudad de Origen | Fecha de Recepción | Solicitante | Dirección | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Codigo interno (# de Radicado) | Certificado #
Datos de las Pesas Patrón
| 1 g |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM
| 2 g |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado | Fecha de calibración | Valor nominal (g) | Error (mg) | Incertidumbre de calibración (mg) | Densidad kg/m3 | Incertidumbre de densidad kg/m3 | Densidad del aire kg/m3 | Codigó Interno
| 2 g * |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM
| 5 g |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM
| 10 g |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 1393 DK | 2018-05-08 | 1 | 0.009 | 0.01 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 20 g |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 1393 DK | 2018-05-08 | 2 | 0.01 | 0.012 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 20 g * |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 1393 DK | 2018-05-08 | 2 | 0.017 | 0.012 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 50 g |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 1393 DK | 2018-05-08 | 5 | 0.002 | 0.016 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 100 g |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 1393 DK | 2018-05-08 | 10 | 0.019 | 0.02 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 200 g |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 1393 DK | 2018-05-08 | 20 | 0.026 | 0.025 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 200 g * |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 1393 DK | 2018-05-08 | 20 | 0.007 | 0.025 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 500 g |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 1393 DK | 2018-05-08 | 50 | 0.03 | 0.03 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 1 kg |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 1393 DK | 2018-05-08 | 100 | 0.06 | 0.05 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 2 kg |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 1393 DK | 2018-05-08 | 200 | -0.07 | 0.1 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 2 kg * |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 1393 DK | 2018-05-08 | 200 | 0.15 | 0.1 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 5 kg |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 1393 DK | 2018-05-08 | 500 | 0.33 | 0.25 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 10 kg |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 1393 DK | 2018-05-08 | 1000 | 0.7 | 0.5 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 5 kg C |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 1393 DK | 2018-05-08 | 2000 | 1.1 | 1 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 10 kg C |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 1393 DK | 2018-05-08 | 2000 | 1 | 1 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
| 20 kg C |  |  |  |  | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 1393 DK | 2018-05-08 | 5000 | 3.5 | 2.5 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
[6 empty] | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 1393 DK | 2018-05-08 | 10000 | 8.2 | 5 | 8000 | 30 | 0.88959 | M-001
[6 empty] | Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM | [5 empty] | F1 10000 g | F 1 | Mettler T | 11119467 | 10 | 1402 DK | 2018-05-14 | 10000 | 7 | 16 | 7950 | 140 | 0.88973 | M-003
[12 empty] | F1 20000 g | F 1 | Mettler T | 11119468 | 20 | 1396 DK | 2018-05-10 | 20000 | 0 | 30 | 7950 | 140 | 0.88627 | M-004
[12 empty] | F1 1 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 1 | 1405 DK | 2018-06-01 | 1 | 0.04 | 0.03 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
[12 empty] | F1 2 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2 | 1405 DK | 2018-06-01 | 2 | 0.04 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
| Datos de las Pesas Calibradas Laboratorio SIC | [10 empty] | F1 2 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2* | 1405 DK | 2018-06-01 | 2 | 0.06 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
[12 empty] | F1 5 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 5 | 1405 DK | 2018-06-01 | 5 | 0.01 | 0.05 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
| No | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Valor Nominal mNt en g | Densidad ρt kg/m3 | Incertidumbre de densidad U(ρt) kg/m3 | Codigo interno (# de Radicado) |  |  | F1 10 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 10 | 1405 DK | 2018-06-01 | 10 | 0.07 | 0.06 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
[12 empty] | F1 20 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 20 | 1405 DK | 2018-06-01 | 20 | 0.08 | 0.08 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
[12 empty] | F1 20 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 20* | 1405 DK | 2018-06-01 | 20 | 0.07 | 0.08 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
| 1 g |  |  |  |  | 1 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 50 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 50 | 1405 DK | 2018-06-01 | 50 | 0.13 | 0.1 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
| 2 g |  |  |  |  | 2 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 100 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 100 | 1405 DK | 2018-06-01 | 100 | 0.14 | 0.16 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
| 2 g * |  |  |  |  | 2 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 200 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 200 | 1405 DK | 2018-06-01 | 200 | 0.3 | 0.3 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
| 5 g |  |  |  |  | 5 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 200 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 200* | 1405 DK | 2018-06-01 | 200 | 0.2 | 0.3 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
| 10 g |  |  |  |  | 10 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 500 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 500 | 1405 DK | 2018-06-01 | 500 | 0.8 | 0.8 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
| 20 g |  |  |  |  | 20 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 1000 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 1 | 1405 DK | 2018-06-01 | 1000 | 1.9 | 1.6 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
| 20 g * |  |  |  |  | 20 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 2000 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2 | 1405 DK | 2018-06-01 | 2000 | 1.9 | 3 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
| 50 g |  |  |  |  | 50 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2* | 1405 DK | 2018-06-01 | 2000 | 2.1 | 3 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
| 100 g |  |  |  |  | 100 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 5000 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 5 | 1405 DK | 2018-06-01 | 5000 | 5.8 | 8 | 7950 | 140 | 0.88784 | M-002
| 200 g |  |  |  |  | 200 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 R 1 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 7950 | 140 | 0.88977 | M-016
| 200 g * |  |  |  |  | 200 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 R 2 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 2 | 0.04 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.88977 | M-016
| 500 g |  |  |  |  | 500 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 R 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 2 | 0.05 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.88977 | M-016
| 1 kg |  |  |  |  | 1000 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 R 5 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 5 | 0.07 | 0.05 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
| 2 kg |  |  |  |  | 2000 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 R 10 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 10 | 0.09 | 0.06 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
| 2 kg * |  |  |  |  | 2000 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 R 20 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 20 | 0.11 | 0.08 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
| 5 kg |  |  |  |  | 5000 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 R 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 20 | 0.1 | 0.08 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
| 10 kg |  |  |  |  | 10000 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 R 50 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 50 | 0.1 | 0.1 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
| 5 kg C |  |  |  |  | 5000 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 R 100 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 100 | 0.12 | 0.16 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
| 10 kg C |  |  |  |  | 10000 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 R 200 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 200 | 0.3 | 0.3 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
| 20 kg C |  |  |  |  | 20000 | 7950 | 140 | 0 |  |  | F1 R 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 200 | 0.4 | 0.3 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
[12 empty] | F1 R 500 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 500 | 0.9 | 0.8 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
[12 empty] | F1 R 1000 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 1000 | -0.5 | 1.6 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
[12 empty] | F1 R 2000 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 2000 | 3.1 | 3 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
[12 empty] | F1 R 2000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 2000 | 3.2 | 3 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
[12 empty] | F1 R 5000 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 5000 | 7.9 | 8 | 7840 | 140 | 0.88977 | M-016
Patron Utilizado en la Calibración - Termohigrometros | [19 empty] | Patron Utilizado en la Calibración - BALANZAS
Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda | [19 empty] | No | Fabricante | Serial | Resolución d | Codigo Interno
Unidad |  | Codigó Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | Codigo Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
[20 empty] | 1 | Sartorius | 31301284 | 0.001 | M-008
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 2 | 2018-06-07 | INM 3392 |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-07 - 2018-06-13 - 2018-08-21 | INM 3392- 3399-2268 |  |  | 2 | Mettler Toledo | B 444195367 | 1e-05 | M-007
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.19 |  |  |  |  | 3 | Sartorius | 31301283 | 0.001 | M-006
[5 empty] | 29.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | [11 empty] | 4 | Sartorius | 34508523 | 0.01 | M-014
Humedad |  |  |  |  | 33.1 | 0.1 | -3.1 | 1.7 | 2 | 2018-06-13 | INM 3399 | [8 empty] | 5 | Sartorius | 29605076 | 0.1 | M-005
[5 empty] | 51 | 0.1 | -1 | 1.7 | [11 empty] | 6 | Sartorius | 29605077 | 0.1 | M-009
[5 empty] | 77.2 | 0.1 | 2.8 | 1.7
Presión Admosferica |  |  |  |  | 698.3 | 0.1 | -0.92 | 0.076 | 2 | 2018-08-21 | INM 2268
[5 empty] | 752.6 | 0.1 | -0.89 | 0.078 | [11 empty] | CMC PESA tabla 1 OIML R 111-1 CLASE M1
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.79 | 0.19
Intervalo de Medición (g) Clase M1 1 g A 20 kg
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 15.4 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 2 | 2018-06-07 | INM 3391 |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-07 - 2018-06-13 - 2018-08-21 | INM-3391, INM 3398 - INM 2266
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  |  | M-012 | 0.3 | 1.7 | 0.18 |  |  |  |  | Valor Nominal | Incertidumbre | E M P mg
[5 empty] | 34.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | [11 empty] | 1 | 0.3 | 1
Humedad |  |  |  |  | 32.5 | 0.1 | -2.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-13 | INM 3398 | [8 empty] | 2 | 0.4 | 1.2
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | [11 empty] | 2 | 0.4 | 1.2
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 2.9 | 1.7 | [11 empty] | 5 | 0.5 | 1.6
Presión Admosferica |  |  |  |  | 698.3 | 0.1 | -0.82 | 0.077 | 2 | 2018-08-21 | INM 2266 | [8 empty] | 10 | 0.6 | 2
[5 empty] | 752.7 | 0.1 | -0.79 | 0.078 | [11 empty] | 20 | 0.8 | 2.5
[5 empty] | 798.5 | 0.1 | -0.53 | 0.18 | [11 empty] | 20 | 0.8 | 2.5
[20 empty] | 50 | 1 | 3
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 15.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2018-06-15 | INM 3411 |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-15 - 2018-06-15 - 2018-08-21 | INM 3411 - INM 3412 - INM 2267 |  |  | 100 | 1.6 | 5
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  | M-013 | 0.4 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 200 | 1.6 | 10
[5 empty] | 34.4 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | [11 empty] | 200 | 1.6 | 10
Humedad |  |  |  |  | 32.5 | 0.1 | -2.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-15 | INM 3412 | [8 empty] | 500 | 8 | 25
[5 empty] | 50.8 | 0.1 | -0.8 | 1.7 | 2 | [10 empty] | 1 kg | 16 | 50
[5 empty] | 78.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | [11 empty] | 2 kg | 30 | 100
Presión Admosferica |  |  |  |  | 698.4 | 0.1 | -0.83 | 0.065 | 2 | 2018-08-21 | INM 2267 | [8 empty] | 2 kg | 30 | 100
[5 empty] | 752.8 | 0.1 | -0.69 | 0.078 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567 | [8 empty] | 5 kg | 80 | 250
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.75 | 0.11 | [11 empty] | 10 kg | 0.16 | 500
[20 empty] | 20 kg | 0.3 | 1000
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 2 | 2018-06-01 | INM 3375 |  | °C | %Rh | hPa | 2018/06/15- 2018/06/15- 2018-08-21 | INM 3375 - INM 3381 - INM 2264
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  |  |  | M-010 | 0.3 | 1.7 | 0.11
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96
Humedad |  |  |  |  | 33.4 | 0.1 | -3.4 | 1.7 | 2 | 2018-06-06 | INM 3381
[5 empty] | 51.3 | 0.1 | -1.3 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 77.4 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | [11 empty] | Metrologos
Presión Admosferica |  |  |  |  | 698.4 | 0.1 | -0.83 | 0.11 | 2 | 2018-08-21 | INM - 2264
[5 empty] | 752.7 | 0.1 | -0.79 | 0.078 | 2 | 42625 | INM 2148 | [8 empty] | No | Nombre del Metrologo
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.74 | 0.11
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 15.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2018-06-01 | INM 3374 |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-01 - 2018-06-06 - 2018-08-21 | INM-3374-INM 3379-INM 2265 |  |  | AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Técnico |  | Metrólogo de Masa y Volumen
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  | M-011 | 0.3 | 1.7 | 0.078 |  |  |  |  | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Sustituto del Director Técnico |  | Metrólogo de Masa y Volumen
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | [11 empty] | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Metrólogo de Masa y Volumen |  | Metrólogo de Masa y Volumen
Humedad |  |  |  |  | 33.5 | 0.1 | -3.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-06 | INM 3379
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 2.9 | 1.7
Presión Admosferica |  |  |  |  | 698.3 | 0.1 | -0.88 | 0.065 | 1.96 | 2018-08-21 | INM 2265
[5 empty] | 752.7 | 0.1 | -0.792 | 0.078 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.77 | 0.076 | 2 | 42625 | INM 2147

## DATOS 1 (hidden)
Información de Calibración
| No | Ciudad | Fecha de Recepción | Solicitante | Dirección | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Codigo interno | Certificado
Datos de las Pesas Patrón
1 g
| 2 g | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC |  | LCP-016-18 |  |  |  | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado | Fecha de calibración | Valor nominal (g) | Error (mg) | Incertidumbre de calibración (mg) | Densidad kg/m3 | Incertidumbre de densidad kg/m3 | Densidad del aire kg/m3 | Identificación Interna
| 2 g * | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC |  | LCP-016-18
| 5 g | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC |  | LCP-016-18
| 10 g | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC |  | LCP-016-18 |  |  |  | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 1230 | 2016-11-09 | 1 | 0.006 | 0.01 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 20 g | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC |  | LCP-016-18 |  |  |  | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 1230 | 2016-11-09 | 2 | 0.006 | 0.012 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 20 g * | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC |  | LCP-016-18 |  |  |  | E2 2 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 1230 | 2016-11-09 | 2 | 0.013 | 0.012 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 50 g | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC |  | LCP-016-18 |  |  |  | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 1230 | 2016-11-09 | 5 | -0.002 | 0.016 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 100 g | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC | 2018-04-17 | LCP-016-18 |  |  |  | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 1230 | 2016-11-09 | 10 | 0.004 | 0.02 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 200 g | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC | 2018-04-18 | LCP-016-18 |  |  |  | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 1230 | 2016-11-09 | 20 | 0.027 | 0.025 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 200 g * | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC | 2018-04-20 | LCP-016-18 |  |  |  | E2 20 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 1230 | 2016-11-09 | 20 | 0.007 | 0.025 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 500 g | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC | 2018-04-18 | LCP-016-18 |  |  |  | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 1230 | 2016-11-09 | 50 | 0.03 | 0.03 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 1 kg | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC | 2018-04-19 | LCP-016-18 |  |  |  | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 1230 | 2016-11-09 | 100 | 0.06 | 0.05 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 2 kg | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC | 2018-04-18 | LCP-016-18 |  |  |  | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 1230 | 2016-11-09 | 200 | -0.06 | 0.1 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 2 kg * | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC | 2018-04-19 | LCP-016-18 |  |  |  | E2 200 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 1230 | 2016-11-09 | 200 | 0.16 | 0.1 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 5 kg | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC | 2018-04-23 | LCP-016-18 |  |  |  | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 1230 | 2016-11-09 | 500 | 0.35 | 0.25 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 10 kg | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC |  | LCP-016-18 |  |  |  | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 1230 | 2016-11-09 | 1000 | 0.7 | 0.5 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 5 kg C | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC |  | LCP-013-18 |  |  |  | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 1230 | 2016-11-09 | 2000 | 1.2 | 1 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 10 kg C | Bogotá | 2018-04-10 |  |  | Laboratorio Masa SIC |  | LCP-014-18 |  |  |  | E2 2000 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 1230 | 2016-11-09 | 2000 | 1.1 | 1 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
| 20 kg C | Bogotá |  |  |  | Laboratorio Masa SIC | [5 empty] | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 1230 | 2016-11-09 | 5000 | 3.7 | 2.5 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
[12 empty] | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 1230 | 2016-11-09 | 10000 | 8.7 | 5 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
[12 empty] | F1 10000 g | F 1 | Mettler T | 11119467 | 10 | 1257 | 2016-11-18 | 10000 | 8 | 16 | 7950 | 140 | 0.8864 | M-003
[12 empty] | F1 20000 g | F 1 | Mettler T | 11119468 | 20 | 1258 | 2016-11-21 | 20000 | 0 | 30 | 7950 | 140 | 0.8874 | M-004
[12 empty] | F1 1 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 1 | 100405 | 2016-09-02 | 1 | 0.04 | 0.03 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
[12 empty] | F1 2 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2 | 100405 | 2016-09-02 | 2 | 0.06 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
| Datos de las Pesas Calibradas Laboratorio SIC | [10 empty] | F1 2 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2* | 100405 | 2016-09-02 | 2 | 0.04 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
[12 empty] | F1 5 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 5 | 100405 | 2016-09-02 | 5 | 0 | 0.05 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
| No | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Valor Nominal mNt en g | Densidad ρt kg/m3 | Incertidumbre de densidad U(ρt) kg/m3 | Codigo interno |  |  | F1 10 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 10 | 100405 | 2016-09-02 | 10 | 0.05 | 0.06 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
[12 empty] | F1 20 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 20 | 100405 | 2016-09-02 | 20 | 0.07 | 0.08 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
[12 empty] | F1 20 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 20* | 100405 | 2016-09-02 | 20 | 0.08 | 0.08 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
| 1 g |  |  |  | 1 | 1 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 50 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 50 | 100405 | 2016-09-02 | 50 | 0.19 | 0.1 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
| 2 g | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | 2 | 2 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 100 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 100 | 100405 | 2016-09-02 | 100 | 0.13 | 0.16 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
| 2 g * | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | 2* | 2 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 200 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 200 | 100405 | 2016-09-02 | 200 | 0.2 | 0.3 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
| 5 g | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | 5 g | 5 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 200 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 200* | 100405 | 2016-09-02 | 200 | 0.3 | 0.3 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
| 10 g | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | 10 g | 10 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 500 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 500 | 100405 | 2016-09-02 | 500 | 0.8 | 0.8 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
| 20 g | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | 20 g | 20 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 1000 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 1 | 100405 | 2016-09-02 | 1000 | 1.9 | 1.6 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
| 20 g * | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | 20* g | 20 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 2000 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2 | 100405 | 2016-09-02 | 2000 | 2.2 | 3 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
| 50 g | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | 50 g | 50 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2* | 100405 | 2016-09-02 | 2000 | 2 | 3 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
| 100 g | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | LMS M 100 g V | 100 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 5000 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 5 | 100405 | 2016-09-02 | 5000 | 5.9 | 8 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
| 200 g | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | N/A | 200 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 R 1 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 1 | 0.04 | 0.033 | 7950 | 140 | 0.8823 | M-016
| 200 g * | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | N/A | 200 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 R 2 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2 | 0.04 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.882 | M-016
| 500 g | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | LMS M 500 g V | 500 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 R 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2 | 0.054 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.8819 | M-016
| 1 kg | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | LMS M 1 kg V | 1000 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 R 5 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 5 | 0.088 | 0.053 | 7840 | 140 | 0.882 | M-016
| 2 kg | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | N/A | 2000 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 R 10 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 10 | 0.088 | 0.067 | 7840 | 140 | 0.8821 | M-016
| 2 kg * | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | N/A | 2000 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 R 20 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 20 | 0.093 | 0.083 | 7840 | 140 | 0.8823 | M-016
| 5 kg | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | LMS M 5 kg V | 5000 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 R 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 20 | 0.091 | 0.083 | 7840 | 140 | 0.8824 | M-016
| 10 kg | M1 | Sigma | LMS 1509- 1 | LMS M 10 kg V | 10000 | 7950 | 140 | LCP-016-18 |  |  | F1 R 50 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 50 | 0.08 | 0.1 | 7840 | 140 | 0.8824 | M-016
| 5 kg C | M1 | Sigma | LMS 1509-18 | LMS 5 kg V 1 | 5000 | 7950 | 140 | LCP-013-18 |  |  | F1 R 100 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 100 | 0.08 | 0.17 | 7840 | 140 | 0.8854 | M-016
| 10 kg C | M1 | Sigma | LMS 1509-18 | LMS 10 kg V 1 | 10000 | 7950 | 140 | LCP-014-18 |  |  | F1 R 200 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 200 | 0.29 | 0.33 | 7840 | 140 | 0.8852 | M-016
| 20 kg C | M1 | Sigma | LMS 1509-22 | LMS 20 kg V 1 | 20000 | 7950 | 140 | LCP-015-18 |  |  | F1 R 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 200 | 0.33 | 0.33 | 7840 | 140 | 0.885 | M-016
[12 empty] | F1 R 500 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 500 | 0.94 | 0.83 | 7840 | 140 | 0.8854 | M-016
[12 empty] | F1 R 1000 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 1000 | 0 | 1.7 | 7840 | 140 | 0.8845 | M-016
[12 empty] | F1 R 2000 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2000 | 3 | 3.3 | 7840 | 140 | 0.8843 | M-016
[12 empty] | F1 R 2000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2000 | 3.9 | 3.3 | 7840 | 140 | 0.8841 | M-016
[12 empty] | F1 R 5000 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 5000 | 7.7 | 8.3 | 7840 | 140 | 0.8837 | M-016
|  |  | Patron Utilizado en la Calibración - Termohigrometros | [16 empty] | Patron Utilizado en la Calibración - BALANZAS
|  |  | Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda | [16 empty] | No | Fabricante | Serial | Resolución d | Codigo Interno
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  | Codigo Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
[20 empty] | 1 | Sartorius | 31301284 | 0.001 | M-008
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 18.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | INM 1995 |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-07-29 - 2016-08-04 - 2016-09-12 | INM 1995-1998-2149 |  | 2 | Mettler Toledo | B 444195367 | 1e-05 | M-007
[5 empty] | 20.1 | 0.1 | 0 | [5 empty] | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.06 |  |  |  | 3 | Sartorius | 31301283 | 0.001 | M-006
[5 empty] | 22 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 4 | Sartorius | 34508523 | 0.01 | M-014
Humedad |  |  |  |  | 41.8 | 0.1 | -1.8 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM 1998 | [8 empty] | 5 | Sartorius | 29605076 | 0.1 | M-005
[5 empty] | 50.4 | 0.1 | -0.4 | [12 empty] | 6 | Sartorius | 29605077 | 0.1 | M-009
[5 empty] | 59.3 | 0.1 | 0.8
Presión Admosferica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.3 | 0.06 | 2 | 2016-09-12 | INM 2149
[5 empty] | 753.1 | 0.1 | -0.74 | [12 empty] | Metrologos
[5 empty] | 899 | 0.1 | -0.09
[20 empty] | No | Nombre del Metrologo
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 20 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | 2 | 2016-11-01 | CAT-144-16 |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-11-01 - 2016-11-02 - 2016-10-28 | CAT-144-16 - CAH-060-16 - CDT CERT-16-EMP-1056-2567
[5 empty] | 28.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | M-012 | 1.5 | 1.6 | 0.21 |  |  |  | AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Tecnico / Sust SGL
[5 empty] | 32.1 | 0.1 | 0.1 | [12 empty] | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Sistema de Gestión / Sust Dir Tecnico
Humedad |  |  |  |  | 50.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 2 | 2016-11-02 | CAH-060-16 | [8 empty] | PV | Pedro Jose Vargas Lopéz |  | Lab Volumen / Sust Lab Masa
[5 empty] | 59.9 | 0.1 | 0.5 | [12 empty] | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Lab Masa / Sust Lab Volumen
[5 empty] | 69.1 | 0.1 | 0.1
Presión Admosferica |  |  |  |  | 499 | 0.1 | -1 | 0.21 | 1.6 | 2016-10-28 | CDT CERT-16-EMP-1056-2567
[5 empty] | 799.8 | 0.1 | -0.4
[5 empty] | 1099.8 | 0.1 | -0.4 | [12 empty] | CMC PESA tabla 1 OIML R 111-1 CLASE M1
Intervalo de Medición (g) Clase M1 1 g A 2 kg
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 16 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | 2 | 2016-10-31 | CAT-145-16 |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-10-31 - 2016-10-31 - 2016-10-28 | CAT-144-16 - CAH-060-16 - CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 20.1 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | CAH-061-16 |  | M-013 | 1.5 | 1.6 | 0.21 |  |  |  | Valor Nominal | Incertidumbre | E M P mg
[5 empty] | 24.4 | 0.1 | 0.1 | [12 empty] | 1 | 0.3 | 1
Humedad |  |  |  |  | 39.5 | 0.1 | 0.79 | 1.6 | 2 | 2016-10-31 | CAH-061-16 | [8 empty] | 2 | 0.4 | 1.2
[5 empty] | 49.8 | 0.1 | 0.63 | 1.6 | 2 |  | CAT-145-16 | [8 empty] | 2 | 0.4 | 1.2
[5 empty] | 59.3 | 0.1 | -0.13 | [12 empty] | 5 | 0.5 | 1.6
Presión Admosferica |  |  |  |  | 499 | 0.1 | -1 | 0.21 | 2 | 2016-10-28 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567 | [8 empty] | 10 | 0.6 | 2
[5 empty] | 799.8 | 0.1 | -0.4 | 0.17 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567 | [8 empty] | 20 | 0.8 | 2.5
[5 empty] | 1099.9 | 0.1 | -0.3 | [12 empty] | 20 | 0.8 | 2.5
[20 empty] | 50 | 1 | 3
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 18.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | INM-1996 |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-07-29 - 2016-08-04 - 2016-09-12 | INM 1996-1999-2148 |  | 100 | 1.6 | 5
[5 empty] | 20.1 | 0.1 | 0 | [5 empty] | M-010 | 0.2 | 1.7 | 0.064 |  |  |  | 200 | 1.6 | 10
[5 empty] | 22 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 42580 | INM 1996 | [8 empty] | 200 | 1.6 | 10
Humedad |  |  |  |  | 41.8 | 0.1 | -1.8 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM- 1999 | [8 empty] | 500 | 8 | 25
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 1.96 | 42586 | INM 1999 | [8 empty] | 1 kg | 16 | 50
[5 empty] | 59.4 | 0.1 | 0.6 | [12 empty] | 2 kg | 30 | 100
Presión Admosferica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.3 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 | INM - 2148 | [8 empty] | 2 kg | 30 | 100
[5 empty] | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 42625 | INM 2148 | [8 empty] | 5 kg | 80 | 250
[5 empty] | 1099.3 | 0.1 | -0.06 | [12 empty] | 10 kg | 0.16 | 500
[20 empty] | 20 kg | 0.3 | 1000
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 18.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-08-04 | INM-1994 |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-08-04 - 2016-08-04 - 2016-09-12 | INM-1994-1997-2147
[5 empty] | 20 | 0.1 | 0.1 |  |  | 42586 | INM 1997 |  | M-011 | 0.2 | 1.7 | 0.064
[5 empty] | 22 | 0.1 | 0 |  |  | 42625 | INM 2147
Humedad |  |  |  |  | 41.8 | 0.1 | -1.8 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM-1997
[5 empty] | 50.5 | 0.1 | -0.5 |  |  | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 59.3 | 0.1 | 0.7 |  |  | 42625 | INM 2147
Presión Admosferica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.34 | 0.064 | 1.96 | 2016-09-12 | INM-2147
[5 empty] | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 1.7 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 1099.2 | 0.1 | -0.54 | 0.064 | 2 | 42625 | INM 2147

## 10 kg (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 5 kg (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 2 kg + (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 2 kg (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 1 kg (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 500 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 200 g + (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 200 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 100 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 50 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 20 g + (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 20 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 10 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 5 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 2 g + (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 2 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 1 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## RT03-F13
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## RT03-F16 (hidden)
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
Información del Cliente
Solicitante |  |  | 0
Dirección |  |  | 0
Ciudad |  |  | 0
Fecha de recepción |  |  | 0 |  | Fecha de calibración |  |  | #REF!
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Descripción de las pesas |  |  | 1g A 10 kg
Fabricante |  |  | 0
Serie |  |  | 0
Identificación:
1g, 2g,xxx
Clase de exactitud |  |  | 0
Número de pesas suministradas para la calibración:
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. EXÁMEN FÍSICO DE LA (S) PESA (S)
Las pesas están en buenas condiciones
Limpieza de la (s) pesa (s)
Las pesas fueron limpiadas y secadas de acuerdo al numeral B.4. Tabla B 1 de la NTC 1848:2007.
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
5. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
El valor de la masa convencional de las pesas se determina por el método de comparación con las pesas patrón, usando el esquema de sustitución ABBA (doble sustitución) y siguiendo los lineamientos de la NTC 1848;2007, anexo C.
6. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
Para la calibración de las pesas se utilizó el procedimiento interno RT03-P06 Vr. 3, siguiendo los lineamientos de la NTC 1848:2007.
7. DESCRIPCIÓN DE LAS PESAS CALIBRADAS
VALOR NOMINAL |  | FORMA |  | MATERIAL |  | DENSIDAD
[6 empty] | VALOR |  | INCERTIDUMBRE (±)
1g A 10 kg |  | Cilindro - botón |  | Acero inoxidable |  | #N/A | kg/m³ | #N/A | kg/m³
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN
Está calibración documenta la trazabilidad a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, conforme al sistema internacional de unidades (SI).
Descripción del patrón |  |  | Clase | Fabricante | Código Interno | Certificado |  | Fecha de calibración
Juego de pesas |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
9. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cobertura K = 2,0, con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95,45%. La incertidumbre fue evaluada según anexo C, numeral C 6.5.1 de la NTC 1848:2007.
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
10. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
No | MARCACIÓN | MASA CONVENCIONAL |  | Incertidumbre de la medición ± U (k=2) (mg) | EMP CLASE M1 ± (mg) | Condiciones ambientales promedio corregidas |  |  | Cumple
|  | Valor Nominal (g) | Error (mg) |  |  | Temperatura °C | Humedad (%) | Presión (hPa) | SI/NO
1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.3 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.4 | 1.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
3 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.4 | 1.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
4 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5 | 1.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.6 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
6 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.8 | 2.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
7 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.8 | 2.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
8 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
9 | #N/A | #N/A | #N/A | 1.6 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
10 | #N/A | #N/A | #N/A | 1.6 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
11 | #N/A | #N/A | #N/A | 1.6 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
12 | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
13 | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
14 | #N/A | #N/A | #N/A | 30 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
15 | #N/A | #N/A | #N/A | 30 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
16 | #N/A | #N/A | #N/A | 80 | 250 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
17 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.16 | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
La tabla anterior, describe el error en masa convencional, más la incertidumbre de medición, el cual no deberá superar los errores máximos permitidos de la tabla 1, numeral 5, de la norma 1848:2007, para las pesas clase M1.
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
11. OBSERVACIONES
* | Los certificados de calibración sin firma no tienen validez.
* | No golpear o apilar la (s) pesa (s)
* | Colocar las pesas sobre superficies limpias y secas
* | La estampilla va adherida al estuche
* | En el presente certificado, el separador decimal es la coma (,)
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Firma |  |  |  |  | Calibrado por
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración:
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..

## 5 kg COM (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## Certificado C 5 kg (hidden)
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
Información del Cliente
Solicitante |  |  | 0
Dirección |  |  | 0
Ciudad |  |  | 0
Fecha de recepción |  |  | 0 |  | Fecha de calibración |  |  | #N/A
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Descripción de las pesas |  |  | 5 kg
Fabricante |  |  | 0
Serie |  |  | 0
Identificación:
5 kg
Clase de exactitud |  |  | 0
Número de pesas suministradas para la calibración: | [5 empty] | 1
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. EXAMEN FÍSICO DE LA (S) PESA (S)
Las pesas están en buenas condiciones
Limpieza de la (s) pesa (s)
Las pesas fueron limpiadas y secadas de acuerdo al numeral B.4. Tabla B 1 de la NTC 1848:2007.
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
5. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
El valor de la masa convencional de las pesas se determina por el método de comparación con las pesas patrón, usando el esquema de sustitución ABBA (doble sustitución) y siguiendo los lineamientos de la NTC 1848;2007, anexo C.
6. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
Para la calibración de las pesas se utilizó el procedimiento interno RT03-P06 Vr. 3, siguiendo los lineamientos de la NTC 1848:2007.
7. DESCRIPCIÓN DE LAS PESAS CALIBRADAS
VALOR NOMINAL |  | FORMA |  | MATERIAL |  | DENSIDAD
[6 empty] | VALOR |  | INCERTIDUMBRE (±)
5 kg |  | Cilindro - botón |  | Acero inoxidable |  | #N/A | kg/m³ | #N/A | kg/m³
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN
Está calibración documenta la trazabilidad a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, conforme al sistema internacional de unidades (SI).
Descripción del patrón |  |  | Clase | Fabricante | Certificado |  | Código Interno | Fecha de calibración
Pesa |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
9. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cobertura K = 2,0, con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95,45%. La incertidumbre fue evaluada según anexo C, numeral C 6.5.1 de la NTC 1848:2007.
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
10. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
No | MARCACIÓN | MASA CONVENCIONAL |  | Incertidumbre de la medición ± U (k=2) (mg) | EMP CLASE M1 ± (mg) | Condiciones ambientales promedio corregidas |  |  | Cumple
|  | Valor Nominal (g) | Error (mg) |  |  | Temperatura °C | Humedad (%) | Presión (hPa) | SI/NO
1 | #N/A | #N/A | #N/A | 80 | 250 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
La tabla anterior, describe el error en masa convencional, más la incertidumbre de medición, el cual no deberá superar los errores máximos permitidos de la tabla 1, numeral 5, de la norma 1848:2007, para las pesas clase M1.
11. OBSERVACIONES
* | Los certificados de calibración sin firma no tienen validez.
* | No golpear o apilar la (s) pesa (s)
* | Colocar las pesas sobre superficies limpias y secas
* | La estampilla va adherida al estuche
* | En el presente certificado, el separador decimal es la coma (,)
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Firma |  |  |  |  | Calibrado por
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración :
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..

## 10 kg COM (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## Certificado C 10 kg (hidden)
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
Información del Cliente
Solicitante |  |  | 0
Dirección |  |  | 0
Ciudad |  |  | 0
Fecha de recepción |  |  | 0 |  | Fecha de calibración |  |  | #N/A
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Descripción de las pesas |  |  | 10 kg
Fabricante |  |  | 0
Serie |  |  | 0
Identificación:
10 kg
Clase de exactitud |  |  | 0
Número de pesas suministradas para la calibración: | [5 empty] | 1
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. EXAMEN FÍSICO DE LA (S) PESA (S)
Las pesas están en buenas condiciones
Limpieza de la (s) pesa (s)
Las pesas fueron limpiadas y secadas de acuerdo al numeral B.4. Tabla B 1 de la NTC 1848:2007.
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
5. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
El valor de la masa convencional de las pesas se determina por el método de comparación con las pesas patrón, usando el esquema de sustitución ABBA (doble sustitución) y siguiendo los lineamientos de la NTC 1848;2007, anexo C.
6. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
Para la calibración de las pesas se utilizó el procedimiento interno RT03-P06 Vr. 3, siguiendo los lineamientos de la NTC 1848:2007.
7. DESCRIPCIÓN DE LAS PESAS CALIBRADAS
VALOR NOMINAL |  | FORMA |  | MATERIAL |  | DENSIDAD
[6 empty] | VALOR |  | INCERTIDUMBRE (±)
10 kg |  | Cilindro - botón |  | Acero inoxidable |  | #N/A | kg/m³ | #N/A | kg/m³
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN
Está calibración documenta la trazabilidad a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, conforme al sistema internacional de unidades (SI).
Descripción del patrón |  |  | Clase | Fabricante | Certificado |  | Código Interno | Fecha de calibración
Pesa |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
9. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cobertura K = 2,0, con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95,45%. La incertidumbre fue evaluada según anexo C, numeral C 6.5.1 de la NTC 1848:2007.
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
10. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
No | MARCACIÓN | MASA CONVENCIONAL |  | Incertidumbre de la medición ± U (k=2) (g) | EMP CLASE M1 ± (g) | Condiciones ambientales promedio corregidas |  |  | Cumple
|  | Valor Nominal (g) | Error (g) |  |  | Temperatura °C | Humedad (%) | Presión (hPa) | SI/NO
1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.16 | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
La tabla anterior, describe el error en masa convencional, más la incertidumbre de medición, el cual no deberá superar los errores máximos permitidos de la tabla 1, numeral 5, de la norma 1848:2007, para las pesas clase M1.
11. OBSERVACIONES
* | Los certificados de calibración sin firma no tienen validez.
* | No golpear o apilar la (s) pesa (s)
* | Colocar las pesas sobre superficies limpias y secas
* | La estampilla va adherida al estuche
* | En el presente certificado, el separador decimal es la coma (,)
FIRMAS AUTORIZADAS:
EA
| Firma |  |  |  |  | Calibrado por
| #N/A |  |  |  |  | Metrólogo de Masa y Volumen
| #N/A |  |  |  |  | Elvis Aguirre Romero
Fecha de elaboración :
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..

## 20 kg COM (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Código Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrólogo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa) |  | Densidad aire ρa |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Incertidumbre densidad aire u(ρa) |  | #DIV/0! | kg.m-3
Promedios Corregidos |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Densidad aire convencional ρ0 |  | 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica; 4: Observaciones
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
m Nr (g) | Error eer Masa convencional (mg) | (mg) | m ct ( g ) | e ct |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct) (k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | g |  | #DIV/0! | g
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## Certificado C 20 kg (hidden)
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
Información del Cliente
Solicitante |  |  | 0
Dirección |  |  | 0
Ciudad |  |  | 0
Fecha de recepción |  |  | 0 |  | Fecha de calibración |  |  | #N/A
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Descripción de las pesas |  |  | 20 kg
Fabricante |  |  | 0
Serie |  |  | 0
Identificación:
Clase de exactitud |  |  | 0
Número de pesas suministradas para la calibración: | [5 empty] | 1
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorios de Calibración de Masa y Volumen SIC. Av Cra 50 # 26-55 piso 5 INM
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. EXAMEN FÍSICO DE LA (S) PESA (S)
Las pesas están en buenas condiciones
Limpieza de la (s) pesa (s)
Las pesas fueron limpiadas y secadas de acuerdo al numeral B.4. Tabla B 1 de la NTC 1848:2007.
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
5. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
El valor de la masa convencional de las pesas se determina por el método de comparación con las pesas patrón, usando el esquema de sustitución ABBA (doble sustitución) y siguiendo los lineamientos de la NTC 1848;2007, anexo C.
6. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
Para la calibración de las pesas se utilizó el procedimiento interno RT03-P06 Vr. 3, siguiendo los lineamientos de la NTC 1848:2007.
7. DESCRIPCIÓN DE LAS PESAS CALIBRADAS
VALOR NOMINAL |  | FORMA |  | MATERIAL |  | DENSIDAD
[6 empty] | VALOR |  | INCERTIDUMBRE (±)
20 kg |  | Cilindro - botón |  | Acero inoxidable |  | #N/A | kg/m³ | #N/A | kg/m³
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN
Está calibración documenta la trazabilidad a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, conforme al sistema internacional de unidades (SI).
Descripción del patrón |  |  | Clase | Fabricante | Certificado |  | Código Interno | Fecha de calibración
Pesa |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
9. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cobertura K = 2,0, con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95,45%. La incertidumbre fue evaluada según anexo C, numeral C 6.5.1 de la NTC 1848:2007.
[6 empty] | Certificado N° |  | 0
10. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
No | MARCACIÓN | MASA CONVENCIONAL |  | Incertidumbre de la medición ± U (k=2) (g) | EMP CLASE M1 ± (g) | Condiciones ambientales promedio corregidas |  |  | Cumple
|  | Valor Nominal (g) | Error (g) |  |  | Temperatura °C | Humedad (%) | Presión (hPa) | SI/NO
1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.3 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
La tabla anterior, describe el error en masa convencional, más la incertidumbre de medición, el cual no deberá superar los errores máximos permitidos de la tabla 1, numeral 5, de la norma 1848:2007, para las pesas clase M1.
11. OBSERVACIONES
* | Los certificados de calibración sin firma no tienen validez.
* | No golpear o apilar la (s) pesa (s)
* | Colocar las pesas sobre superficies limpias y secas
* | La estampilla va adherida al estuche
* | En el presente certificado, el separador decimal es la coma (,)
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Firma |  |  |  |  | Calibrado por
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración :
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..