## DATOS 1 (hidden)
Información
|  | No | Ciudad | Fecha de Recepción | Solicitante | Dirección | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Codigo interno | Certificado | condiciones de medición
[12 empty] | K | Nivel de Confianza
[12 empty] | 2 | 95.45%
Datos de la Balanza a Calibrar
|  | No | Fabricante | Modelo | Serial | Carga max (g) | Carga min (g) | Division de Escala (d) (g) | Escalon de Verificación en (g) | Codigo interno | N ° Certificado Aderido
Datos de las Pesas Patrón
|  | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado | Fecha de calibración | Valor nominal (g) | Carga para Excentricidad g | Carga para Repetibilidad g | Error (mg) | Masa Convensional (g) | Incertidumbre de calibración (mg) | Densidad del aire kg/m3 | Identificación Interna | Calibrado por
| Juego Viajeras | Viajeras F1 5 g | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | CAP-377-16 | 2016-11-09 | 5 | 5 | 100 | 0.09 | 5.0001 | 0.053 | 0.8853 | M-015 | Vansolix S.A
|  | Viajeras F1 200 g | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | CAP-377-16 | 2016-11-09 | 200 | 10 | 200 | 0.05 | 200 | 0.33 | 0.8847 | M-015 | Vansolix S.A
|  | Viajeras F1 1 kg | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | CAP-377-16 | 2016-11-09 | 1000 | 200 | 500 | -0.2 | 999.9998 | 1.7 | 0.8822 | M-015 | Vansolix S.A
|  | Viajeras F1 2 kg | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | CAP-377-16 | 2016-11-09 | 2000 | 1000 | 1000 | 4.6 | 2000.0046 | 3.3 | 0.8825 | M-015 | Vansolix S.A
|  | Viajeras F1 5 kg | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | CAP-377-16 | 2016-11-09 | 5000 | 2000 | 2000 | 4.8 | 5000.0048 | 8.3 | 0.8832 | M-015 | Vansolix S.A
| Juego Patron de Referencia | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 1230 | 2016-09-18 | 1 | 4000 | 5000 | 0.006 | 1 | 0.01 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 1230 | 2016-09-18 | 2 | 5000 | 6000 | 0.006 | 2 | 0.012 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 2 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 1230 | 2016-09-18 | 2 | 10000 | 7000 | 0.013 | 2 | 0.012 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 1230 | 2016-09-18 | 5 | 15000 | 8000 | -0.002 | 5 | 0.016 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 1230 | 2016-09-18 | 10 | 20000 | 8200 | 0.004 | 10 | 0.02 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 1230 | 2016-09-18 | 20 | 25000 | 10000 | 0.027 | 20 | 0.025 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 20 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 1230 | 2016-09-18 | 20 | 30000 | 12000 | 0.007 | 20 | 0.025 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 1230 | 2016-09-18 | 50 | 40000 | 15000 | 0.03 | 50 | 0.03 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 1230 | 2016-09-18 | 100 |  | 20000 | 0.06 | 100.0001 | 0.05 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 1230 | 2016-09-18 | 200 |  | 25000 | -0.06 | 199.9999 | 0.1 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 200 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 1230 | 2016-09-18 | 200 |  | 30000 | 0.16 | 200.0002 | 0.1 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 1230 | 2016-09-18 | 500 |  | 35000 | 0.35 | 500.0004 | 0.25 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 1230 | 2016-09-18 | 1000 |  | 40000 | 0.7 | 1000.0007 | 0.5 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 1230 | 2016-09-18 | 2000 |  | 45000 | 1.2 | 2000.0012 | 1 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 1230 | 2016-09-18 | 2000 |  | 50000 | 1.1 | 2000.0011 | 1 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 1230 | 2016-09-18 | 5000 |  |  | 3.7 | 5000.0037 | 2.5 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 1230 | 2016-09-18 | 10000 |  |  | 8.7 | 10000.0087 | 5 | 0.89077 | M-001 | INM
| Juego patron de Trabajo 1 | F1 1 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 100405 | 2016-09-02 | 1 |  |  | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 2 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 100405 | 2016-09-02 | 2 |  |  | 0.06 | 2.0001 | 0.04 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 2 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 100405 | 2016-09-02 | 2 |  |  | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 5 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 100405 | 2016-09-02 | 5 |  |  | 0 | 5 | 0.05 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 10 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 10 | 100405 | 2016-09-02 | 10 |  |  | 0.05 | 10 | 0.06 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 20 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20* | 100405 | 2016-09-02 | 20 |  |  | 0.07 | 20.0001 | 0.08 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 20 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20 | 100405 | 2016-09-02 | 20 |  |  | 0.08 | 20.0001 | 0.08 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 50 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 50 | 100405 | 2016-09-02 | 50 |  |  | 0.19 | 50.0002 | 0.1 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 100 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 100 | 100405 | 2016-09-02 | 100 |  |  | 0.13 | 100.0001 | 0.16 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 200 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200* | 100405 | 2016-09-02 | 200 |  |  | 0.2 | 200.0002 | 0.3 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 200 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200 | 100405 | 2016-09-02 | 200 |  |  | 0.3 | 200.0003 | 0.3 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 500 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 500 | 100405 | 2016-09-02 | 500 |  |  | 0.8 | 500.0008 | 0.8 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 1000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 100405 | 2016-09-02 | 1000 |  |  | 1.9 | 1000.0019 | 1.6 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 100405 | 2016-09-02 | 2000 |  |  | 2.2 | 2000.0022 | 3 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 100405 | 2016-09-02 | 2000 |  |  | 2 | 2000.002 | 3 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 5000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 100405 | 2016-09-02 | 5000 |  |  | 5.9 | 5000.0059 | 8 | 0.88965 | M-002 | INM
| Patron de Trabajo | F1 10000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119467 | 10 | 1257 | 2016-11-18 | 10000 |  |  | 8 | 10000.008 | 16 | 0.88648 | M-003 | INM
| Patron de Trabajo | F1 20000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119468 | 20 | 1258 | 2016-11-21 | 20000 |  |  | 0 | 20000 | 30 | 0.88748 | M-004 | INM
| Juego patron de Trabajo 2 | F1 R 1 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 1 |  |  | 0.04 | 1 | 0.033 | 0.8823 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 2 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2 |  |  | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.882 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2 |  |  | 0.054 | 2.0001 | 0.04 | 0.8819 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 5 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 5 |  |  | 0.088 | 5.0001 | 0.053 | 0.882 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 10 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 10 |  |  | 0.088 | 10.0001 | 0.067 | 0.8821 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 20 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 20 |  |  | 0.093 | 20.0001 | 0.083 | 0.8823 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 20 |  |  | 0.091 | 20.0001 | 0.083 | 0.8824 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 50 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 50 |  |  | 0.08 | 50.0001 | 0.1 | 0.8824 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 100 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 100 |  |  | 0.08 | 100.0001 | 0.17 | 0.8854 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 200 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 200 |  |  | 0.29 | 200.0003 | 0.33 | 0.8852 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 200 |  |  | 0.33 | 200.0003 | 0.33 | 0.885 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 500 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 500 |  |  | 0.94 | 500.0009 | 0.83 | 0.8854 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 1000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 1.7 | 0.8845 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 2000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2000 |  |  | 3 | 2000.003 | 3.3 | 0.8843 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 2000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2000 |  |  | 3.9 | 2000.0039 | 3.3 | 0.8841 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 5000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 5000 |  |  | 7.7 | 5000.0077 | 8.3 | 0.8837 | M-016 | Vansolix S.A
Patron Utilizado en la Calibración - Termohigrometros
Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Codigo Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 18.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | INM 1995 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-07-29 - 2016-08-04 - 2016-09-12 | INM 1995-1998-2149
[5 empty] | 20.1 | 0.1 | 0 | [6 empty] | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.06
[5 empty] | 22 | 0.1 | 0
Humedad |  |  |  |  | 41.8 | 0.1 | -1.8 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM 1998
[5 empty] | 50.4 | 0.1 | -0.4
[5 empty] | 59.3 | 0.1 | 0.8
Presión Admosferica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.3 | 0.06 | 2 | 2016-09-12 | INM 2149
[5 empty] | 753.1 | 0.1 | -0.74
[5 empty] | 899 | 0.1 | -0.09
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 20 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | 2 | 2016-11-01 | CAT-144-16 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-11-01 - 2016-11-02 - 2016-10-28 | CAT-144-16 - CAH-060-16 - CDT CERT-16-EMP-1056-2567
[5 empty] | 28.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | M-012 | 1.5 | 1.6 | 0.21
[5 empty] | 32.1 | 0.1 | 0.1
Humedad |  |  |  |  | 50.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 2 | 2016-11-02 | CAH-060-16
[5 empty] | 59.9 | 0.1 | 0.5
[5 empty] | 69.1 | 0.1 | 0.1
Presión Admosferica |  |  |  |  | 499 | 0.1 | -1 | 0.21 | 1.6 | 2016-10-28 | CDT CERT-16-EMP-1056-2567
[5 empty] | 799.8 | 0.1 | -0.4
[5 empty] | 1099.8 | 0.1 | -0.4
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 16 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | 2 | 2016-10-31 | CAT-145-16 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-10-31 - 2016-10-31 - 2016-10-28 | CAT-144-16 - CAH-060-16 - CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 20.1 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | CAH-061-16 |  |  | M-013 | 1.5 | 1.6 | 0.21
[5 empty] | 24.4 | 0.1 | 0.1
Humedad |  |  |  |  | 39.5 | 0.1 | 0.79 | 1.6 | 2 | 2016-10-31 | CAH-061-16
[5 empty] | 49.8 | 0.1 | 0.63 | 1.6 | 2 |  | CAT-145-16
[5 empty] | 59.3 | 0.1 | -0.13
Presión Admosferica |  |  |  |  | 499 | 0.1 | -1 | 0.21 | 2 | 2016-10-28 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 799.8 | 0.1 | -0.4 | 0.17 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 1099.9 | 0.1 | -0.3
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 18.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | INM-1996 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-07-29 - 2016-08-04 - 2016-09-12 | INM 1996-1999-2148
[5 empty] | 20.1 | 0.1 | 0 | [6 empty] | M-010 | 0.2 | 1.7 | 0.064
[5 empty] | 22 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 42580 | INM 1996
Humedad |  |  |  |  | 41.8 | 0.1 | -1.8 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM- 1999
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 1.96 | 42586 | INM 1999
[5 empty] | 59.4 | 0.1 | 0.6
Presión Admosferica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.3 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 | INM - 2148
[5 empty] | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 42625 | INM 2148
[5 empty] | 1099.3 | 0.1 | -0.06
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 18.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-08-04 | INM-1994 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-08-04 - 2016-08-04 - 2016-09-12 | INM-1994-1997-2147
[5 empty] | 20 | 0.1 | 0.1 |  |  | 42586 | INM 1997 |  |  | M-011 | 0.2 | 1.7 | 0.064
[5 empty] | 22 | 0.1 | 0 |  |  | 42625 | INM 2147
Humedad |  |  |  |  | 41.8 | 0.1 | -1.8 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM-1997
[5 empty] | 50.5 | 0.1 | -0.5 |  |  | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 59.3 | 0.1 | 0.7 |  |  | 42625 | INM 2147
Presión Admosferica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.34 | 0.064 | 1.96 | 2016-09-12 | INM-2147
[5 empty] | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 1.7 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 1099.2 | 0.1 | -0.54 | 0.064 | 2 | 42625 | INM 2147
|  |  | Metrologos | [5 empty] | CMC Balanza
Intervalo de Medición (g) Clase M1
|  |  | No | Nombre del Metrologo |  |  |  |  | 5 | A | 8200
|  |  | AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Tecnico / Sust SGL
| #REF! |  | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Sistema de Gestión / Sust Dir Tecnico
|  |  | PV | Pedro Jose Vargas Lopéz |  | Lab Volumen / Sust Lab Masa
|  |  | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Lab Masa / Sust Lab Volumen
Formulas:
Fecha de calibración = [Fecha de calibración, row above]

## DATOS (hidden)
Información
|  | No | Ciudad | Fecha de Recepción | Solicitante | Dirección | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Código interno | Certificado |  | K | Nivel de Confianza
K
|  | 1 | [9 empty] | 2 | 95.45%
Datos de la Balanza a Calibrar
|  | No | Fabricante | Modelo | Serial | Carga Max (g) | Carga min (g) | División de Escala (d) (g) | Escalón de Verificación en (g) | Código interno | N ° Certificado Adherido
1
Datos de las Pesas Patrón
|  | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado | Fecha de calibración | Valor nominal (g) | Carga para Excentricidad g | Carga para Repetibilidad g | Error (mg) | Masa Convensional (g) | Incertidumbre de calibración (mg) | Densidad del aire kg/m3 | Identificación Interna | Calibrado por
| Juego Viajeras | Viajeras F1 5 g | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1403 DK | 2018-05-24 | 5 | 5 | 100 | 0.07 | 5.0001 | 0.053 | 0.88849 | M-015 | INM
|  | Viajeras F1 200 g | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1403 DK | 2018-05-24 | 200 | 10 | 200 | 0.1 | 200.0001 | 0.33 | 0.88849 | M-015 | INM
|  | Viajeras F1 1 kg | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1403 DK | 2018-05-24 | 1000 | 200 | 500 | 0.5 | 1000.0005 | 1.6 | 0.88849 | M-015 | INM
|  | Viajeras F1 2 kg | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1403 DK | 2018-05-24 | 2000 | 1000 | 1000 | 3.6 | 2000.0036 | 3 | 0.88849 | M-015 | INM
|  | Viajeras F1 5 kg | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1403 DK | 2018-05-24 | 5000 | 2000 | 2000 | 3.7 | 5000.0037 | 8 | 0.88849 | M-015 | INM
| Juego Patrón de Referencia | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 1393 DK | 2018-05-08 | 1 | 4000 | 5000 | 0.009 | 1 | 0.01 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 1393 DK | 2018-05-08 | 2 | 5000 | 6000 | 0.01 | 2 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 1393 DK | 2018-05-08 | 2 | 10000 | 7000 | 0.017 | 2 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 1393 DK | 2018-05-08 | 5 | 15000 | 8000 | 0.002 | 5 | 0.016 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 1393 DK | 2018-05-08 | 10 | 20000 | 8200 | 0.019 | 10 | 0.02 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 1393 DK | 2018-05-08 | 20 | 25000 | 10000 | 0.026 | 20 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 20 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 1393 DK | 2018-05-08 | 20 | 30000 | 12000 | 0.007 | 20 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 1393 DK | 2018-05-08 | 50 | 40000 | 15000 | 0.03 | 50 | 0.03 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 1393 DK | 2018-05-08 | 100 |  | 20000 | 0.06 | 100.0001 | 0.05 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 1393 DK | 2018-05-08 | 200 |  | 25000 | -0.07 | 199.9999 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 200 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 1393 DK | 2018-05-08 | 200 |  | 30000 | 0.15 | 200.0001 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 1393 DK | 2018-05-08 | 500 |  | 35000 | 0.33 | 500.0003 | 0.25 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 1393 DK | 2018-05-08 | 1000 |  | 40000 | 0.7 | 1000.0007 | 0.5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 1393 DK | 2018-05-08 | 2000 |  | 45000 | 1.1 | 2000.0011 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 1393 DK | 2018-05-08 | 2000 |  | 50000 | 1 | 2000.001 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 1393 DK | 2018-05-08 | 5000 |  |  | 3.5 | 5000.0035 | 2.5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 1393 DK | 2018-05-08 | 10000 |  |  | 8.2 | 10000.0082 | 5 | 0.88958 | M-001 | INM
| Juego patrón de Trabajo 1 | F1 1 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 1405 DK | 2018-06-01 | 1 |  |  | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 1405 DK | 2018-06-01 | 2 |  |  | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 1405 DK | 2018-06-01 | 2 |  |  | 0.06 | 2.0001 | 0.04 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 5 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 1405 DK | 2018-06-01 | 5 |  |  | 0.01 | 5 | 0.05 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 10 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 10 | 1405 DK | 2018-06-01 | 10 |  |  | 0.07 | 10.0001 | 0.06 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 20 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20* | 1405 DK | 2018-06-01 | 20 |  |  | 0.08 | 20.0001 | 0.08 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 20 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20 | 1405 DK | 2018-06-01 | 20 |  |  | 0.07 | 20.0001 | 0.08 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 50 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 50 | 1405 DK | 2018-06-01 | 50 |  |  | 0.13 | 50.0001 | 0.1 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 100 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 100 | 1405 DK | 2018-06-01 | 100 |  |  | 0.14 | 100.0001 | 0.16 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 200 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200* | 1405 DK | 2018-06-01 | 200 |  |  | 0.3 | 200.0003 | 0.3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 200 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200 | 1405 DK | 2018-06-01 | 200 |  |  | 0.2 | 200.0002 | 0.3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 500 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 500 | 1405 DK | 2018-06-01 | 500 |  |  | 0.8 | 500.0008 | 0.8 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 1000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 1405 DK | 2018-06-01 | 1000 |  |  | 1.9 | 1000.0019 | 1.6 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 1405 DK | 2018-06-01 | 2000 |  |  | 1.9 | 2000.0019 | 3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 1405 DK | 2018-06-01 | 2000 |  |  | 2.1 | 2000.0021 | 3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 5000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 1405 DK | 2018-06-01 | 5000 |  |  | 5.8 | 5000.0058 | 8 | 0.88783 | M-002 | INM
| Patrón de Trabajo | F1 10000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119467 | 10 | 1402 DK | 2018-05-14 | 10000 |  |  | 7 | 10000.007 | 16 | 0.88972 | M-003 | INM
| Patrón de Trabajo | F1 20000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119468 | 20 | 1396 DK | 2018-05-10 | 20000 |  |  | 0 | 20000 | 30 | 0.88625 | M-004 | INM
| Juego patrón de Trabajo 2 | F1 R 1 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 1 |  |  | 0.04 | 1 | 0.033 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 2 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 2 |  |  | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 2 |  |  | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 5 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 5 |  |  | 0.07 | 5.0001 | 0.053 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 10 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 10 |  |  | 0.09 | 10.0001 | 0.06 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 20 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 20 |  |  | 0.11 | 20.0001 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 20 |  |  | 0.1 | 20.0001 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 50 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 50 |  |  | 0.1 | 50.0001 | 0.1 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 100 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 100 |  |  | 0.12 | 100.0001 | 0.16 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 200 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 200 |  |  | 0.3 | 200.0003 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 200 |  |  | 0.4 | 200.0004 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 500 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 500 |  |  | 0.9 | 500.0009 | 0.83 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 1000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 1000 |  |  | -0.5 | 999.9995 | 1.6 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 2000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 3.1 | 2000.0031 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 2000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 3.2 | 2000.0032 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 5000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 5000 |  |  | 7.9 | 5000.0079 | 8 | 0.88976 | M-016 | INM
Patrón Utilizado en la Calibración - Termo higrómetros
Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 2 | 2018-06-07 | INM 3392 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-07 - 2018-06-13 - 2016-09-12 | INM 3392- 3399-2149
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.06
[5 empty] | 29.7 | 0.1 | 0 | 0.2
Humedad |  |  |  |  | 33.1 | 0.1 | -3.1 | 1.7 | 2 | 2018-06-13 | INM 3399
[5 empty] | 51 | 0.1 | -1 | 1.7
[5 empty] | 77.2 | 0.1 | 2.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.3 | 0.06 | 2 | 2016-09-12 | INM 2149
[5 empty] | 753.1 | 0.1 | -0.74
[5 empty] | 899 | 0.1 | -0.09
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 15.4 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 2 | 2018-06-07 | INM 3391 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-07 - 2018-06-13 - 2016-10-28 | INM-3391, INM 3398 - CDT CERT-16-EMP-1056-2567
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [5 empty] | M-012 | 0.3 | 1.7 | 0.21
[5 empty] | 34.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4
Humedad |  |  |  |  | 32.5 | 0.1 | -2.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-13 | INM 3398
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 2.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499 | 0.1 | -1 | 0.21 | 1.6 | 2016-10-28 | CDT CERT-16-EMP-1056-2567
[5 empty] | 799.8 | 0.1 | -0.4
[5 empty] | 1099.8 | 0.1 | -0.4
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 15.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2018-06-15 | INM 3411 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-15 - 2018-06-15 - 2016-10-28 | INM 3411 - INM 3412 - CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | M-013 | 0.2 | 1.7 | 0.21
[5 empty] | 34.4 | 0.1 | -0.1 | 0.4
Humedad |  |  |  |  | 32.5 | 0.1 | -2.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-15 | INM 3412
[5 empty] | 50.8 | 0.1 | -0.8 | 1.7 | 2
[5 empty] | 78.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499 | 0.1 | -1 | 0.21 | 2 | 2016-10-28 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 799.8 | 0.1 | -0.4 | 0.17 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 1099.9 | 0.1 | -0.3
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 2 | 2018-06-01 | INM 3375 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018/06/15- 2018/06/15- 2016-09-12 | INM 3375 - INM 3381 - 2148
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | [5 empty] | M-010 | 0.2 | 1.7 | 0.064
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96
Humedad |  |  |  |  | 33.4 | 0.1 | -3.4 | 1.7 | 2 | 2018-06-06 | INM 3381
[5 empty] | 51.3 | 0.1 | -1.3 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 77.4 | 0.1 | 2.6 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.3 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 | INM - 2148
[5 empty] | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 42625 | INM 2148
[5 empty] | 1099.3 | 0.1 | -0.06
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 15.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2018-06-01 | INM 3374 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-01 - 2018-06-06 - 2016-09-12 | INM-3374-INM 3379-2147
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | M-011 | 0.2 | 1.7 | 0.064
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 33.5 | 0.1 | -3.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-06 | INM 3379
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 2.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.34 | 0.064 | 1.96 | 2016-09-12 | INM-2147
[5 empty] | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 1.7 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 1099.2 | 0.1 | -0.54 | 0.064 | 2 | 42625 | INM 2147
|  |  | Metrólogos | [5 empty] | CMC Balanza
Intervalo de Medición (g) Clase M1
|  |  | No | Nombre del Metrologó |  |  |  |  | 5 | A | 8200
|  |  | AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Técnico
| #REF! |  | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Sustituto Dir Técnico
|  |  | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Metrólogo de Masa y Volumen

## RT03-F12 (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE BALANZAS
| Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA BALANZA A CALIBRAR
| Fabricante |  | #N/A |  |  | DATOS DE LAS PESAS PATRÓN
| Modelo |  | #N/A |  |  | Juego de Pesas |  | #N/A
| Serial |  | #N/A |  |  | Fabricante |  | #N/A
| Carga máx. (g) |  | #N/A |  |  | Clase |  | #N/A
| Carga min (g) |  | #N/A |  |  | Certificado N° |  | #N/A
| División de Escala (d) en (g) |  | #N/A |  |  | Fecha de Calibración |  | #N/A
| Escalón de Verificación en (g) |  | #N/A |  |  | Calibrado por |  | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES PARA LAS PRUEBAS
| Carga para excentricidad (g) |  |  |  |  | Cargas para Error de Indicación (Exactitud) según certificado
[6 empty] | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Masa Convencional (g) mc | Incertidumbre (mg) | Marcación de la pesa
| Cargas para Repetibilidad (g) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | masa para completar la carga Max (g) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| mN (g) | mc | incertidumbre certificado (mg) | Marcación |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N= | 3
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
| Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
| Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES | [8 empty] | según certificado
| Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  | Presión (hPa) |  |  | k = | 2
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
|  | Carga | (g) | 0 | (mg) | 0
| Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Indicación (g)
| Diferencia (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor ABS de diferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (mg) | 0
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
| Indicaciones | [8 empty] | n
Cargas (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0
0
0
| Cargas (g) | promedios (g) | s (g) | s (mg) | s máxima (mg)
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN (EXACTITUD)
| ANTES DE AJUSTE |  |  |  |  | DESPUÉS DE AJUSTE
| Cargas (g) | Indicación 1(g) | Error de | Error de |  | Indicación 1(g) | Indicación 2(g) |  |  | Error de | Error de
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CONDICIONES AMBIENTALES FINALES
| Hora final |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  | Presión (hPa)
| Promedio Condiciones Ambientales |  | Temperatura (°C) | 0 | Humedad relativa (%rH) | 0 | Presión (hPa) | 0 |  | Metrólogo
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas |  | Temperatura (°C) | -0.3912 | Humedad relativa (%rH) | -6.5754 | Presión (hPa) | -1.3938 |  | #N/A
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Cargas de prueba (g)
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Magnitud |  |  |  | INCERTIDUMBRE POR INDICACION (mg) |  |  |  |  | Distribución | Grados efectivos de libertad Ʋ= n-3
Excentricidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Rectangular | 100
Repetibilidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 9
Prueba de error de indicación (exactitud) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR MASA DE REFERENCIA (mg)
Incertidumbre por pesas patrón |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal | 100
incertidumbre por empuje |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100
incertidumbre por deriva |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEL ERROR (mg)
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR INDICACION
Grados efectivos de libertad de Excentricidad |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Repetibilidad |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Grados efectivos de libertad de Resolución |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR MASA DE REFERENCIA
Grados efectivos de libertad de Pesas |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Empuje |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Deriva |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD DEL ERROR
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTOR DE COBERTURA
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Nivel de Confianza |  |  | 95.45%
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (mg) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (g) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
APROXIMACION POR LINEA RECTA QUE CRUZA POR CERO PARA EL ERROR (mg) | [7 empty] | Observaciones
p | pIE | pI2 | u2(Eappr) | u(Eappr) a REPORTAR |  | min X2 = min Chi2
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
Σ | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min X2 = |  | #DIV/0!
a1 | #DIV/0! |  |  |  | Beta (β) | 2
a12= | #DIV/0! | u2(R) = |  | #DIV/0! | G de libertad | 3 |  | #DIV/0! | ≤ | 4.899
u2(a1) = | #DIV/0! | u2(R(dys)) = |  | #N/A | K mayor | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
y = m x + b
|  | m= | #N/A | la pendiente |  | x | 5
|  | b= | #N/A | punto de corte |  | y | #N/A
[9 empty] | Carga (g) | u(mg)
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
| u2(Eappr) |  | #DIV/0! | + | R2 | #DIV/0!
VALIDACIÓN - RESULTADOS
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO |  |  | E (R) (mg) = | #DIV/0! | R (mg)
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO |  |  | E (R) (g) = | #DIV/0! | R (g)
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (mg) = | #N/A | + | #N/A | R (mg)
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (g) = | #N/A | + | #N/A | R (g)
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)=〖| 〖∆𝐼〗_(𝑒𝑐𝑐.𝑖) |〗_𝑚𝑎𝑥/((〖2𝐿〗_(𝑒𝑐𝑐√3)))
|〖∆𝑰〗_𝒆𝒄𝒄 |_𝒎𝒂𝒙
𝒖^𝟐 (𝑰)=𝑑^2/6+𝑠^2 (𝐼)+ 𝑤 ̂^2 (𝛿𝐼_𝑒𝑐𝑐 ) 𝐼^2
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔 )=⌈𝑑/(2√3)⌉∗√(2 )=𝑑/√6
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)=𝑠(𝐼_𝑗)⁄√𝑛
𝑢^2 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=𝑢^2 (𝛿𝑚_𝑐)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐵)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐷)
𝑢 〖(𝛿𝑚〗_𝑐 )=𝑈/𝐾
INVERSA.T STUDEND.2C(100%−95,45% ;𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸))
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐵 )=𝐸𝑀𝑃/(4∗√3)=3𝑈/(4∗√3)
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐷 )=𝐸𝑀𝑃/3∗√3=𝑈/√3
𝑢^2 (𝐸)=𝑢^2 (𝐼)+ 𝑢^2 (𝑚_𝑟𝑒𝑓 )
𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸)) (𝑢_𝐸^4)/((𝑢_𝐼^4)/𝑣_(𝑖_𝐼 ) +(𝑢_(𝑚_𝑟𝑒𝑓)^4)/𝑣_(𝑖_(𝑚_𝑟𝑒𝑓 ) ) )
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=〖𝑚_𝑟𝑒𝑓〗^4/(〖(〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐶))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐵)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵))+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐷)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)))
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝐼)=(𝑢^4 (𝐼))/(〖(〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)〗^4/(𝑛 −1)+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑑𝑖𝑔)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)))
𝑈(𝐸) = 𝑢(𝐸)∗𝑘
√(𝑢^2 (𝑅(𝑑 𝑦 𝑠)") + u2(Eappr) " )
〖(1/(𝑢^2 (𝐸)))〗^2
p * *
p * 𝐼 ̅ * 𝐸_𝐼 ̅
𝐼 ̅ 𝑔
g
𝐼 ̅ g
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝐼 ̅^2∗𝑝
pIE
𝛴pIE / 𝛴〖𝑝𝐼〗^2
1/Σ
1/Σ𝑝𝐼^2
〖"s maxima " 〗^2
〖𝑑^2/6 " +" 〖𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎〗^2〗^
〖〖(𝐼 ̅〗^2 ∗𝑝)〗^2 ∗ 𝑑^2/6
Σ
Σ𝑝〖(𝑎_1 ∗𝐼 −𝐸)〗^2
|minX2
|minX2− 𝜐 |≤ 𝛽 √2𝜐
𝑎_1 ∗ "u" ^2 (𝑅)
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑟𝑒𝑝)=𝑛 −1
𝛪 𝑔
𝛪𝑚𝑔
𝑈(𝐸) = 𝑢(𝐸)∗𝑘

## RT03-F15
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
Información del Cliente
Solicitante |  | #N/A
Dirección |  | #N/A
Ciudad |  | Bogotá. D.C. |  | Este certificado de calibración documenta que el instrumento se examinó y se comparó en las instalaciones del usuario. Los patrones empleados en la calibración, documentan la trazabilidad conforme al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Objeto |  | Balanza Digital
Fabricante |  | 0
Modelo |  | 0
Serie |  | 0
Fecha de recepción |  | #N/A | Fecha de calibración |  | #N/A
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Carga Max |  | #N/A | g
Carga Min |  | #N/A | g
División de Escala |  | #N/A | g
Escalón de verificación |  | #N/A | g
2. CÓDIGO INTERNO |  | #N/A
3. RESULTADOS DEL EXAMEN FÍSICO
El equipo se encuentra en buenas condiciones
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
En la calibración se utilizo el método de comparación directa con masa patrón
5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
Para la calibración de balanzas se utilizó, la guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00) y el procedimiento interno RT03-P05, versión: 3, aplicando las siguientes pruebas: excentricidad, repetibilidad y error de indicación.
6. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
0 |  | 0
|  |  | Certificado N° | Certificado N° | #N/A
7. CONDICIONES DE MEDICIÓN: |  |  | Óptimas
8. CONDICIONES AMBIENTALES CORREGIDAS.
TEMPERATURA °C | HUMEDAD RELATIVA % rH | PRESIÓN ATMOSFÉRICA hPa
-0.3912 | -6.5754 | -1.3938
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al sitio y momento de la calibración.
9. TRAZABILIDAD DEL PATRON QUE SE USO EN LA CALIBRACIÓN.
CLASE DE PESAS |  | #N/A
No CERTIFICADO |  | #N/A
FECHA DE CALIBRACIÓN |  | #N/A
10. RESULTADOS DE MEDICIÓN.
Prueba de excentricidad.
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
Carga | 0 | (g) |  | Figura 1
Posición | Indicación (g) | DIF. (g)
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
DIF MAX EXC | 0 | mg
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con (1/3) un tercio de la carga máxima de acuerdo a la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00, numeral 5.3.
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
Prueba de repetibilidad.
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Cargas (g) | 0 | 0 | 0
REPETICIÓN. N° | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento, y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible. Esta prueba fue realizada según numeral 5,1. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN
Antes de Ajuste
Cargas (g) | Indicación 1(g) | Error de Indicación en g
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
Después de Ajuste
Cargas (g) | ERROR (g) | U (g)
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
La prueba para los errores de las indicaciones se realizó según el numeral 5,2. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00
11. MODELO MATEMÁTICO
APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO
| E (R) (g ) = | #DIV/0! | R (g)
12. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES
| K = | 2 | NC 95,45%
U (g) | #N/A | + | #N/A | R (g)
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
La incertidumbre estándar del error obtenida durante el ejercicio de calibración, debe incrementarse por la adición de la incertidumbre estándar de la lectura, ver modelo.
W * | Medición en condición de calibración
s (R ) | Desviación estándar del usuario
d | Resolución de la balanza
13. INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN.
La incertidumbre reportada corresponde a la incertidumbre de medición expandida que resulta de la incertidumbre combinada, multiplicada por el factor de cobertura K= 2, evaluada según la guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
14. OBSERVACIONES
• Revisar periódicamente el comportamiento de la balanza mediante el control de pesas calibradas. • El desplazamiento de la balanza a otro lugar con otras condiciones puede invalidar la calibración. • La conformidad del equipo es responsabilidad del usuario, según el uso y tolerancias establecidas en los procesos. • La balanza debe ubicarse en una base apropiada para evitar vibraciones. • En este certificado el signo decimal es la coma (,). • Revisar periódicamente el comportamiento de la balanza mediante el control de pesas calibrada • El desplazamiento de la balanza a otro lugar con otras condiciones puede invalidar la calibración • La conformidad del equipo es responsabilidad del usuario según el uso y tolerancias establecidas en los procesos. • La balanza debe ubicarse en una base apropiada para evitar vibraciones. • En este certificado el signo decimal es la coma (,). • El usuario está obligado a calibrar sus instrumentos a intervalos apropiados.
Fecha de elaboración:
__________________________________ |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  | Calibrado por:
#N/A |  |  | #N/A
#N/A |  |  | #N/A
………………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………………..
u
u(𝑾^∗ )+=√(𝒖^𝟐 (𝑬)+𝒖^𝟐 (𝑹) )
𝒖^𝟐 (𝑹)=𝒅^𝟐/𝟔+𝒔^𝟐 (𝑹)

## RT03-F39 (hidden)
|  |  | Suplemento de Certificado N° |  | #N/A
Información del Cliente
Solicitante |  | #N/A
Dirección |  | #N/A
Ciudad |  | Bogotá. D.C. |  | Este suplemento de certificado de calibración documenta que el instrumento se examinó y se comparó en las instalaciones del usuario. Los patrones empleados en la calibración, documentan la trazabilidad conforme al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Objeto |  | Balanza Digital
Fabricante |  | 0
Modelo |  | 0
Serie |  | 0
Fecha de recepción |  | #N/A | Fecha de calibración |  | #N/A
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Carga Max |  | #N/A | g
Carga Min |  | #N/A | g
División de Escala |  | #N/A | g
Escalón de verificación |  | #N/A | g
2. CÓDIGO INTERNO |  | #N/A
3. RESULTADOS DEL EXAMEN FÍSICO
El equipo se encuentra en buenas condiciones.
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
En la calibración se utilizo el método de comparación directa con masa patrón
5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
Para la calibración de balanzas se utilizó, la guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00) y el procedimiento interno RT03-P05, versión: 3, aplicando las siguientes pruebas: excentricidad, repetibilidad y error de indicación.
6. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
0 |  | 0
|  |  | Suplemento de Certificado N° | Certificado N° | #N/A
7. CONDICIONES DE MEDICIÓN: |  |  | Óptimas
8. CONDICIONES AMBIENTALES CORREGIDAS.
TEMPERATURA °C | HUMEDAD RELATIVA % rH | PRESIÓN ATMOSFÉRICA hPa
-0.3912 | -6.5754 | -1.3938
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al sitio y momento de la calibración.
9. TRAZABILIDAD DEL PATRON QUE SE USO EN LA CALIBRACIÓN.
CLASE DE PESAS |  | #N/A
No CERTIFICADO |  | #N/A
FECHA DE CALIBRACIÓN |  | #N/A
10. RESULTADOS DE MEDICIÓN.
Prueba de excentricidad.
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
Carga | 0 | (g) |  | Figura 1
Posición | Indicación (g) | DIF. (g)
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
DIF MAX EXC | 0 | mg
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con (1/3) un tercio de la carga máxima de acuerdo a la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00, numeral 5.3.
|  |  | Suplemento de Certificado N° |  | #N/A
Prueba de repetibilidad.
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Cargas (g) | 0 | 0 | 0
REPETICIÓN. N° | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento, y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible. Esta prueba fue realizada según numeral 5,1. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN
Antes de Ajuste
Cargas (g) | Indicación 1(g) | Error de Indicación en g
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
|  |  | Suplemento de Certificado N° |  | #N/A
Después de Ajuste
Cargas (g) | ERROR (g) | U (g)
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
La prueba para los errores de las indicaciones se realizó según el numeral 5,2. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00
11. MODELO MATEMÁTICO
APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO
| E (R) (g ) = | #DIV/0! | R (g)
12. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES
| K = | 2 | NC 95,45%
U (g) | #N/A | + | #N/A | R (g)
|  |  | Suplemento de Certificado N° |  | #N/A
La incertidumbre estándar del error obtenida durante el ejercicio de calibración, debe incrementarse por la adición de la incertidumbre estándar de la lectura, ver modelo.
W * | Medición en condición de calibración
s (R ) | Desviación estándar del usuario
d | Resolución de la balanza
13. INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN.
La incertidumbre reportada corresponde a la incertidumbre de medición expandida que resulta de la incertidumbre combinada, multiplicada por el factor de cobertura K= 2, evaluada según la guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
14. OBSERVACIONES
Fecha de elaboración:
__________________________________ |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  | Calibrado por:
#N/A |  |  | #N/A
#N/A |  |  | #N/A
………………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………………..
u
u(𝑾^∗ )+=√(𝒖^𝟐 (𝑬)+𝒖^𝟐 (𝑹) )
𝒖^𝟐 (𝑹)=𝒅^𝟐/𝟔+𝒔^𝟐 (𝑹)