## DATOS ° (hidden)
Información
|  | No | Ciudad | Fecha de Recepción | Solicitante | Dirección | Lugar y dirección de Calibración | Fecha de calibración | Código interno | N ° Certificado Adherido |  | K | Nivel de Confianza
K
|  | 1 | [6 empty] | LCB - | LCB - |  | 2 | 95.45%
Datos de la Balanza a Calibrar
|  | No | Fabricante | Modelo | Serial | Carga Max (g) | Carga min (g) | División de Escala (d) (g) | Escalón de Verificaciónen (g) | Código interno | N ° Certificado Adherido
|  | 1 | [7 empty] | LCB - | LCB -
Datos de las Pesas Patrón
|  | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado | Fecha de calibración | Valor nominal (g) | Carga para Excentricidad g | Carga para Repetibilidad g | Error (mg) | Masa Convencional (g) | Incertidumbre de calibración (mg) | Densidad del aire kg/m3 | Identificación Interna | Calibrado por
| Juego Viajeras V1 | V 1 RL. 5 g | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 1519 DK | 2019-09-18 | 5 | 1 | 1 | 0.07 | 5.0001 | 0.053 | 0.88829 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 200 g | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 1519 DK | 2019-09-18 | 200 | 2 | 2 | 0.1 | 200.0001 | 0.33 | 0.88829 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 1 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 1519 DK | 2019-09-18 | 1000 | 5 | 5 | -0.6 | 999.9994 | 1.6 | 0.88829 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 2 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 1519 DK | 2019-09-18 | 2000 | 10 | 10 | 3.5 | 2000.0035 | 3 | 0.88829 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 5 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 1519 DK | 2019-09-18 | 5000 | 20 | 20 | 3.6 | 5000.0036 | 8 | 0.88829 | M-015 | INM
[10 empty] | 50 | 50
[10 empty] | 100 | 100
[10 empty] | 200 | 200
[10 empty] | 500 | 500
[10 empty] | 1000 | 1000
|  | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 1393 DK | 2018-05-08 | 1 | 2000 | 2000 | 0.009 | 1 | 0.01 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 1393 DK | 2018-05-08 | 2 | 4000 | 5000 | 0.01 | 2 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2 g AKJ | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 1393 DK | 2018-05-08 | 2 | 5000 | 8000 | 0.017 | 2 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 1393 DK | 2018-05-08 | 5 | 10000 | 8200 | 0.002 | 5 | 0.016 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 1393 DK | 2018-05-08 | 10 | 15000 | 10000 | 0.019 | 10 | 0.02 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 1393 DK | 2018-05-08 | 20 | 20000 | 15000 | 0.026 | 20 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 20 g AKA | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 1393 DK | 2018-05-08 | 20 | 25000 | 20000 | 0.007 | 20 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 1393 DK | 2018-05-08 | 50 | 30000 | 25000 | 0.03 | 50 | 0.03 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 1393 DK | 2018-05-08 | 100 | 35000 | 35000 | 0.06 | 100.0001 | 0.05 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 1393 DK | 2018-05-08 | 200 | 40000 | 40000 | -0.07 | 199.9999 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 200 g ALW | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 1393 DK | 2018-05-08 | 200 |  | 45000 | 0.15 | 200.0001 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 1393 DK | 2018-05-08 | 500 |  | 50000 | 0.33 | 500.0003 | 0.25 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 1393 DK | 2018-05-08 | 1000 |  | 55000 | 0.7 | 1000.0007 | 0.5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 1393 DK | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 1.1 | 2000.0011 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g ABY | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 1393 DK | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 1 | 2000.001 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 1393 DK | 2018-05-08 | 5000 |  |  | 3.5 | 5000.0035 | 2.5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 1393 DK | 2018-05-08 | 10000 |  |  | 8.2 | 10000.0082 | 5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | F1 1 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 1405 DK | 2018-06-01 | 1 |  |  | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 1405 DK | 2018-06-01 | 2 |  |  | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 1405 DK | 2018-06-01 | 2 |  |  | 0.06 | 2.0001 | 0.04 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 5 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 1405 DK | 2018-06-01 | 5 |  |  | 0.01 | 5 | 0.05 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 10 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 10 | 1405 DK | 2018-06-01 | 10 |  |  | 0.07 | 10.0001 | 0.06 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 20 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20* | 1405 DK | 2018-06-01 | 20 |  |  | 0.08 | 20.0001 | 0.08 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 20 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20 | 1405 DK | 2018-06-01 | 20 |  |  | 0.07 | 20.0001 | 0.08 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 50 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 50 | 1405 DK | 2018-06-01 | 50 |  |  | 0.13 | 50.0001 | 0.1 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 100 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 100 | 1405 DK | 2018-06-01 | 100 |  |  | 0.14 | 100.0001 | 0.16 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 200 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200* | 1405 DK | 2018-06-01 | 200 |  |  | 0.3 | 200.0003 | 0.3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 200 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200 | 1405 DK | 2018-06-01 | 200 |  |  | 0.2 | 200.0002 | 0.3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 500 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 500 | 1405 DK | 2018-06-01 | 500 |  |  | 0.8 | 500.0008 | 0.8 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 1000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 1405 DK | 2018-06-01 | 1000 |  |  | 1.9 | 1000.0019 | 1.6 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 1405 DK | 2018-06-01 | 2000 |  |  | 1.9 | 2000.0019 | 3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 1405 DK | 2018-06-01 | 2000 |  |  | 2.1 | 2000.0021 | 3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 5000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 1405 DK | 2018-06-01 | 5000 |  |  | 5.8 | 5000.0058 | 8 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 10000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119467 | 10 | 1402 DK | 2019-07-24 | 10000 |  |  | 7 | 10000.007 | 16 | 0.88972 | M-003 | INM
|  | F1 20000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119468 | 20 | 1396 DK | 2018-05-10 | 20000 |  |  | 0 | 20000 | 30 | 0.88625 | M-004 | INM
| Juego viajeras V2 | V 2 RL. 1 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 1 |  |  | 0.04 | 1 | 0.033 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 2 |  |  | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 2 |  |  | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 5 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 5 |  |  | 0.07 | 5.0001 | 0.053 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 10 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 10 |  |  | 0.09 | 10.0001 | 0.06 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 20 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 20 |  |  | 0.11 | 20.0001 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 20 |  |  | 0.1 | 20.0001 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 50 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 50 |  |  | 0.1 | 50.0001 | 0.1 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 100 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 100 |  |  | 0.12 | 100.0001 | 0.16 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 200 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 200 |  |  | 0.3 | 200.0003 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 200 |  |  | 0.4 | 200.0004 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 500 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 500 |  |  | 0.9 | 500.0009 | 0.83 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 1000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 1000 |  |  | -0.5 | 999.9995 | 1.6 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 3.1 | 2000.0031 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 3.2 | 2000.0032 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 5000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 5000 |  |  | 7.9 | 5000.0079 | 8 | 0.88976 | M-016 | INM
Patrón Utilizado en la Calibración - Termo higrómetros
Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 15.4 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2019-05-21 | INM 3998 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 21/05/2019 / - 23/05/2019 - 15/05/2019 | INM 3998- 4006-2313
[5 empty] | 24.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | [5 empty] | V-002 | 0.3 | 1.7 | 0.31
[5 empty] | 29.4 | 0.1 | 0 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 33.2 | 0.1 | -3.2 | 1.7 | 2 | 2019-05-23 | INM 4006
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7
[5 empty] | 77.2 | 0.1 | 2.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.2 | 0.1 | -1.002 | 0.093 | 2 | 2019-05-15 | INM 2313
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.77 | 0.14
[5 empty] | 848.7 | 0.1 | -0.78 | 0.31
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 15.5 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 2 | 2019-05-21 | INM 3997 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 21/05/2019 /- 23/05/2019 -/ 02/05/2019 | INM-3997, INM 4005 - INM 2316
[5 empty] | 24.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [5 empty] | M-012 | 0.4 | 1.7 | 0.57
[5 empty] | 33.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4
Humedad |  |  |  |  | 32.7 | 0.1 | -2.7 | 1.7 | 2 | 2019-05-23 | INM 4005
[5 empty] | 50.7 | 0.1 | -0.7 | 1.7
[5 empty] | 68.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.5 | 0.1 | -1.67 | 0.12 | 2 | 2019-05-02 | INM 2316
[5 empty] | 798.5 | 0.1 | -0.7 | 0.27
[5 empty] | 1099.6 | 0.1 | -0.29 | 0.57
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2019-09-24 | INM 4216 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2019-09-24 - / 2019-09-25 - 2019-08-25 | INM 4216 - INM 4217 - INM 2346
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | [5 empty] | M-013 | 0.3 | 1.7 | 0.29
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 32.3 | 0.1 | -2.3 | 1.7 | 2 | 2019-09-25 | INM 4217
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 2
[5 empty] | 68.6 | 0.1 | 1.4 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 497.8 | 0.1 | -1.4 | 0.17 | 2 | 2019-09-25 | INM 2346
[5 empty] | 698.2 | 0.1 | -0.92 | 0.11 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 1098.8 | 0.1 | -0.68 | 0.29
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 15.5 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 2 | 2019-05-14 | INM 3985 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 14/05/2019- 15/05/2019 15/05/2019 | INM 3985 - INM 3987 - INM 2314
[5 empty] | 24.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [5 empty] | M-010 | 0.3 | 1.7 | 0.34
[5 empty] | 29.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.96
Humedad |  |  |  |  | 33.6 | 0.1 | -3.6 | 1.7 | 2 | 2019-05-15 | INM 3987
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 68.5 | 0.1 | 1.5 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.3 | 0.1 | -0.92 | 0.11 | 2 | 2019-05-15 | INM - 2314
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.821 | 0.088 | 2 | 42625 | INM 2148
[5 empty] | 848.7 | 0.1 | -0.75 | 0.34
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 15.4 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2019-05-14 | INM 3986 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 14/05/2019 -/ 15/05/2019 - 15/05/2019 | INM-39864-INM 3988-INM 2315
[5 empty] | 24.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | [5 empty] | M-011 | 0.3 | 1.7 | 0.11
[5 empty] | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 33.6 | 0.1 | -3.6 | 1.7 | 2 | 2019-05-15 | INM 3988
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7
[5 empty] | 68.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.2 | 0.1 | -0.99 | 0.068 | 1.96 | 2019-05-15 | INM 2315
[5 empty] | 751.8 | 0.1 | -0.88 | 0.087 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.73 | 0.11 | 2 | 42625 | INM 2147
Metrólogos | [6 empty] | CMC Balanza
No | Nombre del Metrólogo | [5 empty] | Intervalo de Medición (g) e incertidumbre expandida U
[7 empty] | 5 | A | 8200
AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Técnico |  | Metrólogo de Masa y Volumen |  | 0.078 |  | 5.6e-06
LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Sustituto del Director Técnico |  | Metrólogo de Masa y Volumen
EA | Elvis Aguirre Romero |  | Metrólogo de Masa y Volumen |  | Metrólogo de Masa y Volumen | Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C | %Rh | hPa | °C m | °C b | %rH m | %rH b | hPa m | hPa b
[6 empty] | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 21/05/2019 / - 23/05/2019 - 15/05/2019 | INM 3998- 4006-2313 | 0.3 | 1.7 | 0.31 | 0.0076499 | -0.21056 | 0.1376 | -7.9455 | 0.0015944 | -2.0971
[6 empty] | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 14/05/2019- 15/05/2019 15/05/2019 | INM 3985 - INM 3987 - INM 2314 | 0.3 | 1.7 | 0.34 | 0.036001 | -0.76495 | 0.1461 | -8.5659 | 0.0011103 | -1.6984
[6 empty] | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 14/05/2019 -/ 15/05/2019 - 15/05/2019 | INM-39864-INM 3988-INM 2315 | 0.3 | 1.7 | 0.11 | 0.013789 | -0.31946 | 0.15266 | -8.824 | 0.0025813 | -2.8013
[6 empty] | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 21/05/2019 /- 23/05/2019 -/ 02/05/2019 | INM-3997, INM 4005 - INM 2316 | 0.4 | 1.7 | 0.57 | 0.027153 | -0.60311 | 0.12703 | -6.9482 | 0.0019899 | -2.4094
[6 empty] | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 2019-09-24 - / 2019-09-25 - 2019-08-25 | INM 4216 - INM 4217 - INM 2346 | 0.3 | 1.7 | 0.29 | 0.0135 | -0.31365 | 0.1019 | -5.6461 | 0.0011125 | -1.851

## RT03-F12 ° (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE BALANZAS
| Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA BALANZA A CALIBRAR
| Fabricante |  | #N/A |  |  | DATOS DE LAS PESAS PATRÓN
| Modelo |  | #N/A |  |  | Juego de Pesas |  | #N/A
| Serial |  | #N/A |  |  | Fabricante |  | #N/A
| Carga máx. (g) |  | #N/A |  |  | Clase |  | #N/A
| Carga min (g) |  | #N/A |  |  | Certificado N° |  | #N/A
| División de Escala (d) en (g) |  | #N/A |  |  | Fecha de Calibración |  | #N/A
| Escalón de Verificación en (g) |  | #N/A |  |  | Calibrado por |  | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES PARA LAS PRUEBAS
| Carga para excentricidad (g) |  |  |  |  | Cargas para Error de Indicación (Exactitud) según certificado
[6 empty] | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Masa Convencional (g) mc | Incertidumbre (mg) | Marcación de la pesa
| Cargas para Repetibilidad (g) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | masa para completar la carga Max (g) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| mN (g) | mc | incertidumbre certificado (mg) | Marcación |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N= | 3
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
| Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
| Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES | [8 empty] | según certificado
| Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  | Presión (hPa) |  |  | k = | 2
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
|  | Carga | (g) | 0 | (mg) | 0
| Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Indicación (g)
| Diferencia (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor ABS de diferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (mg) | 0
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
| Indicaciones | [8 empty] | n
Cargas (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0
0
0
| Cargas (g) | promedios (g) | s (g) | s (mg) | s máxima (mg)
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN (EXACTITUD)
| ANTES DE AJUSTE |  |  |  |  | DESPUÉS DE AJUSTE
| Masa Convencional (g) | Indicación 1(g) | Error de | Error de |  | Indicación 1(g) | Indicación 2(g) |  |  | Error de | Error de
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CONDICIONES AMBIENTALES FINALES
| Hora final |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  | Presión (hPa)
| Promedio Condiciones Ambientales |  | Temperatura (°C) | 0 | Humedad relativa (%rH) | 0 | Presión (hPa) | 0 |  | Metrólogo
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) | #N/A | Presión (hPa) | #N/A |  | #N/A
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Cargas de prueba (g)
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Magnitud |  |  |  | INCERTIDUMBRE POR INDICACION (mg) |  |  |  |  | Distribución | Grados efectivos de libertad Ʋ= n-3
Excentricidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Rectangular | 100
Repetibilidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 9
Prueba de error de indicación (exactitud) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR MASA DE REFERENCIA (mg)
Incertidumbre por pesas patrón |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal | 100
incertidumbre por empuje |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100
incertidumbre por deriva |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEL ERROR (mg)
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR INDICACION | [7 empty] | 0.3 | 1.65
Grados efectivos de libertad de Excentricidad |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Condicional incertidumbre dominante
Grados efectivos de libertad de Repetibilidad |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Incertidumbre dominante | #DIV/0! | #DIV/0! | SI | ≤ 0,3 | K=1,65
Grados efectivos de libertad de Resolución |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Resultado | #DIV/0! |  | SI | ≥ 0,3 | K= 2,0
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR MASA DE REFERENCIA
Grados efectivos de libertad de Pesas |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Empuje |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Deriva |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD DEL ERROR
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTOR DE COBERTURA
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Nivel de Confianza |  |  | 95.45%
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (mg) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (g) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
APROXIMACION POR LINEA RECTA QUE CRUZA POR CERO PARA EL ERROR (mg) | [7 empty] | Observaciones
p | pIE | pI2 | u2(Eappr) | u(Eappr) a REPORTAR |  | min X2 = min Chi2
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
Σ | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min X2 = |  | #DIV/0!
a1 | #DIV/0! |  |  |  | Beta (β) | 2
a12= | #DIV/0! | u2(R) = |  | #DIV/0! | G de libertad | 3 |  | #DIV/0! | ≤ | 4.899
u2(a1) = | #DIV/0! | u2(R(dys)) = |  | #N/A | K mayor | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
y = m x + b
|  | m= | #N/A | la pendiente |  | x | 5
|  | b= | #N/A | punto de corte |  | y | #N/A
[9 empty] | Carga (g) | u (mg)
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
| u2(Eappr) |  | #DIV/0! | + | R2 | #DIV/0!
VALIDACIÓN - RESULTADOS
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO |  |  | E (R) (mg) = | #DIV/0! | R (mg)
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO |  |  | E (R) (g) = | #DIV/0! | R (g)
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (mg) = | #N/A | + | #N/A | R (mg)
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (g) = | #N/A | + | #N/A | R (g)
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)=〖| 〖∆𝐼〗_(𝑒𝑐𝑐.𝑖) |〗_𝑚𝑎𝑥/((〖2𝐿〗_(𝑒𝑐𝑐√3)))
|〖∆𝑰〗_𝒆𝒄𝒄 |_𝒎𝒂𝒙
𝒖^𝟐 (𝑰)=𝑑^2/6+𝑠^2 (𝐼)+ 𝑤 ̂^2 (𝛿𝐼_𝑒𝑐𝑐 ) 𝐼^2
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔 )=⌈𝑑/(2√3)⌉∗√(2 )=𝑑/√6
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)=𝑠(𝐼_𝑗)⁄√𝑛
𝑢^2 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=𝑢^2 (𝛿𝑚_𝑐)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐵)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐷)
𝑢 〖(𝛿𝑚〗_𝑐 )=𝑈/𝐾
INVERSA.T STUDEND.2C(100%−95,45% ;𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸))
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐵 )=𝐸𝑀𝑃/(4∗√3)=3𝑈/(4∗√3)
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐷 )=𝐸𝑀𝑃/3∗√3=𝑈/√3
𝑢^2 (𝐸)=𝑢^2 (𝐼)+ 𝑢^2 (𝑚_𝑟𝑒𝑓 )
𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸)) (𝑢_𝐸^4)/((𝑢_𝐼^4)/𝑣_(𝑖_𝐼 ) +(𝑢_(𝑚_𝑟𝑒𝑓)^4)/𝑣_(𝑖_(𝑚_𝑟𝑒𝑓 ) ) )
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=〖𝑚_𝑟𝑒𝑓〗^4/(〖(〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐶))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐵)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵))+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐷)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)))
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝐼)=(𝑢^4 (𝐼))/(〖(〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)〗^4/(𝑛 −1)+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑑𝑖𝑔)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)))
𝑈(𝐸) = 𝑢(𝐸)∗𝑘
√(𝑢^2 (𝑅(𝑑 𝑦 𝑠)") + u2(Eappr) " )
〖(1/(𝑢^2 (𝐸)))〗^2
p * *
p * 𝐼 ̅ * 𝐸_𝐼 ̅
𝐼 ̅ 𝑔
g
𝐼 ̅ g
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝐼 ̅^2∗𝑝
pIE
𝛴pIE / 𝛴〖𝑝𝐼〗^2
1/Σ
1/Σ𝑝𝐼^2
〖"s maxima " 〗^2
〖𝑑^2/6 " +" 〖𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎〗^2〗^
〖〖(𝐼 ̅〗^2 ∗𝑝)〗^2 ∗ 𝑑^2/6
Σ
Σ𝑝〖(𝑎_1 ∗𝐼 −𝐸)〗^2
|minX2
|minX2− 𝜐 |≤ 𝛽 √2𝜐
𝑎_1 ∗ "u" ^2 (𝑅)
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑟𝑒𝑝)=𝑛 −1
𝛪 𝑔
𝛪𝑚𝑔
𝑈(𝐸) = 𝑢(𝐸)∗𝑘

## RT03-F15 °
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
Información del Cliente
Solicitante |  | #N/A
Dirección |  | #N/A
Ciudad |  | #N/A
Fecha de recepción |  | #N/A | Fecha de calibración |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  | Balanza
Fabricante: |  | #N/A
Numero de serie: |  | #N/A
Modelo: |  | #N/A
Carga Máx.: |  | #N/A
Carga Mín.: |  | #N/A
División de escala: |  | #N/A
Escalón de verificación: |  | #N/A
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
#N/A
3. CÓDIGO INTERNO |  | #N/A
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
En la calibración se utilizó el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00) .
5. CONDICIONES AMBIENTALES CORREGIDAS.
TEMPERATURA °C | HUMEDAD RELATIVA % rH | PRESIÓN ATMOSFÉRICA hPa
#N/A | #N/A | #N/A
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al inicio, durante y al final de la calibración.
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
6. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Clase de Pesas |  | #N/A
Intervalo |  | 5 g a 5 kg
No. Certificado |  | #N/A
Fecha de Calibración |  | #N/A
Pesas Utilizadas |  | 5 g, 1 kg, 2 kg y 5 kg
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Prueba de excentricidad.
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
Carga | 0 | (g) |  | Figura 1
Posición | Indicación (g) | DIF. (g)
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
DIF MAX EXC |  | 0
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con las indicaciones consideradas por el fabricante de acuerdo a la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00, numeral 5.3.
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
Prueba de repetibilidad.
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Cargas (g) | 0 | 0 | 0
REPETICIÓN. N° | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento, y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible. Esta prueba fue realizada según numeral 5,1. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN
Antes de Ajuste
Masa Convencional (g) | Indicación 1 (g) | Error de Indicación en (g)
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
Después de Ajuste |  |  | Cumple
Masa Convencional (g) | ERROR (g) | ±U (g) | SI/NO
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Carga | Valor Nominal | ±(EMP) en Uso
Carga Baja | 5 g ≤ m ≤ 5 000 g | 1
Carga Mdia | 5 000 g ≤ m ≤ 8 200 g | 2
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
La declaración de conformidad se aplica a los resultados obtenidos en la prueba de error de indicación, después de ajuste, teniendo en cuenta que el error, más la incertidumbre de medición, no deberá superar el error máximo permitido (EMP), según lo definido en los numerales 3.5.1 - 3.5.2 y 8.4.2 de la norma NTC 2031:2014.
8. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor".
U (g) = | #N/A | + | #N/A | R (g)
W * | Medición en condición de calibración
s (R ) | Desviación estándar del usuario
d | Resolución de la balanza
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
9. OBSERVACIONES
• Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
• Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
• Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarsen del uso inadecuado del equipo calibrado.
• Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
• En el presente certificado se usa la coma (,) como separador decimal.
• Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial ni totalmente, excepto con la autorización del Laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
• El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es valido.
Fecha de elaboración:
__________________________________ |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  | Calibrado por:
#N/A |  |  | #N/A
#N/A |  |  | #N/A
………………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………………..
u
u(𝑾^∗ )+=√(𝒖^𝟐 (𝑬)+𝒖^𝟐 (𝑹) )
𝒖^𝟐 (𝑹)=𝒅^𝟐/𝟔+𝒔^𝟐 (𝑹)
= CUMPLE
𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛=|𝐸|+𝑈≤𝐸𝑀𝑃 = CUMPLE

## RT03-F39 (hidden)
|  |  | Modificación al Certificado N° |  | #N/A
Información del Cliente
Solicitante |  | #N/A
Dirección |  | #N/A
Ciudad |  | #N/A
Fecha de recepción |  | #N/A | Fecha de calibración |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  | Balanza
Fabricante: |  | #N/A
Número de serie: |  | #N/A
Modelo: |  | #N/A
Carga Máx.: |  | #N/A | g
Carga Mín.: |  | #N/A | g
División de escala |  | #N/A | g
Escalón de verificación |  | #N/A | g
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
#N/A
#N/A
3. CÓDIGO INTERNO |  | #N/A
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
En la calibración se utilizo el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00) .
5. CONDICIONES AMBIENTALES CORREGIDAS.
TEMPERATURA °C | HUMEDAD RELATIVA % rH | PRESIÓN ATMOSFÉRICA hPa
#N/A | #N/A | #N/A
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al inicio , durante y al final de la calibración.
|  |  | Modificación al Certificado N° |  | #N/A
6. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Clase de Pesas |  | #N/A
Intervalo
No. Certificado |  | #N/A
Fecha de Calibración |  | #N/A
Pesas Utilizadas
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Prueba de excentricidad.
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
Carga | 0 | (g) |  | Figura 1
Posición | Indicación (g) | DIF. (g)
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
DIF MAX EXC |  | 0
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con (1/3) un tercio de la carga máxima de acuerdo a la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00, numeral 5.3.
|  |  | Modificación al Certificado N° |  | #N/A
Prueba de repetibilidad.
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Cargas (g) | 0 | 0 | 0
REPETICIÓN. N° | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento, y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible. Esta prueba fue realizada según numeral 5,1. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN
Antes de Ajuste
Masa Convencional (g) | Indicación 1 (g) | Error de Indicación en (g)
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
#N/A | 0 | #N/A
Después de Ajuste
Masa Convencional (g) | ERROR (g) | ±U (g)
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Modificación al Certificado N° |  | #N/A
La prueba para los errores de las indicaciones se realizó según el numeral 5,2. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
8. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cobertura K=2,0 con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95,45%, teniendo en cuenta lo definido en la guía para estimar la incertidumbre de la medición.
U (g) = | #N/A | + | #N/A | R (g)
La incertidumbre estándar del error obtenida durante el ejercicio de calibración, debe incrementarse por la adición de la incertidumbre estándar de la lectura, ver modelo.
W * | Medición en condición de calibración
s (R ) | Desviación estándar del usuario
d | Resolución de la balanza
|  |  | Modificación al Certificado N° |  | #N/A
9. OBSERVACIONES
Fecha de elaboración:
__________________________________ |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  | Calibrado por:
#N/A |  |  | #N/A
#N/A |  |  | #N/A
………………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………………..
u
u(𝑾^∗ )+=√(𝒖^𝟐 (𝑬)+𝒖^𝟐 (𝑹) )
𝒖^𝟐 (𝑹)=𝒅^𝟐/𝟔+𝒔^𝟐 (𝑹)