## DATOS 1 (hidden)
Información de Calibración
No | Ciudad | Fecha de Recepción | Solicitante | Dirección | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Codigo interno | Certificado
Datos de las Pesas Calibradas en el Laboratorio SIC
1 g
2 g | [9 empty] | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado | Fecha de calibración | Valor nominal (g) | Error (mg) | Incertidumbre de calibración (mg) | Densidad kg/m3 | Incertidumbre de densidad kg/m3 | Densidad del aire kg/m3 | Identificación Interna
2 g *
5 g
10 g | [9 empty] | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 1230 | 2016-11-09 | 1 | 0.006 | 0.01 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
20 g | [9 empty] | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 1230 | 2016-11-09 | 2 | 0.006 | 0.012 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
20 g * | [9 empty] | E2 2 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 1230 | 2016-11-09 | 2 | 0.013 | 0.012 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
50 g | [9 empty] | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 1230 | 2016-11-09 | 5 | -0.002 | 0.016 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
100 g | [9 empty] | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 1230 | 2016-11-09 | 10 | 0.004 | 0.02 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
200 g | [9 empty] | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 1230 | 2016-11-09 | 20 | 0.027 | 0.025 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
200 g * | [9 empty] | E2 20 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 1230 | 2016-11-09 | 20 | 0.007 | 0.025 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
500 g | [9 empty] | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 1230 | 2016-11-09 | 50 | 0.03 | 0.03 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
1 kg | [9 empty] | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 1230 | 2016-11-09 | 100 | 0.06 | 0.05 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
2 kg | [9 empty] | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 1230 | 2016-11-09 | 200 | -0.06 | 0.1 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
2 kg * | [9 empty] | E2 200 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 1230 | 2016-11-09 | 200 | 0.16 | 0.1 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
5 kg | [9 empty] | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 1230 | 2016-11-09 | 500 | 0.35 | 0.25 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
10 kg | [9 empty] | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 1230 | 2016-11-09 | 1000 | 0.7 | 0.5 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
5 kg C | [9 empty] | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 1230 | 2016-11-09 | 2000 | 1.2 | 1 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
10 kg C | [9 empty] | E2 2000 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 1230 | 2016-11-09 | 2000 | 1.1 | 1 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
20 kg C | [9 empty] | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 1230 | 2016-11-09 | 5000 | 3.7 | 2.5 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
[10 empty] | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 1230 | 2016-11-09 | 10000 | 8.7 | 5 | 8000 | 30 | 0.89077 | M-001
[10 empty] | F1 10000 g | F 1 | Mettler T | 11119467 | 10 | 1257 | 2016-11-18 | 10000 | 8 | 16 | 7950 | 140 | 0.8864 | M-003
[10 empty] | F1 20000 g | F 1 | Mettler T | 11119468 | 20 | 1258 | 2016-11-21 | 20000 | 0 | 30 | 7950 | 140 | 0.8874 | M-004
[10 empty] | F1 1 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 1 | 100405 | 2016-09-02 | 1 | 0.04 | 0.03 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
[10 empty] | F1 2 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2 | 100405 | 2016-09-02 | 2 | 0.06 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
Datos de las Pesas Calibradas Laboratorio SIC | [9 empty] | F1 2 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2* | 100405 | 2016-09-02 | 2 | 0.04 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
[10 empty] | F1 5 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 5 | 100405 | 2016-09-02 | 5 | 0 | 0.05 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
No | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Valor Nominal mNt en g | Densidad ρt kg/m3 | Incertidumbre de densidad U(ρt) kg/m3 | Codigo interno |  | F1 10 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 10 | 100405 | 2016-09-02 | 10 | 0.05 | 0.06 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
[10 empty] | F1 20 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 20 | 100405 | 2016-09-02 | 20 | 0.07 | 0.08 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
[10 empty] | F1 20 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 20* | 100405 | 2016-09-02 | 20 | 0.08 | 0.08 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
1 g | [9 empty] | F1 50 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 50 | 100405 | 2016-09-02 | 50 | 0.19 | 0.1 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
2 g | [9 empty] | F1 100 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 100 | 100405 | 2016-09-02 | 100 | 0.13 | 0.16 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
2 g * | [9 empty] | F1 200 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 200 | 100405 | 2016-09-02 | 200 | 0.2 | 0.3 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
5 g | [9 empty] | F1 200 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 200* | 100405 | 2016-09-02 | 200 | 0.3 | 0.3 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
10 g | [9 empty] | F1 500 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 500 | 100405 | 2016-09-02 | 500 | 0.8 | 0.8 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
20 g | [9 empty] | F1 1000 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 1 | 100405 | 2016-09-02 | 1000 | 1.9 | 1.6 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
20 g * | [9 empty] | F1 2000 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2 | 100405 | 2016-09-02 | 2000 | 2.2 | 3 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
50 g | [9 empty] | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler T | 11119515 | 2* | 100405 | 2016-09-02 | 2000 | 2 | 3 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
100 g |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | F1 5000 g | F 1 | Mettler T | 11119515 | 5 | 100405 | 2016-09-02 | 5000 | 5.9 | 8 | 7950 | 140 | 0.88965 | M-002
200 g | [9 empty] | F1 R 1 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 1 | 0.04 | 0.033 | 7950 | 140 | 0.8823 | M-016
200 g * | [9 empty] | F1 R 2 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2 | 0.04 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.882 | M-016
500 g | [9 empty] | F1 R 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2 | 0.054 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.8819 | M-016
1 kg | [9 empty] | F1 R 5 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 5 | 0.088 | 0.053 | 7840 | 140 | 0.882 | M-016
2 kg | [9 empty] | F1 R 10 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 10 | 0.088 | 0.067 | 7840 | 140 | 0.8821 | M-016
2 kg * | [9 empty] | F1 R 20 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 20 | 0.093 | 0.083 | 7840 | 140 | 0.8823 | M-016
5 kg | [9 empty] | F1 R 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 20 | 0.091 | 0.083 | 7840 | 140 | 0.8824 | M-016
10 kg | [9 empty] | F1 R 50 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 50 | 0.08 | 0.1 | 7840 | 140 | 0.8824 | M-016
5 kg C | [9 empty] | F1 R 100 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 100 | 0.08 | 0.17 | 7840 | 140 | 0.8854 | M-016
10 kg C | [9 empty] | F1 R 200 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 200 | 0.29 | 0.33 | 7840 | 140 | 0.8852 | M-016
20 kg C | [9 empty] | F1 R 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 200 | 0.33 | 0.33 | 7840 | 140 | 0.885 | M-016
[10 empty] | F1 R 500 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 500 | 0.94 | 0.83 | 7840 | 140 | 0.8854 | M-016
[10 empty] | F1 R 1000 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 1000 | 0 | 1.7 | 7840 | 140 | 0.8845 | M-016
[10 empty] | F1 R 2000 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2000 | 3 | 3.3 | 7840 | 140 | 0.8843 | M-016
[10 empty] | F1 R 2000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identifica | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2000 | 3.9 | 3.3 | 7840 | 140 | 0.8841 | M-016
[10 empty] | F1 R 5000 g | F 1 | Rice Lake | No identifica | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 5000 | 7.7 | 8.3 | 7840 | 140 | 0.8837 | M-016
Patron Utilizado en la Calibración - Termohigrometros
Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda | [9 empty] | Patron Utilizado en la Calibración - BALANZAS | [6 empty] | CMC PESA tabla 1 OIML R 111-1 CLASE M1
| Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
[10 empty] | No | Fabricante | Serial | Resolución d | Codigo Interno |  |  | Intervalo de Medición (g) Clase M1
[17 empty] | 1 | A | 20 kg
V-002 | Lufft Opus 20 | 2307140802024 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | 1995-1998-2149 | [7 empty] | Valor Nominal | Incertidumbre mg | E M P mg
|  | 2307140802024 | 50.4 | 0.1 | -0.4 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 |  | 1 | Sartorius | 31301284 | 0.001 | M-008 |  |  | 1 | 0.3 | 1
|  | 2307140802024 | 753.1 | 0.1 | -0.741 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 |  | 2 | Mettler Toledo | B 444195367 | 1e-05 | M-007 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2
[10 empty] | 3 | Sartorius | 31301283 | 0.001 | M-006 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2
M-010 | Lufft Opus 20 | 2607140802024 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | 1996-1999-2148 | 4 | Sartorius | 34508523 | 0.01 | M-014 |  |  | 5 | 0.5 | 1.6
|  | 2607140802024 | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 |  | 5 | Sartorius | 29605076 | 0.1 | M-005 |  |  | 10 | 0.6 | 2
|  | 2607140802024 | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 |  | 6 | Sartorius | 29605077 | 0.1 | M-009 |  |  | 20 | 0.8 | 2.5
[17 empty] | 20 | 0.8 | 2.5
M-011 | Lufft Opus 20 | 2207140802024 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2016-08-04 | 1994-1997-2127 | [7 empty] | 50 | 1 | 3
|  | 2207140802024 | 50.5 | 0.1 | -0.5 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | [8 empty] | 100 | 1.6 | 5
|  | 2207140802024 | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 |  | Metrologos | [6 empty] | 200 | 1.6 | 10
[17 empty] | 200 | 1.6 | 10
M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 2016-10-31 | CAT-144-16 CAH-060-16 CERT-16-EMP-1056-2567 | No | Nombre del Metrologo | [5 empty] | 500 | 8 | 25
|  | 19506160802033 | 59.9 | 0.1 | 0.47 | 1.6 | 2 | 2016-10-31 | [8 empty] | 1 kg | 16 | 50
|  | 19506160802033 | 1099.8 | 0.1 | -0.4 | 0.17 | 2 | 2016-10-28 | [8 empty] | 2 kg | 30 | 100
[10 empty] | AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Tecnico / Sust SGL |  |  |  | 2 kg | 30 | 100
M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 20.1 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | 2 | 2016-11-02 | CAT-145-16 CAH-061-16 CERT-16-EMP-1057-2567 | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Sistema de Gestión / Sust Dir Tecnico |  |  |  | 5 kg | 80 | 250
|  | 19406160802033 | 49.8 | 0.1 | 0.63 | 1.6 | 2 | 2016-10-31 |  | PV | Pedro Jose Vargas Lopéz |  | Lab Volumen / Sust Lab Masa |  |  |  | 10 kg | 160 | 500
|  | 19406160802033 | 724.6 | 0.1 | -0.5 | 0.17 | 2 | 2016-10-28 |  | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Lab Masa / Sust Lab Volumen |  |  |  | 20 kg | 300 | 1000
[5 empty] | °C | rH% | hPa
|  |  |  | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.064
|  |  |  | M-010 .. | 0.2 | 1.7 | 0.064
|  |  |  | M-011 .. | 0.2 | 1.7 | 0.064
|  |  |  | M-012 .. | 1.5 | 1.6 | 0.17
|  |  |  | M-013 .. | 1.5 | 1.6 | 0.17

## RT03-F03 (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA |  |  |  | 1
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | Sartorius | Serial | 31301284
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | 0.001 | g | Código Interno | M-008
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | 0.40825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅

## 2 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 2 g + (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 5 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 10 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 20 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 20 g + (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 50 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 100 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 200 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 200 g + (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 500 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 1 kg (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 2 kg (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 2 kg + (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 5 kg C (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 5 kg (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## RT03- F16
Información del Cliente | [6 empty] | Certificado No. |  | #N/A
Solicitante |  |  | #N/A
Dirección |  |  | #N/A
Ciudad |  |  | #N/A
Fecha de recepción |  |  | #N/A |  | Fecha de calibración |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Descripción de las pesas |  |  | 1 g a 10 kg
Fabricante |  |  | #N/A
Serie |  |  | #N/A
Identificación
Clase de exactitud |  |  | #N/A
Número de pesas suministradas para la calibración:
2. LUGAR DE CALIBRACIÓN |  |  |  | #N/A
3. CODIGO INTERNO |  |  |  | #N/A
4. EXAMEN FÍSICO DE LA CONDICIÓN DE LAS PESAS
En el examen físico se pudo apreciar que las pesas están en buenas condiciones
Limpieza de las pesas
Las pesas fueron limpiadas y secadas de acuerdo al numeral B.4 de la NTC 1848:2007.
5. MÉTODO DE CALIBRACIÓN
El valor de la masa convencional de las pesas se determina por el método de comparación con las pesas patrón, usando el esquema de sustitución ABBA. (Doble sustitución).
6. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Procedimiento interno RT03-P06
7. DESCRIPCIÓN DE LAS PESAS
VALOR NOMINAL |  | FORMA |  | MATERIAL |  | DENSIDAD
[6 empty] | VALOR |  | INCERTIDUMBRE
#N/A |  | Cilindro - botón |  | Acero inoxidable |  | #N/A | kg/m³ ± | #N/A | kg/m³
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN | [6 empty] | Certificado No. |  | #N/A
Está calibración es trazable al INM, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones. El patrón de referencia se utiliza para calibrar el patrón de trabajo, que a su vez se utiliza para calibrar las pesas del cliente. Cada paso de la trazabilidad está documentada, así mismo la incertidumbre de medición ha sido calculada.
Descripción del patrón |  |  | Clase | Fabricante | Certificado |  | Fecha de Calibración
pesa |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
9. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura K = 2, con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95%. La incertidumbre fue evaluada según anexo C numeral C.6 OIML R 111-1:2004
10. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
No | Marcación | MASA CONVENCIONAL |  | Incertidumbre de la medición ± U (k=2) (mg) | EMP CLASE M1 (± mg) | Condiciones ambientales promedio |  |  | Cumple
|  | Valor Nominal (g) | Error (mg) |  |  | Temperatura °C | Humedad (%) | Presión (hPa) | SI/NO
1 | #N/A | #N/A | #N/A | 80 | 250 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
[7 empty] | Certificado No. |  | #N/A
Los resultados de la calibración indican que el error en masa convencional, xxxx está dentro de los límites de exactitud permitidos para las pesas clase M1 de XXXX. Errores en masa convencional de acuerdo con la Norma OIML R 111 – 2004 numeral 5, tabla 1 (Errores en masa convencional para pesas de clases E1, E2, F1, F2, M1-2, M2, M2-3, M3)
11. OBSERVACIONES
*
*
*
*
*
FIRMAS AUTORIZADAS:
|  |  |  | N/A |  | Ing. Luis Henry Barreto Rojas
| Firma |  |  |  |  | Calibrado por
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración :
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..

## 10 kg C (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## 10 kg (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## Certificado 10 kg C (hidden)
Información del Cliente | [6 empty] | Certificado No. |  | #N/A
Solicitante |  |  | #N/A
Dirección |  |  | #N/A
Ciudad |  |  | #N/A
Fecha de recepción |  |  | #N/A |  | Fecha de calibración |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Descripción de las pesas |  |  | #N/A
Fabricante |  |  | #N/A
Serie |  |  | #N/A
Identificación
Clase de exactitud |  |  | #N/A
Número de pesas suministradas para la calibración:
2. LUGAR DE CALIBRACIÓN |  |  |  | #N/A
3. CODIGO INTERNO |  |  |  | #N/A
4. EXAMEN FÍSICO DE LA CONDICIÓN DE LAS PESAS
En el examen físico se pudo apreciar que las pesas están en buenas condiciones
Limpieza de las pesas
Las pesas fueron limpiadas y secadas de acuerdo al numeral B.4 de la NTC 1848:2007.
5. MÉTODO DE CALIBRACIÓN
El valor de la masa convencional de las pesas se determina por el método de comparación con las pesas patrón, usando el esquema de sustitución ABBA. (Doble sustitución).
6. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Procedimiento interno RT03-P06
7. DESCRIPCIÓN DE LAS PESAS
VALOR NOMINAL |  | FORMA |  | MATERIAL |  | DENSIDAD
[6 empty] | VALOR |  | INCERTIDUMBRE
#N/A |  | Cilindro - botón |  | Acero inoxidable |  | #N/A | kg/m³ ± | #N/A | kg/m³
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN | [6 empty] | Certificado No. |  | #N/A
Está calibración es trazable al INM, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones. El patrón de referencia se utiliza para calibrar el patrón de trabajo, que a su vez se utiliza para calibrar las pesas del cliente. Cada paso de la trazabilidad está documentada, así mismo la incertidumbre de medición ha sido calculada.
Descripción del patrón |  |  | Clase | Fabricante | Certificado |  | Fecha de Calibración
pesa |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
9. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura K = 2, con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95%. La incertidumbre fue evaluada según anexo C numeral C.6 OIML R 111-1:2004
10. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
No | Marcación | MASA CONVENCIONAL |  | Incertidumbre de la medición ± U (k=2) (mg) | EMP CLASE M1 (± mg) | Condiciones ambientales promedio |  |  | Cumple
|  | Valor Nominal (g) | Error (mg) |  |  | Temperatura °C | Humedad (%) | Presión (hPa) | SI/NO
1 | #N/A | #N/A | #N/A | 160 | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
[7 empty] | Certificado No. |  | #N/A
Los resultados de la calibración indican que el error en masa convencional, xxxx está dentro de los límites de exactitud permitidos para las pesas clase M1 de XXXX. Errores en masa convencional de acuerdo con la Norma OIML R 111 – 2004 numeral 5, tabla 1 (Errores en masa convencional para pesas de clases E1, E2, F1, F2, M1-2, M2, M2-3, M3)
11. OBSERVACIONES
*
*
*
*
*
FIRMAS AUTORIZADAS:
|  |  |  | N/A |  | Ing. Luis Henry Barreto Rojas
| Firma |  |  |  |  | Calibrado por
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración :
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..

## 20 kg C (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE PESAS
Ciudad | Fecha de Recepción | Codigo interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección | Certificado
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | #N/A | Fabricante | #N/A |  | Clase | #N/A | Fabricante | #N/A
Serial | #N/A | Marcación | #N/A |  | Serial | #N/A | Marcación | #N/A
Certificado N° | #N/A | Fecha de Calibración | #N/A |  | Valor Nominal mNt |  | #N/A | g
Valor Nominal mNr |  | #N/A | g |  | Densidad ρt |  | #N/A | kg/m3
Error er |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | #N/A | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | #N/A | mg
Densidad ρr |  | #N/A | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | #N/A | kg/m3 |  | Fabricante | #N/A | Serial | #N/A
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | #N/A | kg/m3 |  | Resolución d | #N/A | g | Codigo Interno | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
N° de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g) | [5 empty] | Nombre del Metrologo
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #N/A
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | #N/A | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: #N/A; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: #N/A; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: #N/A; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | #N/A | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mNr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
#N/A | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | mg |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
(∆𝑰) ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-

## Certificado 20 kg C (hidden)
Información del Cliente | [6 empty] | Certificado No. |  | #N/A
Solicitante |  |  | #N/A
Dirección |  |  | #N/A
Ciudad |  |  | #N/A
Fecha de recepción |  |  | #N/A |  | Fecha de calibración |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Descripción de las pesas |  |  | #N/A
Fabricante |  |  | #N/A
Serie |  |  | #N/A
Identificación
Clase de exactitud |  |  | #N/A
Número de pesas suministradas para la calibración:
2. LUGAR DE CALIBRACIÓN |  |  |  | #N/A
3. CODIGO INTERNO |  |  |  | #N/A
4. EXAMEN FÍSICO DE LA CONDICIÓN DE LAS PESAS
En el examen físico se pudo apreciar que las pesas están en buenas condiciones
Limpieza de las pesas
Las pesas fueron limpiadas y secadas de acuerdo al numeral B.4 de la NTC 1848:2007.
5. MÉTODO DE CALIBRACIÓN
El valor de la masa convencional de las pesas se determina por el método de comparación con las pesas patrón, usando el esquema de sustitución ABBA. (Doble sustitución).
6. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Procedimiento interno RT03-P06
7. DESCRIPCIÓN DE LAS PESAS
VALOR NOMINAL |  | FORMA |  | MATERIAL |  | DENSIDAD
[6 empty] | VALOR |  | INCERTIDUMBRE
#N/A |  | Cilindro - botón |  | Acero inoxidable |  | #N/A | kg/m³ ± | #N/A | kg/m³
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN | [6 empty] | Certificado No. |  | #N/A
Está calibración es trazable al INM, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones. El patrón de referencia se utiliza para calibrar el patrón de trabajo, que a su vez se utiliza para calibrar las pesas del cliente. Cada paso de la trazabilidad está documentada, así mismo la incertidumbre de medición ha sido calculada.
Descripción del patrón |  |  | Clase | Fabricante | Certificado |  | Fecha de Calibración
pesa |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
9. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura K = 2, con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95%. La incertidumbre fue evaluada según anexo C numeral C.6 OIML R 111-1:2004
10. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
No | Marcación | MASA CONVENCIONAL |  | Incertidumbre de la medición ± U (k=2) (mg) | EMP CLASE M1 (± mg) | Condiciones ambientales promedio |  |  | Cumple
|  | Valor Nominal (g) | Error (mg) |  |  | Temperatura °C | Humedad (%) | Presión (hPa) | SI/NO
1 | #N/A | #N/A | #N/A | 300 | 1000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
[7 empty] | Certificado No. |  | #N/A
Los resultados de la calibración indican que el error en masa convencional, xxxx está dentro de los límites de exactitud permitidos para las pesas clase M1 de XXXX. Errores en masa convencional de acuerdo con la Norma OIML R 111 – 2004 numeral 5, tabla 1 (Errores en masa convencional para pesas de clases E1, E2, F1, F2, M1-2, M2, M2-3, M3)
11. OBSERVACIONES
*
*
*
*
*
FIRMAS AUTORIZADAS:
|  |  |  | N/A |  | Ing. Luis Henry Barreto Rojas
| Firma |  |  |  |  | Calibrado por
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración :
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..

## Certificado 17 (hidden)
Información del Cliente | [6 empty] | Certificado No. |  | 0
Solicitante |  |  | 0
Dirección |  |  | 0
Ciudad |  |  | 0
Fecha de recepción |  |  | #N/A |  | Fecha de calibración |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Descripción de las pesas |  |  | 1 g a 10 kg
Fabricante |  |  | 0
Serie |  |  | 0
Identificación
Clase de exactitud |  |  | 0
Número de pesas suministradas para la calibración:
2. LUGAR DE CALIBRACIÓN |  |  |  | 0
3. CONSECUTIVO INTERNO |  |  |  | 0
4. EXAMEN FÍSICO DE LA CONDICIÓN DE LAS PESAS
En el examen físico se pudo apreciar que las pesas están en buenas condiciones
Limpieza de las pesas
Las pesas fueron limpiadas y secadas de acuerdo al numeral B.4 de la NTC 1848:2007.
5. MÉTODO DE CALIBRACIÓN
El valor de la masa convencional de las pesas se determina por el método de comparación con las pesas patrón, usando el esquema de sustitución ABBA. (Doble sustitución).
6. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Procedimiento interno RT03-P06
7. DESCRIPCIÓN DE LAS PESAS
VALOR NOMINAL |  | FORMA |  | MATERIAL |  | DENSIDAD
[6 empty] | VALOR |  | INCERTIDUMBRE
1 g a 10 kg |  | Cilindro - botón |  | Acero inoxidable |  | #N/A | kg/m³ ± | #N/A | kg/m³
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN | [6 empty] | Certificado No. |  | 0
Está calibración es trazable al INM, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones. El patrón de referencia se utiliza para calibrar el patrón de trabajo, que a su vez se utiliza para calibrar las pesas del cliente. Cada paso de la trazabilidad está documentada, así mismo la incertidumbre de medición ha sido calculada.
Descripción del patrón |  |  | Clase | Fabricante | Certificado |  | Fecha de Calibración
Juego de pesas |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
9. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura K = 2, con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95%. La incertidumbre fue evaluada según anexo C numeral C.6 OIML R 111-1:2004
10. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
No | MARCACIÓN | MASA CONVENCIONAL |  | Incertidumbre de la medición ± U (k=2) (mg) | EMP CLASE M1 (± mg) | Condiciones ambientales promedio |  |  | Cumple
|  | Valor Nominal (g) | Error (mg) |  |  | Temperatura °C | Humedad (%) | Presión (hPa) | SI/NO
1 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.3 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.4 | 1.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
3 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.4 | 1.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
4 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5 | 1.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.6 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
6 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.8 | 2.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
7 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.8 | 2.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
8 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
9 | #N/A | #N/A | #N/A | 1.6 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
10 | #N/A | #N/A | #N/A | 1.6 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
11 | #N/A | #N/A | #N/A | 1.6 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
12 | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
13 | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
14 | #N/A | #N/A | #N/A | 30 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
15 | #N/A | #N/A | #N/A | 30 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
16 | #N/A | #N/A | #N/A | 80 | 250 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
17 | #N/A | #N/A | #N/A | 160 | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
[7 empty] | Certificado No. |  | 0
Los resultados de la calibración indican que el error en masa convencional, xxxx está dentro de los límites de exactitud permitidos para las pesas clase M1 de XXXX. Errores en masa convencional de acuerdo con la Norma OIML R 111 – 2004 numeral 5, tabla 1 (Errores en masa convencional para pesas de clases E1, E2, F1, F2, M1-2, M2, M2-3, M3)
11. OBSERVACIONES
*
*
*
*
*
FIRMAS AUTORIZADAS:
|  |  |  | N/A |  | Ing. Luis Henry Barreto Rojas
| Firma |  |  |  |  | Calibrado por
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración :
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..