## DATOS % (hidden)
DATOS
Información Inicial
|  |  | No | Ciudad | Fecha de Recepción | Lugar y Dirección de Calibración |  | Fecha de calibración | Código interno LCV-XX-XXXXX N° Radicado | Solicitante | Dirección del Solicitante | Ciudad del Solicitante | N ° Certificado Adherido
Metrólogos
|  |  | 1 | Bogotá D.C. |  | Laboratorio de calibración de masa y volumen, avenida carrera 50 # 26-55 Int 2, piso 5. | [8 empty] | No | Nombre del Metrólogo
[15 empty] | SC | Stivinson Córdoba Sánchez |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen
| Recipiente Calibrado en el Laboratorio SIC - (RVC) | [13 empty] | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen
[15 empty] | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen
| No | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia (°C) | Capacidad Nominal en (gal) | División de escala ( mL ) | Resolución ( mL ) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (°C-1) | Diámetro interno del cuello (cm) | Ancho de los trazos de la escala (cm) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP) ( °C-1) | N ° Certificado Adherido
| 1 |  |  |  | 15.56 | 5 gal | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 0.005 | 9.9e-06 | 0
Mediciones (cm)
Equipos Patrón
| RVP Código Interno | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia °C | Capacidad Nominal en " gal " | División de escala (mL) | Resolución (mL) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | Diámetro interno del cuello (cm) | Ancho de los trazos de la escala (mm) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP)
CONDICIONES AMBIENTALES
| V-005 | Serhapin test Measure | Series "M" | 16-5935702 C-I V-005 | 15.56 | 5 | 4.0968 | 4.0968 | 4.77e-05 | 5.5 | 0.005 | 9.9e-06
| V-001 | Serhapin test Measure | E3 | 14-92812 C-I V-001 | 15.56 | 5 | 8.1935 | 8.1935 | 4.77e-05 | 7.2667 | 0.005 | 9.9e-06 |  |  |  |  | MAX °C | MIN °C | MAX % hr | MIN % hr | MAX hPa | MIN hPa
[16 empty] | ANTES | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Unidades en ( mL ) | [14 empty] | DESPUES | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Recipientes Volumétricos Patrón | RVP Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | Volumen (L) actual según certificado | Volumen (L) anterior según certificado | Deriva (mL)
|  | V-005 | Serhapin test Measure | 16-5935702 C-I V-005 | 18925.5 | 4.0968 | 1.555 | 2.2 | 2.05 | 2020-12-17 | INM 5053 | 18.9255 | 18.9265 | -0.97
|  | V-001 | Serhapin test Measure | 14-92812 C-I V-001 | 18933.8737 | 8.1935 | -6.8187 | 3.03 | 2.017 | 2020-11-05 | INM 4720 | 18.9339 | 18.933 | 0.83374
Unidades en " °C "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C "m" Pendiente | °C "b" Intersección | Puntos de calibración | Puntos de calibración Actual (°C) | Puntos de calibración Anterior (°C) | Deriva °C
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-003 Punto 1 | Lufft | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 14.068 | 0.001 | -0.054 | 0.044 | 2 | 2020-04-06 | INM 4538 | -0.0016418 | -0.030921 | 14 | 14.068 | 14.064 | 0.004
|  | V-003 Punto 2 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 16.07 | 0.001 | -0.057 | 0.044 | 2 | 2020-04-06 |  | -0.0016418 | -0.030921 | 16 | 16.07 | 16.068 | 0.002
C-I V-003 |  | V-003 Punto 3 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 17.069 | 0.001 | -0.059 | 0.044 | 2 | 2020-04-06 |  | -0.0016418 | -0.030921 | 17 | 17.069 | 17.065 | 0.004
|  | V-003 Punto 4 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 18.066 | 0.001 | -0.061 | 0.044 | 2 | 2020-04-06 |  | -0.0016418 | -0.030921 | 18 | 18.066 | 18.064 | 0.002
|  | V-003 Punto 5 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 22.07 | 0.001 | -0.067 | 0.044 | 2 | 2020-04-06 |  | -0.0016418 | -0.030921 | 22 | 22.07 | 22.067 | 0.003
| Termómetro utilizado en el liquido del RVP | V-004 Punto 1 | Lufft | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 14.031 | 0.001 | -0.017 | 0.044 | 2 | 2020-04-06 | INM 4539 | -0.0012275 | -3.8151e-06 | 14 | 14.031 | 14.028 | 0.003
|  | V-004 Punto 2 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 16.033 | 0.001 | -0.02 | 0.044 | 2 | 2020-04-06 |  | -0.0012275 | -3.8151e-06 | 16 | 16.033 | 16.03 | 0.003
C-I V-004 |  | V-004 Punto 3 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 17.032 | 0.001 | -0.021 | 0.044 | 2 | 2020-04-06 |  | -0.0012275 | -3.8151e-06 | 17 | 17.032 | 17.028 | 0.004
|  | V-004 Punto 4 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 18.028 | 0.001 | -0.022 | 0.044 | 2 | 2020-04-06 |  | -0.0012275 | -3.8151e-06 | 18 | 18.028 | 18.026 | 0.002
|  | V-004 Punto 5 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 22.031 | 0.001 | -0.027 | 0.044 | 2 | 2020-04-06 |  | -0.0012275 | -3.8151e-06 | 22 | 22.031 | 22.028 | 0.003
Patrón Utilizado en la Calibración - Termo higrómetros
Unidades en " °C , %hr y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 C-I V-002 | 15.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2 | 2020-07-07 | INM 4629
[5 empty] | 24.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | V-002 | °C | %hr | hPa | 2020-07-07 / 2020-7-08 / 2020-05-29 | INM 4629 - INM 4630 - INM 4626
[5 empty] | 29.5 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 1.7 | 0.096
Humedad |  |  |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 2 | 2020-07-08 | INM 4630
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.3 | 1.7
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 3 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 598.032 | 0.1 | 1.534 | 0.08 | 2 | 2020-05-29 | INM 4626
[5 empty] | 752.713 | 0.1 | 1.055 | 0.084
[5 empty] | 848.5 | 0.1 | 0.778 | 0.096
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 C-I M-012 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2020-06-18 | INM 4610 |  |  | M-012 | °C | %hr | hPa | 2020-06-18 / 2020-06-19/ 2020-05-29 | INM-4610, INM 4611 - INM 4625
[5 empty] | 24.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | 1.7 | 0.15
[5 empty] | 29.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 32.4 | 0.1 | -2.4 | 1.7 | 2 | 2020-06-19 | INM 4611
[5 empty] | 50.2 | 0.1 | -0.2 | 1.7
[5 empty] | 76.1 | 0.1 | 3.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.704 | 0.1 | 2.25 | 0.12 | 2 | 2020-05-29 | INM 4625
[5 empty] | 752.713 | 0.1 | 1.055 | 0.084
[5 empty] | 1098.79 | 0.1 | 0.84 | 0.15
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 C-I M-013 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2019-09-24 | INM 4216 |  |  | M-013 | °C | %hr | hPa | 2019-09-24 / 2019-09-25 / 2020-10-02 | INM 4216 - INM 4217 - INM 4703
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | 1.7 | 0.14
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 32.3 | 0.1 | -2.3 | 1.7 | 2 | 2019-09-25 | INM 4217
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 2
[5 empty] | 68.6 | 0.1 | 1.4 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.746 | 0.1 | 2.33 | 0.12 | 2 | 2020-10-02 | INM 4703
[5 empty] | 752.619 | 0.1 | 0.991 | 0.084 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 1098.834 | 0.1 | 0.74 | 0.14
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 C-I M-010 | 15.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2 | 2020-06-18 | INM 4608 |  |  | M-010 | °C | %hr | hPa | 2020-06-18 2020-06-19- 2020-05-29 | INM 4608 - INM 4609 - INM 4623
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 1.7 | 0.095
[5 empty] | 29.8 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.96
Humedad |  |  |  |  | 32.9 | 0.1 | -3 | 1.7 | 2 | 2020-06-19 | INM 4609
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 77.6 | 0.1 | 2.4 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 598.117 | 0.1 | 1.445 | 0.079 | 2 | 2020-05-29 | INM - 4623
[5 empty] | 752.82 | 0.1 | 0.954 | 0.084 | 2 | 42625 | INM 2148
[5 empty] | 848.553 | 0.1 | 0.704 | 0.095
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 15.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2020-07-07 | INM 4627 |  |  | M-011 | °C | %hr | hPa | 2020-07-07 / 2020-07-08 / 2020-05-29 | INM-4627-INM 4628-INM 4624
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 1.7 | 0.099
[5 empty] | 29.7 | 0.1 | -0.3 | 0.2
Humedad |  |  |  |  | 33.2 | 0.1 | -3.2 | 1.7 | 2 | 2020-07-08 | INM 4628
[5 empty] | 51.4 | 0.1 | -1.5 | 1.7
[5 empty] | 77.6 | 0.1 | 2.5 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 598.082 | 0.1 | 1.483 | 0.08 | 1.96 | 2020-05-29 | INM 4624
[5 empty] | 752.795 | 0.1 | 0.973 | 0.084 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 848.6 | 0.1 | 0.656 | 0.099 | 2 | 42625 | INM 2147
Unidades en " mL"
| Pipetas |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número | Intervalo de Medida | Puntos de calibración Actual (mL) al 10% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 10% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 50% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 50% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 100% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 100% | Deriva (mL) | Máxima Deriva (mL) |  |  |  |  | Verificación de Escala |  |  |  | Material del Recipiente Volumétrico
Intervalo de la escala RV en ± 1 %, ± 10 in3
|  | V-1 | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | 0 mL a 0mL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | No | División de Escala in 3 | # de Espacios | mL | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | 1/°C
|  | V-2 | Brand | 27760 | 5.02 | 0.05 | 0.02 | 0.038 | 2 | 2017-10-19 | INM 2990 | 0 mL a 5 mL | 0.51 | 0.5 | 0.01 | 2.52 | 2.51 | 0.01 | 5.02 | 5.02 | 0 | 0.01 | [8 empty] | Aceros Euramet cg 21 tabla 1
|  | V-3 | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | 0 mL a 0mL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,25 in3 | 0.25 | 80 | 4.0968 | 316 | 4.77e-05
|  | V-4 | Brand | 27761 | 10.02 | 0.1 | 0.02 | 0.067 | 2 | 2017-10-12 | INM 2981 | 0 mL a 10 mL | 1 | 1.007 | -0.007 | 5.01 | 5.014 | -0.004 | 10.02 | 10.022 | -0.002 | 0.002 |  |  |  |  | 0,5 in3 | 0.5 | 40 | 8.1935 | 304 | 5.18e-05
|  | V-5 | Brand | 27762 | 24.9 | 0.1 | -0.1 | 0.065 | 2 | 2017-10-17 | INM 2985 | 0 mL a 25 mL | 2.48 | 2.48 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 24.9 | 24.8 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 in3 | 1 | 20 | 16.3871
[27 empty] | 0.05% | 5 | 40 | 9.4635
Unidades en " mL"
| Probetas |  | Fabricante | Identificación / serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número | Intervalo de Medida | Nominal |  | Según certificado punto Mínimo | Según certificado punto Máximo | Puntos de calibración Actual (mL) al 10% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 10% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 50% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 50% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 100% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 100% | Deriva (mL) | Máxima Deriva (mL)
|  | V-6 | Simax | MLP - 01 | 100.24 | 1 | 0.27 | 0.17 | 2.1 | 2016-06-02 | INM 1831 | 10 mL a 100mL | 10 | 100 | 10.3 | 100.24 | 21.21 | 50 | -28.79 | 60.81 | 250.071 | -189.261 | 100.27 | 500.667 | -400.397 | 28.79
|  | V-7 | Brand | 27755 | 499.68 | 5 | -0.32 | 2.9 | 2 | 2017-10-02 | INM 2952 | 50 mL a 500 mL | 50 | 500 | 50.14 | 499.68 | 50.14 | 50 | 0.14 | 249.77 | 250.071 | -0.301 | 499.68 | 500.667 | -0.987 | 0.14
|  | V-8 | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | V-9 | Brand | 27757 | 500.46 | 5 | 0.46 | 2.9 | 2 | 2017-10-09 | INM 2964 | 50 mL a 500 mL | 50 | 500 | 50.7 | 500.46 | 50.7 | 50 | 0.7 | 250.64 | 250.071 | 0.569 | 500.46 | 500.667 | -0.207 | 0.7
|  | V-10 | Brand | 27758 | 500.348 | 5 | 0.348 | 0.035 | 2 | 2017-02-03 | SIGMA No. 33295 | 100 mL a 500 mL | 100 | 500 | 100.286 | 500.348 | 50.14 | 50 | 0.14 | 249.77 | 250.071 | -0.301 | 499.68 | 500.667 | -0.987 | 0.14
|  | V-11 | Brand | 27759 | 1000.625 | 10 | 0.625 | 0.039 | 2 | 2017-02-03 | SIGMA No. 33291 | 200 mL a 1000 mL | 200 | 1000 | 201.202 | 1000.625 | 50.14 | 50 | 0.14 | 249.77 | 250.071 | -0.301 | 499.68 | 500.667 | -0.987 | 0.14
Unidades en " s "
| Cronómetros |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número
|  | V-14 | Resee | 4044 | 120 | 0.01 | 0.18239 | 0.00029 | 2.3 | 2019-12-02 | CMK-TFA-19398
Unidades en " mm "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número
| Pie de Rey "puntas de interiores" | V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 5 | 0.01 | 0.004 | 0.0015 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
|  | V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 20 | 0.01 | 0.002 | 0.0015 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
|  | V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50 | 0.01 | -0.002 | 0.0015 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
|  | V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 70 | 0.01 | -0.004 | 0.0015 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
|  | V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100 | 0.01 | -0.004 | 0.0015 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
|  | V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150 | 0.01 | -0.004 | 0.0015 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
|  | V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200 | 0.01 | -0.002 | 0.0015 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
| Pie de Rey "puntas de exteriores" | V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 5 | 0.01 | 0 | 0.0018 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
|  | V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 20 | 0.01 | 0 | 0.0018 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
|  | V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50 | 0.01 | -0.004 | 0.0018 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
|  | V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 70.01 | 0.01 | -0.006 | 0.0018 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
|  | V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100 | 0.01 | -0.004 | 0.0018 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
|  | V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150.01 | 0.01 | -0.006 | 0.0018 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
|  | V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200.01 | 0.01 | -0.006 | 0.0018 | 2 | 2020-05-27 | INM 4580
| Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C | % hr | hPa | °C "m" Pendiente | °C "b" Intersección | % hr "m" Pendiente | % hr "b" Intersección | hPa "m" Pendiente | hPa "b" Intersección
| V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 C-I V-002 | 2020-07-07 / 2020-7-08 / 2020-05-29 | INM 4629 - INM 4630 - INM 4626 | 0.3 | 1.7 | 0.096 | -0.0060695 | 0.10728 | 0.14542 | -8.3664 | -0.0030258 | 3.3405
| M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 C-I M-010 | 2020-06-18 2020-06-19- 2020-05-29 | INM 4608 - INM 4609 - INM 4623 | 0.3 | 1.7 | 0.095 | -0.0059336 | 0.10472 | 0.1219 | -7.1706 | -0.0029793 | 3.2187
| M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 2020-07-07 / 2020-07-08 / 2020-05-29 | INM-4627-INM 4628-INM 4624 | 0.3 | 1.7 | 0.099 | -0.03378 | 0.71703 | 0.13008 | -7.7664 | -0.0033007 | 3.4573
| M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 C-I M-012 | 2020-06-18 / 2020-06-19/ 2020-05-29 | INM-4610, INM 4611 - INM 4625 | 0.3 | 1.7 | 0.15 | 0.023901 | -0.41879 | 0.14519 | -7.2471 | -0.002017 | 2.8939
| M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 C-I M-013 | 2019-09-24 / 2019-09-25 / 2020-10-02 | INM 4216 - INM 4217 - INM 4703 | 0.3 | 1.7 | 0.14 | 0.0135 | -0.31365 | 0.1019 | -5.6461 | -0.0022742 | 3.0587
Note on M29: CERTIFICADO: INM RVP # 5053 - 2020-12-17
Note on N29: CERTIFICADO: INM RVP # 3688 2018-11-02 INM RVT # 3692 2018-11-06
Note on Q36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puntos de calibración anterior 2019
Note on N111: punto de calibración al 10% según certificado
Note on O111: punto de calibración al 10% según certificado
Note on Q111: punto de calibración al 50% según certificado
Note on R111: punto de calibración al 50% según certificado
Note on T111: punto de calibración al 100% según certificado
Note on U111: punto de calibración al 100% según certificado
Note on R120: punto de calibración al 10% según certificado
Note on S120: punto de calibración al 10% según certificado
Note on U120: punto de calibración al 50% según certificado
Note on V120: punto de calibración al 50% según certificado
Note on X120: punto de calibración al 100% según certificado
Note on Y120: punto de calibración al 100% según certificado

## RT03-F11 % (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Ciudad | #N/A | Fecha de Recepción | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de Calibración | #N/A |  | Fecha de calibración | #N/A |  | Certificado N° | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES
NOMBRE | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | Unidad | División de Escala / Resolución | Unidad | Corrección (Según Certificado) | Unidad | Incertidumbre del Certificado | Unidad | Deriva | Unidad | Incertidumbre Estándar Global | Unidad | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Puntos para Interpolar según Certificado
RVP | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | ml | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
Termómetro (RVP) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
Termómetro (RVC) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
Pipeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | Intervalos Nominal (Mín. y Máx.) | Según indica certificado Mín. y Máx.)
Probeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
Cronómetro | #N/A | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | #N/A
Pie de Rey | #N/A | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | #N/A
| DATOS DE LOS RECIPIENTES | [6 empty] | TABLA DE CONVERSIÓN Disponible en https://www.nist.gov/physical-measurement-laboratory/nist-guide-si-appendix-b
| Nombre |  | RVP |  | RVC |  |  | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal |  | Capacidad del RVP según certificado | Volumen calculado en el RVC | Diferencia respecto al patrón | Valor Absoluto
| Fabricante |  | #N/A |  | #N/A
| Modelo |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 galón | 3.7854 | 3785.411 | 231.0001 | 5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Número de Serie |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1155 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperatura de referencia |  | #N/A | °C | #N/A | °C |  | 1 litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Capacidad Nominal en galones |  | #N/A | gal | #N/A | gal |  | 1 mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| División de escala |  | #N/A | mL | #N/A | mL |  | 1 cm3 | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Resolución: |  | #N/A | mL | #N/A | mL
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Hora de Inicio |  |  |  |  | Hora final
| Diámetro interno del cuello |  | #N/A | cm | #N/A | cm
| Ancho de los trazos de la escala |  | #N/A | cm | #N/A | cm |  | DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES TERMOHIGROMETRO | [7 empty] | Código Interno
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material (IP) |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | INICIO |  |  | FINAL |  |  | PROMEDIO | CORRECCIÓN
| Coeficiente cubico de expansión térmico del agua |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Temperatura °C |  |  | Temperatura °C |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Humedad Relativa % hr |  |  | Humedad Relativa % hr |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A |  |  |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
CICLOS DE CALIBRACIÓN
| DATOS DEL RVP | [6 empty] | DATOS DEL RVC
| Ítem | Temperatura líquido °C | Temperatura líquido corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) |  | Temperatura liquido °C | Temperatura líquido Corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) | Delta del volumen (mL)
| 1 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
| 2 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0 |  |  |  | Observaciones
n = | 3 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
| Promedio Corregido por temperatura en el líquido RVP |  |  |  |  | #N/A |  | Promedio Corregido por temperatura en el líquido RVP |  |  |  |  | #N/A
ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE VOLUMEN (RVC) mL
|  |  |  | Ítem |  | Vt | Vt + ± ∆V) | [5 empty] | mL | Adicionar / Sustraer (mL) |  | #N/A
|  |  |  | 1 |  | #N/A | #N/A |  | 1 | #N/A | °C-1 |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  |  | 2 |  | #N/A | #N/A |  | 2 | #N/A | °C-1 |  | in3 | Adicionar / Sustraer (in3) |  | #N/A
|  |  |  | 3 |  | #N/A | #N/A |  | 3 | #N/A | °C-1 |  | 0.25 |  |  | #N/A
|  |  |  | Promedio Vt |  |  | #N/A |  | Promedio | #N/A | °C-1
|  |  |  | Desviación s Vt |  |  | #N/A
|  |  |  | ( mL) |  |  | #N/A
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad |  | Unidad | RVP | RVC
| Respecto al volumen de referencia del " RVP " | [8 empty] | #N/A | No tiene |  |  | #N/A
| Respecto a la temperatura del líquido en el " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  | #N/A
| Respecto ala temperatura del liquido en el " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cúbico de expansión térmico del material del " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL °C |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cúbico de expansión térmico del material del " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL °C |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cúbico de expansión térmico del agua | [8 empty] | #N/A | mL °C |  |  |  | #N/A
| Respecto a la lectura del menisco | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  | #N/A | #N/A
| Respecto a la repetibilidad de las mediciones | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  |  | #N/A
| Respecto a los factores adicionales | [8 empty] | 1 | No tiene
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud |  | Valor Estimado Xi | Incertidumbre Original |  | Divisor | Incertidumbre Estándar |  | Coeficientes de Sensibilidad |  | Contribución |  | Contribución 2 | Fuente Información | Tipo de distribución | Grados Efectivos de Libertad | Aporte a la Incertidumbre
| Volumen Recipiente de Referencia |  | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #N/A
| Deriva |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A
| Pipeta " IP " |  | #N/A
| Calibración " IP " |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #N/A
| Resolución " IP " |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A
| Deriva " IP " |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A
| Temperatura del agua en el RVP |  | #N/A | #N/A | °C
| Resolución termómetro |  | #N/A | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #N/A
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A
| Inhomogenidad |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #N/A
| Temperatura del agua en el RVC |  | #N/A | 0 | °C
| Resolución termómetro |  | #N/A | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #N/A
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A
| Inhomogenidad |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #N/A
| Coeficiente de expansión térmica del agua ß |  | #N/A | #N/A | 1/°C
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del Agua |  |  | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | mL °C | #N/A | mL | #N/A | Calculada | Rectangular | ∞ | #N/A
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | RVP | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | mL °C | #N/A | mL | #N/A | Referencia placa | Rectangular | ∞ | #N/A
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | RVC | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | mL °C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞ | #N/A
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | Pipeta | #N/A | 1/°C | 3.4641 | #N/A | 1/°C | 1 | mL °C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞ | #N/A
| Incertidumbre por repetibilidad del método |  |  | 0.25703 | mL | 3 | 0.085678 | mL | 1 | mL | 0.085678 | mL | 0.0073407 | Anova de un factor | normal | 6 | #N/A
Incertidumbres Adicionales
| Lectura del menisco RVP |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞ | #N/A
| Lectura del menisco RVC |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞ | #N/A
| Delta por repetibilidad |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 | Normal | 2 | #N/A
tabla 2 | Delta de adicionales |  |  | #N/A | mL | 1 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 Tabla 2 | Normal | ∞ | #N/A
[13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A
| Resultados Finales | [9 empty] | U expandida |  | #N/A
|  | Vt | u ( Vt ) | k | U | N.C % | E | │E│ | U corregida |  | Como g ej. > 50 =>para 95% |  | #N/A
| mL | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | 95 | #N/A | #N/A | #N/A
| in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | k |  |  | 0.3 | 1.65
| gal | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | Condicional incertidumbre dominante
| % | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Incertidumbre dominante | #N/A | #N/A | SI | ≤ 0,3 | K=1,65
[12 empty] | Resultado | #N/A |  | SI | ≥ 0,3 | K= 2,0
𝑢 𝐴
𝛽
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒎𝒆𝒏=𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒑= 𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒂𝒅𝒅=𝟏
𝜸_𝑹𝑺
𝒕_𝟎𝑹𝑺
𝒕_𝑹𝑺
𝜷
𝒕_𝑺𝑪𝑴
𝜸_𝑺𝑪𝑴
𝑽_𝟎
𝒕
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑝
burbujas, evaporación, residuo liquido
〖𝜹𝑽〗_𝒂𝒅𝒅 burbujas, evaporacion, residuo liquido
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒕)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
𝑉_𝑜
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝑹𝑺 )+𝜷(𝒕_𝑺𝑪𝑴−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )]+𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅
𝛽
𝑢 𝐴
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
𝒖(𝜹_𝒎𝒓 )
Note on B66: ecuación 15 Euramet cg-21
Note on B68: ecuación 16 Euramet cg-21
Note on B70: ecuación 17 Euramet cg-21
Note on B72: ecuación 18 Euramet cg-21
Note on B74: ecuación 19 Euramet cg-21
Note on B76: ecuación 20 Euramet cg-21
Note on B78: ecuación 21 Euramet cg-21
Note on B80: ecuación 22 Euramet cg-21
Note on B82: ecuación 23 Euramet cg-21
Note on B89: numeral: 6.3.3.1 ecuación (5) Euramet cg-21
Note on B90: numeral:6.3.3.1 ecuación (7) Euramet cg-21
Note on B97: Numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B98: numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B99: Numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B100: numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B101: numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B102: Numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B103: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B104: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B105: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B106: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B108: numeral:6.3.3.5 Euramet cg-21
Note on B109: numeral:6.3.3.4 Euramet cg-21
Note on B110: numeral:6.3.3.4 Euramet cg-21
Note on B111: numeral:6.3.3.4 Euramet cg-21
Note on B115: numeral:6.3.3.6 Euramet cg-21
Note on B116: numeral:6.3.3.6 Euramet cg-21
Note on B117: numeral:6.3.3.8 Euramet cg-21
Note on B118: numeral:6.3.3.9 Euramet cg-21

## Después de ajuste % (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Ciudad | #N/A | Fecha de Recepción | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de Calibración | #N/A |  | Fecha de calibración | #N/A |  | Certificado N° | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES
NOMBRE | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | Unidad | División de Escala / Resolución | Unidad | Corrección (Según Certificado) | Unidad | Incertidumbre del Certificado | Unidad | Deriva | Unidad | Incertidumbre Estándar Global | Unidad | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Puntos para Interpolar según Certificado
RVP | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | ml | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
Termómetro (RVP) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
Termómetro (RVC) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
Pipeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | Intervalos Nominal (Mín. y Máx.) | Según indica certificado (Mín. y Máx.)
Probeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
Cronómetro | #N/A | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | #N/A
Pie de Rey | #N/A | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | #N/A
| DATOS DE LOS RECIPIENTES | [6 empty] | TABLA DE CONVERSIÓN Disponible en https://www.nist.gov/physical-measurement-laboratory/nist-guide-si-appendix-b
| Nombre |  | RVP |  | RVC |  |  | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal |  | Capacidad del RVP según certificado | Volumen calculado en el RVC | Diferencia respecto al patrón | Valor Absoluto
| Fabricante |  | #N/A |  | #N/A
| Modelo |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 galón | 3.7854 | 3785.411 | 231 | 5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Número de Serie |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1155 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperatura de referencia |  | #N/A | °C | #N/A | °C |  | 1 litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Capacidad Nominal en galones |  | #N/A | gal | #N/A | gal |  | 1 mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| División de escala |  | #N/A | mL | #N/A | mL |  | 1 cm3 | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Resolución: |  | #N/A | mL | #N/A | mL
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Hora de Inicio |  |  |  |  | Hora final
| Diámetro interno del cuello |  | #N/A | cm | #N/A | cm
| Ancho de los trazos de la escala |  | #N/A | cm | #N/A | cm |  | DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES TERMOHIGROMETRO | [7 empty] | Código Interno
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material (IP) |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | INICIO |  |  | FINAL |  |  | PROMEDIO | CORRECCIÓN DDA
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del agua |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Temperatura °C |  |  | Temperatura °C |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Humedad Relativa % hr |  |  | Humedad Relativa % hr |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A |  |  |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CICLOS DE CALIBRACIÓN | [14 empty] | Observaciones
| DATOS DEL RVP | [6 empty] | DATOS DEL RVC
| Ítem | Temperatura líquido °C | Temperatura líquido corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) |  | Temperatura liquido °C | Temperatura líquido Corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) | Delta del volumen (mL)
| 1 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
| 2 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
n = | 3 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
| Promedio Corregido por temperatura en el líquido RVP |  |  |  |  | #N/A |  | Promedio Corregido por temperatura en el líquido RVP |  |  |  |  | #N/A
ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE VOLUMEN (RVC) mL
|  |  |  | Ítem |  | Vt | Vt + ± ∆V) | [5 empty] | mL | Adicionar / Sustraer (mL) |  | #N/A
|  |  |  | 1 |  | #N/A | #N/A |  | 1 | #N/A | °C-1 |  | #N/A |  |  | #N/A
|  |  |  | 2 |  | #N/A | #N/A |  | 2 | #N/A | °C-1 |  | in3 | Adicionar / Sustraer (in3) |  | #N/A
|  |  |  | 3 |  | #N/A | #N/A |  | 3 | #N/A | °C-1 |  | 0.25 |  |  | #N/A
|  |  |  | Promedio Vt |  |  | #N/A |  | Promedio | #N/A | °C-1
|  |  |  | Desviación s Vt |  |  | #N/A
|  |  |  | ( mL) |  |  | #N/A
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad |  | Unidad | RVP | RVC
| Respecto al volumen de referencia del " RVP " | [8 empty] | #N/A | No tiene |  |  | #N/A
| Respecto a la temperatura del líquido en el " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  | #N/A
| Respecto ala temperatura del liquido en el " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cúbico de expansión térmico del material del " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL°C |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cúbico de expansión térmico del material del " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL°C |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cúbico de expansión térmico del agua | [8 empty] | #N/A | mL°C |  |  |  | #N/A
| Respecto a la lectura del menisco | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  | #N/A | #N/A
| Respecto a la repetibilidad de las mediciones | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  |  | #N/A
| Respecto a los factores adicionales | [8 empty] | 1 | No tiene
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud |  | Valor Estimado Xi | Incertidumbre Original |  | Divisor | Incertidumbre Estándar |  | Coeficientes de Sensibilidad |  | Contribución |  | Contribución 2 | Fuente Información | Tipo de distribución | Grados Efectivos de Libertad | Aporte a la Incertidumbre
| Volumen Recipiente de Referencia |  | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #N/A
| Deriva |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A
| Pipeta " IP " |  | #N/A
| Calibración " IP " |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #N/A
| Resolución " IP " |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A
| Deriva " IP " |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A
| Temperatura del agua en el RVP |  | #N/A | #N/A | °C
| Resolución termómetro |  | #N/A | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #N/A
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A
| Inhomogenidad |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #N/A
| Temperatura del agua en el RVC |  | #N/A | 0 | °C
| Resolución termómetro |  | #N/A | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50 | #N/A
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞ | #N/A
| Inhomogenidad |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞ | #N/A
| Coeficiente de expansión térmica del agua ß |  | #N/A | #N/A | 1/°C
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del Agua |  |  | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Calculada | Rectangular | ∞ | #N/A
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | RVP | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Referencia placa | Rectangular | ∞ | #N/A
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | RVC | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞ | #N/A
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | Pipeta | #N/A | 1/°C | 3.4641 | #N/A | 1/°C | 1 | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞ | #N/A
| Incertidumbre por repetibilidad del método |  |  | 0.25703 | mL | 3 | 0.085678 | mL | 1 | mL | 0.085678 | mL | 0.0073407 | anova de un factor | normal | 6 | #N/A
Incertidumbres Adicionales
| Lectura del menisco RVP |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞ | #N/A
| Lectura del menisco RVC |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞ | #N/A
| Delta por repetibilidad |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 | Normal | 2 | #N/A
tabla 2 | Delta de adicionales |  |  | #N/A | mL | 1 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 Tabla 2 | Normal | ∞ | #N/A
[13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A
| Resultados Finales | [9 empty] | U expandida |  | #N/A
|  | Vt | u ( Vt ) | k | U | N.C % | E | │E│ | U corregida |  | Como g ej. > 50 =>para 95% |  | #N/A
| mL | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | 95 | #N/A | #N/A | #N/A
| in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | k |  |  | 0.3 | 1.65
| gal | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | Condicional incertidumbre dominante
| % | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Incertidumbre dominante | #N/A | #N/A | SI | ≤ 0,3 | K=1,65
[12 empty] | Resultado | #N/A |  | SI | ≥ 0,3 | K= 2,0
𝑢 𝐴
𝛽
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒎𝒆𝒏=𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒑= 𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒂𝒅𝒅=𝟏
𝜸_𝑹𝑺
𝒕_𝟎𝑹𝑺
𝒕_𝑹𝑺
𝜷
𝒕_𝑺𝑪𝑴
𝜸_𝑺𝑪𝑴
𝑽_𝟎
𝒕
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒕)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
𝑉_𝑜
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝒓𝒔 )+𝜷(𝒕_𝒔𝒄𝒎−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )] +𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅 ]
𝛽
𝑢 𝐴
burbujas, evaporación, residuo liquido
〖𝜹𝑽〗_𝒂𝒅𝒅 burbujas, evaporación, residuo liquido
𝑢 𝐴
𝛽
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
𝑉_𝑜
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝑹𝑺 )+𝜷(𝒕_𝑺𝑪𝑴−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )]+𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅
𝛽
𝑢 𝐴
𝑢 𝐴
𝛽
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑝
𝑉_𝑜
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝑹𝑺 )+𝜷(𝒕_𝑺𝑪𝑴−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )]+𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅
𝛽
𝑢 𝐴
𝑢(𝛿_𝑚𝑟 )
Note on B89: numeral: 6.3.3.1 ecuación (5) Euramet cg-21
Note on B90: numeral:6.3.3.1 ecuación (7) Euramet cg-21
Note on B97: Numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B98: numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B99: Numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B100: numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B101: numeral:6.3.3.2 Euramet cg-21
Note on B102: Numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B103: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B104: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B105: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B106: numeral:6.3.3.3 Euramet cg-21
Note on B108: numeral:6.3.3.5 Euramet cg-21
Note on B109: numeral:6.3.3.4 Euramet cg-21
Note on B110: numeral:6.3.3.4 Euramet cg-21
Note on B111: numeral:6.3.3.4 Euramet cg-21
Note on B115: numeral:6.3.3.6 Euramet cg-21
Note on B116: numeral:6.3.3.6 Euramet cg-21
Note on B117: numeral:6.3.3.8 Euramet cg-21
Note on B118: numeral:6.3.3.9 Euramet cg-21

## Pc % (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Posición gráfico | TU (EMP + (mL)) | TL (EMP - (mL)) | Volumen nominal | Error indicación (mL) | U exp (mL) | Probabilidad de conformidad y no conformidad antes de ajuste
1 | 9.4635 | -9.4635 | 0 |  |  | "Z" limite superior | Pc conformidad | Pc no conformidad
Antes de ajuste | 9.4635 | -9.4635 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Después de ajuste | 9.4635 | -9.4635 | 0 | #N/A | #N/A | "Z" limite inferior | Pc conformidad | Pc no conformidad
3 | 9.4635 | -9.4635 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 9.4635 | -9.4635 | 0 |  |  | #N/A
9.4635 | [5 empty] | Probabilidad de conformidad y no conformidad Después de ajuste
| Volumen nominal del RV |  |  |  |  | "Z" limite superior | Pc conformidad | Pc no conformidad
| 5 | gal |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 18.9271 | L |  |  |  | "Z" limite inferior | Pc conformidad | Pc no conformidad
| 18927.06 | mL |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
Volumen Indicado del RV BC antes de ajuste
| #N/A | gal
| #N/A | L
| #N/A | mL
Volumen Indicado del RV BC Después de ajuste
| #N/A | gal
| #N/A | L
| #N/A | mL

## VERIFICACIÓN DE LA ESCALA % (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Ciudad | #N/A | Fecha de Recepción | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de verificación de la escala | #N/A |  | Fecha de verificación de la escala |  |  | Certificado | #N/A
DATOS PROBETA PATRON (Vsp) (mL) | [6 empty] | Hora de Inicio |  |  |  | INTERPOLACIÓN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS INTERPOLACIÓN (mL)
Identificación / Serie | Capacidad Nominal mL | Capacidad (Según Certificado) mL | División de Escala / Resolución mL | Corrección (Según Certificado) mL | Incertidumbre del Certificado mL | k | NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Hora final | [8 empty] | Capacidad nominal probeta patrón | Capacidad según certificado | V Min Indicado probeta patrón (N) | Interpolación VMin Indicado probeta patrón | V suministrado al RVC con probeta patrón | División de escala calculada al RVC D=Vsp/N
| INTERVALO DE LA ESCALA DEL RV EN ±10 in3 | [5 empty] | CONVERSIÓN
| División de escala (in3) |  | Numero de espacios (N) |  |  |  | in3 | mL |  |  | y3 |  |  | m |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A |  | #N/A |  |  |  | 0,5 = | 8.1935 |  |  | y |  | m | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | 1 = | 16.3871 |  |  | y1 | m |  |  | x |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | x1 | x | x2 |  |  |  |  | Dpromedio | #N/A | #N/A
[20 empty] | #N/A | #N/A
[20 empty] | #N/A | #N/A
| ALTURAS DE ESPACIOS EN RV ± 10 in3 o ± 1 % |  |  |  |  | TABLA DE CONVERSION Disponible en https://www.nist.gov/physical-measurement-laboratory/nist-guide-si-appendix-b
| Nombre | 1 (mm) | 2 (mm) | 3 (mm) | PROMEDIOS (mm) | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal | Volumen Indicado Vsp | Volumen calculado | m = | #N/A | [6 empty] | #DIV/0!
| h máx. |  |  |  | #DIV/0! | 1 galón | 3.7854 | 3785.41 | 230.9999 | 5 | 0 | #N/A | Volumen nominal | Volumen convencional | Error | Incertidumbre por interpolación |  |  |  |  | 0.94611
| h min |  |  |  | #DIV/0! | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1154.9997 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0.94611
| Diferencia de alturas (Dh) | #DIV/0! |  |  |  | Litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| u (∆Dinho) (mL) | #DIV/0! |  |  |  | Mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.05
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad
| Respecto a D | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | 1 | mL
| Respecto | [8 empty] | 1 | mL
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud de entrada |  | Valor estimado (xi) | Incertidumbre original | Unidad | k | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad (ci) |  | Contribución ui(y) | Unidad | (ui(y))2 | Fuente Información | Tipo de Distribución | Grados de libertad Vi
| Volumen suministrado probeta patrón |  | #N/A |  | mL
| Calibración probeta patrón |  | #N/A | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | 0.05 | mL | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Lectura probeta patrón |  | #DIV/0! | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | 50
| Delta de volumen máximo de lectura |  |  | 1.6387 | mL | 1.7321 | 0.94611 | mL | 0.05 | mL | 0.047305 | mL | 0.0022378 | Estimada | Rectangular | ∞
| Delta de volumen mínimo de lectura |  |  | 1.6387 | mL | 1.7321 | 0.94611 | mL | 0.05 | mL | 0.047305 | mL | 0.0022378 | Estimada | Rectangular | ∞
| Delta por Inhomogenidad |  |  | #DIV/0! | mL | 3.4641 | #DIV/0! | mL | 1 | mL | #DIV/0! | mL | #DIV/0! |  | Rectangular | ∞
| Delta por método | [5 empty] | #N/A | mL | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A |  | Rectangular | 2
[13 empty] | #N/A | mL
[12 empty] | U expandida | #N/A | mL
k
[11 empty] | Como g ej. > 50 =>para 95% |  | #N/A | #N/A | #N/A
| Resultados Finales | [6 empty] | Precinto #
| Nombre | División de escala | u división de escala | k | U | N.C %
| mL | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | 95
| in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A
| % | #N/A | #N/A |  | #N/A
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒊𝒏=− 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒂𝒙𝒍𝒆𝒄= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒊𝒏𝒍𝒆𝒄= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝑫𝒎𝒆𝒕𝒐=𝟏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒂𝒙= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/(𝝏𝑽𝑫 𝒊𝒏𝒉𝒐)=𝟏
𝑢 𝐴
m =
m = (𝒚_𝟐 − 𝒚_𝟏)/(𝒙_𝟐 − 𝒙_𝟏 )
+ m (x - )
𝒚= 𝒚_𝟏 + m (x - 𝒙_𝟏)
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒔𝒑)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒔𝒑/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
〖"s D" 〗_𝒑𝒓𝒐𝒎
u () = +
u ("V" _𝑴𝒂𝒙) = √(𝒖_𝒄𝒂𝒍^𝟐 )(𝑽_𝒔𝒑) + 〖"(" (𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐 ") " 〗^2
∆𝑽_𝑴𝒂𝒙
(𝑽_𝑴𝒊𝒏 ) ̅
∆𝑉_𝑀𝑖𝑛
〖∆𝑽〗_𝒎𝒂𝒙
〖∆𝑽〗_(𝒊𝒏𝒉𝒐 )
𝒖(〖∆𝑫〗_𝒎𝒆𝒕 )=(𝒔(𝑫_𝒑𝒓𝒐𝒎)/√𝑵
𝒖(𝑫)
m =
m = (𝒚_𝟐 − 𝒚_𝟏)/(𝒙_𝟐 − 𝒙_𝟏 )
+ m (x - )
𝒚= 𝒚_𝟏 + m (x - 𝒙_𝟏)
u () = +
u ("V" _𝑴𝒂𝒙) = √(𝒖_𝒄𝒂𝒍^𝟐 )(𝑽_𝒔𝒑) + 〖"(" (𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐 ") " 〗^𝟐
u ()
u (𝑽_𝒎𝒊𝒏)
(𝑽_𝑴𝒊𝒏 ) ̅
u
u(𝑽_𝒎𝒂𝒙 )
𝑽_𝑴𝒂𝒙
𝑽_𝑴𝒊𝒏
(𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐
〖∆𝑽〗_𝒎𝒊𝒏
𝒖(𝑫)

## CMC % (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Nominal
Fecha: | 2019-11-29 |  |  |  | Fecha: | 2020-08-13 |  |  |  | 18927.055
CMC |  |  |  |  | CMC
Intervalo de Medición |  |  |  |  | Intervalo de Medición
18501 | A | 19336.6 | mL |  | 18501 | A | 19336.6 | mL
1128.29 | A | 1179.99 | in3 |  | 1128.29 | A | 1179.99 | in3
4.8917 | A | 5.1082 | gal |  | 4.8917 | A | 5.1082 | gal
No | mL | in3 | gal | % | No | mL | in3 | gal | %
1 | 4.6 | 0.28 | 0.0012 | 0.024304 | 1 | 5 | 0.31 | 0.0013 | 0.026417

## Máx. y Mín. % (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Descargar datos del termohigrómetro utilizado en la calibración-condiciones ambientales máximas y mínimas
Antes de ajuste |  |  |  |  | Después de ajuste
Hora de inicio | 0:00 | Hora Final | 0:00 | 0 | Hora de inicio | 0:00 | Hora Final | 0:00 | 0
Fecha | Información | °C | % hr | hPa | Fecha | Información | °C | % hr | hPa
#N/A | Mínimo |  |  |  | #N/A | Mínimo
| Máximo |  |  |  |  | Máximo
| Mínimo corregido | #N/A | #N/A | #N/A |  | Mínimo corregido | #N/A | #N/A | #N/A
| Máximo corregido | #N/A | #N/A | #N/A |  | Máximo corregido | #N/A | #N/A | #N/A

## RT03-F14% (hidden)
[8 empty] | Certificado N° | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad : |  |  | 0
Fecha de recepción: |  |  |  | #N/A |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  |  | Recipiente Volumétrico
Fabricante: |  |  |  | 0
Número de serie: |  |  |  | 0
Modelo: |  |  |  | 0
Material de construcción: |  |  |  | Acero inoxidable
Superficie externa: |  |  |  | Limpia
Superficie interna: |  |  |  | Limpia
Capacidad nominal: |  |  |  | 5 gal
División de escala nominal: |  |  |  | 0 | #N/A
Tipo de visor: |  |  |  | Tubo en vidrio
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración de masa y volumen, avenida carrera 50 # 26-55 Int 2, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del recipiente volumétrico, se utilizó el método establecido en el documento normativo guía Euramet cg-21, Vr. 1.0. (04/2013).
[8 empty] | Certificado N° | 0
Donde:
Capacidad del RVC a la temperatura de referencia.
Capacidad del RVP, a la temperatura de referencia hasta el trazo que indica su capacidad nominal de 5 galones.
Es el coeficiente de expansión térmica del material del RVP.
Es la temperatura de referencia en el RVP, según certificado .
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVP.
Es el coeficiente de expansión térmica del agua.
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVC.
Coeficiente de expansión térmica del material del RVC.
|  | Temperatura de referencia en el RVC. |  |  |  | 15.56
Delta respecto a la lectura del menisco.
Delta respecto a la repetibilidad de las mediciones.
Delta respecto a factores adicionales.
5. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales máximas y mínimas promedio corregidas en el laboratorio durante la calibración fueron las siguientes:
|  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión atmosférica (hPa)
|  | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima
| ANTES | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | Certificado N° | 0
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Instrumento |  |  | Fabricante | Intervalo de medida |  | No. de Serie |  | Trazabilidad
Recipiente volumétrico |  |  | Serhapin test Measure | 18 501,0 mL a 19 336,6 mL |  | 16-5935702 C-I V-005 |  | INM 5053
Termómetro RVP * |  |  | Lufft | 14 °C a 22 °C |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 |  | INM 4539
Termómetro RVC * |  |  | Lufft | 14 °C a 22 °C |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 |  | INM 4538
Pipeta |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Antes de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC |  | Incertidumbre ± U |  | ¦ E ¦ | Cumple
#N/A |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
|  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3 | #N/A
|  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal | #N/A
|  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | % | #N/A
Después de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC |  | Incertidumbre ± U |  | ¦E¦ | Cumple
#N/A |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
|  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3 | #N/A
|  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal | #N/A
|  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | % | #N/A
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el error más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP), según lo definido en la OIML R 120:2010, numeral 2.2.2.2.
|  |  |  | EMP | 9.4635 | mL
[8 empty] | Certificado N° | 0
9. SE AJUSTO LA ESCALA |  |  |  |  | #N/A
La escala fue verificada: |  |  |  |  | SI
División mínima promedio de la escala:
U
|  | #N/A | mL | ± | #N/A | mL
|  | #N/A | in3 |  | #N/A | in3
|  | #N/A | % |  | #N/A | %
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | Se instala el precinto de seguridad, sobre la escala de medición, identificado con los números:
* | El equipo fue calibrado para suministrar líquido por el método volumétrico, usando agua potable.
* | Se realiza el pre-mojado con un llenado y drenando en un tiempo mínimo de 60 s ±10 s.
* | Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente.
** | Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente después de ajuste.
** | La escala fue verificada en el intervalo de medición 5 galones ± 1 %, ± 10 in3.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial, ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | Para efectos de la calibración se tomo como referencia la escala izquierda de la reglilla graduada.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | (* RVC) Recipiente volumétrico calibrado (*RVP) Recipiente volumétrico patrón.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2.
** | La verificación de la escala no hace parte del alcance reportado para el alcance acreditado.
* | El laboratorio no se responsabiliza de los resultados que puedan ser afectados por la desviación del estado en que se recibió el equipo.
FIRMAS AUTORIZADAS:
|  | Firma Autorizada |  |  |  |  | Calibrado por
|  | #N/A |  |  |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  |  |  | #N/A
| Fecha de elaboración: |  | XXXX-XX-XX |  |  |  |  | Fecha de emisión: |  | XXXX-XX-XX
…………………..Fin de este documento………………………
𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛=|E|+𝑈≤𝐸𝑀𝑃=𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸

## RT03-F38 % (hidden)
[6 empty] | Modificación al Certificado N° |  |  | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad : |  |  | 0
Fecha de recepción: |  |  |  | #N/A |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  |  | Recipiente Volumétrico
Fabricante: |  |  |  | 0
Número de serie: |  |  |  | 0
Modelo: |  |  |  | 0
Material de construcción: |  |  |  | Acero inoxidable
Superficie externa: |  |  |  | Limpia
Superficie interna: |  |  |  | Limpia
Capacidad nominal: |  |  |  | 5 gal
División de escala nominal: |  |  |  | 0 | #N/A
Tipo de visor: |  |  |  | Tubo en vidrio
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración de masa y volumen, avenida carrera 50 # 26-55 Int 2, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del recipiente volumétrico, se utilizó el método establecido en el documento normativo guía Euramet cg-21, Vr. 1.0. (04/2013).
[6 empty] | Modificación al Certificado N° |  |  | 0
Donde:
Capacidad del RVC a la temperatura de referencia.
Capacidad del RVP, a la temperatura de referencia hasta el trazo que indica su capacidad nominal de 5 galones.
Es el coeficiente de expansión térmica del material del RVP.
Es la temperatura de referencia en el RVP, según certificado .
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVP.
Es el coeficiente de expansión térmica del agua.
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVC.
Coeficiente de expansión térmica del material del RVC.
|  | Temperatura de referencia en el RVC. |  |  |  | 15.56
Delta respecto a la lectura del menisco.
Delta respecto a la repetibilidad de las mediciones.
Delta respecto a factores adicionales.
5. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales máximas y mínimas promedio corregidas en el laboratorio durante la calibración fueron las siguientes:
|  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión atmosférica (hPa)
|  | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima
| ANTES | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | Modificación al Certificado N° |  |  | 0
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Instrumento |  |  | Fabricante | Intervalo de medida |  | No. de Serie |  | Trazabilidad
Recipiente volumétrico |  |  | Serhapin test Measure | 18 501,0 mL a 19 336,6 mL |  | 16-5935702 C-I V-005 |  | INM 5053
Termómetro RVP * |  |  | Lufft | 14 °C a 22 °C |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 |  | INM 4539
Termómetro RVC * |  |  | Lufft | 14 °C a 22 °C |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 |  | INM 4538
Pipeta |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Antes de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC |  | Incertidumbre ± U |  | ¦ E ¦ | Cumple
#N/A |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
|  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3 | #N/A
|  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal | #N/A
|  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | % | #N/A
Después de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC |  | Incertidumbre ± U |  | ¦E¦ | Cumple
#N/A |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
|  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3 | #N/A
|  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal | #N/A
|  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | % | #N/A
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el error más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP), según lo definido en la OIML R 120:2010, numeral 2.2.2.2.
|  |  |  | EMP | 9.4635 | mL
[6 empty] | Modificación al Certificado N° |  |  | 0
9. SE AJUSTO LA ESCALA |  |  |  |  | #N/A
La escala fue verificada: |  |  |  |  | SI
División mínima promedio de la escala:
U
|  | #N/A | mL | ± | #N/A | mL
|  | #N/A | in3 |  | #N/A | in3
|  | #N/A | % |  | #N/A | %
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | Se instala el precinto de seguridad, sobre la escala de medición, identificado con los números:
* | El equipo fue calibrado para suministrar líquido por el método volumétrico, usando agua potable.
* | Se realiza el pre-mojado con un llenado y drenando en un tiempo mínimo de 60 s ±10 s.
* | Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente.
** | Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente después de ajuste.
** | La escala fue verificada en el intervalo de medición 5 galones ± 1 %, ± 10 in3.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial, ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | Para efectos de la calibración se tomo como referencia la escala izquierda de la reglilla graduada.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | (* RVC) Recipiente volumétrico calibrado (*RVP) Recipiente volumétrico patrón.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2.
** | La verificación de la escala no hace parte del alcance reportado para el alcance acreditado.
* | El laboratorio no se responsabiliza de los resultados que puedan ser afectados por la desviación del estado en que se recibió el equipo.
FIRMAS AUTORIZADAS:
|  | Firma Autorizada |  |  |  |  | Calibrado por
|  | #N/A |  |  |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  |  |  | #N/A
| Fecha de elaboración: |  | XXXX-XX-XX |  |  |  |  | Fecha de emisión: |  | XXXX-XX-XX
…………………..Fin de este documento………………………
𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛=|E|+𝑈≤𝐸𝑀𝑃=𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸

## RT03-F17 %
[7 empty] | Informe N° | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad : |  |  | 0
Fecha de recepción: |  |  |  | #N/A |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  |  | Recipiente Volumétrico
Fabricante: |  |  |  | 0
Número de serie: |  |  |  | 0
Modelo: |  |  |  | 0
Material de construcción: |  |  |  | Acero inoxidable
Superficie externa: |  |  |  | Limpia
Superficie interna: |  |  |  | Limpia
Capacidad nominal: |  |  |  | 5 gal
División de escala nominal: |  |  |  | 0 | #N/A
Tipo de visor: |  |  |  | Tubo en vidrio
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración de masa y volumen, avenida carrera 50 # 26-55 Int 2, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO
[7 empty] | Informe N° | 0
[7 empty] | Informe N° | 0
5. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | Se instala el precinto de seguridad, sobre la escala de medición, identificado con los números:
* | El equipo fue calibrado para suministrar líquido por el método volumétrico, usando agua potable.
* | Se realiza el pre-mojado con un llenado y drenando en un tiempo mínimo de 60 s ±10 s.
* | Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente.
** | Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente después de ajuste.
** | La escala fue verificada en el intervalo de medición 5 galones ± 1 %, ± 10 in3.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial, ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | Para efectos de la calibración se tomo como referencia la escala izquierda de la reglilla graduada.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | (* RVC) Recipiente volumétrico calibrado (*RVP) Recipiente volumétrico patrón.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2.
** | La verificación de la escala no hace parte del alcance reportado para el alcance acreditado.
* | El laboratorio no se responsabiliza de los resultados que puedan ser afectados por la desviación del estado en que se recibió el equipo.
FIRMAS AUTORIZADAS:
|  | Firma Autorizada |  |  |  | Calibrado por
|  | #N/A |  |  |  | #N/A
|  | #N/A |  |  |  | #N/A
| Fecha de elaboración: |  | XXXX-XX-XX |  |  |  | Fecha de emisión: |  | XXXX-XX-XX
…………………..Fin de este documento………………………