## DATOS % (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
Información
|  | No | Ciudad | Fecha de Recepción Ver registro RT03-F09 | Solicitante | Dirección del Solicitante | Lugar y Dirección de Calibración | Fecha de Calibración | Código interno LCB-XX-XXXXX N° Radicado | N ° Certificado y Estampilla LCB-XXX-XX |  | k | Nivel de Confianza
K
|  | 1 | [9 empty] | 2 | 95%
Datos del IPFNA a Calibrar
|  | No | Fabricante | Modelo | Serial | Carga Máx. (g) | Carga Mín. (g) | División de Escala (d) (g) | Escalón de Verificación en (g) | Código Interno | N ° Certificado Adherido
|  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Datos de las Pesas Patrón
|  | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado Actual | Fecha de calibración Actual | Valor Nominal (g) | Carga para Excentricidad g | Carga para Repetibilidad g | Error (mg) Año Anterior | Error (mg) Año Actual | Masa Convencional Anterior (g) | Masa Convencional Actual (g) | Deriva (mg) | Incertidumbre de Calibración (mg) | Densidad del Aire kg/m3 Actual | Identificación Interna | Calibrado por | Factor de cobertura según certificado k=
Masa convencional actual (-) Masa convencional Anterior
| Viajeras 1 M-015 | V 1 RL. 5 g | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 5 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 5.0001 | 5.0001 | 0 | 0.05 | 0.88762 | M-015 | INM | 2
|  | V 1 RL. 200 g | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 200 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 200.0001 | 200.0001 | 0 | 0.33 | 0.88762 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 1 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 1000 | 5 | 5 | -0.6 | -0.6 | 999.9994 | 999.9994 | 0 | 1.6 | 0.88762 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 2 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 2000 | 10 | 10 | 3.5 | 3.4 | 2000.0035 | 2000.0034 | -0.057735 | 3 | 0.88762 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 5 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 5000 | 20 | 20 | 3.6 | 3.4 | 5000.0036 | 5000.0034 | -0.11547 | 8 | 0.88762 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 6 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 6000 | 50 | 50 | 3 | 2.8 | 6000.003 | 6000.0028 | -0.11547 | 9.6 | 0.88762 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 8200 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 8200 | 100 | 100 | 6.6 | 6.3 | 8200.0066 | 8200.0063 | -0.17321 | 12.93 | 0.88762 | M-015 | INM
[10 empty] | 200 | 200
[10 empty] | 500 | 500
[10 empty] | 1000 | 1000
|  | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 1393 | 2018-05-08 | 1 | 2000 | 2000 | 0.006 | 0.009 | 1 | 1 | 0.0017321 | 0.01 | 0.88958 | M-001 | INM | 2
|  | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 1393 | 2018-05-08 | 2 | 4000 | 5000 | 0.006 | 0.01 | 2 | 2 | 0.0023094 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2 g AKJ | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 1393 | 2018-05-08 | 2 | 5000 | 6000 | 0.013 | 0.017 | 2 | 2 | 0.0023094 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 1393 | 2018-05-08 | 5 | 10000 | 8000 | -0.002 | 0.002 | 5 | 5 | 0.0023094 | 0.016 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 1393 | 2018-05-08 | 10 | 15000 | 8200 | 0.004 | 0.019 | 10 | 10 | 0.0086603 | 0.02 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 1393 | 2018-05-08 | 20 | 20000 | 10000 | 0.027 | 0.026 | 20 | 20 | -0.00057735 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 20 g AKA | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 1393 | 2018-05-08 | 20 | 25000 | 15000 | 0.007 | 0.007 | 20 | 20 | 0 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 1393 | 2018-05-08 | 50 | 30000 | 20000 | 0.03 | 0.03 | 50 | 50 | 0 | 0.03 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 1393 | 2018-05-08 | 100 | 35000 | 25000 | 0.06 | 0.06 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0.05 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 1393 | 2018-05-08 | 200 | 40000 | 35000 | -0.06 | -0.07 | 199.9999 | 199.9999 | -0.0057735 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 200 g ALW | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 1393 | 2018-05-08 | 200 | N/A | 40000 | 0.16 | 0.15 | 200.0002 | 200.0001 | -0.0057735 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 1393 | 2018-05-08 | 500 | N/A | 45000 | 0.35 | 0.33 | 500.0004 | 500.0003 | -0.011547 | 0.25 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 1393 | 2018-05-08 | 1000 | N/A | 50000 | 0.7 | 0.7 | 1000.0007 | 1000.0007 | 0 | 0.5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 1393 | 2018-05-08 | 2000 | N/A | 55000 | 1.2 | 1.1 | 2000.0012 | 2000.0011 | -0.057735 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g ABY | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 1393 | 2018-05-08 | 2000 | N/A | 60000 | 1.1 | 1 | 2000.0011 | 2000.001 | -0.057735 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 1393 | 2018-05-08 | 5000 | N/A | N/A | 3.7 | 3.5 | 5000.0037 | 5000.0035 | -0.11547 | 2.5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 1393 | 2018-05-08 | 10000 | N/A | N/A | 8.7 | 8.2 | 10000.0087 | 10000.0082 | -0.28868 | 5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | F1 1 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 1405 | 2018-06-01 | 1 | N/A | N/A | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.88783 | M-002 | INM | 2
|  | F1 2 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 1405 | 2018-06-01 | 2 | N/A | N/A | 0.06 | 0.04 | 2.0001 | 2 | -0.011547 | 0.04 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 1405 | 2018-06-01 | 2 | N/A | N/A | 0.04 | 0.06 | 2 | 2.0001 | 0.011547 | 0.04 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 5 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 1405 | 2018-06-01 | 5 | N/A | N/A | 0 | 0.01 | 5 | 5 | 0.0057735 | 0.05 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 10 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 10 | 1405 | 2018-06-01 | 10 | N/A | N/A | 0.05 | 0.07 | 10 | 10.0001 | 0.011547 | 0.06 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 20 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20* | 1405 | 2018-06-01 | 20 | N/A | N/A | 0.07 | 0.08 | 20.0001 | 20.0001 | 0.0057735 | 0.08 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 20 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20 | 1405 | 2018-06-01 | 20 | N/A | N/A | 0.08 | 0.07 | 20.0001 | 20.0001 | -0.0057735 | 0.08 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 50 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 50 | 1405 | 2018-06-01 | 50 | N/A | N/A | 0.19 | 0.13 | 50.0002 | 50.0001 | -0.034641 | 0.1 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 100 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 100 | 1405 | 2018-06-01 | 100 | N/A | N/A | 0.13 | 0.14 | 100.0001 | 100.0001 | 0.0057735 | 0.16 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 200 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200* | 1405 | 2018-06-01 | 200 | N/A | N/A | 0.2 | 0.3 | 200.0002 | 200.0003 | 0.057735 | 0.3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 200 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200 | 1405 | 2018-06-01 | 200 | N/A | N/A | 0.3 | 0.2 | 200.0003 | 200.0002 | -0.057735 | 0.3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 500 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 500 | 1405 | 2018-06-01 | 500 | N/A | N/A | 0.8 | 0.8 | 500.0008 | 500.0008 | 0 | 0.8 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 1000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 1405 | 2018-06-01 | 1000 | N/A | N/A | 1.9 | 1.9 | 1000.0019 | 1000.0019 | 0 | 1.6 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 1405 | 2018-06-01 | 2000 | N/A | N/A | 2.2 | 1.9 | 2000.0022 | 2000.0019 | -0.17321 | 3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 1405 | 2018-06-01 | 2000 | N/A | N/A | 2 | 2.1 | 2000.002 | 2000.0021 | 0.057735 | 3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 5000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 1405 | 2018-06-01 | 5000 | N/A | N/A | 5.9 | 5.8 | 5000.0059 | 5000.0058 | -0.057735 | 8 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 10000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119467 | 10 | 1500 | 2019-07-24 | 10000 | N/A | N/A | 7 | 7 | 10000.007 | 10000.007 | 0 | 16 | 0.88972 | M-003 | INM | 2
|  | F1 20000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119468 | 20 | 1504 | 2019-08-05 | 20000 | N/A | N/A | 0 | -4 | 20000 | 19999.996 | -2.3094 | 30 | 0.88705 | M-004 | INM | 2
| Viajeras 2 M-016 | V 2 RL. 1 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 1 | N/A | N/A | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.033 | 0.88976 | M-016 | INM | 2
|  | V 2 RL. 2 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 2 | N/A | N/A | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 0 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 2 | N/A | N/A | 0.054 | 0.05 | 2.0001 | 2 | -0.0023094 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 5 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 5 | N/A | N/A | 0.088 | 0.07 | 5.0001 | 5.0001 | -0.010392 | 0.053 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 10 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 10 | N/A | N/A | 0.088 | 0.09 | 10.0001 | 10.0001 | 0.0011547 | 0.06 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 20 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 20 | N/A | N/A | 0.093 | 0.11 | 20.0001 | 20.0001 | 0.009815 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 20 | N/A | N/A | 0.091 | 0.1 | 20.0001 | 20.0001 | 0.0051962 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 50 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 50 | N/A | N/A | 0.08 | 0.1 | 50.0001 | 50.0001 | 0.011547 | 0.1 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 100 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 100 | N/A | N/A | 0.08 | 0.12 | 100.0001 | 100.0001 | 0.023094 | 0.16 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 200 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 200 | N/A | N/A | 0.29 | 0.3 | 200.0003 | 200.0003 | 0.0057735 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 200 | N/A | N/A | 0.33 | 0.4 | 200.0003 | 200.0004 | 0.040415 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 500 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 500 | N/A | N/A | 0.94 | 0.9 | 500.0009 | 500.0009 | -0.023094 | 0.83 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 1 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 1000 | N/A | N/A | 0 | -0.5 | 1000 | 999.9995 | -0.28868 | 1.6 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 2000 | N/A | N/A | 3 | 3.1 | 2000.003 | 2000.0031 | 0.057735 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2 000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 2000 | N/A | N/A | 3.9 | 3.2 | 2000.0039 | 2000.0032 | -0.40415 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 4 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 4000 | N/A | N/A | 6.9 | 6.3 | 4000.0069 | 4000.0063 | -0.34641 | 6 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 5 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 5000 | N/A | N/A | 7.7 | 7.9 | 5000.0077 | 5000.0079 | 0.11547 | 8 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 6 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 6000 | N/A | N/A | 7.7 | 7.4 | 6000.0077 | 6000.0074 | -0.17321 | 9.6 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 8 200 g | F 2 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 8200 | N/A | N/A | 10.99 | 10.8 | 8200.011 | 8200.0108 | -0.1097 | 12.93 | 0.88976 | M-016 | INM
Patrón Utilizado en la Calibración - Termo higrómetros
Unidades en " °C , % hr y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 15.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2 | 2020-07-07 | INM 4629 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2020-07-07 / 2020-7-08 / 2020-05-29 | INM 4629 - INM 4630 - INM 4626
[5 empty] | 24.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | V-002 | 0.3 | 1.7 | 0.096
[5 empty] | 29.5 | 0.1 | -0.1 | 0.2
Humedad |  |  |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 2 | 2020-07-08 | INM 4630
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.3 | 1.7
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 3 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 598.032 | 0.1 | 1.534 | 0.08 | 2 | 2020-05-29 | INM 4626
[5 empty] | 752.713 | 0.1 | 1.055 | 0.084
[5 empty] | 848.5 | 0.1 | 0.778 | 0.096
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2020-06-18 | INM 4610 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2020-06-18 / 2020-06-19/ 2020-05-29 | INM-4610, INM 4611 - INM 4625
[5 empty] | 24.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | M-012 | 0.3 | 1.7 | 0.15
[5 empty] | 29.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 32.4 | 0.1 | -2.4 | 1.7 | 2 | 2020-06-19 | INM 4611
[5 empty] | 50.2 | 0.1 | -0.2 | 1.7
[5 empty] | 76.1 | 0.1 | 3.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.704 | 0.1 | 2.25 | 0.12 | 2 | 2020-05-29 | INM 4625
[5 empty] | 752.713 | 0.1 | 1.055 | 0.084
[5 empty] | 1098.79 | 0.1 | 0.84 | 0.15
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2019-09-24 | INM 4216 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2019-09-24 / 2019-09-25 / 2020-10-02 | INM 4216 - INM 4217 - INM 4703
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | [5 empty] | M-013 | 0.3 | 1.7 | 0.14
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 32.3 | 0.1 | -2.3 | 1.7 | 2 | 2019-09-25 | INM 4217
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 2
[5 empty] | 68.6 | 0.1 | 1.4 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.746 | 0.1 | 2.33 | 0.12 | 2 | 2020-10-02 | INM 4703
[5 empty] | 752.619 | 0.1 | 0.991 | 0.084 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 1098.834 | 0.1 | 0.74 | 0.14
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 15.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2 | 2020-06-18 | INM 4608 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2020-06-18 2020-06-19- 2020-05-29 | INM 4608 - INM 4609 - INM 4623
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | M-010 | 0.3 | 1.7 | 0.095
[5 empty] | 29.8 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.96
Humedad |  |  |  |  | 32.9 | 0.1 | -3 | 1.7 | 2 | 2020-06-19 | INM 4609
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 77.6 | 0.1 | 2.4 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 598.117 | 0.1 | 1.445 | 0.079 | 2 | 2020-05-29 | INM 4623
[5 empty] | 752.816 | 0.1 | 0.954 | 0.084 | 2 | 42625 | INM 2148
[5 empty] | 848.553 | 0.1 | 0.704 | 0.095
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 15.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2020-07-07 | INM 4627 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2020-07-07 / 2020-07-08 / 2020-05-29 | INM-4627-INM 4628-INM 4624
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | [5 empty] | M-011 | 0.3 | 1.7 | 0.099
[5 empty] | 29.7 | 0.1 | -0.3 | 0.2
Humedad |  |  |  |  | 33.2 | 0.1 | -3.2 | 1.7 | 2 | 2020-07-08 | INM 4628
[5 empty] | 51.4 | 0.1 | -1.5 | 1.7
[5 empty] | 77.6 | 0.1 | 2.5 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 598.082 | 0.1 | 1.483 | 0.08 | 1.96 | 2020-05-29 | INM 4624
[5 empty] | 752.795 | 0.1 | 0.973 | 0.084 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 848.6 | 0.1 | 0.656 | 0.099 | 2 | 42625 | INM 2147
Metrólogos | [6 empty] | CMC Balanza d = 0,1 g
No | Nombre del Metrólogo | [5 empty] | Intervalo de Medición (g) e incertidumbre expandida U
[7 empty] | 5 | A | 8200
LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Responsable de la Dirección Técnica |  | Responsable de la calibración |  | 0.078 |  | 5e-06
EA | Elvis Aguirre Romero |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Responsable de la calibración
SC | Stivinson Córdoba Sánchez |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Responsable de la calibración | Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C | % hr | hPa | °C m | °C b | % hr m | % hr b | hPa m | hPa b
[6 empty] | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 2020-07-07 / 2020-7-08 / 2020-05-29 | INM 4629 - INM 4630 - INM 4626 | 0.3 | 1.7 | 0.096 | -0.0060695 | 0.10728 | 0.14542 | -8.3664 | -0.0030258 | 3.3405
[6 empty] | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 2020-06-18 2020-06-19- 2020-05-29 | INM 4608 - INM 4609 - INM 4623 | 0.3 | 1.7 | 0.095 | -0.0059336 | 0.10472 | 0.1219 | -7.1706 | -0.0029793 | 3.2187
[6 empty] | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 2020-07-07 / 2020-07-08 / 2020-05-29 | INM-4627-INM 4628-INM 4624 | 0.3 | 1.7 | 0.099 | -0.03378 | 0.71703 | 0.13008 | -7.7664 | -0.0033007 | 3.4573
[6 empty] | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 2020-06-18 / 2020-06-19/ 2020-05-29 | INM-4610, INM 4611 - INM 4625 | 0.3 | 1.7 | 0.15 | 0.023901 | -0.41879 | 0.14519 | -7.2471 | -0.002017 | 2.8939
[6 empty] | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 2019-09-24 / 2019-09-25 / 2020-10-02 | INM 4216 - INM 4217 - INM 4703 | 0.3 | 1.7 | 0.14 | 0.0135 | -0.31365 | 0.1019 | -5.6461 | -0.0022742 | 3.0587
Note on C34: TENER ENCUENTA LA CARGA MAXIMA SEGÚN LA BALANZA A CALIBRAR

## RT03-F12 % (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
| Ciudad | Fecha de Recepción | Código Interno | Lugar de Calibración | Fecha de Calibración | Solicitante | Dirección del Solicitante | Certificado N°
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| DATOS DEL IPFNA A CALIBRAR |  |  |  |  | DATOS DE LAS PESAS PATRÓN
| Fabricante |  | #N/A |  |  | Juego de Pesas |  | #N/A
| Modelo |  | #N/A |  |  | Fabricante |  | #N/A
| Serial |  | #N/A |  |  | Clase |  | #N/A
| Carga máx. (g) |  | #N/A |  |  | Certificado N° |  | #N/A
| Carga mín. (g) |  | #N/A |  |  | Fecha de Calibración |  | #N/A
| División de Escala (d) en (g) |  | #N/A |  |  | Calibrado por |  | #N/A
| Escalón de Verificación en (g) |  | #N/A |  |  | Código Interno |  | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES PARA LAS PRUEBAS
| Carga para excentricidad (g) |  |  |  |  | Cargas para Error de Indicación (Exactitud) según certificado
[6 empty] | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Masa Convencional (g) mc | Incertidumbre (mg) | Marcación de la pesa
| Cargas para Repetibilidad (g) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Masa para completar la carga Máx. (g) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| mN (g) | mc | Incertidumbre certificado (mg) | Marcación |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
| Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
| Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES | [8 empty] | según certificado pesas patrón
| Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión (hPa) |  |  | k = | #N/A
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
|  | Carga | (g) | 0 | (mg) | 0
| Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Indicación (g)
| Diferencia (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor ABS de diferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (mg) | 0
| PRUEBA DE REPETIBILIDAD | [10 empty] | Observaciones
| Indicaciones | [8 empty] | n
Cargas (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0
0
0
| Cargas (g) | promedios (g) | s (g) | s (mg) | s máxima (mg)
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN (EXACTITUD) | [11 empty] | SC
| ANTES DE AJUSTE |  |  |  |  | DESPUÉS DE AJUSTE
| Masa Convencional (g) | Indicación 1(g) | Error de | Error de |  | Indicación 1(g) | Indicación 2(g) |  |  | Error de | Error de |  | Metrólogo
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Stivinson Córdoba Sánchez
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CONDICIONES AMBIENTALES FINALES
| Hora final |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión (hPa)
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas Iniciales |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas Finales |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Cargas de prueba (g)
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Magnitud |  |  |  |  | INCERTIDUMBRE POR INDICACION (mg) |  |  |  |  | Distribución | Grados efectivos de libertad Ʋ= n-3 | Aporte a la Incertidumbre %
Excentricidad |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
Repetibilidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 9 | #DIV/0!
Repetibilidad del método |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055667 | Normal | 6 | #N/A
Prueba de error de indicación (redondeo de la indicación sin carga) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
Prueba de error de indicación (redondeo de la indicación con carga) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR MASA DE REFERENCIA (mg)
Incertidumbre por pesas patrón |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal | 100 | #N/A
Incertidumbre por empuje |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
Incertidumbre por deriva |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal |  | #N/A
[5 empty] | INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEL ERROR (mg) | [8 empty] | 0.3 | 1.65
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Condicional incertidumbre dominante
[11 empty] | Incertidumbre dominante | #N/A | #N/A | SI | ≤ 0,3 | k=1,65
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD | [5 empty] | Resultado | #N/A |  | SI | ≥ 0,3 | k= 2,0
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR INDICACION
Grados Efectivos de Libertad de Excentricidad |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados Efectivos de Libertad de Repetibilidad |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Grados Efectivos de Libertad por Repetibilidad del Método |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Grados efectivos de libertad de Resolución |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | ERROR DE INDICACIÓN Después de Ajuste (mg) | ERROR DE INDICACIÓN Después de Ajuste (g) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (mg) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (g) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA RELATIVA % | 5e-06
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR MASA DE REFERENCIA Welch-Sattertthwaite | [10 empty] | ±U (g) CMC
Grados efectivos de libertad de Pesas |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
Grados efectivos de libertad de Empuje |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
Grados efectivos de libertad de Deriva |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD DEL ERROR |  |  |  |  | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
FACTOR DE COBERTURA CALCULADO
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | k | 2 |  | Nivel de Confianza |  |  | #N/A
APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA POR CERO PARA EL ERROR (mg)
| I | E | u | p | pIE | pI2 | P*(a1* l - E)2 | u2(Eappr) | u (Eappr) | u(Eappr) a REPORTAR | U(Eappr) Reportar | RELATIVA
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Σ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| a1 | #N/A |  | na | 1 | N= | 3
| a12= | #N/A |  | npar | 2
| u2(a1) = | #N/A |  | Min chi2 | #N/A
| u2(R(dys)) = | #DIV/0! |  | Beta (β) | 2 |  |  |  |  | #N/A | ≤ | 4.899
| u2(R( ecc))= | #DIV/0! |  | G de libertad | 3 |  |  |  |  | #N/A
|  | #DIV/0! |  | K mayor | #N/A
|  | m= | #DIV/0! | la pendiente |  | x | 5
|  | b= | #DIV/0! | punto de corte |  | y | #DIV/0!
[13 empty] | Carga (g) | u (mg) |  |  | Regresión | n= | 5
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | Xi | Yi | Xi*Yi | Xi2 | Media Xi | Media Yi | m | b
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | (Sumatorias)
|  | u2(Eappr) |  | #N/A | + | #N/A | R2
|  | U(Eappr) |  | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R
VALIDACIÓN - RESULTADOS
Adimensional
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO Eappr |  |  | E (R) (mg) = | #N/A | R (mg) |  | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (mg) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (mg)
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO Eappr |  |  | E (R) (g) = | #N/A | R (g) |  | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (g) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (g)
Note on K25: Para realizar esta carga con pesas (M-016) se usan 200 g sin punto, 2 kg sin punto, 1 kg y 5 kg
Note on B37: SIM MWG7/cg-01v.00, Ecuación 6.3.1
Note on D47: Ecuación 6.1-1 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A73: Ecuación 7.1.1-10 SIM MWG7/cg-01v.00.
Note on A74: Ecuación 7.1.1-5 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A76: Ecuación 7.1.1-3 a SIM MWG7/cg-01v.00,
Note on A77: Ecuación 7.1.1-3 b SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A80: Ecuación 7.1.2-2 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A82: Ecuación 7.1.2-11 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on C83: Ecuación 7.1.2-14 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on C85: Para calcular la incertidumbre estándar del error u^2 (E) para el IPFNA, se le adiciona la componente de incertidumbre por repetibilidad del método u(δ_mr )
Note on N93: Ecuación 7.3-1 Incertidumbre estándar del error (mg)*2 SIM MWG7/cg-01v.00
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)=〖𝐼| 〖∆𝐼〗_(𝑒𝑐𝑐.𝑖) |〗_𝑚𝑎𝑥/((〖2𝐿〗_(𝑒𝑐𝑐√3)))
|〖∆𝑰〗_𝒆𝒄𝒄 |_𝒎𝒂𝒙
𝒖^𝟐 (𝑰)= (𝒅_𝟎^𝟐)/𝟏𝟐+(𝒅_𝟏^𝟐)/𝟏𝟐+𝒔^𝟐 (𝑰)+𝒖〖(𝜹𝑰〗_𝒆𝒄𝒄)𝑰^𝟐
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔𝐼 )=⌈𝑑𝐼/(2√3)⌉=𝑑𝐼/√12
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)=𝑠(𝐼_𝑗)
𝑢^2 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=𝑢^2 (𝛿𝑚_𝑐)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐵)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐷)
𝑢 〖(𝛿𝑚〗_𝑐 )=𝑈/𝑘
INVERSA.T STUDEND.2C(100%−95 % ;𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸))
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐵 )=𝐸𝑀𝑃/(4∗√3)=3𝑈/(4∗√3)
𝑢^2 (𝐸)=𝑢^2 (𝐼)+ 𝑢^2 (𝑚_𝑟𝑒𝑓 )
𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸)) (𝑢_𝐸^4)/((𝑢_𝐼^4)/𝑣_(𝑖_𝐼 ) +(𝑢_(𝑚_𝑟𝑒𝑓)^4)/𝑣_(𝑖_(𝑚_𝑟𝑒𝑓 ) ) )
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=〖𝑚_𝑟𝑒𝑓〗^4/(〖(〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐶))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐵)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵))+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐷)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)))
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝐼)=(𝑢^4 (𝐼))/(〖(〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)〗^4/(𝑛 −1)+〖〖𝒖(𝜹〗_𝒎𝒓)〗^𝟒/( 𝒗_𝒆𝒇𝒇 〖(𝜹〗_𝒎𝒓))+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑑𝑖𝑔)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)))
√(█(𝑢^2 (𝑅(𝑑 𝑦 𝑠)") " @"+ u2(Eappr) " ))
〖(1/(𝑢^2 (𝐸)))〗^2
𝐼 ̅ 𝑔
g
𝐼 ̅ g
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝐼 ̅^2∗𝑝
pIE
𝛴pIE / 𝛴〖𝑝𝐼〗^2
1/Σ
1/Σ𝑝𝐼^2
〖"s " máxima" " 〗^2
𝑎_1 ∗ "u" ^2 (𝑅)
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑟𝑒𝑝)=𝑛 −1
𝛪 𝑔
𝛪𝑚𝑔
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔 )=⌈𝑑/(2√3)⌉=𝑑/√12
𝑼(𝑬) = 𝒖(𝑬)∗𝒌
|minX2
|minX2− 𝜐 |≤ 𝛽 √2𝜐
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥
𝑢(〖𝛿𝑚〗_𝐷 )=𝐷⁄√3
〖𝒖(𝜹〗_𝒎𝒓)=(𝜹𝑰)⁄√𝑮
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝜹〗_𝒎𝒓)

## CMC % (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
CALIBRACIÓN EN LABORATORIO SIC
ERROR DE INDICACIÓN
Masa Nominal (g) | Error (g) | ±U (g) | U % Relativa | MÁX | MÍN | Incertidumbre expandida de los errores aproximados U(Eappr) | U % Relativa Aproximada formula
5 | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5000 | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8200 | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GU 3.3-01 GUÍA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERDIDUMBRE DE LA MEDICIÓN EN LOS ALCANCES PARA LA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (IPFNA)
Pesas para carga máxima (g) F1 | EMP (OIML R 111-1) (mg) F1 | U % RELATIVA |  |  | CMC Con respecto EMP Masa Patrón (g) | CMC % Relativa
200 | 1
1000 | 5
2000 | 10
5000 | 25
gramos
8200 | 0.041 | 5e-06
#N/A
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥

## Pc % (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
Carga | Valor Nominal | ±(EMP) en Uso | Nominal | Error en Masa Convencional | Incertidumbre | ±EMP | ±EMP | Probabilidad de Conformidad | Probabilidad de NO Conformidad | ¦E¦ | z | Cumple | 1 | -1
Carga Baja | 5 g ≤ m ≤ 5 000 g | 1 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | -1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | -1
Carga Media | 5 000 g ≤ m ≤ 8 200 g | 2 | #N/A | #DIV/0! | #N/A | -1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | -1
|  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | -1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | -1
|  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | -2 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | -2
|  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | -2 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | -2

## Max y MIN % (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
Descargar datos del termohigrómetro utilizado en la calibración-condiciones ambientales máximas y mínimas
| Hora Inicio | Hora Final
IPFNA | 0:00 | 0:00 | Termohigrómetro | 0
Fecha | Información | °C | % hr | hPa
#N/A | Mínimo
Máximo
| Mínimo Corregido | #N/A | #N/A | #N/A
| Máximo Corregido | #N/A | #N/A | #N/A

## RT03-F15 % (hidden)
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
Información del Cliente
Solicitante |  |  | #N/A
Dirección |  |  | #N/A
Ciudad |  |  | #N/A
Fecha de recepción |  |  | #N/A | Fecha de calibración |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | Instrumento de Pesaje de Funcionamiento no Automático-IPFNA
Fabricante: |  |  | #N/A
Número de serie: |  |  | #N/A
Modelo: |  |  | #N/A
Carga Máx.: |  |  | #N/A
Carga Mín.: |  |  | #N/A
División de escala: |  |  | #N/A
Escalón de verificación: |  |  | #N/A
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
#N/A
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | #N/A
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
En la calibración se utilizó el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00) .
5. CONDICIONES AMBIENTALES
| Temperatura °C |  | Humedad Relativa (% hr) |  | Presión Atmosférica (hPa)
| Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al sitio y al momento de la calibración.
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
6. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Clase de Pesas |  |  | #N/A
Intervalo |  |  | 5 g a 8 200 g
No. Certificado |  |  | #N/A
Fecha de Calibración |  |  | #N/A
Código Interno |  |  | #N/A
Pesas Utilizadas
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Prueba de excentricidad.
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
Carga |  | 0 | (g) |  | Figura 1
Posición |  | Indicación (g) | DIF. (g)
1 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0
4 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0
DIF MAX EXC |  |  | 0
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga, ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con las indicaciones consideradas por el fabricante de acuerdo a la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
Prueba de repetibilidad.
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Cargas (g) |  | 0 | 0 | 0
REPETICIÓN. N° |  | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
1 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0
La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento, y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible. Esta prueba fue realizada según numeral 5,1. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN
Antes de Ajuste |  |  |  | Masa Nominal (g) | "+"(EMP) en Uso | "-"(EMP) en Uso
Masa Nominal (g) |  | Indicación 1 (g) | Error (g) | #N/A | 1 | -1
#N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | 1 | -1
#N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | 1 | -1
#N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | 1 | -1
#N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | 2 | -2
#N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | 2 | -2
Después de Ajuste |  |  |  | Cumple
Masa Nominal (g) |  | Error (g) | ±U (g) | SI/NO
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
Carga |  | Valor Nominal | ±(EMP) en Uso
Carga Baja |  | 5 g ≤ m ≤ 5 000 g | 1
Carga Media |  | 5 000 g ≤ m ≤ 8 200 g | 2
La declaración de conformidad se aplica a los resultados obtenidos en la prueba de error de indicación, después de ajuste, teniendo en cuenta que el error, más la incertidumbre de medición, y no deberá superar el error máximo permitido (EMP), de acuerdo a los lineamientos de la norma NTC 2031:2014 en los numerales 3.5.1 - 3.5.2 y 8.4.2 .
8. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor".
|  |  |  | Certificado N° |  | #N/A
9. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | En el presente certificado se usa la coma (,) como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial ni totalmente, excepto con la autorización del Laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2
* | El laboratorio no se responsabiliza de los resultados que puedan ser afectados por la desviación del estado en que se recibió el equipo
FIRMAS AUTORIZADAS:
__________________________________ |  |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  |  | Calibrado por:
#N/A |  |  |  | #N/A
#N/A |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración: |  | XXXX-XX-XX |  | Fecha de emisión: |  | XXXX-XX-XX
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..
= CUMPLE
𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏=|𝑬|+𝑼≤𝑬𝑴𝑷 = CUMPLE

## RT03-F39 % (hidden)
|  |  |  | Modificación al Certificado N° |  | #N/A
Información del Cliente
Solicitante |  |  | #N/A
Dirección |  |  | #N/A
Ciudad |  |  | #N/A
Fecha de recepción |  |  | #N/A | Fecha de calibración |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | Instrumento de Pesaje de Funcionamiento no Automático-IPFNA
Fabricante: |  |  | #N/A
Número de serie: |  |  | #N/A
Modelo: |  |  | #N/A
Carga Máx.: |  |  | #N/A
Carga Mín.: |  |  | #N/A
División de escala: |  |  | #N/A
Escalón de verificación: |  |  | #N/A
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
#N/A
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | #N/A
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
En la calibración se utilizó el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00) .
5. CONDICIONES AMBIENTALES
| Temperatura °C |  | Humedad Relativa (% hr) |  | Presión Atmosférica (hPa)
| Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al sitio y al momento de la calibración.
|  |  |  | Modificación al Certificado N° |  | #N/A
6. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Clase de Pesas |  |  | #N/A
Intervalo |  |  | 5 g a 8 200 g
No. Certificado |  |  | #N/A
Fecha de Calibración |  |  | #N/A
Código Interno |  |  | #N/A
Pesas Utilizadas
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Prueba de excentricidad.
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
Carga |  | 0 | (g) |  | Figura 1
Posición |  | Indicación (g) | DIF. (g)
1 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0
4 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0
DIF MAX EXC |  |  | 0
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga, ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con las indicaciones consideradas por el fabricante de acuerdo a la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
|  |  |  | Modificación al Certificado N° |  | #N/A
Prueba de repetibilidad.
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Cargas (g) |  | 0 | 0 | 0
REPETICIÓN. N° |  | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
1 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0
La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento, y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible. Esta prueba fue realizada según numeral 5,1. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN
Antes de Ajuste |  |  |  | Masa Nominal (g) | "+"(EMP) en Uso | "-"(EMP) en Uso
Masa Nominal (g) |  | Indicación 1 (g) | Error (g) | #N/A | 1 | -1
#N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | 1 | -1
#N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | 1 | -1
#N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | 1 | -1
#N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | 2 | -2
#N/A |  | 0 | #N/A | 0 | 2 | -2
Después de Ajuste |  |  |  | Cumple
Masa Nominal (g) |  | ERROR (g) | ±U (g) | SI/NO
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
#N/A |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
|  |  |  | Modificación al Certificado N° |  | #N/A
Carga |  | Valor Nominal | ±(EMP) en Uso
Carga Baja |  | 5 g ≤ m ≤ 5 000 g | 1
Carga Media |  | 5 000 g ≤ m ≤ 8 200 g | 2
La declaración de conformidad se aplica a los resultados obtenidos en la prueba de error de indicación, después de ajuste, teniendo en cuenta que el error, más la incertidumbre de medición, y no deberá superar el error máximo permitido (EMP), de acuerdo a los lineamientos de la norma NTC 2031:2014 en los numerales 3.5.1 - 3.5.2 y 8.4.2 .
8. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor".
|  |  |  | Modificación al Certificado N° |  | #N/A
9. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | En el presente certificado se usa la coma (,) como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial ni totalmente, excepto con la autorización del Laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2
* | El laboratorio no se responsabiliza de los resultados que puedan ser afectados por la desviación del estado en que se recibió el equipo
FIRMAS AUTORIZADAS:
__________________________________ |  |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  |  | Calibrado por:
#N/A |  |  |  | #N/A
#N/A |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración: |  | XXXX-XX-XX |  | Fecha de emisión: |  | XXXX-XX-XX
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..
= CUMPLE
𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏=|𝑬|+𝑼≤𝑬𝑴𝑷 = CUMPLE

## RT03-F18 %
[5 empty] | Informe N° | #N/A
Información del Cliente
| Solicitante: | #N/A
| Dirección: | #N/A
| Ciudad: | #N/A
| Fecha de recepción: | #N/A | Fecha del informe: |  |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
| Objeto: | Instrumento de Pesaje de Funcionamiento No Automático - IPFNA.
| Fabricante: | #N/A
| Modelo | #N/A
| Número de serie: | #N/A
| Carga Max | #N/A
| Carga Min | #N/A
| División de Escala | #N/A
| Escalón de verificación | #N/A
| 2. CÓDIGO INTERNO | 0
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO
[5 empty] | Informe N° | #N/A
[5 empty] | Informe N° | #N/A
4. OBSERVACIONES
* | Este Informe de IPFNA No aptas, indica que el instrumento se examinó y se comparó en las instalaciones del cliente, los patrones empleados y los resultados obtenidos de la calibración, son trazables al (SI) Sistema Internacional.
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Firma Autorizada |  |  | Realizado por
| #N/A |  |  | #N/A
| #N/A |  |  | #N/A
| Fecha de elaboración: | xxxx-xx-xx | Fecha de emisión: |  |  | xxx-xx-xx
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..