## 2019 RT03-F22 (hidden)
PROGRAMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO, COMPROBACIONES INTERMEDIAS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE MASA (PESAS Y BALANZAS) Y VOLUMEN
AÑO: 2019
N° | EQUIPO / ITEM | CÓDIGO INTERNO | CLASE DE EXACTITUD | DIVISION DE ESCALA | INTERVALO MINIMO | INTERVALO MAXIMO | No INVENTARIO SIC | SERIE | MARCA | VARIABLE | UBICACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA LÍMITE SEGÚN INTERVALO DE CALIBRACIÓN |  | SOLICITUD DE CALIBRACIÓN |  | CALIBRADO |  | COMPROBACIÓN INTERMEDIA |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO |  | SOLICITUD DE GARANTIA |  | OBSERVACIONES | FUERA DE SERVICIO
O VALOR NOMINAL
[13 empty] | FECHA | Realizado | Programación | Realizado | Programación | Realizado | Programación | Realizado | Programación | Realizado | Programación | Rrealizado
1 | Juego de pesas (17) | M - 001 | E2 | NA | 1 g | 10000 g | 17255 | 27129360 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | Agosto 2020 | 0 |  |  |  |  | Septiembre |  | Agosto | Agosto
2 | Juego de pesas (28) | M - 002 | F1 | NA | 1 mg | 5000 g | 23296 | 11119515 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | Camara de ajuste parte inferior | Marzo 2020 | 0 |  |  |  |  | Octubre |  | Agosto | Agosto
3 | Pesa individual | M - 003 | F1 | NA | NA | 10000 g | 23296 - A | 11119467 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | Camara de ajuste parte inferior | Noviembre 2019 | 2019-07-24 INM 1500 | Radicados:INM19-447 SIC 19-12894 | 2019-01-21 | Del 2019-07-12 al 2019-07-22 | 2019-07-24 INM 1500 | Agosto | 2019-08-23 | Agosto | Agosto
4 | Pesa individual | M - 004 | F1 | NA | NA | 20000 g | 23296 - B | 11119468 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | Camara de ajuste parte inferior | Noviembre 2019 | 2019-08-05 INM 1504 | Radicados:INM19-447 SIC 19-12894 | 2019-01-21 | Del 2019-07-26 al 2019-08-05 | 2019-08-05 INM 1504 | Octubre | 2019-08-14 | Agosto | Agosto
5 | Balanza Digital | M - 005 | II | 0.1 g | 5 g | 35000 g | 20898 | 29605076 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | Enero 2020 | 2019-12-18 INM 4401 | Radicados: INM19-447 SIC 19-12894 | 2019-01-21 | Del 2019-12-13 al 2019-12-23 | 2019-12-18 INM 4401 | Abril | 2019-04-16 IB-1-19 | Agosto | agosto
6 | Balanza Digital | M - 006 | II | 0,001 g | 0.1 g | 1200 g | 20893 | 31301283 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | Abril 2020 | 0 |  |  |  |  | Noviembre |  | Agosto | Agosto
7 | Balanza Analítica | M - 007 | I | 0.01 mg | 1 mg | 220 g | 23319 | B444195367 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Agosto 2019 | 2019-10-01 INM 4231 | Rdicados SIC 19-193950 INM 19-6221 | 2019-08-27 | Del 2019-09-27 al 2019-10-07 | 2019-10-01 INM 4231 | Agosto | 2019-10-10 IB-3-19 | Agosto | 2019-08-21
8 | Balanza Digital | M - 008 | II | 0,001 g | 0.1 g | 1200 g | 20892 | 31301284 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | Enero 2022 | 0 |  |  |  |  | Noviembre |  | Agosto | Agosto
9 | Balanza Digital | M - 009 | II | 0,1 g | 5 g | 35000 g | 20897 | 29605077 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | Diciembre 2019 | 2019-12-19 INM 4403 | Radicados: INM19-447 SIC 19-12894 | 2019-01-21 | Del 2019-12-13 al 2019-12-23 | 2019-12-19 INM 4403 | Abril | 2019-04-17 IB-2-19 | Agosto | Agosto
10 | Termohigrometro Digital | M - 010 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 23320 | 026.0714.0802.024 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio masa |  | Junio 2019 | 2019-05-14 2019-05-15 INM 3985- 3987 | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-05-10 al 2019-05-20 | 2019-05-14 2019-05-15 INM 3985- 3987 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
|  |  | NA | 0.1% | 10% | 95% |  |  |  | Humedad
|  |  | 0.5 | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | Junio 2019 | 2019-05-15 INM 2314 | Radicados: INM 19-448 SIC 19-12871 | 2019-01-21 | Del 2019-04-26 al 2019-05-20 | 2019-05-15 INM 2314 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
11 | Termohigrometro Digital | M - 011 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C |  | 022.0714.0802.024 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio masa |  | Junio 2019 | 2019-05-14 2019-05-15 INM 3986-3988 | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-05-10 al 2019-05-20 | 2019-05-14 2019-05-15 INM 3986-3988 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
|  |  |  | 0.1% | 10% | 95% | 23321 |  |  | Humedad
|  |  |  | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | Junio 2019 | 2019-05-15 INM 2315 | Radicados: INM 19-448 SIC 19-12871 | 2019-01-21 | Del 2019-04-26 al 2019-05-20 | 2019-05-15 INM 2315 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
12 | Termohigrometro Digital | M - 012 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 27710 | 1950.6160.8020.33 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio masa |  | Junio 2019 | 2019-05-21 2019-05-23 INM 3997-4005 | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-05-17 al 2019-05-27 | 2019-05-21 2019-05-23 INM 3997-4005 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
|  |  |  | 0.1% | 10% | 95% |  |  |  | Humedad
|  |  |  | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | Junio 2019 | 2019-05-02 INM 2316 | Radicados: INM 19-448 SIC 19-12871 | 2019-01-21 | Del 2019-04-26 al 2019-05-20 | 2019-05-02 INM 2316 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
13 | Termohigrometro Digital | M - 013 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 27701 | 1940.6160.8020.33 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio masa |  | Octubre 2019 | 2019-09-24 2019-09-25 INM 4216-4217 | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-09-20 al 2019-09-30 | 2019-09-24 2019-09-25 INM 4216-4217 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
|  |  |  | 0.1% | 10% | 95% |  |  |  | Humedad
|  |  |  | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | Octubre 2019 | 2019-09-25 INM 2346 | Radicados: INM 19-448 SIC 19-12871 | 2019-01-21 | Del 2019-09-06 al 2019-09-27 | 2019-09-25 INM 2346 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
14 | Balanza Digital | M - 014 | II | 0.01 g | 0.01 g | 10200 g | 27700 | 34508523 | SARTORUS | Masa | Laboratorio masa |  | Mayo 2020 | 0 | Enero 2020 |  |  |  | Septiembre |  | Agosto | Agosto
15 | Juego de pesas (5) | M - 015 | F1 | NA | 5 g | 5000 g | 27696 | NA | RICE LAKE | Masa | Laboratorio masa | Pesas Viajeras 1 | Septiembre 2019 | 2019-09-18 INM 1519 | Radicados:INM19-447 SIC 19-12894 | 2019-01-21 | Del 2019-07-12 al 2019-08-05 2019-08-30 al | 2019-09-18 INM 1519 | Abril Junio Agosto Septiembre | 2019-04-25 2019-06-20 2019-08-06 2019-08-20 2019-09-25 2019-12-04 | Agosto | Agosto
16 | Juego de pesas (16) | M - 016 | F1 | NA | 1 g | 5000 g | 27695 | NA | RICE LAKE | Masa | Laboratorio masa | Pesas Viajeras 2 | Mayo 2021 | 0 |  |  |  |  | Septiembre |  | Agosto | Agosto
17 | Recipiente Volumétrico | V - 001 | NA | 0.5 in3 | 5 Gal -15in3 | 5 Gal +15 in3 | 23333 | 14-92812 | Seraphin | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Octubre 2021 | 0 | [6 empty] | Agosto | Agosto
18 | Termohigrometro Digital | V - 002 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 23322 | 23,0714,0802,024 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | Julio 2019 | 2019-05-21 2019-05-23 INM 3998-4006 | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-05-24 al 2019-06-04 | 2019-05-21 2019-05-23 INM 3998-4006 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
|  |  | NA | 0.1% | 10% | 95% |  |  |  | Humedad | [10 empty] | Agosto | Agosto
|  |  | 0.5 | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | Julio 2019 | 2019-05-15 INM 2313 |  | 2019-01-21 | Del 2019-04-26 al 2019-05-20 | 2019-05-15 INM 2313 | N/A | N/A | Agosto | Agosto
19 | Termometro Digital | V - 003 | NA | 0.001°C | (-)150°C | 450°C | 23324 | 022.1014.1212.005/PT 347980.004 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | Abril 2019 | 2019-04-09 INM 3933 (D) | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-04-05al 2019-04-12 | 2019-04-09 INM 3933 (D) | N/A | N/A | Agosto | Agosto
20 | Termometro Digital | V - 004 | NA | 0.001°C | (-)150°C | 450°C | 27702 | 004.0816.1212.006/PT 347980.002 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | Abril 2019 | 2019-04-09 INM 3934 (D) | Radicados INM :19-446 SIC:19-12805 | 2019-01-21 | Del 2019-04-05al 2019-04-12 | 2019-04-09 INM 3934 (D) | N/A | N/A | Agosto | Agosto
21 | Recipiente Volumétrico | V - 005 | NA | 0.25 in3 | 5 Gal-15 in3 | 5 Gal+15 in3 | 27707 | 16 59357 02 | SERAPHIN | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Febrero 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A
22 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 1 | NA | 0,1 mL | 0 mL | 5 mL |  | 107 | LMS GERMANY | Volumen | Laboratorio Volumen | Rota | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO |  |  | FUERA DE SERVICIO |  |  | FUERA DE SERVICIO
23 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 2 | NA | 0,05 mL | 0 mL | 5 mL | 27760 | 27727 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
24 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 3 | NA | 0,1 mL | 0 mL | 10 mL |  | 713 | MC | Volumen | Laboratorio Volumen | Rota | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO |  |  | FUERA DE SERVICIO |  |  | FUERA DE SERVICIO
25 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 4 | NA | 0,1 mL | 0 mL | 10 mL | 27761 | 27731 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
26 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 5 | NA | 0,1 mL | 0 mL | 25 mL | 27762 | 27731 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
27 | Probeta graduada 100 mL | AUXILIAR V - 6 | NA | 1 m L | 10 m L | 100 m L | MLP 01 | MLP 01 | SIMAX | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
28 | Probeta graduada 500 mL | AUXILIAR V - 7 | NA | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27755 | 32754 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
29 | Probeta graduada 500 mL | AUXILIAR V - 8 | NA | 5 m L | 50 m L | 500 m L |  | 27756 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen | Rota | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO | FUERA DE SERVICIO |  |  | FUERA DE SERVICIO |  |  | FUERA DE SERVICIO
30 | Probeta graduada 500 mL | AUXILIAR V - 9 | NA | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27757 | 32754 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
31 | Probeta graduada 500 mL | AUXILIAR V - 10 | NA | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27758 | 32754 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
32 | Probeta graduada 1000 mL | AUXILIAR V - 11 | NA | 10 m L | 100 m L | 1000 m L | 27759 | 32762 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
33 | Micrometro de Exteriores Digital | AUXILIAR V - 12 | NA | 0,0013 mm | 0 mm | 25,4 mm | 27708 | 63091842 | MITUTOYO | LONGITUD | Laboratorio Volumen |  | Agosto 2019 | Aplazada Calibración | Radicados:INM SIC 19-133636 | 2019-06-14 | Aplazada Calibración | Aplazada Calibración | N/A | N/A | Agosto | Agosto
34 | CALIBRADOR PIE DE REY | AUXILIAR V - 13 | NA | 0,01 mm | 0 mm | 200 mm | 27709 | 16901291 | MITUTOYO | LONGITUD | Laboratorio Volumen |  | Septiembre 2019 | Aplazada Calibración | Radicados:INM SIC 19-133636 | 2019-06-14 | Aplazada Calibración | Aplazada Calibración | N/A | N/A | Agosto | Agosto
35 | CRONOMETRO | AUXILIAR V - 14 | LCD | 0,1 s | 00 s | 120 s | NA | CR 01 | PROCALC | TIEMPO Y FRECUENCIA | Laboratorio Volumen |  | Mayo 2021 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
36 | EQUIPO AUXILIAR Juego de 17 pesas M1 | AUXILIAR M - 1 | M1 | NA | 1 g | 10000 g | 9336 | 9336 | Metler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Abril 2023 | 0 | Solicitud interna de calibracion a SIC | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
37 | EQUIPO AUXILIAR Juego de 25 pesas M1 | AUXILIAR M - 2 | M1 | NA | 1 mg | 1000 g | 9335 | 9335 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2020 | 0 | Solicitud interna de calibracion a SIC julio | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
38 | EQUIPO AUXILIAR Pesa individual 5 kg M1 | AUXILIAR M - 3 | M1 | NA | NA | 5000 g | 23297 A | 11118066 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2020 | 0 | Solicitud interna de calibracion a SIC julio | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
39 | EQUIPO AUXILIAR Pesa individual 10 kg M1 | AUXILIAR M - 4 | M1 | NA | NA | 10000 g | 23297 B | 11118067 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2021 | 0 | Solicitud interna de calibracion a SIC julio | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
40 | EQUIPO AUXILIAR Pesa individual 20 kg M1 | AUXILIAR M - 5 | M1 | NA | NA | 20000 g | 23297 | 11118068 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2020 | 0 | Solicitud interna de calibracion a SIC MAYO | N/A | N/A |  | N/A | N/A | Agosto | Agosto
41 | EQUIPO AUXILIAR REGISTRADOR DE DATOS | AUXILIAR M - 6 | NA | NA | NA | NA |  | NA | Mettler Toledo | NA | Laboratorio masa |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A
|  |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | Mettler Toledo | NA | Laboratorio masa |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A
|  |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | Mettler Toledo | NA | Laboratorio masa |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A
42 | Balanza Digital | DIDACTIICO 1 | II | 0.1 g | 5 g | 12100 g |  | 1127010895 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  |  |  | N/A | N/A | N/A
43 | Balanza Digital | DIDACTIICO 2 | II | 2 g | 100 g | 30000 g |  | 2717279-7LF | Ranger | Masa | Laboratorio masa |  |  |  | N/A | N/A | N/A
47 | Juego de pesas (2) | DIDACTIICO 3 | F1 | NA |  | 2000 g |  | 12398 | SIGMA | Masa | Laboratorio masa |  |  |  | N/A | N/A | N/A
48 | Termometro de vidrio | DIDACTIICO 4 | NA | 0.1 °C | (-)0.5°C | 52°C |  | 793999 | THERMO SCHNEIDER | Temperatura | Laboratorio Volumen |  |  |  | N/A | N/A | N/A
49 | Termometro de vidrio | DIDACTIICO 5 | NA | 0.2 °C | 0°C | 50 °C |  | 6874 | No indica | Temperatura | Laboratorio Volumen |  |  |  | N/A | N/A | N/A
52 | Conductivimetro | DIDACTIICO 6 | NA | 0,1-1µS/cm | 0 µS/cm | 199900 µS/cm |  | 1232165319 / H11530 | Mettler Toledo | Conductividad | Laboratorio Volumen |  |  |  | N/A | N/A | N/A
50 | Recipiente Volumétrico Rojo | DIDACTIICO 7 | NA | 1 in3 | 5 gal | 5 gal |  | 352 | Klein | Volumen | Laboratorio Volumen |  |  |  | N/A | N/A | N/A
51 | Recipiente Volumétrico Verde | DIDACTIICO 8 | NA | 1 in3 | 5 gal | 5 gal |  | 328 | Suministros | Volumen | Laboratorio Volumen |  |  |  | N/A | N/A | N/A
53 | Probeta garduada rota DADA DE BAJA |  | NA | 10 mL | 100 mL | 800 mL |  | MLP-05 | Simax | Volumen | Laboratorio Volumen | Fuera de Servicio (Rota)
53
Note on Z11: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z12: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z13: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z14: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z15: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z16: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on R17: Se registra el mes de mantenimiento, con el de solicitar calibración teniendo en cuenta lo definido en el manual del SIGI
Note on Z17: escribe aquí Se programa Mantenimiento correctivo
Note on AA17: Se realiza Mantenimiento correctivo, ajuste de excentricidad de celda de carga, ajuste de linealidad y ajuste interno con sofware
Note on Z18: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z19: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W20: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z20: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA20: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W22: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z22: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA22: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W23: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z23: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA23: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W25: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z25: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA25: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W26: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z26: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA26: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W28: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z28: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA28: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z29: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA29: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z31: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA31: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z32: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA32: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on X33: Se realiza verificaciones según el cronograma de calibración de balanzas
Note on Z33: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA33: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z34: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA34: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z35: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA35: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W36: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z36: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA36: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z37: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA37: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W38: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z38: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA38: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W39: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z39: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA39: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on W40: El certificado cumple con el numeral 7.8.2 y 7.8.4 de la NTC/IEC 17025:2017.
Note on Z40: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on AA40: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z43: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z45: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z46: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z47: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z48: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z50: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z51: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z52: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on V53: En respuesta Derecho de petición con # radicado 19-4281-2 por el INM informaron que tiene su capacidad de claibraciones esta ocupada para esta fecha.
Note on W53: En respuesta Derecho de petición con # radicado 19-4281-2 por el INM informaron que tiene su capacidad de claibraciones esta ocupada para esta fecha.
Note on Z53: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on V54: En respuesta Derecho de petición con # radicado 19-4281-2 por el INM informaron que tiene su capacidad de claibraciones esta ocupada para esta fecha.
Note on W54: En respuesta Derecho de petición con # radicado 19-4281-2 por el INM informaron que tiene su capacidad de claibraciones esta ocupada para esta fecha.
Note on Z54: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z55: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z56: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z57: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z58: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z59: Mantenimiento preventivo Limpieza general
Note on Z60: Mantenimiento preventivo Limpieza general

## 2020 RT03-F22 (hidden)
PROGRAMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO, COMPROBACIONES INTERMEDIAS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE MASA (PESAS Y BALANZAS) Y VOLUMEN
AÑO: 2020
N° | EQUIPO / ITEM | CÓDIGO INTERNO | CLASE DE EXACTITUD | DIVISION DE ESCALA | INTERVALO MINIMO | INTERVALO MAXIMO | No INVENTARIO SIC | SERIE | MARCA | VARIABLE | UBICACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN INTERVALO DE CALIBRACIÓN |  | SOLICITUD DE CALIBRACIÓN |  | CALIBRADO |  | COMPROBACIÓN INTERMEDIA |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO |  | SOLICITUD DE GARANTIA |  | OBSERVACIONES | FUERA DE SERVICIO
O VALOR NOMINAL
[13 empty] | FECHA | Realizado | Programación | Realizado | Programación | Realizado | Programación | Realizado | Programación | Realizado | Programación | Rrealizado
1 | Juego de pesas (17) | M - 001 | E2 | NA | 1 g | 10 000 g | 17255 | 27129360 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | MAYO 2020 |  | Radicados : SIC 20-16926 Radicado INM:20-693 | 2020-01-23 | 2020-11-27 a 2020-12-31 | PENDIENTE |  |  | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A | Las fechas inciales de calibración en mayo se ajustaron debido a la emergencia sanitaria covid 19. Respuesta INM: Cordial Saludo, De manera atenta, le informamos que debido a problemas técnicos en el laboratorio de masa los juegos de pesas programados para ser recibidos el día de hoy 2020-11-27, no pueden ser recepcionados. Una vez sean solucionados los inconvenientes al interior del laboratorio se informaran las nuevas fechas para la prestación del servicio.
2 | Juego de pesas (28) | M - 002 | F1 | NA | 1 mg | 5 000 g | 23296 | 11119515 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | Camara de ajuste parte inferior para calibrar pesas | OCTUBRE 2020 |  | Radicados : SIC 20-16926 Radicado INM:20-693 | 2020-01-23 | 2020-10-30 a 2020-11-30 |  | 2020-05-19 | 19/05/2020 CP-02-M-002-20 | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A | Las fechas inciales de calibración se ajustaron debido a la emergencia sanitaria covid 19.
3 | Pesa individual | M - 003 | F1 | NA | NA | 10 000 g | 23296 - A | 11119467 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | Camara de ajuste parte inferior para calibrar pesas | JULIO 2021 | [7 empty] | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
4 | Pesa individual | M - 004 | F1 | NA | NA | 20 000 g | 23296 - B | 11119468 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | Camara de ajuste parte inferior para calibrar pesas | AGOSTO 2021 | [7 empty] | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
5 | Balanza Digital | M - 005 | II | 0.1 g | 5 g | 35 000 g | 20898 | 29605076 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | DICIMBRE 2021 | [5 empty] | 2020-12-17 | 2020-12-17 CB-005-M-005-20 | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
6 | Balanza Digital | M - 006 | II | 0,001 g | 0.1 g | 1 200 g | 20893 | 31301283 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | OCTUBRE 2019 / FEBRERO 2020 |  | Radicados : SIC 20-16926 Radicado INM:20-693 | 2020-01-23 | 2020-04-17 a 2020-04-27 | 2020-05-18 INM 4565 | 2020-07-27 | 2020-07-27 CB-03-20 | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
7 | Balanza Analítica | M - 007 | I | 0.01 mg | 1 mg | 220 g | 23319 | B444195367 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | OCTUBRE 2021 | [5 empty] | 2020-12-15 | 2020-12-15 CB-04-M-007-20 | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
8 | Balanza Digital | M - 008 | II | 0,001 g | 0.1 g | 1 200 g | 20892 | 31301284 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | OCTUBRE 2019 / FEBRERO 2020 |  | Radicados : SIC 20-16926 Radicado INM:20-693 | 2020-01-23 | 2020-04-17 a 2020-04-27 | 2020-05-18 INM 4566 | 2020-07-27 | 2020-07-27 CB-02-20 | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
9 | Balanza Digital | M - 009 | II | 0,1 g | 5 g | 35 000 g | 20897 | 29605077 | Sartorius | Masa | Laboratorio masa |  | DICIMBRE 2021 | [7 empty] | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
10 | Termohigrometro Digital | M - 010 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 23320 | 026.0714.0802.024 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio masa |  | JULIO 2020 |  | Radicadi :SIC 20-16940 Radicado INM:20-694 | 2020-01-23 | °C 2020-06-12 a 2020-06-23 %hr 2020-06-16 a 2020-06-26 | 2020-06-18 INM 4608 2020-06-19 INM 4609 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
|  |  | NA | 0.1% | 10% | 95% |  |  |  | Humedad | [11 empty] | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
|  |  | 0.5 | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | JULIO 2020 |  | Radicado :SIC 20-16937 Radicado INM:20-691 | 2020-01-23 | 2020-05-22 a 2020-06-11 | 2020-05-29 INM 4623 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
11 | Termohigrometro Digital | M - 011 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C |  | 022.0714.0802.024 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio masa |  | JULIO 2020 |  | Radicadi :SIC 20-16940 Radicado INM:20-694 | 2020-01-23 | °C 2020-06-19 a 2020-06-30 %hr 2020-06-23 a 2020-07-03 | 2020-07-07 INM 4627 2020-07-08 INM 4628 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
|  |  |  | 0.1% | 10% | 95% | 23321 |  |  | Humedad
|  |  |  | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | JULIO 2020 |  | Radicado :SIC 20-16937 Radicado INM:20-691 | 2020-01-23 | 2020-05-22 a 2020-06-11 | 2020-05-29 INM 4624 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
12 | Termohigrometro Digital | M - 012 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 27710 | 1950.6160.8020.33 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio masa |  | JULIO 2020 |  | Radicadi :SIC 20-16940 Radicado INM:20-694 | 2020-01-23 | °C 2020-06-26 a 2020-07-06 %hr 2020-06-30 a 2020-07-09 | 2020-06-18 INM 4610 2020-06-19 INM 4611 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
|  |  |  | 0.1% | 10% | 95% |  |  |  | Humedad | [11 empty] | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
|  |  |  | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | JULIO 2020 |  | Radicado :SIC 20-16937 Radicado INM:20-691 | 2020-01-23 | 2020-05-22 a 2020-06-11 | 2020-05-29 INM 4625 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
13 | Termohigrometro Digital | M - 013 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 27701 | 1940.6160.8020.33 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio masa |  | AGOSTO 2020 |  | Radicadi :SIC 20-16940 Radicado INM:20-694 | 2020-01-23 | °C 2020-08-06 a 2020-08-18 %hr 2020-08-11 a 2020-08-21 | PENDIENTE | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 |  |  | Respuesta INM: Se reprograma servicio de calibración en temperatura y humedad por daño en el equipo patrón del INM ver correo en lab metrología 23 de octubre 2020
|  |  |  | 0.1% | 10% | 95% |  |  |  | Humedad | [11 empty] | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
|  |  |  | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | AGOSTO 2020 |  | Radicado :SIC 20-16937 Radicado INM:20-691 | 2020-01-23 | 2020-09-11 a 2020-09-28 | 2020-10-02 INM 4703 | N/A |  | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
14 | Balanza Digital | M - 014 | II | 0.01 g | 0.01 g | 10 200 g | 27700 | 34508523 | SARTORUS | Masa | Laboratorio masa |  | JUNIO 2020 |  | Radicados : SIC 20-16926 Radicado INM:20-693 | 2020-01-23 | 2020-05-29 a 2020-06-08 | 2020-06-01 INM 4591 | 2020-07-24 | 2020-07-24 CB-01-M-014-20 | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
15 | Juego de pesas (5) | M - 015 | F1 | NA | 5 g | 5 000 g | 27696 | NA | RICE LAKE | Masa | Laboratorio masa | Pesas Viajeras 1 para calibrar balanzas en sitio | SEPTIEMBRE 2020 |  | Radicados : SIC 20-16926 Radicado INM:20-693 | 2020-01-23 | 2020-07-31 a 2020-09-21 | 2020-09-03 INM 4694 | 2020-03-16 2020-10-14 | 2020-03-16 CP-01-M-015-20 2020-10-14 CP-04-M-015-20 | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
16 | Juego de pesas (16) | M - 016 | F1 | NA | 1 g | 5 000 g | 27695 | NA | RICE LAKE | Masa | Laboratorio masa | Pesas Viajeras 2 para calibrar balanzas en sitio | MAYO 2020 |  | Radicado :SIC 20-16937 Radicado INM:20-693 | 2020-01-23 | 2020-11-27 a 2020-12-31 | PENDIENTE | 2020-05-14 | CP-03-M-016-20 | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 |  |  | Las fechas inciales de calibracion se ajustaron debido a la emergencia sanitaria covid 19. Respuesta INM : Cordial Saludo, De manera atenta, le informamos que debido a problemas técnicos en el laboratorio de masa los juegos de pesas programados para ser recibidos el día de hoy 2020-11-27, no pueden ser recepcionados. Una vez sean solucionados los inconvenientes al interior del laboratorio se informaran las nuevas fechas para la prestación del servicio.
17 | Balanza Digital | M - 017 | II | 0.1 | 5 g | 8 200 g | 29810 | WB 18T0005 | KERN | Masa | Laboratorio Masa | Equipo para ensayo de aptitud 2020 | [8 empty] | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 |  |  | Protocolo codigo 20-INM-EA-15 20-PF-15 Mediciones EA del 2020-11- 26 y 27 Resultados 2020-12-01 Reunion cierre 2020-12-09
18 | Juego de pesas (16) | M-018 | F1 | N/A | 1 g | 5 kg | 29788 | N/A | ACCURATE | Masa | Laboratorio Masa | Con camara de ajuste en rosca desde 50 g a 5 kg para calibrar pesas. Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | [5 empty] | 2019-12-03 Unión MetrologicaM-4252 | Del 6 al 10 se agosto | 2020-08-10 |  | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
19 | Pesa Individual | M-019 | E2 | N/A | N/A | 20 000 g | 29998 | G 1938658 | KERN | Masa | Laboratorio Masa | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | [5 empty] | 2019-12-18 KERN G1-204 | N/A | N/A |  | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
20 | Pesa Individual | M-020 | F1 | N/A | N/A | 20 000 g | 29752 | G1934093 | KERN | Masa | Laboratorio Masa | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | [5 empty] | 2019-10-17 KERN G1-396 | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
21 | Pesa Individual | M-021 | F1 | N/A | N/A | 20 000 g | 29754 | G1934095 | KERN | Masa | Laboratorio Masa | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | [5 empty] | 2019-10-17 KERN G1-398 | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
22 | Pesa Individual | M-022 | F1 | N/A | N/A | 20 000 g | 29753 | G1934094 | KERN | Masa | Laboratorio Masa | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | [5 empty] | 2019-10-17 KERN G1-397 | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
23 | Pesa Individual | M-023 | F1 | N/A | N/A | 10 000 g | 29750 | N/A | ACCURATE | Masa | Laboratorio Masa | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | [5 empty] | 2019-11-30 Unión Metrologica M-4241 | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
24 | Pesa Individual | M-024 | F1 | N/A | N/A | 10 000 g | 29751 | N/A | ACCURATE | Masa | Laboratorio Masa | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | [5 empty] | 2019-11-30 Unión Metrologica M-4242 | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
25 | Pesa Individual | M-025 | F1 | N/A | N/A | 5 000 g | 29755 | N/A | ACCURATE | Masa | Laboratorio Masa | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | [5 empty] | 2019-11-30 Unión Metrologica M-4240 | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
26 | Juego de pesas (12) | M-026 | F1 | N/A | 1 mg | 500 mg | 29756 | 1913610 | ACCURATE | Masa | Laboratorio Masa | Ingreso al laboratorio 28 de agosto 2020 | [5 empty] | 2019-11-30 Unión Meterologica M-4243 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
27 | Recipiente Volumétrico | V - 001 | NA | 0.5 in3 | 5 Gal -15in3 | 5 Gal +15 in3 | 23333 | 14-92812 | Seraphin | Volumen | Laboratorio Volumen |  | NOVIEMBRE 2020 |  | Radicado :SIC 20-16929 Radicado INM: 20-697 | 2020-01-23 | 2020-11-04 AL 2020-11-12 | 2020-11-05 INM 4720 | 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 | CV-01-V-001-20 CV-02-V-001-20 CV-03-V-001-20 | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A | Las fechas inciales de calibracion se ajustaron debido a la emergencia sanitaria covid 19.
28 | Termohigrometro Digital | V - 002 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 23322 | 23,0714,0802,024 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | JULIO 2020 |  | Radicadi :SIC 20-16940 Radicado INM:20-694 | 2020-01-23 | °C 2020-07-06 a 2020-07-13 %hr 2020-07-08 a 2020-07-17 | 2020-07-07 INM 4629 2020-07-08 INM 4630 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13
|  |  | NA | 0.1% | 0% | 100% |  |  |  | Humedad
|  |  | 0.5 | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa |  |  |  | Presión |  |  | JULIO 2020 |  | Radicado :SIC 20-16937 Radicado INM:20-691 | 2020-01-23 | 2020-05-22 a 2020-06-11 | 2020-05-29 INM 4626 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
29 | Termometro Digital | V - 003 | NA | 0.001°C | (-)150°C | 450°C | 23324 | 022.1014.1212.005/PT 347980.004 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | ABRIL 2020 |  | Radicados : SIC 20-17080 Radicado INM:20-696 | 2020-01-24 | 2020-03-27 a 2020-04-06 | 2020-04-06 INM 4538 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
30 | Termometro Digital | V - 004 | NA | 0.001°C | (-)150°C | 450°C | 27702 | 004.0816.1212.006/PT 347980.002 | LUFFT | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | ABRIL 2020 |  | Radicados : SIC 20-17080 Radicado INM:20-696 | 2020-01-24 | 2020-03-27 a 2020-04-06 | 2020-11-09 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
31 | Recipiente Volumétrico | V - 005 | NA | 0.25 in3 | 5 Gal-15 in3 | 5 Gal+15 in3 | 27707 | 16 59357 02 | SERAPHIN | Volumen | Laboratorio Volumen |  | NOVIEMBRE 2020 |  | Radicado :SIC 20-16929 Radicado INM:20 - 697 Radicado INM:20 - 4908 | 2020-01-23 | 2020-11-04 AL 2020-11-12 | 2020-11-09 INM 4721 |  |  | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 |  |  | Las fechas inciales de calibracion se ajustaron debido a la emergencia sanitaria covid 19. Se realizo de nuevo solicitud de calibracion del equipi con numero de Radicado INM:20 - 4908 para aujuste
32 | Recipiente Volumétrico | V-006 | NA | N/A | 0,5 Gal - 2 L | 0,5 Gal - 2 L | 30096 | 786 | CONASERP S.A.S | Volumen | Laboratorio Volumen | Recipiente por rebose. Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 |  |  |  | 2020-03-05 | 2021 |  |  |  |  | 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
33 | Balanza Digital | V-007 | II | 0,01 g | 0,5 g | 8 100 g | 30034 | 641587 | RADWAG | Volumen | Laboratorio Volumen | Recipiente por rebose. Ingreso al laboratorio 28 agosto 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2020-11-13 | N/A | N/A
34 | Balanza Digital | V-008 | ll | 0,1 g | 5 g |  |  |  |  | Volumen | Laboratorio Volumen | Recipiente por rebose. Ingreso al laboratorio 28 de agosto 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2020-11-13 | N/A | N/A
35 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 1 | NA | 0,1 mL | 0 mL | 5 mL |  | 107 | LMS GERMANY | Volumen | Laboratorio Volumen | Rota | [6 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
36 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 2 | NA | 0,05 mL | 0 mL | 5 mL | 27760 | 27727 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen | [7 empty] | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
37 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 3 | NA | 0,1 mL | 0 mL | 10 mL |  | 713 | MC | Volumen | Laboratorio Volumen | Rota | [6 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
38 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 4 | NA | 0,1 mL | 0 mL | 10 mL | 27761 | 27731 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen | [7 empty] | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
39 | Pipeta graduada | AUXILIAR V - 5 | NA | 0,1 mL | 0 mL | 25 mL | 27762 | 27731 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen | [7 empty] | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
40 | Probeta graduada 100 mL | AUXILIAR V - 6 | NA | 1 m L | 10 m L | 100 m L | MLP 01 | MLP 01 | SIMAX | Volumen | Laboratorio Volumen | [7 empty] | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
41 | Probeta graduada 500 mL | AUXILIAR V - 7 | NA | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27755 | 32754 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen | [7 empty] | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
42 | Probeta graduada 500 mL | AUXILIAR V - 8 | NA | 5 m L | 50 m L | 500 m L |  | 27756 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen | Rota | [6 empty] | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
43 | Probeta graduada 500 mL | AUXILIAR V - 9 | NA | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27757 | 32754 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen | [7 empty] | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
44 | Probeta graduada 500 mL | AUXILIAR V - 10 | NA | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27758 | 32754 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen | [7 empty] | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
45 | Probeta graduada 1000 mL | AUXILIAR V - 11 | NA | 10 m L | 100 m L | 1000 m L | 27759 | 32762 | BRAND | Volumen | Laboratorio Volumen | [7 empty] | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
46 | Micrometro de Exteriores Digital | AUXILIAR V - 12 | NA | 0,0013 mm | 0 mm | 25,4 mm | 27708 | 63091842 | MITUTOYO | LONGITUD | Laboratorio Volumen |  | FEBRER0 2020 |  | Radicado :SIC 20-16933 Radicado INM::20-692 | 2020-01-23 | 2020-04-17 a 2020-04-27 | 2020-05-27 INM 4582 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
47 | CALIBRADOR PIE DE REY | AUXILIAR V - 13 | NA | 0,01 mm | 0 mm | 200 mm | 27709 | 16901291 | MITUTOYO | LONGITUD | Laboratorio Volumen |  | FEBRER0 2020 |  | Radicado :SIC 20-16933 Radicado INM:20-692 | 2020-01-23 | 2020-04-17 a 2020-04-27 | 2020-05-27 INM 4580 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A
48 | Cronometro Digital | AUXILIAR V - 14 | N/A | 0,01 s | 0 h:00 min: 00 s | 9 h: 59 min: 59,99 s | 29979 | 4044 | RESEE | TIEMPO Y FRECUENCIA | Laboratorio Volumen | [7 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
49 | EQUIPO AUXILIAR Juego de 17 pesas M1 | AUXILIAR M - 1 | M1 | NA | 1 g | 10000 g | 9336 | 9336 | Metler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2020 |  | Radicado :SIC 20-20885 | 2020-01-29 | 2020-02-06 a 2020-02-13 | 12 de febrero LCP-002-20 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A | pesas internas del laboratrrio
50 | EQUIPO AUXILIAR Juego de 25 pesas M1 | AUXILIAR M - 2 | M1 | NA | 1 mg | 1000 g | 9335 | 9335 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2020 |  | Radicado :SIC 20-20886 | 2020-01-29 | 2020-02-06 a 2020-02-13 | 12 de febrero LCP-001-20 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A | pesas internas del laboratrrio
51 | EQUIPO AUXILIAR Pesa individual 5 kg M1 | AUXILIAR M - 3 | M1 | NA | NA | 5000 g | 23297 A | 11118066 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2020 |  | Radicado :SIC 20-20888 | 2020-01-29 | 2020-02-06 a 2020-02-13 | 13 de febrero LCP-004-20 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A | pesas internas del laboratrrio
52 | EQUIPO AUXILIAR Pesa individual 10 kg M1 | AUXILIAR M - 4 | M1 | NA | NA | 10000 g | 23297 B | 11118067 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2020 |  | Radicado :SIC 20-20889 | 2020-01-29 | 2020-02-06 a 2020-02-13 | 13 de febrero LCP-005-20 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A | pesas internas del laboratrrio
53 | EQUIPO AUXILIAR Pesa individual 20 kg M1 | AUXILIAR M - 5 | M1 | NA | NA | 20000 g | 23297 | 11118068 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | Marzo 2020 |  | Radicado :SIC 20-20892 | 2020-01-29 | 2020-02-06 a 2020-02-13 | 12 de febrero LCP-003-20 | N/A | N/A | Abril 30 | 2020-05-14 2020-08- 14 2020-11-13 | N/A | N/A | pesas internas del laboratrrio
54 | EQUIPO AUXILIAR REGISTRADOR DE DATOS | AUXILIAR M - 6 | NA | NA | NA | NA |  | NA | Mettler Toledo | NA | Laboratorio masa | [7 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
|  |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | Mettler Toledo | NA | Laboratorio masa | [7 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
|  |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | Mettler Toledo | NA | Laboratorio masa | [7 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
55 | Balanza Digital | DIDACTIICO 1 | II | 0.1 g | 5 g | 12100 g |  | 1127010895 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | [7 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
56 | Balanza Digital | DIDACTIICO 2 | II | 2 g | 100 g | 30000 g |  | 2717279-7LF | Ranger | Masa | Laboratorio masa | [7 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
57 | Juego de pesas (2) | DIDACTIICO 3 | F1 | NA |  | 2000 g |  | 12398 | SIGMA | Masa | Laboratorio masa | [7 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
58 | Termometro de vidrio | DIDACTIICO 4 | NA | 0.1 °C | (-)0.5°C | 52°C |  | 793999 | THERMO SCHNEIDER | Temperatura | Laboratorio Volumen | [7 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
59 | Termometro de vidrio | DIDACTIICO 5 | NA | 0.2 °C | 0°C | 50 °C |  | 6874 | No indica | Temperatura | Laboratorio Volumen | [7 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
60 | Conductivimetro | DIDACTIICO 6 | NA | 0,1-1µS/cm | 0 µS/cm | 199900 µS/cm |  | 1232165319 / H11530 | Mettler Toledo | Conductividad | Laboratorio Volumen | [7 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
61 | [18 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
62 | [18 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
63 | [11 empty] | Fuera de Servicio (Rota) | [6 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
64 | [18 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
Note on Z10: Programación de Mantenimientos preventivos: Mayo -14-2020 Agosto 14-2020 Noviembre 13-2020
Note on R16: se tiene que realizar la solicitud de calibración con el INM enero 2020 -Laboratorio de Metrología Legal
Note on V16: Se reprograma calibración para la semana del 18 al 22 de mayo 2020 devido al covid 19
Note on W16: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017. -Elvis Aguirre Romero
Note on V18: Se reprograma calibración para la semana del 18 al 22 de mayo 2020 devido al covid 19
Note on W18: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017 -Elvis Aguirre Romero
Note on W20: TEMPERATURA :En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante. +- °0,3 con intervalo de 0 a 40 °C HUMEDAD: En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante. +- 2 % con intervalo de 0 a 100 %
Note on W22: Presión: En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante.El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación +- 0,5 hPa en todo el intervalo de medición.
Note on W23: TEMPERATURA :En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante. +- °0,3 con intervalo de 0 a 40 °C HUMEDAD: En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante. +- 2 % con intervalo de 0 a 100 %
Note on W25: Presión: En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante.El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación +- 0,5 hPa en todo el intervalo de medición.
Note on W26: TEMPERATURA :En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante. +- °0,3 con intervalo de 0 a 40 °C HUMEDAD: En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante. +- 2 % con intervalo de 0 a 100 %
Note on W28: Presión: En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante.El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación +- 0,5 hPa en todo el intervalo de medición.
Note on W29: Se reprograma servicio de calibración en temperatura y humedad por daño en el equipo patrón del INM ver correo en lab metrología 23 de octubre 2020 -Elvis Aguirre Romero
Note on W31: Presión: En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante.El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación +- 0,5 hPa en todo el intervalo de medición.
Note on W32: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017 -Elvis Aguirre Romero
Note on W33: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017 -Elvis Aguirre Romero
Note on Y33: No se cumplio el programa de calibraciones debido al covid 19, por tal razón se realiza la comprobación a esta fecha.
Note on W45: En la revisión del certificado La incertidumbre reportada es inferior con respecto a la calibración realizada en el 2018. Se debe realizar la solicitud de ajuste de forma del certificado de calibración al INM
Note on W46: TEMPERATURA :En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante. +- °0,3 con intervalo de 0 a 40 °C HUMEDAD: En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante. +- 2 % con intervalo de 0 a 100 %
Note on W48: Presión: En la revisión del certificado de calibración cumple con la exactitud especificada por el fabricante.El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación +- 0,5 hPa en todo el intervalo de medición.
Note on W49: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017 -Elvis Aguirre Romero
Note on W50: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017 -Elvis Aguirre Romero
Note on T51: Se realizo de nuevo solicitud de calibración el dia 2020-12-09 para que se haga ajuste
Note on V66: Se reprograma calibración para la semana del 25 al 29 de mayo 2020 devido al covid 19
Note on W66: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017 -Elvis Aguirre Romero
Note on V67: Se reprograma calibración para la semana del 25 al 29 de mayo 2020 devido al covid 19
Note on W67: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017 -Elvis Aguirre Romero
Note on W69: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017 Los EMP esta dentro según la tabkla 1 NTC:1848:2007
Note on W70: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017 Los EMP esta dentro según la tabkla 1 NTC:1848:2007
Note on W71: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017 Los EMP esta dentro según la tabkla 1 NTC:1848:2007
Note on W72: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017 Los EMP esta dentro según la tabkla 1 NTC:1848:2007
Note on W73: En la revisión del certificado de calibración cumple con los numerales establecidos en la norma NTC - ISO/ IEC 17025:2017 Los EMP esta dentro según la tabkla 1 NTC:1848:2007

## 2021 RT03-F22 (hidden)
PROGRAMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO, COMPROBACIONES INTERMEDIAS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
AÑO: 2021 | [13 empty] | CALIBRACIÓN | [5 empty] | ROTULO | COMPROBACIÓN INTERMEDIA |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DOS VECES AL AÑO |  | OBSERVACIONES
N° | EQUIPO / ITEM | CÓDIGO INTERNO | CLASE DE EXACTITUD | DIVISION DE ESCALA | INTERVALO MINIMO O VALOR NOMINAL | INTERVALO MAXIMO O VALOR NOMINAL | SERIE | MODELO | MARCA | MAGNITUD | UBICACIÓN | No INVENTARIO SIC | OBSERVACIONES | INTERVALO DE CALIBRACIÓN | FECHA Y RADICADO SOLICITUD DE CALIBRACIÓN AL INM | FECHA DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN | CERTIFICADO | OBSERVACIÓNES SEGÚN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (N° CERTIFICADO) | ACTUALIZACIÓN SI / NO | FECHA DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZADO | N° DE COMPROBACIÓN | DOS VECES AL AÑO | FECHA DE REALIZADO. | GENERALES Y ESPECÍFICAS
2021-02-12- 2021-05-13- 2021-11-12
FECHA DE VENCIMIENTO
1 | Juego de pesas (17) | M - 001 | E2 | NA | 1 g | 10 000 g | 27129360 | Cilíndricas | Sartorius | Masa | Laboratorio Masa | 17255 |  | 2021-08-01 |  | Proxima calibración 2024-10-14 | 2021-10-14 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 4786 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | Las fechas iniciales de calibración estaban programadas para mayo 2020, sin embargo se ajustaron para el mes de noviembre 2020 ,debido a la emergencia sanitaria covid 19. Respuesta INM: Cordial Saludo, De manera atenta, le informamos que debido a problemas técnicos en el laboratorio de masa los juegos de pesas programados para ser recibidos el día de hoy 2020-11-27, no pueden ser recepcionados. Una vez sean solucionados los inconvenientes al interior del laboratorio se informaran las nuevas fechas para la prestación del servicio. Teniendo en cuenta el correo del día 9 de Marzo 2021 se programa las pesas para calibración.
2 | Juego de 28 pesas | M - 002 | F1 | NA | 1 mg | 5 000 g | 11119515 | Lámina-Cilíndricas | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio Masa | 23296 | Cámara de ajuste parte inferior | 2021-12-01 | 2-21-001047-1 | Proxima calibración 2024-12-29 | 2021-12-29 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5701 | 👎😪 | 2021-01-28 2023-01-28 | 2021-01-28 | CP-01-M-002-21 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 | De manera atenta, le informamos que debido a problemas técnicos en el laboratorio de masa los juegos de pesas programados para ser recibidos el día de hoy 2020-11-27, no pueden ser recepcionados. Una vez sean solucionados los inconvenientes al interior del laboratorio se informaran las nuevas fechas para la prestación del servicio. Como es de su conocimiento se encuentra en desarrollo el servicio de calibración de los equipos, juego de 12 pesas clase F1, serie 1913610(M-026) y el juego de pesas de 1 mg a 5 kg clase F1 con serie 11119515 (M-002), las cuales se encontraban programadas para su finalización el pasado 25 de septiembre y 30 de octubre de 2021, correspondiente al radicado relacionado en el asunto. Al respecto es necesario informar que el Laboratorio de Masa del INM presenta un retraso sistemático en la prestación de servicios de calibración en el intervalo de 1 mg a 1 kg, debido a diversos factores, aunque se ha tratado de adelantar el mayor trabajo posible, no se ha logrado nivelar el flujo de prestación de servicios de calibración. Frente a lo anterior se resalta: 1. Ya se terminaron la toma de datos de las pesas y está en proceso de tratamiento de la información. 2. Se informará oportunamente la fecha en la cual esté terminado el proceso de calibración para hacer la entrega del equipo.
3 | Pesa individual | M - 003 | F1 | NA | NA | 10 000 g | 11119467 | Cilíndrica | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio Masa | 23296 - A | Cámara de ajuste parte inferior | 2021-06-01 |  | Proxima Calibración 2024-05-31 . | 2021-05-31 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5259 | 👍😄 | 2021-05-07 2023-01-28 | 2021-05-07 | CP-03-M-003-21 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | Teniendo en cuneta que tenia previsto a intervalos fijos de 24 meses esta solicitud para esta fecha. Ya que hasta el momento se ajusto el R03-F44.
4 | Pesa individual | M - 004 | F1 | NA | NA | 20 000 g | 11119468 | Cilíndrica | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio Masa | 23296 - B | Cámara de ajuste parte inferior | 2021-10-01 |  | Proxima calibracion 2024-10-07 | 2021-10-07 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5488 | 👍😄 | 2021-05-07 2023-04-26 | 2021-05-07 | CP-04-M-004-21 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | Teniendo en cuneta que tenia previsto a intervalos fijos de 24 meses esta solicitud para esta fecha. Ya que hasta el momento se ajusto el R03-F44. Se realiza de nuevo soluicitud de calibración por fata digito en la serie.
5 | Balanza Digital | M - 005 | II | 0,1 g | 5 g | 35 000 g | 29605076 | SIW SDCP-1-35-HCE | Sartorius | Masa | Laboratorio Masa | 20898 |  | 2021-05-01 |  | Proxima calibración 2023-05-19 | 2021-05-19 | 👍😄 | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación # INM 5234 | 👍😄 | 2022-05-19 |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | El IPFNA muestra repetibilidad en sus últimas calibraciones, su repetibilidad es estable como se evidencia en este formato. Con respecto a las recomendaciones de la Guía GMP11 publicada por el NIST, recomienda un periodo de calibración de cada 12 meses, pero el laboratorio determina ampliar esa recomendación a 24 meses debido a su estabilidad y baja deriva.
6 | Balanza Digital | M - 006 | II | 0,001 g | 0,1 g | 1 200 g | 31301283 | MSE 1203S-1CE-DE | Sartorius | Masa | Laboratorio Masa | 20893 |  | 2022-05-01 |  | Proxima calibración 2022-05-18 | 2020-05-18 | 👍😄 | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación. INM 4565 | 👍😄 | 2020-07-27 2021-05-31 2023-05-18 | 2020-07-27 2021-05-31 | CB-03-M-006-20 CB-01-M-006-21 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | El IPFNA muestra repetibilidad en sus últimas calibraciones, su repetibilidad es estable como se evidencia en este formato. Con respecto a las recomendaciones de la Guía GMP11 publicada por el NIST, recomienda un periodo de calibración de cada 12 meses, pero el laboratorio determina ampliar esa recomendación a 24 meses debido a su estabilidad y baja deriva.
7 | Balanza Digital | M - 007 | I | 0,01 mg | 1 mg | 220 g | B444195367 | XPE-205 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio Masa | 23319 |  | 2021-04-01 |  | Proxima calibración 2023-05-06 | 2021-05-06 | 👍😄 | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación INM 5218 | 👍😄 | 2022-05-06 |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | El IPFNA muestra repetibilidad en sus últimas calibraciones, su repetibilidad es estable como se evidencia en este formato. Con respecto a las recomendaciones de la Guía GMP11 publicada por el NIST, recomienda un periodo de calibración de cada 12 meses, pero el laboratorio determina ampliar esa recomendación a 24 meses debido a su estabilidad y baja deriva.
8 | Balanza Digital | M - 008 | II | 0,001 g | 0,1 g | 1 200 g | 31301284 | MSE 1203S-1CE-DE | Sartorius | Masa | Laboratorio Masa | 20892 |  | 2022-05-01 |  | Proxima calibración 2022-05-18 | 2020-05-18 | 👍😄 | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación. INM 4566 | 👍😄 | 2020-07-27 2021-05-31 2023-05-18 | 2020-07-27 2021-05-31 | CB-02-M-008-20 CB-01-M-008-21 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | El IPFNA muestra repetibilidad en sus últimas calibraciones, su repetibilidad es estable como se evidencia en este formato. Con respecto a las recomendaciones de la Guía GMP11 publicada por el NIST, recomienda un periodo de calibración de cada 12 meses, pero el laboratorio determina ampliar esa recomendación a 24 meses debido a su estabilidad y baja deriva.
9 | Balanza Digital | M - 009 | II | 0,1 g | 5 g | 35 000 g | 29605077 | SIW SDCP-1-35HCE | Sartorius | Masa | Laboratorio Masa | 20897 |  | 2021-05-01 |  | Proxima calibración 2023-05-19 | 2021-05-19 | 👍😄 | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación INM 5241 | 👍😄 | 2022-05-19 |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | El IPFNA muestra repetibilidad en sus últimas calibraciones, su repetibilidad es estable como se evidencia en este formato. Con respecto a las recomendaciones de la Guía GMP11 publicada por el NIST, recomienda un periodo de calibración de cada 12 meses, pero el laboratorio determina ampliar esa recomendación a 24 meses debido a su estabilidad y baja deriva.
10 | Termohigrómetro Digital | M - 010 | NA | 0.1°C | - 20°C | 50°C | 026.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Temperatura | Laboratorio Masa | 23320 | TEMPERATURA | 2021-06-01 |  | Proxima calibración 2022-06-25 | 2021-06-25 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante, ± 0, 3 °C, en el intervalo de 0 a 40 °C INM 5284 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
| Termohigrómetro Digital | M - 010 | NA | 0.1% | 0% | 100% | 026.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Humedad | Laboratorio Masa | 23320 | HUMEDAD | 2021-06-01 |  | Proxima calibración 2022-06-23 | 2021-06-23 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante, ± 2%, del 0 al 100% INM 5285 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
| Termohigrómetro Digital | M - 010 | 0.5 | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa | 026.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Presión | Laboratorio Masa | 23320 | PRESIÓN | 2021-05-01 |  | Proxima calibración 2022-05-31 | 2021-05-31 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante. INM 5238 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
11 | Termohigrómetro Digital | M - 011 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 022.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Temperatura | Laboratorio Masa | 23321 | TEMPERATURA | 2021-06-01 |  | Proxima calibración 2022-06-25 | 2021-06-25 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante ± 0, 3 °C, en el intervalo de 0 a 40 °C. INM 5286 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
11 | Termohigrómetro Digital | M - 011 | NA | 0.1% | 0% | 100% | 022.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Humedad | Laboratorio Masa | 23321 | HUMEDAD | 2021-06-01 |  | Proxima calibración 2022-06-23 | 2021-06-23 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante ± 2%, del 0 al 100 %. INM 5287 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
11 | Termohigrómetro Digital | M - 011 | NA | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa | 022.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Presión | Laboratorio Masa | 23321 | PRESIÓN | 2021-05-01 |  | Proxima calibración 2022-05-31 | 2021-05-31 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante. INM 5239 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
12 | Termohigrómetro Digital | M - 012 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 195.0616.0802.033 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Temperatura | Laboratorio Masa | 27710 | TEMPERATURA | 2021-06-01 |  | Proxima calibración 2022-07-09 | 2021-07-09 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante ± 0, 3 °C, en el intervalo de 0 a 40 °C. # INM 5303 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
| Termohigrómetro Digital | M - 012 | NA | 0.1% | 0% | 100% | 195.0616.0802.033 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Humedad | Laboratorio Masa | 27710 | HUMEDAD | 2021-07-01 |  | Proxima calibración 2022-07-07 | 2021-07-07 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante ± 2%, del 0 al 100 %. # INM 5304 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
| Termohigrómetro Digital | M - 012 | NA | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa | 195.0616.0802.033 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Presión | Laboratorio Masa | 27710 | PRESIÓN | 2021-05-01 |  | Proxima calibración 2022-05-31 | 2021-05-31 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante. # INM 5240 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
13 | Termohigrómetro Digital | M - 013 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 194 0616.0802.033 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Temperatura | Laboratorio Masa | 27701 | TEMPERATURA | 2021-06-01 |  | Proxima calibración 2022-05-12 | 2021-05-12 | 👍😄 | Los resultados están conformes a los puntos solicitados # INM 4782 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
| Termohigrómetro Digital | M - 013 | NA | 0.1% | 0% | 100% | 194 0616.0802.033 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Humedad | Laboratorio Masa | 27701 | HUMEDAD | 2021-06-01 |  | Proxima calibración 2022-05-13 | 2021-05-13 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante ± 2%, del 0 al 100 %. # INM 4783 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
| Termohigrómetro Digital | M - 013 | NA | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa | 194 0616.0802.033 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Presión | Laboratorio Masa | 27701 | PRESIÓN | 2021-10-01 | Radicado 21000488 2021-02-08 | Proxima calibración 2022-10-22 | 2021-10-22 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante. # INM 5548 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
14 | Balanza Digital | M - 014 | II | 0,01 g | 0.01 g | 10 200 g | 34508523 | MSE 10202S-000-D0 | Sartorius | Masa | Laboratorio Masa | 27700 |  | 2022-06-01 | RADICACION: 21000453 FECHA: 2021-02-04 10:36:31 INM COLOMBIA | Proxima calibración 2022-06-01 | 2020-06-01 | 👍😄 | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación. # INM 4591 | 👍😄 | 2021-06-02 2023-06-01 | 2021-06-02 | CB-03- M-014 -21 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | El IPFNA muestra repetibilidad en sus últimas calibraciones, su repetibilidad es estable como se evidencia en este formato. Con respecto a las recomendaciones de la Guía GMP11 publicada por el NIST, recomienda un periodo de calibración de cada 12 meses, pero el laboratorio determina ampliar esa recomendación a 24 meses debido a su estabilidad y baja deriva.
15 | Juego de pesas (5) | M - 015 | F1 | NA | 5 g | 5 000 g | NA | Cilíndricas | Rice Lake | Masa | Laboratorio Masa | 27696 | Pesas Viajeras 1 para calibrar balanzas en sitio | 2023-09-01 |  | Proxima calibración 2023-09-03 | 2020-09-03 | 👍😄 | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación. INM 4694 | 👍😄 | 2021-07-02 2021-07-29 2021-11-17 | 02/07/2021 2021-07-29 2021-11-17 2021-12-03 | CP-01-M-015-21 CP-02-M-015-21 CP-04-M-015-21 CP-03-M-015-21 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
16 | Juego de pesas (16) | M - 016 | F1 | NA | 1 g | 5 000 g | NA | Cilíndricas | Rice Lake | Masa | Laboratorio masa | 27695 | Pesas Viajeras 2 para calibrar balanzas en sitio | 2021-10-01 |  | Proxima calibración 2024-11-09 | 2021-11-09 | 👍😄 | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación. INM 4788 | 👎😪 | 2021-01-29 2021-06-02 2023-03-09 | 2021-01-29 2021-06-02 | CP-01-M-016-21 CP-02-M-016-21 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 | Las fechas iniciales de calibración se ajustaron debido a la emergencia sanitaria covid 19. Respuesta INM : Cordial Saludo, De manera atenta, le informamos que debido a problemas técnicos en el laboratorio de masa los juegos de pesas programados para ser recibidos el día de hoy 2020-11-27, no pueden ser recepcionados. Una vez sean solucionados los inconvenientes al interior del laboratorio se informaran las nuevas fechas para la prestación del servicio. Teniendo en cuenta el correo del día 9 de Marzo 2021 se programa las pesas para calibración.
17 | Balanza Digital | M - 017 | II | 0.1 | 5 g | 8 200 g | WB 18T0005 | PBJ 8200-1NM | Kern | Masa | Laboratorio Masa | 29810 | Equipo para ensayo de aptitud 2020(Objeto Retenido) | 2021-12-01 |  | Proxima calibración 2022-12-13 | 2021-12-13 | 👍😄 | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación INM 5682 | 👎😪 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | Se realizara solicitud por SIC CALIBRA por parte del labortorio
18 | Juego de pesas (16) | M - 018 | F1 | N/A | 1 g | 5 kg | 1913613 | Cilíndricas | Accurate | Masa | Laboratorio Masa | 29788 | Con cámara de ajuste en rosca desde 50 g a 5 kg para calibrar pesas. Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | 2022-01-01 | Radicado: INM 21-002419-1 2021-06-03 | 2022-01-14 al 2022-03-01 | 2022-02-02 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 #5726 | 👍😄 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | CP-05-M-018-20 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | Buenas tardes El laboratorio de masas y balanzas de la SIC, se dirige a ustedes con el objeto de tomar decisión, para la recepción de equipos laboratorio de masas y en particular el juego de pesas identificado con el código interno M018, cuyo radicado INM es el No 21002419, para el día 4 de octubre de 2021. Cordial saludo, En respuesta a su inquietud adjunto envío reprogramación del servicio radicado 21002419. Esto en razón a que observamos que el INM, se ha visto abocado hacer una corrida en fechas establecidas por razones coyunturales. Cordial Saludo, Debido a que el laboratorio de masa presenta un retraso sistemático en la prestación de servicios de calibración en el intervalo de 1 mg a 1 kg, y otros factores, aunque se ha tratado de adelantar el mayor trabajo posible, no se ha logrado nivelar el flujo de prestación de servicios de calibración. Por lo anterior el servicio de calibración del equipo Juego de pesas de 1 g A 5 kg, con serie 1913613 código interno M-018 que se encontraba programado para recibir el 2021-11-29 será reprogramado para la segunda semana de enero del 2022, en los próximos días se enviará al correo electrónico registrado el documento con la reprogramación del servicio. Presentamos disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda presentar. enviado el dia Mié 01/12/2021 12:18
19 | Pesa Individual | M - 019 | E2 | N/A | N/A | 20 000 g | G 1938658 | Cilíndrica | Kern | Masa | Laboratorio Masa | 29998 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | 2024-09-01 |  | Proxima calibración 2024-09-02 | 2021-09-02 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 #5407 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
20 | Pesa Individual | M - 020 | F1 | N/A | N/A | 20 000 g | G1934093 | Cilíndrica | Kern | Masa | Laboratorio Masa | 29752 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | 2024-09-01 |  | 2024-09-02 | 2021-09-02 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5408 | 👍😄 | 2020-08-08 2020-08-14 2023-03-29 | 2020-08-06 | CP-06-M-020-20 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
21 | Pesa Individual | M - 021 | F1 | N/A | N/A | 20 000 g | G1934095 | Cilíndrica | Kern | Masa | Laboratorio Masa | 29754 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | 2024-09-01 |  | 2024-09-02 | 2021-09-02 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5410 | 👍😄 | 2020-08-10 2020-08-14 2023-03-29 | 2020-08-10 | CP-07-M-021-20 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
22 | Pesa Individual | M - 022 | F1 | N/A | N/A | 20 000 g | G1934094 | Cilíndrica | Kern | Masa | Laboratorio Masa | 29753 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | 2024-09-01 |  | 2024-09-02 | 2021-09-02 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5411 | 👍😄 | 2020-08-10 2022-08-10 2023-03-29 | 2020-08-10 | CP-08-M-022-20 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
23 | Pesa Individual | M - 023 | F1 | N/A | N/A | 10 000 g | 1913624 | Cilíndrica | Accurate | Masa | Laboratorio Masa | 29750 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | 2024-06-01 |  | 2024-06-03 | 2021-06-03 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5264 | 👍😄 | 2020-08-10 2022-12-02 | 2020-08-10 | CP-09-M-023-20 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
24 | Pesa Individual | M - 024 | F1 | N/A | N/A | 10 000 g | 1913626 | Cilíndrica | Accurate | Masa | Laboratorio Masa | 29751 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | 2024-06-01 |  | 2024-05-31 | 2021-05-31 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 Sin embargo la pesa evidencia una deriva de 17 mg con respecto a sus calibraciones # 5261 | 👍😄 | 2020-08-10 2022-11-30 | 2020-08-10 | CP-10-M-024-20 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
25 | Pesa Individual | M - 025 | F1 | N/A | N/A | 5 000 g | 1913622 | Cilíndrica | Accurate | Masa | Laboratorio Masa | 29755 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | 2023-06-01 |  | Proxima calibración 2024-06-08 | 2021-06-08 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 INM 5266 | 👍😄 | 2020-08-10 2022-12-02 | 2020-08-10 | CP-11-M-025-20 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
26 | Juego de 12 pesas | M - 026 | F1 | N/A | 1 mg | 500 mg | 1913610 | Lámina | Accurate | Masa | Laboratorio Masa | 29756 | Ingreso al laboratorio 28 de agosto 2020 | 2021-11-01 |  | Proxima calibración 2024-11-16 | 2021-11-16 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 INM 5630 | 👎😪 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2020-08-28 2021-02-12
27 | Recipiente Volumétrico | V - 001 | NA | 0.5 in3 | 5 Gal -15in3 | 5 Gal +15 in3 | 14-92812 | E3 | Seraphin | Volumen | Laboratorio Volumen | 23333 |  | 2020-12-01 |  | Proxima calibración 2022-11-05 | 2020-11-05 | 👍😄 | La incertidumbre expandida es menor con respecto al certificado anterior. Se realiza solicitud corrección al INM, con el de que se corrigieran las unidades en el reporte de la indicación del instrumento de galones a militros. Se realiza una observación en el numeral 3 del certificado de calibración sobre la referencia normativa frente a la fórmula usada para determinar la densidad del aire. #4720 | 👍😄 | 2021-02-05 2021-11-09 2023-11-05 | 2021-02-05 2021-11-09 | CV-01-V-001-21 CV-V-02-001-21 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
28 | Termohigrómetro Digital | V - 002 | NA | 0,1°C | (-)20°C | 50°C | 023.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Temperatura | Laboratorio Volumen | 23322 | TEMPERATURA | 2021-06-01 |  | Proxima calibración 2022-06-23 | 2021-06-23 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante ± 0, 3 °C, en el intervalo de 0 a 40 °C INM 5288 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
| Termohigrómetro Digital | V - 002 | NA | 0.1% | 0% | 100% | 023.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Humedad | Laboratorio Volumen | 23322 | HUMEDAD | 2021-06-01 |  | Proxima calibración 2022-06-25 | 2021-06-25 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante, ± 2%, del 0 al 100% INM 5289 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
| Termohigrómetro Digital | V - 002 | NA | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa | 023.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Presión | Laboratorio Volumen | 23322 | PRESIÓN | 2021-05-01 |  | Proxima calibración 2022-05-31 | 2021-05-31 | 👍😄 | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante. INM 5243 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
29 | Termómetro Digital | V - 003 | NA | 0,001°C | (-)150°C | 450°C | 022.1014.1212.005/PT 347980.004 | XP100 / 3120,540 | Lufft | Temperatura | Laboratorio Volumen | 23324 |  | 2021-05-01 |  | Proxima calibración 2022-05-04 | 2021-05-04 | 👍😄 | En el certificado se evidencia los 5 puntos solicitados de calibración 15 a 22 °C El termómetro tiene una resolución de 0, 001°C, la cual supera la resolución esperada de estos para el método que es de 0,1 °C, como se especifica en los numerales 6.1.2 y 6.1.3 de la Euramet cg. 21 Cumple INM # 5179 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
30 | Termómetro Digital | V - 004 | NA | 0,001°C | (-)150°C | 450°C | 004.0816.1212.006 / PT 347980.002 | XP100 / 3120,540 | Lufft | Temperatura | Laboratorio Volumen | 27702 |  | 2021-05-01 |  | Proxima calibración 2022-05-04 | 2021-05-04 | 👍😄 | En el certificado se evidencia los 5 puntos solicitados de calibración 15 a 22 °C El termómetro tiene una resolución de 0, 001°C, la cual supera la resolución esperada de estos para el método que es de 0,1 °C, como se especifica en los numerales 6.1.2 y 6.1.3 de la Euramet cg. 21 INM# 5178 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
31 | Recipiente Volumétrico | V - 005 | NA | 0.25 in3 | 5 Gal-15 in3 | 5 Gal+15 in3 | 16 -59357- 02 | Series M | Seraphin | Volumen | Laboratorio Volumen | 27707 |  | 2020-12-01 |  | Proxima calibración 2022-12-17 | 2020-12-17 | 👍😄 | La incertidumbre expandida es menor con respecto al certificado anterior. Se realiza solicitud corrección al INM, con el de que se corrigieran las unidades en el reporte de la indicación del instrumento de galones a militros. Se realiza una observación en el numeral 3 del certificado de calibración sobre la referencia normativa frente a la fórmula usada para determinar la densidad del aire. # 5053 | 👍😄 | 2020-11-18 2020-11-26 2021-01-21 2021-12-23 2023-12-17 | 2020-11-18 2020-11-26 2021-01-21 2021-12-23 | CV-01-V-005-20 CV-02-V-005-20 CV-01-V-005-21 CV-02-V-005-21 | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
32 | Recipiente Volumétrico | V - 006 | N/A | Por Rebose | 0,5 Gal - 2 L | 0,5 Gal - 2 L | 786 | 2020 | Conaserp S.A.S | Volumen | Laboratorio Volumen | 30096 | Recipiente por rebose. Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 | 2021-12-01 | 21-000494-1 | 2022-02-04 al 2022-02-19 | 2020-03-05 | 👍😄 | ILM20-CC49423-0, esta calibrado a una temperatura de: 20 °C ILM20-CC49429-0, esta calibrado a una temperatura de: 30 °C Este equipo es objeto retenido para realizar comprobaciones y verificación del método | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
33 | Balanza Digital | V - 007 | II | 0,01 g | 0,5 g | 8 100 g | 641587 | PS 8100.X2.M | Radwag | Volumen | Laboratorio Volumen | 30034 | Recipiente por rebose. Ingreso al laboratorio 28 agosto 2020 | 2021-06-01 |  | Proxima calibración 2022-06-18 | 2021-06-18 | 👍😄 | Con respecto a las especificaciones del fabricante cumple en la tres pruebas de calibración. INM 5270 | 👍😄 | 2022-02-02 | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | Se solicitara calibración anual por las necesidades del proceso.
34 | Balanza Digital | V - 008 | ll | 0,1 g | 5 g | 60 kg | 202046001 | FS60K0.1G | Vibra | Volumen | Laboratorio Volumen | 30095 | Recipiente por rebose. Ingreso al laboratorio 28 de agosto 2020 | 2021-06-01 |  | Proxima calibración 2022-06-18 | 2021-06-18 | 👍😄 | Con respecto a las especificaciones del fabricante cumple en la tres pruebas de calibración. INM 5275 | 👍😄 | 2022-02-02 | N/A | N/A | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12 | Se solicitara calibración anual por las necesidades del proceso.
35 | Termómetro Digital | V-009 | pt 100 ±(0,05% ¦t¦+ 0,10)°C | 0,01 °C | (-200~800 °C) | (-200~800 °C) | 21073057 | YET-710L | YOWEXA | Volumen | Laboratorio Volumen | PENDIENTE | Ingreso al laboratorio 2021-11-29 |  |  | Pendiente | 2021-11-22 | 👍😄 | En el certificado se evidencia los 5 puntos solicitados de calibración 14,16,17,18 y 22 °C El termómetro tiene una resolución de 0, 01°C, la cual supera la resolución esperada de estos para el método que es de 0,1 °C, como se especifica en los numerales 6.1.2 y 6.1.3 de la Euramet cg. 21 Cumple T-6948 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄
36 | Termómetro Digital | V-010 | pt 100 ±(0,05% ¦t¦+ 0,10)°C | 0,01 °C | (-200~800 °C) | (-200~800 °C) | 21073055 | YET-710L | YOWEXA | Volumen | Laboratorio Volumen | PENDIENTE | Ingreso al laboratorio 2021-11-29 |  |  | Pendiente | 2021-11-22 | 👍😄 | En el certificado se evidencia los 5 puntos solicitados de calibración 14,16,17,18 y 22 °C El termómetro tiene una resolución de 0, 01°C, la cual supera la resolución esperada de estos para el método que es de 0,1 °C, como se especifica en los numerales 6.1.2 y 6.1.3 de la Euramet cg. 21 Cumple T-6950 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄
37 | Termómetro Digital | V-011 | pt 100 ±(0,05% ¦t¦+ 0,10)°C | 0,01 °C | (-200~800 °C) | (-200~800 °C) | 21073067 | YET-710L | YOWEXA | Volumen | Laboratorio Volumen | PENDIENTE | Ingreso al laboratorio 2021-11-29 |  |  | Pendiente | 2021-11-22 | 👍😄 | En el certificado se evidencia los 5 puntos solicitados de calibración 14,16,17,18 y 22 °C El termómetro tiene una resolución de 0, 01°C, la cual supera la resolución esperada de estos para el método que es de 0,1 °C, como se especifica en los numerales 6.1.2 y 6.1.3 de la Euramet cg. 21 Cumple T-6952 | 👍😄 | N/A | N/A | N/A | 👍😄
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 | Pipeta graduada | AUX V - 1 | AS | 0,05 mL | 0 mL | 5 mL | DE- M 20 | GRADUADA | Isolab | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-04 |  | ⚠ Pendiente |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
71 | Pipeta graduada | AUX V - 2 | AS | 0,05 mL | 0 mL | 5 mL | 27760 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27760 |  | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-18 |  | ⚠ Pendiente |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
72 | Pipeta graduada | AUX V - 3 | AS | 0,1 mL | 0 mL | 10 mL | DE-M 18 | GRADUADA | Isolab | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-18 |  | ⚠ Pendiente |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
73 | Pipeta graduada | AUX V - 4 | AS | 0,1 mL | 0 mL | 10 mL | 27761 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27761 |  | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-04 |  | ⚠ Pendiente |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
74 | Pipeta graduada | AUX V - 5 | AS | 0,1 mL | 0 mL | 25 mL | 27762 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27762 | Guardada | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-04 |  | ⚠ Pendiente |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
75 | Probeta graduada 100 mL | AUX V - 6 | B | 1 m L | 10 m L | 100 m L | MLP - 01 | GRADUADA | SIMAX | Volumen | Laboratorio Volumen | MLP 01 | Guardada | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-04 | Se entrego al INM el 11 de enero 2022 | ⚠ Pendiente |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
76 | Probeta graduada 500 mL | AUX V - 7 | A | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27755 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27755 |  | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-01-07 | Se entrego al INM el 11 de enero 2022 | ⚠ Pendiente |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
77 | Probeta graduada 2000 mL | AUX V - 8 | A | 20 mL | 200 mL | 2000 m L | 27751 | GRADUADA | SCHOTT DURAN | Volumen | Laboratorio Volumen | 27751 |  | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-01-21 |  | ⚠ Pendiente |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
78 | Probeta graduada 500 mL | AUX V - 9 | A | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27757 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27757 | Guardada | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-01-07 | Se entrego al INM el 11 de enero 2022 | ⚠ Pendiente |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
79 | Probeta graduada 500 mL | AUX V - 10 | A | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27758 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27758 | Guardada | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-01-21 |  | ⚠ Pendiente |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
80 | Probeta graduada 1000 mL | AUX V - 11 | A | 10 m L | 100 mL | 1000 m L | 27759 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27759 |  | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-01-21 |  | ⚠ Pendiente |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
81 | Micrometro | AUX V - 12 | NA | 0,001 mm | 0 mm | 25,4 mm | 63091842 | 293-340-30 | MITUTOYO | LONGITUD | Laboratorio Volumen | 27708 | Guardado |  | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-05-27 |  | 👍😄 |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
82 | Pie de rey | AUX V - 13 | NA | 0,01 mm | 0 mm | 200 mm | 16901291 | CD-8"ASX-B | MITUTOYO | LONGITUD | Laboratorio Volumen | 27709 |  |  | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-05-27 |  | 👍😄 |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
83 | Cronometro | AUX V - 14 | N/A | 0,01 s | 0 h:00 min: 00 s | 9 h: 59 min: 59,99 s | 4044 | RS 1030 | RESEE | TIEMPO Y FRECUENCIA | Laboratorio Volumen | 29979 |  |  | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-12-02 |  | 👍😄 |  | 👍😄 |  |  |  | 👍😄 | 2021-02-12 2021-05-13 2021-11-12
84 | Matrax | AUX V - 15 | A | N/A | 250 mL | 250 mL | 27765 | AFORADO | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27765 | Guardado |  | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-18
85 | Probeta graduada 1000 mL | AUX V-16 | NA | 0,1-1µS/cm | 0 µS/cm | 199900 µS/cm | 1232165319 | FG3 51302909 | Mettler Toledo | Conductividad | Laboratorio Volumen | 23323 | Se realizara comprobaciones una vez al año con material de referencia. | [12 empty] | Se realizara comprobaciones una vez al año con material de referencia.
86 | Desionizador | AUX V-17 | NA
87 | Probeta graduada 1000 mL | DIDÁCTIICO | M1 | NA | 1 g | 10000 g | 9336 | Cilíndricas | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | 9336 | DIDÁCTIICO
88 | Probeta graduada 1000 mL | DIDÁCTIICO | M1 | NA | 1 mg | 1000 g | 9335 | Cilíndricas | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | 9335 | DIDÁCTIICO
89 | Probeta graduada 1000 mL | DIDÁCTIICO | M1 | NA | NA | 5000 g | 11118066 | Cilíndrica | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | 23297 A | DIDÁCTIICO
90 | Probeta graduada 1000 mL | DIDÁCTIICO | M1 | NA | NA | 10000 g | 11118067 | Cilíndrica | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | 23297 B | DIDÁCTIICO
91 | Probeta graduada 1000 mL | DIDÁCTIICO | M1 | NA | NA | 20000 g | 11118068 | Cilíndrica | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | 23297 | DIDÁCTIICO
92 | Probeta graduada 1000 mL | DIDÁCTIICO | II | 0.1 g | 5 g | 12100 g | 1127010895 |  | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | DIDÁCTIICO
93 | Probeta graduada 1000 mL | DIDÁCTIICO | II | 2 g | 100 g | 30000 g | 2717279-7LF |  | Ranger | Masa | Laboratorio masa |  | DIDÁCTIICO
94 | Probeta graduada 1000 mL | DIDÁCTIICO | F1 | NA |  | 2000 g | 12398 | Cilíndricas | SIGMA | Masa | Laboratorio masa |  | DIDÁCTIICO
95 | Probeta graduada 1000 mL | DIDÁCTIICO | NA | 0.1 °C | (-)0.5°C | 52°C | 793999 |  | THERMO SCHNEIDER | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | DIDÁCTIICO
96 | Probeta graduada 1000 mL | DIDÁCTIICO | NA | 0.2 °C | 0°C | 50 °C | 6874 |  | No indica | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | DIDÁCTIICO
97 | Probeta graduada 1000 mL

## DATOS - LISTAS (hidden)
Actualizada la estampilla | Emoji | Calibración | Emoji | Fecha de vencimiento
Bien | 👍😄 |  | ⚠ Pendiente | 2023-01-01
Mal | 👎😪 |  | 👍😄 | 2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
2026-01-01
2026-02-01
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
2027-01-01
2027-02-01
2027-03-01
2027-04-01
2027-05-01
2027-06-01
2027-07-01
2027-08-01
2027-09-01
2027-10-01
2027-11-01
2027-12-01
2028-01-01
2028-02-01
2028-03-01
2028-04-01
2028-05-01
2028-06-01
2028-07-01
2028-08-01
2028-09-01
2028-10-01
2028-11-01
2028-12-01

## 2022 RT03-F22 (hidden)
PROGRAMA DE CONTROL, MANTENIMIENTO, COMPROBACIONES INTERMEDIAS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
AÑO: 2022 | [13 empty] | CALIBRACIÓN | [5 empty] | ROTULO | COMPROBACIÓN INTERMEDIA |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DOS VECES AL AÑO |  | OBSERVACIONES
N° | Equipo / Item | Código interno | Clase de exactitud | División de escala | Intervalo minimo o valor nominal | Intervalo máximo o valor máximo | Serie | Modelo | Marca | Magnitud | Ubicación | No de inventario SIC | Observaciones | Intervalo de calibración | Fecha y radicado soliciytud de calibrción al INM | Fecha de programación | Fecha de Realización | Certificado | Observaciones según certificado (N° certificado) | Actualización SI / NO | Fecha de programación | Fecha de realizado | N° de comprobación | fecha de programación dos veces al año | Fecha de realizado. | Generales y especificas
FECHA DE VENCIMIENTO
1 | Juego de pesas (17) | M - 001 | E2 | NA | 1 g | 10 000 g | 27129360 | Cilíndricas | Sartorius | Masa | Laboratorio Masa | 17255 |  |  |  | Proxima fecha de calibración 2024-10-14 | 2021-10-14 | 👍😄 | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 4786
2 | Juego de 28 pesas | M - 002 | F1 | NA | 1 mg | 5 000 g | 11119515 | Lámina-Cilíndricas | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio Masa | 23296 | Cámara de ajuste parte inferior |  | Radicados : SIC 20-16926 Radicado INM:20-693 2020-01-23 Radicado: INM 21-001047 2021-03-05 | 2021-10-01 a 2021-10-30 De acuerdo con el formato RT03-F44 el periodo de calibración es para Junio 2021
3 | Pesa individual | M - 003 | F1 | NA | NA | 10 000 g | 11119467 | Cilíndrica | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio Masa | 23296 - A | Cámara de ajuste parte inferior |  |  | Proxima Calibración 2024-05-31 . | 2021-05-31 |  | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5259
4 | Pesa individual | M - 004 | F1 | NA | NA | 20 000 g | 11119468 | Cilíndrica | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio Masa | 23296 - B | Cámara de ajuste parte inferior |  |  | Proxima calibracion 2024-10-07 | 2021-10-07 |  | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5488
5 | Balanza Digital | M - 005 | II | 0,1 g | 5 g | 35 000 g | 29605076 | SIW SDCP-1-35-HCE | Sartorius | Masa | Laboratorio Masa | 20898 |  |  |  | Proxima calibración 2023-05-19 | 2021-05-19 |  | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación # INM 5234
6 | Balanza Digital | M - 006 | II | 0,001 g | 0,1 g | 1 200 g | 31301283 | MSE 1203S-1CE-DE | Sartorius | Masa | Laboratorio Masa | 20893 |  |  |  | Proxima calibración 2022-05-18 | 2020-05-18 |  | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación. INM 4565
7 | Balanza Digital | M - 007 | I | 0,01 mg | 1 mg | 220 g | B444195367 | XPE-205 | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio Masa | 23319 |  |  |  | Proxima calibración 2023-05-06 | 2021-05-06 |  | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación INM 5218
8 | Balanza Digital | M - 008 | II | 0,001 g | 0,1 g | 1 200 g | 31301284 | MSE 1203S-1CE-DE | Sartorius | Masa | Laboratorio Masa | 20892 |  |  |  | Proxima calibración 2022-05-18 | 2020-05-18 |  | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación. INM 4566
9 | Balanza Digital | M - 009 | II | 0,1 g | 5 g | 35 000 g | 29605077 | SIW SDCP-1-35HCE | Sartorius | Masa | Laboratorio Masa | 20897 |  |  |  | Proxima calibración 2023-05-19 | 2021-05-19 |  | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación INM 5241
10 | Termohigrómetro Digital | M - 010 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 026.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Temperatura | Laboratorio Masa | 23320 | TEMPERATURA |  |  | Proxima calibración 2022-06-25 | 2021-06-25 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante, ± 0, 3 °C, en el intervalo de 0 a 40 °C INM 5284
| Termohigrómetro Digital | M - 010 | NA | 0.1% | 0% | 100% | 026.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Humedad | Laboratorio Masa | 23320 | HUMEDAD |  |  | Proxima calibración 2022-06-23 | 2021-06-23 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante, ± 2%, del 0 al 100% INM 5285
| Termohigrómetro Digital | M - 010 | 0.5 | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa | 026.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Presión | Laboratorio Masa | 23320 | PRESIÓN |  |  | Proxima calibración 2022-05-31 | 2021-05-31 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante. INM 5238
11 | Termohigrómetro Digital | M - 011 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 022.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Temperatura | Laboratorio Masa | 23321 | TEMPERATURA |  |  | Proxima calibración 2022-06-25 | 2021-06-25 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante ± 0, 3 °C, en el intervalo de 0 a 40 °C. INM 5286
11 | Termohigrómetro Digital | M - 011 | NA | 0.1% | 0% | 100% | 022.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Humedad | Laboratorio Masa | 23321 | HUMEDAD |  |  | Proxima calibración 2022-06-23 | 2021-06-23 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante ± 2%, del 0 al 100 %. INM 5287
11 | Termohigrómetro Digital | M - 011 | NA | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa | 022.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Presión | Laboratorio Masa | 23321 | PRESIÓN |  |  | Proxima calibración 2022-05-31 | 2021-05-31 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante. INM 5239
12 | Termohigrómetro Digital | M - 012 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 195.0616.0802.033 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Temperatura | Laboratorio Masa | 27710 | TEMPERATURA |  |  | Proxima calibración 2022-07-09 | 2021-07-09 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante ± 0, 3 °C, en el intervalo de 0 a 40 °C. # INM 5303
| Termohigrómetro Digital | M - 012 | NA | 0.1% | 0% | 100% | 195.0616.0802.033 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Humedad | Laboratorio Masa | 27710 | HUMEDAD |  |  | Proxima calibración 2022-07-07 | 2021-07-07 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante ± 2%, del 0 al 100 %. # INM 5304
| Termohigrómetro Digital | M - 012 | NA | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa | 195.0616.0802.033 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Presión | Laboratorio Masa | 27710 | PRESIÓN |  |  | Proxima calibración 2022-05-31 | 2021-05-31 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante. # INM 5240
13 | Termohigrómetro Digital | M - 013 | NA | 0.1°C | (-)20°C | 50°C | 194 0616.0802.033 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Temperatura | Laboratorio Masa | 27701 | TEMPERATURA |  |  | Proxima calibración 2022-05-12 | 2021-05-12 |  | Los resultados están conformes a los puntos solicitados # INM 4782
| Termohigrómetro Digital | M - 013 | NA | 0.1% | 0% | 100% | 194 0616.0802.033 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Humedad | Laboratorio Masa | 27701 | HUMEDAD |  |  | Proxima calibración 2022-05-13 | 2021-05-13 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante ± 2%, del 0 al 100 %. # INM 4783
| Termohigrómetro Digital | M - 013 | NA | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa | 194 0616.0802.033 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Presión | Laboratorio Masa | 27701 | PRESIÓN |  | Radicado 21000488 2021-02-08 | Proxima calibración 2022-10-22 | 2021-10-22 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante. # INM 5548
14 | Balanza Digital | M - 014 | II | 0,01 g | 0.01 g | 10 200 g | 34508523 | MSE 10202S-000-D0 | Sartorius | Masa | Laboratorio Masa | 27700 |  |  | RADICACION: 21000453 FECHA: 2021-02-04 10:36:31 INM COLOMBIA | Proxima calibración 2022-06-01 | 2020-06-01 |  | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación. # INM 4591
15 | Juego de pesas (5) | M - 015 | F1 | NA | 5 g | 5 000 g | NA | Cilíndricas | Rice Lake | Masa | Laboratorio Masa | 27696 | Pesas Viajeras 1 para calibrar balanzas en sitio |  |  | Proxima calibración 2023-09-03 | 2020-09-03 |  | Cumple con lo de finido en la NTC 2031 :2014 con respecto a los errores de indicación. INM 4694
16 | Juego de pesas (16) | M - 016 | F1 | NA | 1 g | 5 000 g | NA | Cilíndricas | Rice Lake | Masa | Laboratorio masa | 27695 | Pesas Viajeras 2 para calibrar balanzas en sitio |  | Radicado :SIC 20-16937 Radicado INM:20-693 | 2020-11-27 a 2020-12-31 Fecha de recepción del equipo 1 de Septiembre de 2021 Fecha de entrega del equipo (30 de septiembre de 2021)
17 | Balanza Digital | M - 017 | II | 0.1 | 5 g | 8 200 g | WB 18T0005 | PBJ 8200-1NM | Kern | Masa | Laboratorio Masa | 29810 | Equipo para ensayo de aptitud 2020(Objeto Retenido) |  | Radicado: INM 21-001047 2021-03-05 Se Realiza de nuevo solicitud de calibración por falta de un digito en el modelo. Radicado INM 21003134 | 2021-12-10-Al 2021-12-18
18 | Juego de pesas (16) | M - 018 | F1 | N/A | 1 g | 5 kg | 1913613 | Cilíndricas | Accurate | Masa | Laboratorio Masa | 29788 | Con cámara de ajuste en rosca desde 50 g a 5 kg para calibrar pesas. Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 |  | Radicado: INM 21-002419 2021-06-03 | 2021-11-29 al 2022-01-07 |  |  | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007
19 | Pesa Individual | M - 019 | E2 | N/A | N/A | 20 000 g | G 1938658 | Cilíndrica | Kern | Masa | Laboratorio Masa | 29998 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 |  |  | Proxima calibración 2024-09-02 | 2021-09-02 |  | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 #5407
20 | Pesa Individual | M - 020 | F1 | N/A | N/A | 20 000 g | G1934093 | Cilíndrica | Kern | Masa | Laboratorio Masa | 29752 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 |  |  | 2024-09-02 | 2021-09-02 |  | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5408
21 | Pesa Individual | M - 021 | F1 | N/A | N/A | 20 000 g | G1934095 | Cilíndrica | Kern | Masa | Laboratorio Masa | 29754 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 |  |  | 2024-09-02 | 2021-09-02 |  | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5410
22 | Pesa Individual | M - 022 | F1 | N/A | N/A | 20 000 g | G1934094 | Cilíndrica | Kern | Masa | Laboratorio Masa | 29753 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 |  |  | 2024-09-02 | 2021-09-02 |  | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5411
23 | Pesa Individual | M - 023 | F1 | N/A | N/A | 10 000 g | 1913624 | Cilíndrica | Accurate | Masa | Laboratorio Masa | 29750 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 |  |  | 2024-06-03 | 2021-06-03 |  | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 # 5264
24 | Pesa Individual | M - 024 | F1 | N/A | N/A | 10 000 g | 1913626 | Cilíndrica | Accurate | Masa | Laboratorio Masa | 29751 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 |  |  | 2024-05-31 | 2021-05-31 |  | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 Sin embargo la pesa evidencia una deriva de 17 mg con respecto a sus calibraciones # 5261
25 | Pesa Individual | M - 025 | F1 | N/A | N/A | 5 000 g | 1913622 | Cilíndrica | Accurate | Masa | Laboratorio Masa | 29755 | Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 |  |  | Proxima calibración 2024-06-08 | 2021-06-08 |  | Los resultados están dentro los EMP según la NTC 1848 :2007 INM 5266
26 | Juego de 12 pesas | M - 026 | F1 | N/A | 1 mg | 500 mg | 1913610 | Lámina | Accurate | Masa | Laboratorio Masa | 29756 | Ingreso al laboratorio 28 de agosto 2020 |  | Radicado: INM 21-001047 2021-03-05 | 2021-08-30 al 2021-09-25
27 | Recipiente Volumétrico | V - 001 | NA | 0.5 in3 | 5 Gal -15in3 | 5 Gal +15 in3 | 14-92812 | E3 | Seraphin | Volumen | Laboratorio Volumen | 23333 |  |  |  | Proxima calibración 2022-11-05
28 | Termohigrómetro Digital | V - 002 | NA | 0,1°C | (-)20°C | 50°C | 023.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Temperatura | Laboratorio Volumen | 23322 | TEMPERATURA |  |  | Proxima calibración 2022-06-23 | 2021-06-23 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante ± 0, 3 °C, en el intervalo de 0 a 40 °C INM 5288
| Termohigrómetro Digital | V - 002 | NA | 0.1% | 0% | 100% | 023.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Humedad | Laboratorio Volumen | 23322 | HUMEDAD |  |  | Proxima calibración 2022-06-25 | 2021-06-25 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante, ± 2%, del 0 al 100% INM 5289
| Termohigrómetro Digital | V - 002 | NA | 0,1 hPa | 300 hPa | 1300 hPa | 023.0714.0802.024 | OPUS 20 8120-10 THIP | Lufft | Presión | Laboratorio Volumen | 23322 | PRESIÓN |  |  | Proxima calibración 2022-05-31 | 2021-05-31 |  | El equipo presenta un buen comportamiento en su indicación con respecto a las tolerancias del fabricante. INM 5243
29 | Termómetro Digital | V - 003 | NA | 0,001°C | (-)150°C | 450°C | 022.1014.1212.005/PT 347980.004 | XP100 / 3120,540 | Lufft | Temperatura | Laboratorio Volumen | 23324 |  |  |  | Proxima calibración 2022-05-04 | 2021-05-04 |  | En el certificado se evidencia los 5 puntos solicitados de calibración 15 a 22 °C El termómetro tiene una resolución de 0, 001°C, la cual supera la resolución esperada de estos para el método que es de 0,1 °C, como se especifica en los numerales 6.1.2 y 6.1.3 de la Euramet cg. 21 Cumple INM # 5179
30 | Termómetro Digital | V - 004 | NA | 0,001°C | (-)150°C | 450°C | 004.0816.1212.006 / PT 347980.002 | XP100 / 3120,540 | Lufft | Temperatura | Laboratorio Volumen | 27702 |  |  |  | Proxima calibración 2022-05-04 | 2021-05-04 |  | En el certificado se evidencia los 5 puntos solicitados de calibración 15 a 22 °C El termómetro tiene una resolución de 0, 001°C, la cual supera la resolución esperada de estos para el método que es de 0,1 °C, como se especifica en los numerales 6.1.2 y 6.1.3 de la Euramet cg. 21 INM# 5178
31 | Recipiente Volumétrico | V - 005 | NA | 0.25 in3 | 5 Gal-15 in3 | 5 Gal+15 in3 | 16 -59357- 02 | Series M | Seraphin | Volumen | Laboratorio Volumen | 27707 |  |  |  | Proxima calibración 2022-12-17 | 2020-12-17 |  | La incertidumbre expandida es menor con respecto al certificado anterior. Se realiza solicitud corrección al INM, con el de que se corrigieran las unidades en el reporte de la indicación del instrumento de galones a militros. Se realiza una observación en el numeral 3 del certificado de calibración sobre la referencia normativa frente a la fórmula usada para determinar la densidad del aire. # 5053
32 | Recipiente Volumétrico | V - 006 | N/A | Por Rebose | 0,5 Gal - 2 L | 0,5 Gal - 2 L | 786 | 2020 | Conaserp S.A.S | Volumen | Laboratorio Volumen | 30096 | Recipiente por rebose. Ingreso al laboratorio 29 de julio 2020 |  |  | Pendiente de notificación de cha de calibración por parte del proveedor INM | 2020-03-05 |  | ILM20-CC49423-0, esta calibrado a una temperatura de: 20 °C ILM20-CC49429-0, esta calibrado a una temperatura de: 30 °C Este equipo es objeto retenido para realizar comprobaciones y verificación del método
33 | Balanza Digital | V - 007 | II | 0,01 g | 0,5 g | 8 100 g | 641587 | PS 8100.X2.M | Radwag | Volumen | Laboratorio Volumen | 30034 | Recipiente por rebose. Ingreso al laboratorio 28 agosto 2020 |  |  | Proxima calibración 2022-06-18 | 2021-06-18 |  | Con respecto a las especificaciones del fabricante cumple en la tres pruebas de calibración. INM 5270
34 | Balanza Digital | V - 008 | ll | 0,1 g | 5 g | 60 kg | 202046001 | FS60K0.1G | Vibra | Volumen | Laboratorio Volumen | 30095 | Recipiente por rebose. Ingreso al laboratorio 28 de agosto 2020 |  |  | Proxima calibración 2022-06-18 | 2021-06-18 |  | Con respecto a las especificaciones del fabricante cumple en la tres pruebas de calibración. INM 5275
35 | Termómetro Digital | V-009 | pt 100 ±(0,05% ¦t¦+ 0,10)°C | 0,01 °C | (-200~800 °C) | (-200~800 °C) | 21073057 | YET-710L | YOWEXA | Volumen | Laboratorio Volumen | PENDIENTE | Ingreso al laboratorio 2021-11-29 |  |  | Pendiente | 2021-11-22 |  | En el certificado se evidencia los 5 puntos solicitados de calibración 14,16,17,18 y 22 °C El termómetro tiene una resolución de 0, 01°C, la cual supera la resolución esperada de estos para el método que es de 0,1 °C, como se especifica en los numerales 6.1.2 y 6.1.3 de la Euramet cg. 21 Cumple T-6948
36 | Termómetro Digital | V-010 | pt 100 ±(0,05% ¦t¦+ 0,10)°C | 0,01 °C | (-200~800 °C) | (-200~800 °C) | 21073055 | YET-710L | YOWEXA | Volumen | Laboratorio Volumen | PENDIENTE | Ingreso al laboratorio 2021-11-29 |  |  | Pendiente | 2021-11-22 |  | En el certificado se evidencia los 5 puntos solicitados de calibración 14,16,17,18 y 22 °C El termómetro tiene una resolución de 0, 01°C, la cual supera la resolución esperada de estos para el método que es de 0,1 °C, como se especifica en los numerales 6.1.2 y 6.1.3 de la Euramet cg. 21 Cumple T-6950
37 | Termómetro Digital | V-011 | pt 100 ±(0,05% ¦t¦+ 0,10)°C | 0,01 °C | (-200~800 °C) | (-200~800 °C) | 21073067 | YET-710L | YOWEXA | Volumen | Laboratorio Volumen | PENDIENTE | Ingreso al laboratorio 2021-11-29 |  |  | Pendiente | 2021-11-22 |  | En el certificado se evidencia los 5 puntos solicitados de calibración 14,16,17,18 y 22 °C El termómetro tiene una resolución de 0, 01°C, la cual supera la resolución esperada de estos para el método que es de 0,1 °C, como se especifica en los numerales 6.1.2 y 6.1.3 de la Euramet cg. 21 Cumple T-6952
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 | Pipeta graduada | AUX V - 1 | AS | 0,05 mL | 0 mL | 5 mL | DE- M 20 | GRADUADA | Isolab | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-04 |  | ⚠ Pendiente | [5 empty] | 👍😄
71 | Pipeta graduada | AUX V - 2 | AS | 0,05 mL | 0 mL | 5 mL | 27760 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27760 |  | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-18 |  | ⚠ Pendiente | [5 empty] | 👍😄
72 | Pipeta graduada | AUX V - 3 | AS | 0,1 mL | 0 mL | 10 mL | DE-M 18 | GRADUADA | Isolab | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-18 |  | ⚠ Pendiente | [5 empty] | 👍😄
73 | Pipeta graduada | AUX V - 4 | AS | 0,1 mL | 0 mL | 10 mL | 27761 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27761 |  | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-04 |  | ⚠ Pendiente | [5 empty] | 👍😄
74 | Pipeta graduada | AUX V - 5 | AS | 0,1 mL | 0 mL | 25 mL | 27762 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27762 |  | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-04 |  | ⚠ Pendiente | [5 empty] | 👍😄
75 | Probeta graduada 100 mL | AUX V - 6 | B | 1 m L | 10 m L | 100 m L | MLP - 01 | GRADUADA | SIMAX | Volumen | Laboratorio Volumen | MLP 01 | Guardada | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-04 |  | ⚠ Pendiente | [5 empty] | 👍😄
76 | Probeta graduada 500 mL | AUX V - 7 | A | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27755 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27755 |  | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-03-19 |  | ⚠ Pendiente | [5 empty] | 👍😄
77 | Probeta graduada 2000 mL | AUX V - 8 | A | 20 mL | 200 mL | 2000 m L | 27751 | GRADUADA | SCHOTT DURAN | Volumen | Laboratorio Volumen | 27751 |  | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-01-01 |  | ⚠ Pendiente | [5 empty] | 👍😄
78 | Probeta graduada 500 mL | AUX V - 9 | A | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27757 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27757 | Guardada | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-03-19 |  | ⚠ Pendiente | [5 empty] | 👍😄
79 | Probeta graduada 500 mL | AUX V - 10 | A | 5 m L | 50 m L | 500 m L | 27758 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27758 | Guardada | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-01-01 |  | ⚠ Pendiente | [5 empty] | 👍😄
80 | Probeta graduada 1000 mL | AUX V - 11 | A | 10 m L | 100 mL | 1000 m L | 27759 | GRADUADA | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27759 |  | 2021-12-01 | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-01-01 |  | ⚠ Pendiente | [5 empty] | 👍😄
81 | Micrometro | AUX V - 12 | NA | 0,001 mm | 0 mm | 25,4 mm | 63091842 | 293-340-30 | MITUTOYO | LONGITUD | Laboratorio Volumen | 27708 | Guardado |  | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-05-27 |  | 👍😄 | [5 empty] | 👍😄
82 | Pie de rey | AUX V - 13 | NA | 0,01 mm | 0 mm | 200 mm | 16901291 | CD-8"ASX-B | MITUTOYO | LONGITUD | Laboratorio Volumen | 27709 |  |  | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-05-27 |  | 👍😄 | [5 empty] | 👍😄
83 | Cronometro | AUX V - 14 | N/A | 0,01 s | 0 h:00 min: 00 s | 9 h: 59 min: 59,99 s | 4044 | RS 1030 | RESEE | TIEMPO Y FRECUENCIA | Laboratorio Volumen | 29979 |  |  | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-12-02 |  | 👍😄 | [5 empty] | 👍😄
84 | Matrax | AUX V - 15 | A | N/A | 250 mL | 250 mL | 27765 | AFORADO | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen | 27765 | Guardado |  | RADICACION: 21000494-1 FECHA: 2021-04-15 | Proxima calibración 2022-02-18
85 | Conductivimetro | AUX V-16 | NA | 0,1-1µS/cm | 0 µS/cm | 199900 µS/cm | 1232165319 | FG3 51302909 | Mettler Toledo | Conductividad | Laboratorio Volumen | 23323 | Se realizara comprobaciones una vez al año con material de referencia. | [12 empty] | Se realizara comprobaciones una vez al año con material de referencia.
86 | Desionizador | AUX V-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 202109800 | BAY-01 | Mora Equipos | Volumen | Laboratorio Volumen | 30627
87 | Pipeta graduada | AUX V-18 | AS | 0,05 mL | 0,5 mL | 5 mL | 5295 | Graduada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
88 | Pipeta graduada | AUX V-19 | AS | 0,05 mL | 0,5 mL | 5 mL | 5294 | Graduada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
89 | Pipeta graduada | AUX V-20 | AS | 0,1 mL | 1 mL | 10 mL | 5293 | Graduada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
90 | Pipeta graduada | AUX V-21 | AS | 0,1 mL | 1 mL | 10 mL | 5292 | Graduada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
91 | Pipeta graduada | AUX V-22 | AS | 0,1 mL | 2 mL | 20 mL | 5291 | Graduada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
92 | Pipeta graduada | AUX V-23 | AS | 0,1 mL | 2 mL | 20 mL | 5292 | Graduada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
93 | Pipeta graduada | AUX V-24 | AS | 0,1 mL | 2 mL | 25 mL | 5289 | Graduada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
94 | Pipeta graduada | AUX V-25 | AS | 0,1 mL | 2 mL | 25 mL | 5288 | Graduada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
95 | Pipeta aforada | AUX V-26 | AS | N/A | 5 mL | N/A | 5287 | Aforada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
96 | Pipeta aforada | AUX V-27 | AS | N/A | 5 mL | N/A | 5286 | Aforada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
97 | Pipeta aforada | AUX V-28 | AS | N/A | 10 mL | N/A | 5285 | Aforada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
98 | Pipeta aforada | AUX V-29 | AS | N/A | 10 mL | N/A | 5284 | Aforada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
99 | Pipeta aforada | AUX V-30 | AS | N/A | 20 mL | N/A | 5297 | Aforada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
100 | Pipeta aforada | AUX V-31 | AS | N/A | 20 mL | N/A | 5298 | Aforada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
101 | Pipeta aforada | AUX V-32 | AS | N/A | 25 mL | N/A | 5282 | Aforada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
102 | Pipeta aforada | AUX V-33 | AS | N/A | 25 mL | N/A | 5283 | Aforada | Brand | Volumen | Laboratorio Volumen |  | Guardada
106 |  | DIDÁCTIICO | M1 | NA | 1 g | 10000 g | 9336 | Cilíndricas | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | 9336 | DIDÁCTIICO
107 |  | DIDÁCTIICO | M1 | NA | 1 mg | 1000 g | 9335 | Cilíndricas | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | 9335 | DIDÁCTIICO
108 |  | DIDÁCTIICO | M1 | NA | NA | 5000 g | 11118066 | Cilíndrica | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | 23297 A | DIDÁCTIICO
109 |  | DIDÁCTIICO | M1 | NA | NA | 10000 g | 11118067 | Cilíndrica | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | 23297 B | DIDÁCTIICO
110 |  | DIDÁCTIICO | M1 | NA | NA | 20000 g | 11118068 | Cilíndrica | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa | 23297 | DIDÁCTIICO
111 |  | DIDÁCTIICO | II | 0.1 g | 5 g | 12100 g | 1127010895 |  | Mettler Toledo | Masa | Laboratorio masa |  | DIDÁCTIICO
112 |  | DIDÁCTIICO | II | 2 g | 100 g | 30000 g | 2717279-7LF |  | Ranger | Masa | Laboratorio masa |  | DIDÁCTIICO
113 |  | DIDÁCTIICO | F1 | NA |  | 2000 g | 12398 | Cilíndricas | SIGMA | Masa | Laboratorio masa |  | DIDÁCTIICO
114 |  | DIDÁCTIICO | NA | 0.1 °C | (-)0.5°C | 52°C | 793999 |  | THERMO SCHNEIDER | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | DIDÁCTIICO
115 |  | DIDÁCTIICO | NA | 0.2 °C | 0°C | 50 °C | 6874 |  | No indica | Temperatura | Laboratorio Volumen |  | DIDÁCTIICO

## 2022 RT03-F22 (hidden)
PROGRAMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO, COMPROBACIONES INTERMEDIAS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
AÑO: 2022 | [13 empty] | CALIBRACIÓN | [7 empty] | COMPROBACIÓN INTERMEDIA |  |  | MANTENIMIENTO |  | OBSERVACIONES
N° | EQUIPO / ÍTEM | CÓDIGO INTERNO | CLASE DE EXACTITUD | DIVISIÓN DE ESCALA | INTERVALO MÍNIMO O VALOR NOMINAL | INTERVALO MÁXIMO O VALOR NOMINAL | SERIE | MODELO | MARCA | MAGNITUD | UBICACIÓN | No. INVENTARIO SIC | OBSERVACIONES | INTERVALO DE CALIBRACIÓN, SEGÚN EL FORMATO RT03-F44 | FECHA Y RADICADO SOLICITUD DE CALIBRACIÓN | FECHA DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN | CERTIFICADO | OBSERVACIONES | ACTUALIZACIÓN SI / NO | ROTULO (Actualización SI/NO) | FECHA DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN | N° DE COMPROBACIÓN | FECHA PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN. | GENERALES Y ESPECÍFICAS
[14 empty] | FECHA DE VENCIMIENTO | [10 empty] | 2022-05-31 2022-11-30
1 | Juego de pesas (17) | M - 001 | M-016 | M-017 | M-018 | M-019 | M-020 | M-021 | M-022 | Masa |  |  | Pesas patrón de refencia | 2024-10-01 |  | Proxima calibración 2024-10-14 |  |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
2 | Juego de 28 pesas | M - 002 | [7 empty] | Masa |  |  | Pesas patrón de trabajo para pesas | 2024-12-01 |  | Proxima calibración 2024-12-29 | 2021-12-29 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2023-12-12 |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
3 | Pesa individual | M - 003 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-05-01 |  | Proxima Calibración 2024-05-31 |  |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2022-11-30 | 2022-11-29 |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
4 | Pesa individual | M - 004 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-10-01 |  | Proxima calibracion 2024-10-07 |  |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2023-04-07 |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
5 | Balanza Digital | M - 005 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2023-05-01 |  | Proxima calibración 2023-05-19 |  |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2022-05-19 | 2022-05-18 |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
6 | Balanza Digital | M - 006 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2022-04-01 |  | Proxima calibración 2022-05-18 | 2022-04-07 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2023-04-07 |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
7 | Balanza Digital | M - 007 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2023-05-01 |  | Proxima calibración 2023-05-06 |  |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2022-05-19 | 2022-05-17 |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
8 | Balanza Digital | M - 008 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2022-04-01 |  | Proxima calibración 2022-05-18 | 2022-04-06 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2023-04-06 |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
9 | Balanza Digital | M - 009 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2023-05-01 |  | Proxima calibración 2023-05-19 | 2023-04-14 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2022-05-19 | 2022-05-18 |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
10 | Termohigrómetro Digital | M - 010 | [7 empty] | Temperatura |  |  | Temperatura | 2023-06-01 |  |  | 2022-06-03 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
| Termohigrómetro Digital | M - 010 | [7 empty] | Humedad |  |  | Humedad | 2023-06-01 |  |  | 2022-06-06 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
| Termohigrómetro Digital | M - 010 | [7 empty] | Presión |  |  | Presión | 2022-05-01 | 2022-02-10 Rad 2-22-000563-1 | Proxima calibración 2022-09-30 |  |  | Por progamacion internas del INM se calibrara en Septiembre 2022 |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
11 | Termohigrómetro Digital | M - 011 | [7 empty] | Temperatura |  |  | Temperatura | 2022-06-01 | 2022-02-10 Rad 2-22-000563-1 | Proxima calibración 2022-06-08 | 2022-05-23 |  |  |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
11 | Termohigrómetro Digital | M - 011 | [7 empty] | Humedad |  |  | Humedad | 2022-06-01 | 2022-02-10 Rad 2-22-000563-1 | Proxima calibración 2022-06-01 | 2022-05-17 |  |  |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
11 | Termohigrómetro Digital | M - 011 | [7 empty] | Presión |  |  | Presión | 2022-05-01 | 2022-02-10 Rad 2-22-000563-1 | Proxima calibración 2022-09-30 | 2021-05-31 |  |  |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
12 | Termohigrómetro Digital | M - 012 | [7 empty] | Temperatura |  |  | Temperatura | 2022-07-01 | 2022-02-10 Rad 2-22-000563-1 | Proxima calibración 2022-07-06 | 2022-12-22 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
| Termohigrómetro Digital | M - 012 | [7 empty] | Humedad |  |  | Humedad | 2022-06-01 | 2022-02-10 Rad 2-22-000563-1 | Proxima calibración 2022-06-29 | 2022-12-21 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
| Termohigrómetro Digital | M - 012 | [7 empty] | Presión |  |  | Presión | 2023-09-01 |  | Proxima calibración 2023-09-30 | 2022-10-18 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
13 | Termohigrómetro Digital | M - 013 | [7 empty] | Temperatura |  |  | Temperatura | 2022-05-01 | 2022-02-10 Rad 2-22-000563-1 | Proxima calibración 2022-06-01 | 2022-12-22 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
| Termohigrómetro Digital | M - 013 | [7 empty] | Humedad |  |  | Humedad | 2022-05-01 | 2022-02-10 Rad 2-22-000563-1 | Proxima calibración 2022-06-01 | 2022-12-21 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
| Termohigrómetro Digital | M - 013 | [7 empty] | Presión |  |  | Presión | 2023-09-01 |  | Proxima calibración 2023-09-30 | 2022-10-18 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
14 | Balanza Digital | M - 014 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-04-01 |  | Proxima calibración 2022-06-01 | 2022-04-21 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
15 | Juego de pesas (5) | M - 015 | [7 empty] | Masa |  |  | Pesas Viajeras 1 para calibrar balanzas en sitio | 2023-09-01 |  | Proxima calibración 2023-09-03 | 2020-09-03 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
16 | Juego de pesas (16) | M - 016 | [7 empty] | Masa |  |  | Pesas Viajeras 2 para calibrar balanzas en sitio |  |  | Proxima calibración 2024-11-09 | 2021-11-09 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
17 | Balanza Digital | M - 017 | [7 empty] | Masa |  |  | Equipo para ensayo de aptitud 2020(Objeto Retenido) |  |  | Proxima calibración 2022-12-13 | 2021-12-13 |  | Solicitar internamente calibración por SIC Calibra |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
18 | Juego de pesas (16) | M - 018 | [7 empty] | Masa |  |  | Camara de ajuste roscado | 2025-02-01 |  | Proxima calibración 2025-02-02 | 2022-02-02 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
19 | Pesa Individual | M - 019 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-09-01 |  | Proxima calibración 2024-09-02 | 2021-09-02 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
20 | Pesa Individual | M - 020 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-09-01 |  | Proxima calibración 2024-09-02 | 2021-09-02 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
21 | Pesa Individual | M - 021 (A) | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-09-01 |  | Proxima calibración 2024-09-02 | 2021-09-02 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
22 | Pesa Individual | M - 022 (B) | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-09-01 |  | Proxima calibración 2024-09-02 | 2021-09-02 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
23 | Pesa Individual | M - 023´(C) | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-06-01 |  | Proxima calibración 2024-06-03 | 2021-06-03 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
24 | Pesa Individual | M - 024 (D) | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-05-01 |  | Proxima calibración 2024-05-31 | 2021-05-31 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
25 | Pesa Individual | M - 025´(E) | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-06-01 |  | Proxima calibración 2024-06-08 | 2021-06-08 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
26 | Juego de 12 pesas | M - 026 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-06-01 |  | Proxima calibración 2024-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
27 | Recipiente Volumétrico | V - 001 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-02-10 2-22-00535-1 | Proxima calibración2022-11-18 | 2022-11-23 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
28 | Termohigrómetro Digital | V - 002 | [7 empty] | Temperatura |  |  |  | 2023-06-01 |  |  | 2022-06-07 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
| Termohigrómetro Digital | V - 002 | [7 empty] | Humedad |  |  |  | 2023-06-01 |  |  | 2022-06-06 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
| Termohigrómetro Digital | V - 002 | [7 empty] | Presión |  |  |  | 2023-09-01 |  | Proxima calibración 2023-09-30 | 2022-10-18 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
29 | Termómetro Digital | V - 003 | [7 empty] | Temperatura |  |  |  | 2023-02-01 |  | Proxima calibración 2023-02-16 | 2022-02-16 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
30 | Termómetro Digital | V - 004 | [7 empty] | Temperatura |  |  |  | 2023-04-01 |  | Proxima calibración 2023-04-20 | 2022-04-20 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
31 | Recipiente Volumétrico | V - 005 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-02-210 2-22-00535-1 | Proxima calibración2022-11-18 |  |  |  |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
32 | Recipiente Volumétrico | V - 006 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2022-05-18 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
33 | Balanza Digital | V - 007 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2023-04-01 |  | Proxima calibración 2023-06-21 | 2022-04-21 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2022-02-02 | 2022-02-02 |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
34 | Balanza Digital | V - 008 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2023-04-01 |  | Proxima calibración2023-06-28 | 2022-04-28 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2022-02-02 | 2022-02-02 |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
35 | Termómetro Digital | V-009 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2022-04-01 |  | Proxima calibración 2023-04-20 | 2022-04-20 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
36 | Termómetro Digital | V-010 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2022-04-01 |  | Proxima calibración 2023-04-20 | 2022-04-20 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
37 | Termómetro Digital | V-011 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2022-04-01 |  | Proxima calibración 2023-04-20 | 2022-04-20 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2022-05-31 2022-11-30 | 2022-05-31 2022-11-29
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 | Pipeta graduada | AUX V - 1 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-02-01 |  |  | 2022-02-14 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
52 | Pipeta graduada | AUX V - 2 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-03-01 |  |  | 2022-03-11 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
53 | Pipeta graduada | AUX V - 3 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-03-01 |  |  | 2022-03-15 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
54 | Pipeta graduada | AUX V - 4 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-05-01 |  |  | 2022-05-12 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
55 | Pipeta graduada | AUX V - 5 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-05-01 |  |  | 2022-05-10 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
56 | Probeta graduada 100 mL | AUX V - 6 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-01-01 |  |  | 2022-01-21 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
57 | Probeta graduada 500 mL | AUX V - 7 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-04-01 |  |  | 2022-04-05 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
58 | Probeta graduada 2000 mL | AUX V - 8 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-04-01 |  |  | 2022-04-13 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
59 | Probeta graduada 500 mL | AUX V - 9 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-04-01 |  |  | 2022-04-04 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
60 | Probeta graduada 500 mL | AUX V - 10 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-03-01 |  |  | 2022-03-29 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
61 | Probeta graduada 1000 mL | AUX V - 11 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-04-01 |  |  | 2022-04-08 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
62 | Micrometro | AUX V - 12 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2020-05-27 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
63 | Pie de rey | AUX V - 13 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2022-03-16 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
64 | Cronometro | AUX V - 14 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2022-12-01 |  |  | 2019-12-02 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
65 | Matrax | AUX V - 15 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-03-01 |  |  | 2022-03-25 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
66 | Conductivimetro | AUX V-16 | [7 empty] | Volumen | [10 empty] | 👍😄
67 | Desionizador | AUX V-17 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2023-08-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 👍😄
68 | Pipeta graduada | AUX V-18 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2028-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 👍😄
69 | Pipeta graduada | AUX V-19 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-10-01 |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 👍😄
70 | Pipeta graduada | AUX V-20 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta graduada | AUX V-21 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta graduada | AUX V-22 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta graduada | AUX V-23 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta graduada | AUX V-24 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta graduada | AUX V-25 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-26 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-27 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-28 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-29 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-08-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-30 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-31 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-32 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-33 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Probeta Graduada | AUX V-34 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👎😪
DIDÁCTIICO
DIDÁCTIICO
DIDÁCTIICO
DIDÁCTIICO
DIDÁCTIICO
DIDÁCTIICO
|  | DIDÁCTIICO | [20 empty] | Actualizada la estampilla | Emoji | Calibración | Emoji
|  | DIDÁCTIICO | [20 empty] | Bien | 👍😄 | ⚠ Pendiente
|  | DIDÁCTIICO | [20 empty] | Mal | 👎😪 | 👍😄
DIDÁCTIICO

## 2023 RT03-F22 (hidden)
PROGRAMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO, COMPROBACIONES INTERMEDIAS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
AÑO: 2023 | [13 empty] | CALIBRACIÓN | [7 empty] | COMPROBACIÓN INTERMEDIA |  |  | MANTENIMIENTO |  | OBSERVACIONES
N° | EQUIPO / ÍTEM | CÓDIGO INTERNO | CLASE DE EXACTITUD | DIVISIÓN DE ESCALA | INTERVALO MÍNIMO O VALOR NOMINAL | INTERVALO MÁXIMO O VALOR NOMINAL | SERIE | MODELO | MARCA | MAGNITUD | UBICACIÓN | No. INVENTARIO SIC | OBSERVACIONES | INTERVALO DE CALIBRACIÓN, SEGÚN EL FORMATO RT03-F44 | FECHA Y RADICADO SOLICITUD DE CALIBRACIÓN | FECHA DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN | CERTIFICADO | OBSERVACIONES | ACTUALIZACIÓN SI / NO | ROTULO (Actualización SI/NO) | FECHA DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN | N° DE COMPROBACIÓN | FECHA PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN. | GENERALES Y ESPECÍFICAS
FECHA DE VENCIMIENTO
1 | Juego de pesas (17) | M - 001 | M-016 | M-017 | M-018 | M-019 | M-020 | M-021 | M-022 | Masa |  |  | Pesas patrón de refencia | 2024-10-01 |  | 2024-10-11 AL 2024-11-26 |  |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
2 | Juego de 28 pesas | M - 002 | [7 empty] | Masa |  |  | Pesas patrón de trabajo para pesas | 2024-12-01 |  | 2024-10-11 AL 2024-11-26 |  |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2023-12-12 | 2023-12-12 |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
3 | Pesa individual | M - 003 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-05-01 |  | 2024-05-03 AL 2024-06-04 |  |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2022-11-30 | 2022-11-29 |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
4 | Pesa individual | M - 004 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-10-01 |  | 2024-09-27 AL 2024-10-22 |  |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
5 | Balanza Digital | M - 005 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-02-28 Rad 2-22-4220 | Proxima calibración 2025-04-14 | 2023-04-14 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2022-05-19 | 2022-05-18 |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
6 | Balanza Digital | M - 006 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-04-01 |  | Proxima calibración 2024-04-06 | 2022-04-07 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2023-05-12 | 2023-05-12 |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
7 | Balanza Digital | M - 007 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-02-28 Rad 2-22-4220 | Proxima calibración 2023-03-24 | 2023-03-30 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2023-05-12 | 2023-05-12 |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
8 | Balanza Digital | M - 008 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-04-01 |  | Proxima calibración 2024-04-07 | 2022-04-06 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
9 | Balanza Digital | M - 009 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-02-28 Rad 2-22-4220 | Proxima calibración 2023-04-05 | 2023-04-14 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2022-05-19 | 2022-05-18 |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
10 | Termohigrómetro Digital | M - 010 | [7 empty] | Temperatura |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2023-06-01 | 2023-03-15 Rad 2-22-4227 | Proxima calibración 2024-04-05 LABSIC | 2023-04-05 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
| Termohigrómetro Digital | M - 010 | [7 empty] | Humedad |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2023-06-01 | 2023-03-15 Rad 2-22-4227 | Proxima calibración 2024-04-03 LABSIC | 2023-04-03 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
| Termohigrómetro Digital | M - 010 | [7 empty] | Presión |  |  | INM | 2023-03-01 | 2023-02-10 Rad 2-22-4228 | Proxima calibración 2023-03-15 | 2023-03-28 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
11 | Termohigrómetro Digital | M - 011 | [7 empty] | Temperatura |  |  | Temperatura | 2022-06-01 | 2022-02-10 Rad 2-22-000563-1 | Proxima calibración 2024-03-27 | 2023-03-27 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
11 | Termohigrómetro Digital | M - 011 | [7 empty] | Humedad |  |  | Humedad | 2022-06-01 | 2022-02-10 Rad 2-22-000563-1 | Proxima calibración 2024-03-30 | 2023-03-30 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
11 | Termohigrómetro Digital | M - 011 | [7 empty] | Presión |  |  |  | 2022-05-01 | [6 empty] | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
12 | Termohigrómetro Digital | M - 012 | [7 empty] | Temperatura |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2022-07-01 | 2023-03-15 Rad 2-22-4227 | Proxima calibración 2024-03-29 LABSIC | 45027 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
| Termohigrómetro Digital | M - 012 | [7 empty] | Humedad |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2022-06-01 | 2023-03-15 Rad 2-22-4227 | Proxima calibración 2024-03-22 LABSIC | 45019 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
| Termohigrómetro Digital | M - 012 | [7 empty] | Presión |  |  | INM | 2023-03-01 | 2023-02-10 Rad 2-22-4228 | Proxima calibración 2024-03-15 | 45013 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
13 | Termohigrómetro Digital | M - 013 | [7 empty] | Temperatura |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2023-03-01 | 2023-03-15 Rad 2-22-4227 | Proxima calibración2024-04-26 LABSIC | 2023-04-24 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
| Termohigrómetro Digital | M - 013 | [7 empty] | Humedad |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2023-03-01 | 2023-03-15 Rad 2-22-4227 | Proxima calibración2024-04-19 LABSIC | 2023-05-08 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
| Termohigrómetro Digital | M - 013 | [7 empty] | Presión |  |  | INM | 2023-03-01 | 2023-02-10 Rad 2-22-4228 | Proxima calibración 2024-03-15 | 2023-03-28 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | N/A | N/A |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
14 | Balanza Digital | M - 014 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-04-01 |  | Proxima calibración 2024-04-14 | 2022-04-21 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
15 | Juego de pesas (5) | M - 015 | [7 empty] | Masa |  |  | Pesas Viajeras 1 para calibrar balanzas en sitio | 2023-04-01 | 2023-02-28 Rad 2-22-4220 | Proxima calibración 2026-05-04 | 2023-05-04 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
16 | Juego de pesas (16) | M - 016 | [7 empty] | Masa |  |  | Pesas Viajeras 2 para calibrar balanzas en sitio |  |  | Proxima calibración 2024-11-09 | 2021-11-09 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2023-06-27 |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27 | Se evidencia cada mes según la programación de calibración IPFNA
17 | Balanza Digital | M - 017 | [7 empty] | Masa |  |  | Equipo para ensayo de aptitud 2020(Objeto Retenido) |  |  |  | 2023-05-16 |  | Solicitar internamente calibración por SIC Calibra |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
18 | Juego de pesas (16) | M - 018 | [7 empty] | Masa |  |  | Camara de ajuste roscado | 2025-02-01 |  | Proxima calibración 2025-02-02 | 2022-02-02 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
19 | Pesa Individual | M - 019 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-09-01 |  | Proxima calibración 2024-09-02 | 2021-09-02 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
20 | Pesa Individual | M - 020 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-09-01 |  | Proxima calibración 2024-09-02 | 2021-09-02 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
21 | Pesa Individual | M - 021 (A) | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-09-01 |  | Proxima calibración 2024-09-02 | 2021-09-02 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
22 | Pesa Individual | M - 022 (B) | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-09-01 |  | Proxima calibración 2024-09-02 | 2021-09-02 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
23 | Pesa Individual | M - 023´(C) | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-06-01 |  | Proxima calibración 2024-06-03 | 2021-06-03 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
24 | Pesa Individual | M - 024 (D) | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-05-01 |  | Proxima calibración 2024-05-31 | 2021-05-31 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
25 | Pesa Individual | M - 025´(E) | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-06-01 |  | Proxima calibración 2024-06-08 | 2021-06-08 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
26 | Juego de 12 pesas | M - 026 | [7 empty] | Masa |  |  |  | 2024-06-01 |  | Proxima calibración 2024-11-16 | 2021-11-16 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
27 | Recipiente Volumétrico | V - 001 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
28 | Termohigrómetro Digital | V - 002 | [7 empty] | Temperatura |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2023-06-01 | 2023-03-15 Rad 2-22-4227 | Proxima calibración2024-04-26 LABSIC | 2023-04-24 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
| Termohigrómetro Digital | V - 002 | [7 empty] | Humedad |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2023-06-01 | 2023-03-15 Rad 2-22-4227 | Proxima calibración2024-04-19 LABSIC | 2023-05-08 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
| Termohigrómetro Digital | V - 002 | [7 empty] | Presión |  |  | INM | 2023-09-01 | 2023-02-10 Rad 2-22-4228 | Proxima calibración 2024-03-15 | 2023-03-28 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
29 | Termómetro Digital | V - 003 | [7 empty] | Temperatura |  |  |  | 2023-03-01 | Radicado INM 222-4218 | Proxima calibración 2024-03-03 | 2023-03-10 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
30 | Termómetro Digital | V - 004 | [7 empty] | Temperatura |  |  |  | 2023-03-01 | Radicado INM 222-4219 | Proxima calibración 2024-03-03 | 2023-03-15 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
31 | Recipiente Volumétrico | V - 005 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-02-210 2-22-00535-1 | Proxima calibración2022-11-18 | 2023-03-12 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
32 | Recipiente Volumétrico | V - 006 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2022-05-18 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
33 | Balanza Digital | V - 007 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-02-28 Rad 2-22-4220 | Proxima calibración 2024-04-14 | 2023-04-21 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2023-12-14 | 2023-12-12 |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
34 | Balanza Digital | V - 008 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-02-28 Rad 2-22-4220 | Proxima calibración 2024-04-21 | 2023-04-27 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 | 2023-12-14 |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27 | Pendiente
35 | Termómetro Digital | V-009 | [7 empty] | Volumen |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2023-05-01 | 2023-230065 | Proxima calibración 2024-05-19 LABSIC | 2023-05-19 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
36 | Termómetro Digital | V-010 | [7 empty] | Volumen |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2023-05-01 | 2023-233235 | Proxima calibración 2024-05-19 LABSIC | 2023-05-19 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
37 | Termómetro Digital | V-011 | [7 empty] | Volumen |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2023-05-01 | 2023-233237 | Proxima calibración 2024-05-19 LABSIC | 2023-05-19 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  | 2023-05-31 2023-11-30 | 2023-05-31 2023-11-27
38
39
40 | Baño térmico | TH-001 | [7 empty] | Temperatura |  |  | El equipo debe caracterizarse en un (1) año ya que es un equipo nuevo y no se tiene deriva. 2023-02-01 Se sigue al pendiente de la respuesta del INM a la fecha de calibración, El quipo no a sido utilizado desde 2022-12-05 | 2022-12-01 | 2022-04-21 // 22001830 2022-12-19 // 224225 | 2023-02-17 al 2023-03-08 | 2023-03-07 | INFORME 100850 | Fue caracterizado por el INM entregando informe con nùmero 100850
41 | Cámara climática | TH-002 | [7 empty] | Temperatura y Humedad |  |  | El equipo debe caracterizarse cada año ya que es un equipo nuevo y no se tiene deriva 2023-02-01 Se sigue al pendiente de la respuesta del INM a la fecha de calibración, Finalmente el INM no caracteriza la camara ya que la estructura tecnica no permite el cierre ermetico al ingresar la sonda de sus patrones. | 2023-02-01 | 2022-04-21 // 22001830 2022-12-19 // 224226 | 2023-05-28 | 2023-06-01 | MI-1278 MI-1279 | Se desarrollo un proceso contractual de contrataciòn por minima cuatia por medio del SECOP ll compra eficiente calibrado por el laboratorio Union Metrologica con certificados MI-1278 y MI-1279
42 | Termómetro patrón | TH-003 | [7 empty] | Temperatura |  |  |  | 2023-02-01 | 2022-12-16 // 224219 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 6560 | Se solicito calibración bajo numero de radicado del INM 224219 del 2022-12-16, Se esta al pendiente de la respuesta del INM a la fecha de calibración - (2023-02-01). |  |  | 02/06/2023 2023-06-28 2023-08-23 2023-11-20 2024-01-19 2024-03-19 | 02/06/2023 2023-06-28 2023-08-23 2023-11-20
43 | Termohigrómetro digital - patrón | TH-007 | [7 empty] | Temperatura y Humedad |  |  | El equipo ingresa sin estiquer de calibración del INM. | 2023-06-01 | 2022-12-16 // 224221 | 2023-02-10 al 2023-02-23 | 2023-02-16 2023-02-20 | 6531 6529 | Calibrado por el INM con los números 6529 (% hr) - 6531 (°C)
44 | Termohigrómetro digital - patrón | M-011 | [7 empty] | Temperatura y Humedad |  |  |  | 2023-05-01 | 2022-12-19 // 224227 | 2023-03-27 2023-03-30 | 2023-03-27 2023-03-30 | 6585 6595 | Calibrado por el INM con los números 6595 (% hr) - 6585 (°C)
45 | Termohigrómetro digital - testigo | TH-012 | [7 empty] | Temperatura y Humedad |  |  | Equipo usado para monitorear condiciones ambientales al momento de calibrar termohigrometros | 2023-09-01 |  |  |  |  | Este equipo sera calibrado por el laboratorio de la SIC
46 | Termohigrómetro digital - condiciones ambientales | TH-013 | [7 empty] | Temperatura y Humedad |  |  | Equipo usado para monitorear condiciones ambientales generales del laboratorio de temperatura y humedad | 2023-09-01 |  |  |  |  | Este equipo sera calibrado por el laboratorio de la SIC
47 | Termómetro auxiliar | TH-005 | [7 empty] | Temperatura |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2023-05-01 | POR SER aUXILIAR NO SE CALIBRA | POR SER aUXILIAR NO SE CALIBRA | POR SER aUXILIAR NO SE CALIBRA | POR SER aUXILIAR NO SE CALIBRA | Este equipo sera calibrado por el laboratorio de la SIC
48 | Termómetro auxiliar | TH-006 | [7 empty] | Temperatura |  |  | Calibración Interna con laboratorios SIC | 2023-05-01 | POR SER aUXILIAR NO SE CALIBRA | POR SER aUXILIAR NO SE CALIBRA | POR SER aUXILIAR NO SE CALIBRA | POR SER aUXILIAR NO SE CALIBRA | Este equipo sera calibrado por el laboratorio de la SIC |  | 👍😄
49 | Deshumidificador | TH-009 | [7 empty] | Temperatura y Humedad |  |  | El mantenimiento preventivo consiste en realizar limpieza general y exhaustiva
| Aire acondicionado | TH-010 | [7 empty] | Temperatura y Humedad |  |  | Las fechas de mantenimiento estan sujetas a lo que informe el Arquitecto Fabian Bedoya
| Congelador horizontal | TH-011 | [7 empty] | Temperatura |  |  | El mantenimiento preventivo consiste en realizar limpieza general y exhaustiva | 2027-02-01 |  |  | 2022-02-14 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄 |  |  |  |  | 2023-11-20
50 | [13 empty] | 2027-03-01 |  |  | 2022-03-11 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
51 | Pipeta graduada | AUX V - 1 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-03-01 |  |  | 2022-03-15 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
52 | Pipeta graduada | AUX V - 2 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-05-01 |  |  | 2022-05-12 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
53 | Pipeta graduada | AUX V - 3 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-05-01 |  |  | 2022-05-10 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
54 | Pipeta graduada | AUX V - 4 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-01-01 |  |  | 2022-01-21 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
55 | Pipeta graduada | AUX V - 5 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-04-01 |  |  | 2022-04-05 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
56 | Probeta graduada 100 mL | AUX V - 6 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-04-01 |  |  | 2022-04-13 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
57 | Probeta graduada 500 mL | AUX V - 7 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-04-01 |  |  | 2022-04-04 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
58 | Probeta graduada 2000 mL | AUX V - 8 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-03-01 |  |  | 2022-03-29 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
59 | Probeta graduada 500 mL | AUX V - 9 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-04-01 |  |  | 2022-04-08 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
60 | Probeta graduada 500 mL | AUX V - 10 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2020-05-27 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
61 | Probeta graduada 1000 mL | AUX V - 11 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2022-03-16 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
62 | Micrometro | AUX V - 12 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-27 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
63 | Pie de rey | AUX V - 13 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2027-03-01 |  |  | 2022-03-25 |  | Ver hoja de vida |  | 👍😄
64 | Cronometro | AUX V - 14 | [7 empty] | Volumen | [10 empty] | 👍😄
65 | Matrax | AUX V - 15 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2023-08-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 👍😄
66 | Conductivimetro | AUX V-16 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2028-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 👍😄
67 | Desionizador | AUX V-17 | [7 empty] | Volumen |  |  |  | 2026-10-01 |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 👍😄
68 | Pipeta graduada | AUX V-18 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 👍😄
69 | Pipeta graduada | AUX V-19 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 👍😄
70 | Pipeta graduada | AUX V-20 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta graduada | AUX V-21 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta graduada | AUX V-22 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta graduada | AUX V-23 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta graduada | AUX V-24 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta graduada | AUX V-25 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-26 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-27 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-08-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-28 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-29 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-30 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-31 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👍😄
| Pipeta aforada | AUX V-32 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada | 2026-09-01 |  |  | 2021-09-29 |  |  |  | 👎😪
| Pipeta aforada | AUX V-33 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada
| Probeta Graduada | AUX V-34 | [7 empty] | Volumen |  |  | Guardada
DIDÁCTIICO
DIDÁCTIICO
DIDÁCTIICO
DIDÁCTIICO
|  | DIDÁCTIICO | [20 empty] | Actualizada la estampilla | Emoji | Calibración | Emoji
|  | DIDÁCTIICO | [20 empty] | Bien | 👍😄 | ⚠ Pendiente
|  | DIDÁCTIICO | [20 empty] | Mal | 👎😪 | 👍😄
DIDÁCTIICO
DIDÁCTIICO
DIDÁCTIICO

## RT03-F22 Versión 9
|  |  | PROGRAMA DE CONTROL DE CALIBRACIONES, COMPROBACIONES INTERMEDIAS Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO | [14 empty] | CÓDIGO: RT03-F22
VERSIÓN: 9
FECHA: 2024-05-22
AÑO: |  |  |  |  | CALIBRACIÓN | [7 empty] | COMPROBACIÓN INTERMEDIA |  |  | MANTENIMIENTO |  | OBSERVACIONES
N° | EQUIPO / ÍTEM | CÓDIGO INTERNO | MAGNITUD | OBSERVACIONES | INTERVALO DE CALIBRACIÓN, SEGÚN EL FORMATO RT03-F44 | FECHA Y RADICADO SOLICITUD DE CALIBRACIÓN | FECHA DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN | DIAS DISPONIBLES | ESTADO | OBSERVACIONES | ROTULO (Actualización SI/NO) | FECHA DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN | N° DE COMPROBACIÓN | FECHA PROGRAMACIÓN | FECHA DE REALIZACIÓN. | GENERALES Y ESPECÍFICAS
1 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
2 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
3 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
4 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
5 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
6 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
7 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
8 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
9 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
10 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
[9 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
[9 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
11 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
[9 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
[9 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
12 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
[9 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
[9 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
13 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
[9 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
[9 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
14 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
15 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
16 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
17 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
18 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
19 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
20 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
21 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
22 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
23 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
24 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
25 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
26 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
27 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
28 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
29 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
30 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
31 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
32 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
33 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
34 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
35 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
36 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
37 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
38 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
39 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
40 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
41 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
42 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
43 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
44 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
45 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
46 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
47 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
48 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
49 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
50
51
52
53
54 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
55 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
56 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
57 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
58 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
59 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
60 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
61 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
62 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
63
64
65
66
85
86
87
88
89 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
90 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
91 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
92 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
93 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
94 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
95 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
96 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
97 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
98 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
99 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
100 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
101 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
102 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
103 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
104 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
105 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
106 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
107 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
108 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
109 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
110 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
111 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
112 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
113 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
114 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
115 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
116 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
117 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
118 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
119 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
120 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
121 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
122 | [8 empty] | -45434 | VENCIDO |  | 👍😄
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Formulas:
DIAS DISPONIBLES = [CALIBRACIÓN]-TODAY()
Note on G13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se puede tener en cuenta una fecha de referencia.