## DATOS PESAS PATRON (hidden)
Clase | Pesa usada | Marcación | Fabricante | Serial | Certificado | Valor nominal (g) | Error (mg) | Incertidumbre de calibración (mg) | Densidad kg/m3 | Incertidumbre de densidad kg/m3 | Densidad del aire kg/m3
E2 Sartorius | 1 pr E2 | AJS | Sartorius | 27129360 | 1230 | 1 | 0.006 | 0.01 | 8000 | 30
| 2 pr E2 | AKI | Sartorius | 27129360 | 1230 | 2 | 0.006 | 0.012 | 8000 | 30
| 2.prE2 | AKJ | Sartorius | 27129360 | 1230 | 2 | 0.013 | 0.012 | 8000 | 30
| 5 prE2 | AGU | Sartorius | 27129360 | 1230 | 5 | 0.002 | 0.016 | 8000 | 30
| 10prE2 | AH3 | Sartorius | 27129360 | 1230 | 10 | 0.004 | 0.02 | 8000 | 30
| 20prE2 | AJ1 | Sartorius | 27129360 | 1230 | 20 | 0.027 | 0.025 | 8000 | 30
| 20.prE2 | AKA | Sartorius | 27129360 | 1230 | 20 | 0.007 | 0.025 | 8000 | 30
| 50prE2 | AHL | Sartorius | 27129360 | 1230 | 50 | 0.03 | 0.03 | 8000 | 30
| 100prE2 | AJG | Sartorius | 27129360 | 1230 | 100 | 0.06 | 0.05 | 8000 | 30
| 200prE2 | ALZ | Sartorius | 27129360 | 1230 | 200 | 0.06 | 0.1 | 8000 | 30
| 200.prE2 | ALW | Sartorius | 27129360 | 1230 | 200 | 0.16 | 0.1 | 8000 | 30
| 500prE2 | ACT | Sartorius | 27129360 | 1230 | 500 | 0.35 | 0.25 | 8000 | 30
| 1000prE2 | ABN | Sartorius | 27129360 | 1230 | 1000 | 0.7 | 0.5 | 8000 | 30
| 2000prE2 | AC1 | Sartorius | 27129360 | 1230 | 2000 | 1.2 | 1 | 8000 | 30
| 2000.prE2 | ABY | Sartorius | 27129360 | 1230 | 2000 | 1.1 | 1 | 8000 | 30
| 5000prE2 | AB9 | Sartorius | 27129360 | 1230 | 5000 | 3.7 | 2.5 | 8000 | 30
| 10000prE2 | AAM | Sartorius | 27129360 | 1230 | 10000 | 8.7 | 5 | 8000 | 30
F1 Mettler toledo | 1cajaF1 | 1 | Mettler T | 11119515 | 100405 | 1 | 0.04 | 0.03 | 7950 | 140
| 2cajaF1 | 2 | Mettler T | 11119515 | 100405 | 2 | 0.04 | 0.04 | 7950 | 140
| 2.cajaF1 | 2* | Mettler T | 11119515 | 100405 | 2 | 0.06 | 0.04 | 7950 | 140
| 5cajaF1 | 5 | Mettler T | 11119515 | 100405 | 5 | 0 | 0.05 | 7950 | 140
| 10cajaF1 | 10 | Mettler T | 11119515 | 100405 | 10 | 0.05 | 0.06 | 7950 | 140
| 20cajaF1 | 20 | Mettler T | 11119515 | 100405 | 20 | 0.08 | 0.08 | 7950 | 140
| 20.cajaF1 | 20* | Mettler T | 11119515 | 100405 | 20 | 0.07 | 0.08 | 7950 | 140
| 50cajaF1 | 50 | Mettler T | 11119515 | 100405 | 50 | 0.19 | 0.1 | 7950 | 140
| 100cajaF1 | 100 | Mettler T | 11119515 | 100405 | 100 | 0.13 | 0.16 | 7950 | 140
| 200cajaF1 | 200 | Mettler T | 11119515 | 100405 | 200 | 0.3 | 0.3 | 7950 | 140
| 200.cajaF1 | 200* | Mettler T | 11119515 | 100405 | 200 | 0.2 | 0.3 | 7950 | 140
| 500cajaF1 | 500 | Mettler T | 11119515 | 100405 | 500 | 0.8 | 0.8 | 7950 | 140
| 1000cajaF1 | 1 | Mettler T | 11119515 | 100405 | 1000 | 1.9 | 1.6 | 7950 | 140
| 2000cajaF1 | 2 | Mettler T | 11119515 | 100405 | 2000 | 2 | 3 | 7950 | 140
| 2000.cajaF1 | 2* | Mettler T | 11119515 | 100405 | 2000 | 2.2 | 3 | 7950 | 140
| 5000cajaF1 | 5 | Mettler T | 11119515 | 100405 | 5000 | 5.9 | 8 | 7950 | 140
| 10000cajaF1 | 10 | Mettler T
| 20000cajaF1 | 20 | Mettler T
F1 Rice lake | 1maderaF1 | No porta | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 1 | 0.04 | 0.033 | 7950 | 140 | 0.8823
| 2maderaF1 | No porta | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 2 | 0.04 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.882
| 2.maderaF1 | punto | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 2 | 0.054 | 0.04 | 7950 | 140 | 0.8819
| 5maderaF1 | No porta | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 5 | 0.088 | 0.053 | 7840 | 140 | 0.882
| 10maderaF1 | No porta | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 10 | 0.088 | 0.067 | 7840 | 140 | 0.8821
| 20maderaF1 | No porta | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 20 | 0.093 | 0.083 | 7840 | 140 | 0.8823
| 20.maderaF1 | punto | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 20 | 0.091 | 0.083 | 7840 | 140 | 0.8824
| 50maderaF1 | No porta | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 50 | 0.08 | 0.1 | 7840 | 140 | 0.8824
| 100maderaF1 | No porta | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 100 | 0.08 | 0.17 | 7840 | 140 | 0.8854
| 200maderaF1 | No porta | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 200 | 0.29 | 0.33 | 7840 | 140 | 0.8852
| 200.maderaF1 | punto | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 200 | 0.33 | 0.33 | 7840 | 140 | 0.885
| 500maderaF1 | No porta | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 500 | 0.94 | 0.83 | 7840 | 140 | 0.8854
| 1000maderaF1 | No porta | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 1000 | 0 | 1.7 | 7840 | 140 | 0.8845
| 2000maderaF1 | No porta | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 2000 | 3 | 3.3 | 7840 | 140 | 0.8843
| 2000.maderaF1 | punto | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 2000 | 3.9 | 3.3 | 7840 | 140 | 0.8841
| 5000maderaF1 | No porta | Rice Lake | No identifica | Cap-376-16 | 5000 | 7.7 | 8.3 | 7840 | 140 | 0.8837

## 1 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | AJS |  | Serial | 11119515 | Marcación | 1
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 1 | g
Valor Nominal mNr |  | 1 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.006 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.01 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | B444195367
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 1e-05 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | 20.5 | Humedad relativa (%rH) |  | 57 | Presión (hPa) | 751.7
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final |  | Temperatura (°C) |  | 20.7 | Humedad relativa (%rH) |  | 57.6 | Presión (hPa) | 751.3
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio | 1: 0
| Desviación s | 1: 0
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.6; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.88531 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 57.3; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.075257 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 751.5; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 0 | g | 1 | g | -2.474e-07 |  | -0.0002474 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.005; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.0057735; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.0076376; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.075257; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.00034602 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.0086672 | mg
Resolución balanza |  | 0.0040825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 0.017334 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
1 | 0.006 | -0.0002474 | 1 | -0.0057526 | mg | 1 |  | 0.017334 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 2 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | AKI |  | Serial | 11119515 | Marcación | 2
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 2 | g
Valor Nominal mNr |  | 2 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.006 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.012 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | B444195367
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 1e-05 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | 20.8 | Humedad relativa (%rH) |  | 56.8 | Presión (hPa) | 751.8
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final |  | Temperatura (°C) |  | 20.7 | Humedad relativa (%rH) |  | 56.9 | Presión (hPa) | 750.3
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio | 1: 0
| Desviación s | 1: 0
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.75; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.88431 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 56.85; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.075172 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 751.05; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 0 | g | 2 | g | -2.4818e-07 |  | -0.00049637 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.006; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.0069282; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.0091652; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.075172; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.00069424 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.010057 | mg
Resolución balanza |  | 0.0040825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 0.020115 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
2 | 0.006 | -0.00049637 | 2 | -0.0055036 | mg | 2 |  | 0.020115 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 2+ g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | AKJ |  | Serial | 11119515 | Marcación | 2*
Certificado N° | 100405 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 2 | g
Valor Nominal mNr |  | 2 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.013 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.012 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | B444195367
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 1e-05 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | 0 | Humedad relativa (%rH) |  | 57.3 | Presión (hPa) | 749.9
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final |  | Temperatura (°C) |  | 20.9 | Humedad relativa (%rH) |  | 57.8 | Presión (hPa) | 749.7
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-06 | 5e-06
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-06 | 5e-06
| Promedio | 1: 1.6667e-06
| Desviación s | 1: 2.582e-06
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 10.45; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.91786 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 57.55; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.078024 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 749.8; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 1.6667e-06 | g | 2 | g | -2.2181e-07 |  | 0.0012231 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0.0010541; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.006; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.0069282; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.0091652; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.078024; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.00062031 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.010108 | mg
Resolución balanza |  | 0.0040825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 0.020215 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
2 | 0.013 | 0.0012231 | 2 | -0.014223 | mg | 2 |  | 0.020215 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 5 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | AGU |  | Serial | 11119515 | Marcación | 5
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 5 | g
Valor Nominal mNr |  | 5 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.002 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.016 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | B444195367
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 1e-05 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | 20.4 | Humedad relativa (%rH) |  | 54.1 | Presión (hPa) | 746.2
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final |  | Temperatura (°C) |  | 20.7 | Humedad relativa (%rH) |  | 52 | Presión (hPa) | 748.1
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | 5e-06
|  | 0 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | 5e-06
| Promedio | 1: 1.6667e-06
| Desviación s | 1: 2.582e-06
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.55; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.88077 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 53.05; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.074871 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 747.15; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 1.6667e-06 | g | 5 | g | -2.5096e-07 |  | 0.00041184 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0.0010541; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.008; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.0092376; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.01222; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.074871; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.0017552 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.013046 | mg
Resolución balanza |  | 0.0040825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 0.026092 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
5 | 0.002 | 0.00041184 | 5 | -0.0024118 | mg | 5 |  | 0.026092 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 10 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | AH3 |  | Serial | 11119515 | Marcación | 10
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 10 | g
Valor Nominal mNr |  | 10 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.004 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.02 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | B444195367
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 1e-05 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | 20.4 | Humedad relativa (%rH) |  | 54.7 | Presión (hPa) | 747.9
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 3e-05
| B | 1e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final |  | Temperatura (°C) |  | 20.5 | Humedad relativa (%rH) |  | 54.2 | Presión (hPa) | 748
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1e-05 | 1.5e-05 | 2e-05 | 2.5e-05 | 2e-05 | 2.5e-05
|  | 1e-05 | 1.5e-05 | 2e-05 | 2.5e-05 | 2e-05 | 2.5e-05
| Promedio | 1: 1.9167e-05
| Desviación s | 1: 5.8452e-06
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.45; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.88191 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 54.45; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.074968 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 747.95; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 1.9167e-05 | g | 10 | g | -2.5007e-07 |  | 0.016666 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0.0023863; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.01; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.011547; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.015275; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.074968; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.0034978 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.016369 | mg
Resolución balanza |  | 0.0040825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 0.032737 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
10 | 0.004 | 0.016666 | 10 | -0.020666 | mg | 10 |  | 0.032737 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 20 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | AJ1 |  | Serial | 11119515 | Marcación | 20
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 20 | g
Valor Nominal mNr |  | 20 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.027 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.025 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | B444195367
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 1e-05 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | 20.6 | Humedad relativa (%rH) |  | 54.4 | Presión (hPa) | 748.1
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 3e-05
| B | 2e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final |  | Temperatura (°C) |  | 20.5 | Humedad relativa (%rH) |  | 51.8 | Presión (hPa) | 748.3
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2e-05 | 2e-05 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 2e-05 | 2.5e-05
|  | 2e-05 | 2e-05 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 2e-05 | 2.5e-05
| Promedio | 1: 2.25e-05
| Desviación s | 1: 2.7386e-06
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.55; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.88201 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 53.1; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.074977 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 748.2; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 2.25e-05 | g | 20 | g | -2.4999e-07 |  | 0.0175 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0.001118; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.0125; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.014434; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.019094; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.074977; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.0069932 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.02077 | mg
Resolución balanza |  | 0.0040825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 0.041541 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
20 | 0.027 | 0.0175 | 20 | -0.0445 | mg | 20 |  | 0.041541 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 20+ g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | AKA |  | Serial | 11119515 | Marcación | 20*
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 20 | g
Valor Nominal mNr |  | 20 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.007 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.025 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | B444195367
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 1e-05 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | 20.5 | Humedad relativa (%rH) |  | 50.5 | Presión (hPa) | 748
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 2e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
| B | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-05
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final |  | Temperatura (°C) |  | 20.5 | Humedad relativa (%rH) |  | 53.5 | Presión (hPa) | 748.1
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2e-05 | 1.5e-05 | 2e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 2e-05
|  | 2e-05 | 1.5e-05 | 2e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 2e-05
| Promedio | 1: 1.75e-05
| Desviación s | 1: 2.7386e-06
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.5; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.88212 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 52; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.074986 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 748.05; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 1.75e-05 | g | 20 | g | -2.499e-07 |  | 0.012502 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0.001118; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.0125; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.014434; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.019094; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.074986; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.0069908 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.020769 | mg
Resolución balanza |  | 0.0040825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 0.041539 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
20 | 0.007 | 0.012502 | 20 | -0.019502 | mg | 20 |  | 0.041539 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 50 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | AHL |  | Serial | 11119515 | Marcación | 50
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 50 | g
Valor Nominal mNr |  | 50 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.03 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.03 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | B444195367
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 1e-05 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | 20.4 | Humedad relativa (%rH) |  | 51.4 | Presión (hPa) | 748.2
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0.0001 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00011 | 0.0001 | 0.0001
| B | 0.0001 | 0.0001 | 0.00011 | 0.00011 | 0.0001 | 0.0001
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final |  | Temperatura (°C) |  | 20.4 | Humedad relativa (%rH) |  | 51.2 | Presión (hPa) | 748.3
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0001 | 0.000105 | 0.00011 | 0.00011 | 0.0001 | 0.0001
|  | 0.0001 | 0.000105 | 0.00011 | 0.00011 | 0.0001 | 0.0001
| Promedio | 1: 0.00010417
| Desviación s | 1: 4.916e-06
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.4; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.88277 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 51.3; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.075041 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 748.25; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 0.00010417 | g | 50 | g | -2.494e-07 |  | 0.091697 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0.0020069; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.015; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.017321; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.022913; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.075041; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.017441 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.029153 | mg
Resolución balanza |  | 0.0040825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 0.058306 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
50 | 0.03 | 0.091697 | 50.0001 | -0.1217 | mg | 50 |  | 0.058306 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 100 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | AJG |  | Serial | 11119515 | Marcación | 100
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 100 | g
Valor Nominal mNr |  | 100 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.06 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.05 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | B444195367
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 1e-05 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | 20.3 | Humedad relativa (%rH) |  | 44.5 | Presión (hPa) | 751.2
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0.00013 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00013
| B | 0.00013 | 0.00013 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final |  | Temperatura (°C) |  | 20.1 | Humedad relativa (%rH) |  | 48 | Presión (hPa) | 751.2
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.00013 | 0.000125 | 0.00012 | 0.000125 | 0.00013 | 0.00013
|  | 0.00013 | 0.000125 | 0.00012 | 0.000125 | 0.00013 | 0.00013
| Promedio | 1: 0.00012667
| Desviación s | 1: 4.0825e-06
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.2; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.88748 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 46.25; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.075441 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 751.2; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 0.00012667 | g | 100.0001 | g | -2.4569e-07 |  | 0.1021 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0.0016667; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.025; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.028868; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.038188; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.075441; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.034362 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.051561 | mg
Resolución balanza |  | 0.0040825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 0.10312 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
100 | 0.06 | 0.1021 | 100.0002 | -0.1621 | mg | 100 |  | 0.10312 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 200 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | ALW |  | Serial | 11119515 | Marcación | 200
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 200 | g
Valor Nominal mNr |  | 200 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.16 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.1 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | B444195367
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 1e-05 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | 20.3 | Humedad relativa (%rH) |  | 48.5 | Presión (hPa) | 751.2
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0.00016 | 0.00016 | 0.00014 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00016
| B | 0.00016 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00014 | 0.00016 | 0.00016
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final |  | Temperatura (°C) |  | 20 | Humedad relativa (%rH) |  | 51.3 | Presión (hPa) | 751.2
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.00016 | 0.000155 | 0.000145 | 0.000145 | 0.000155 | 0.00016
|  | 0.00016 | 0.000155 | 0.000145 | 0.000145 | 0.000155 | 0.00016
| Promedio | 1: 0.00015333
| Desviación s | 1: 6.8313e-06
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.15; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.88726 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 49.9; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.075423 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 751.2; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 0.00015333 | g | 200.0002 | g | -2.4587e-07 |  | 0.10416 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0.0027889; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.05; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.057735; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.076376; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.075423; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.068773 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.1029 | mg
Resolución balanza |  | 0.0040825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 0.20579 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
200 | 0.16 | 0.10416 | 200.0003 | -0.26416 | mg | 200 |  | 0.20579 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 200+ g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | ALZ |  | Serial | 11119515 | Marcación | 200*
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 200 | g
Valor Nominal mNr |  | 200 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.06 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.1 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | B444195367
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 1e-05 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | 20 | Humedad relativa (%rH) |  | 51.3 | Presión (hPa) | 751.2
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0.00036 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00035
| B | 0.00036 | 0.00036 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00034
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final |  | Temperatura (°C) |  | 20.1 | Humedad relativa (%rH) |  | 51.6 | Presión (hPa) | 751.1
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.00036 | 0.000355 | 0.000345 | 0.00034 | 0.00034 | 0.000345
|  | 0.00036 | 0.000355 | 0.000345 | 0.00034 | 0.00034 | 0.000345
| Promedio | 1: 0.0003475
| Desviación s | 1: 8.2158e-06
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.05; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.88737 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 51.45; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.075432 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 751.15; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 0.0003475 | g | 200.0001 | g | -2.4578e-07 |  | 0.29834 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0.0033541; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.05; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.057735; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.076376; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.075432; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.068748 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.1029 | mg
Resolución balanza |  | 0.0040825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 0.20579 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
200 | 0.06 | 0.29834 | 200.0004 | -0.35834 | mg | 200 |  | 0.20579 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 500 g (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | ACT |  | Serial | 11119515 | Marcación | 500
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 500 | g
Valor Nominal mNr |  | 500 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.35 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.25 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | 31301283/20893
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 0.001 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial | 10 h 00 min | Temperatura (°C) |  | 20.3 | Humedad relativa (%rH) |  | 57.1 | Presión (hPa) | 751.8
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final | 10 h 42 min | Temperatura (°C) |  | 20.6 | Humedad relativa (%rH) |  | 50.7 | Presión (hPa) | 751.8
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio | 1: 0
| Desviación s | 1: 0
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.45; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.88654 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 53.9; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.075361 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 751.8; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 0 | g | 500.0004 | g | -2.4643e-07 |  | -0.12322 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.125; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.14434; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.19094; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.075361; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.17233 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.48252 | mg
Resolución balanza |  | 0.40825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 0.96503 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
500 | 0.35 | -0.12322 | 500.0002 | -0.22678 | mg | 500 |  | 0.96503 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 1 kg (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | ABN |  | Serial | 11119515 | Marcación | 1
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 1000 | g
Valor Nominal mNr |  | 1000 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 0.7 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 0.5 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | 31301283/20893
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 0.001 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial | 10 h 44 min | Temperatura (°C) |  | 20.6 | Humedad relativa (%rH) |  | 50.7 | Presión (hPa) | 751.8
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | -0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | -0.001
Hora final | 11 h 15 min | Temperatura (°C) |  | 20.5 | Humedad relativa (%rH) |  | 57 | Presión (hPa) | 751.7
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | -0.0005 | 0 | -0.0005 | 0 | 0 | -0.0005
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0005
| Promedio | 1: 0.00025
| Desviación s | 1: 0.00027386
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.55; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.88614 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 53.85; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.075328 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 751.75; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 0.00025 | g | 1000.0007 | g | -2.4674e-07 |  | 0.0032582 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0.1118; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.25; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.28868; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.38188; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.075328; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.34509 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 0.6664 | mg
Resolución balanza |  | 0.40825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 1.3328 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
1000 | 0.7 | 0.0032582 | 1000.0007 | -0.70326 | mg | 1000 |  | 1.3328 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 2 kg (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | AC1 |  | Serial | 11119515 | Marcación | 2
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 2 | g
Valor Nominal mNr |  | 2000 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 1.2 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 1 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | 34508523
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 0.01 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial | 11 h 18 min | Temperatura (°C) |  | 20.5 | Humedad relativa (%rH) |  | 57 | Presión (hPa) | 751.7
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final | 11 h 40 | Temperatura (°C) |  | 20.7 | Humedad relativa (%rH) |  | 57 | Presión (hPa) | 751.4
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio | 1: 0
| Desviación s | 1: 0
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 20.6; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.8854 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 57; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.075265 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 751.55; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 0 | g | 2000.0012 | g | -2.4733e-07 |  | -0.49466 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.5; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.57735; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.76376; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.075265; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.69184 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 4.2105 | mg
Resolución balanza |  | 4.0825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 8.4211 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
2000 | 1.2 | -0.49466 | 2000.0007 | -0.70534 | mg | 2000 |  | 8.4211 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## 2+ kg (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad | Bogotá. D.C. | Fecha de Recepción | 2017-03-10 |  | Solicitante | Laboratorio SIC | Dirección | AV. Cra. 50 N0. 26-55 5°
Lugar de Calibración | Laboratorio SIC | Fecha de calibración | 2017-03-13 |  | Informe No. | 001 | No. de pesas a calibrar | 16
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase | E2 | Fabricante | Mettler Toledo |  | Clase | F1 | Fabricante | Mettler Toledo
Serial | 27129360 | Marcación | ABY |  | Serial | 11119515 | Marcación | 2*
Certificado N° | 1230 | Fecha Certificado | 2016-09-18 |  | Valor Nominal mNt |  | 2 | g
Valor Nominal mNr |  | 2000 | g |  | Densidad ρt |  | 7950 | kg/m3
Error er |  | 1.1 | mg |  | Incertidumbre de densidad U(ρt) |  | 140 | kg/m3
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2) |  | 1 | mg
Densidad ρr |  | 8000 | kg/m3 |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  | 30 | kg/m3 |  | Fabricante | Mettler Toledo | Serial | 34508523
Densidad Aire en calibración ρa1 |  | 0.89077 | kg/m3 |  | Resolución d |  | 0.01 | g
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante | Lufft | Serie | 02607140802024 | Certificado N° | 1996 / 1999 / 2148 |  | Fecha Certificado | 2016-07-29
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) | 0.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 1.7 | Presión (hPa) | 0.064
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial | 10 h 42 min | Temperatura (°C) |  | 20.7 | Humedad relativa (%rH) |  | 57 | Presión (hPa) | 751.4
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora final |  | Temperatura (°C) |  | 24.2 | Humedad relativa (%rH) |  | 47 | Presión (hPa) | 748.5
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Promedio | 1: 0
| Desviación s | 1: 0
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: 22.45; 4: Densidad aire ρa; 6: 0.87784 | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: 52; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: 0.074622 | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: 749.95; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| 0 | g | 2000.0011 | g | -2.5327e-07 |  | -0.50655 | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: 0; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0.5; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0.57735; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0.76376; 2: mg
Densidad aire |  | 1: 0.074622; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 70; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 15; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | 0.70856 | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | 4.2133 | mg
Resolución balanza |  | 4.0825 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | 8.4266 | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2; 5 to 6
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
2000 | 1.1 | -0.50655 | 2000.0006 | -0.59345 | mg | 2000 |  | 8.4266 | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## VERIFICACION DE PESAS
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE PESAS
Ciudad |  | Fecha de Recepción |  |  | Solicitante |  | Dirección
Lugar de Verificación |  | Fecha de verificación |  |  | Informe No. |  | No. de pesas a verificar
DATOS DE LA PESA DE REFERENCIA |  |  |  |  | DATOS DE LA PESA DE PRUEBA
Clase |  | Fabricante |  |  | Clase |  | Fabricante
Serial |  | Marcación |  |  | Serial |  | Marcación
Certificado N° |  | Fecha Certificado |  |  | Valor Nominal mNt
Valor Nominal mNr |  |  |  |  | Densidad ρt
Error er |  |  |  |  | Incertidumbre de densidad U(ρt)
Incertidumbre de calibración U(mcr) (k=2)
Densidad ρr |  |  |  |  | DATOS DE LA BALANZA
Incertidumbre de densidad u(ρr) |  |  |  |  | Fabricante |  | Serial
Densidad Aire en calibración ρa1 |  |  |  |  | Resolución d
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
Fabricante |  | Serie |  | Certificado N° |  |  | Fecha Certificado
Incertidumbres U(k=2) |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
CICLOS DE PESAJE
Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  |  | Humedad relativa (%rH) |  |  | Presión (hPa)
Número de Ciclos n | 6 | INDICACIONES (g)
Ciclo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Carga | A
B
B
A
Hora final |  | INDICACIONES (g) 1: Temperatura (°C); INDICACIONES (g) 4: Humedad relativa (%rH) | Presión (hPa)
ANÁLISIS DE DATOS
PROMEDIOS (g)
| Ciclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Promedio | 1: #DIV/0!
| Desviación s | 1: #DIV/0!
CÁLCULO DENSIDAD DEL AIRE
| Magnitud | 2: Promedios
| Temperatura (°C) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire ρa; 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Humedad relativa (%rH) | 2: #DIV/0!; 4: Incertidumbre densidad aire u(ρa); 6: #DIV/0! | kg.m-3
| Presión (hPa) | 2: #DIV/0!; 4: Densidad aire convencional ρ0; 6: 1.2 | kg.m-3
DIFERENCIA PROMEDIO DE LA MASA CONVENCIONAL
| Promedio Indicación |  | Masa convencional de referencia mcr |  | Corrección empuje aire | C | Diferencia masa convencional
| #DIV/0! | g | 0 | g | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud |  | 1: Incertidumbre típica
Proceso de pesaje |  | 1: #DIV/0!; 2: mg
Calibración pesa ref | U/k | 1: 0; 2: mg
Inestabilidad pesa ref |  | 1: 0; 2: mg
Pesa de referencia |  | 1: 0; 2: mg
Densidad aire |  | 1: #DIV/0!; 2: kg.m-3
Densidad pesa prueba |  | 1: 0; 2: kg.m-3
Densidad pesa ref |  | 1: 0; 2: kg.m-3
Empuje aire |  | #DIV/0! | mg |  | Incertidumbre estándar combinada |  | #DIV/0! | mg
Resolución balanza |  | 0 | mg |  | Incertidumbre expandida |  | #DIV/0! | mg
RESULTADOS
Masa convencional mct | bar: 1 to 2
mnr g | Error eer Masa convencional |  | mct | ect |  | mct | + | Incertidumbre masa convencional U(mct)(k=2)
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | mg | #DIV/0! |  | #DIV/0! | mg
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄
(∆𝑰) ̅
𝒖_𝒘 (∆𝒎_𝒄)
𝒖(𝒎_𝒄𝒓)
𝑢_𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑚_𝑐𝑟)
𝑢(𝜌_𝑎)
𝑢(𝜌_𝑡)
𝑢(𝜌_𝑟)
𝑢_𝑏
𝑢_𝑑
𝒖_𝒄 (𝒎_𝒄𝒕)
(k=2)
𝑼(𝒎_𝒄𝒕) (k=2)
(∆𝑰) ̅
∆𝒎_𝒄
𝑨 ̅
𝑩 ̅
𝑨 ̅
𝑩 ̅
-
∆𝒎_𝒄

## INFORME (hidden)
Información del Cliente
Solicitante |  |  | 0
Dirección |  |  | 0
Ciudad |  |  | 0
Fecha de recepción |  |  | 0 |  | Fecha de calibración
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Descripción de las pesas
Fabricante |  |  | 0
Serie |  |  | 0
Identificación
Clase de exactitud |  |  | OIML F1
Número de pesas suministradas para la calibración: | [5 empty] | 16
2. LUGAR DE VERIFICACIÓN |  |  |  | 0
3. INFORME N° |  |  |  | 0
4. EXAMEN FÍSICO DE LAS CONDICIONES DE LAS PESAS
En el examen físico se pudo apreciar que las pesas están en buenas condiciones
Limpieza de las pesas
Este juego de pesas fué limpiado y secado de acuerdo al numeral B.4 de la NTC 1848:2007.
5. MÉTODO DE VERIFICACIÓN
El valor de la masa convencional de la pesa se determina por el método de comparación con las pesas patrón, usando el esquema de sustitución ABBA. (Doble sustitución).
6. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN UTILIZADO
Procedimiento interno RT03-P06
7. DESCRIPCIÓN DE LAS PESAS
VALOR NOMINAL |  | FORMA |  | MATERIAL |  | DENSIDAD
[6 empty] | VALOR |  | INCERTIDUMBRE
1 g a 5000 g |  | Cilindro - botón |  | Acero inoxidable |  | 7950 kg/m³ |  | ± 140 kg/m³
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN
Está verificación es trazable al INM a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones. El patrón de referencia se utiliza para verificar el patrón de trabajo, que a su vez se utiliza para calibrar las pesas del cliente, cada paso de la trazabilidad está documentada, así mismo la incertidumbre de medición ha sido calculada.
Descripción del patrón |  |  | Tipo | Fabricante | Certificado |  | Fecha de Calibración
|  |  | Patrón | 0 | 0 |  | 0
9. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura K = 2, con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95%. La incertidumbre fue evaluada según anexo C numeral C.6 OIML R 111-1:2004
10. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
No | MARCACIÓN | MASA CONVENCIONAL |  | Incertidumbre de la medición ± U (k=2) (mg) | EMP (± mg) | Condiciones ambientales promedio |  |  | Cumple
|  | Valor Nominal (g) | Error (mg) |  |  | Temperatura °C | Humedad (%) | Presión (hPa) | SI/NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
Los resultados de la verificación indican que el error en masa convencional, está dentro de los límites de exactitud permitidos para las pesas clase M1. Errores en masa convencional. DE ACUERDO CON LA OIML R 111 – 2004 numeral 5, tabla 1 (Errores en masa convencional para pesas de clases E1, E2, F1, F2, M1-2, M2, M2-3, M3)
11. OBSERVACIONES
* Los informes de verificación sin firma no tienen validez.
* Se recomienda no golpear la (s) pesa (s)
* Colocar las pesas sobre superficies limpias y secas
* La estampilla va adherida al estuche
FIRMAS AUTORIZADAS:
| ___________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
| Firma Autorizada |  |  |  |  | Calibrado Por:
| Responsable de la Dirección Técnica |  |  |  |  | Responsable de la Verificación
| Arcesio Velandia Carreño |  |  |  |  | Luis Henry Barreton Rojas
| Fecha de elaboración del Informe de Vertificación: |  |  |  |  | 2017-03-04
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..