## DATOS 1 (hidden)
DATOS
Información Inicial
|  | No | Ciudad | Fecha de ingreso al Laboratorio | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Codigo interno | Solicitante | Dirección | Certificado |  |  | Metrologos
[13 empty] | No | Nombre del Metrologo
|  | 1 | Bogota | 2018-07-10 | Laboratorio Volumen | 2018-07-10 | LCV-008-18 | RNPC
[13 empty] | AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Tecnico y/o Sust SGL
[13 empty] | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Responsable del Sistema de Gestión y/o Sust Dir Tecnico
Recipientes Calibrados en los Laboratorios SIC - (RVC) | [12 empty] | PV | Pedro Jose Vargas Lopéz |  | Metrologo de Volumen y/o Sust Masa
[13 empty] | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Metrologo de Masa y/o Sust Volumen
No | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia ( °C ) | Capacidad Nominal en ( gal ) | División de escala ( mL ) | Resolución ( mL ) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | Diámetro interno del cuello (cm) | Ancho de los trazos de la escala (cm) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP) ( °C-1) | N ° Certificado Adherido
1 | Seraphin | E3 | 16-59644-82 | 20 | 5 | 8.1935 | 8.1935 | 5.18e-05 | 7.2267 | 0.005 | 9e-06 |  | Verificaión de Escala |  |  |  | CMC
[13 empty] | Intervalo de la escala RV en ±10 in3 |  |  |  | Intervalo de Medición
[13 empty] | No | Division de Escala in 3 | # de Espacios |  | 18501 | A | 19336.6 | mL
[17 empty] | 1128.29 | A | 1179.99 | in3
[13 empty] | 0,25 in3 | 0.25 | 80 |  | 4.8917 | A | 5.1082 | gal
[13 empty] | 0,5 in3 | 0.5 | 40 |  | No | mL | in3 | gal
Equipos Patrón | [12 empty] | 1 in3 | 1 | 20
[17 empty] | 1 | 6.3 | 0.38 | 0.0017
RVP | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia | Capacidad Nominal en " gal " | División de escala | Resolución | Coeficiente cubico de expansión térmico del material | Diámetro interno del cuello | Ancho de los trazos de la escala | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP) |  | Capacidad Nomimal y según certificado
[13 empty] | No | Nominal | Certificado
V-005 | Serhapin test Measure | Series "M" | 16-5935702 | 15.56 | 4.9999 | 4.0968 | 4.0968 | 4.77e-05 | 1900-01-04 12:00 | 0.005 | 9.9e-06
V-001 | Serhapin test Measure | E3 | 14-92812 | 20 | 5 | 8.1935 | 8.1935 | 4.77e-05 | 1900-01-06 06:24 | 0.005 |  |  | 1 | 100 | 100.27
[13 empty] | 2 | 500 | 499.68
Unidades en " mL " | [12 empty] | 3 | 500 | 500.25
Recipientes Volumetricos Patrón |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | 4 | 500 | 500.46
[13 empty] | 5 | 500 | 500.348
| V-005 | Serhapin test Measure | 16-5935702 | 18926.47 | 4.0968 | -0.59 | 2.7 | 2.02 | 2016-12-12 | INM 2286 |  |  | 6 | 1000 | 1000.625
| V-001 | Serhapin test Measure | 14-92812 | 18934.57 | 8.1935 | -7.51 | 3.4 | 2.04 | 2016-04-11 | INM (S)1725
Unidades en " °C "
|  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Termometro utilizado en el liquido del RVC
| V-003 Punto 1 | Lufft | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 0.028 | 0.001 | -0.028 | 0.013 | 2 | 2017-04-18 | INM 2550
| V-003 Punto 2 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 25.062 | 0.001 | -0.068 | 0.044 | 2 | 2017-04-18
| V-003 Punto 3 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 50.092 | 0.001 | -0.102 | 0.044 | 2 | 2017-04-18
Termometro utilizado en el liquido del RVP
| V-004 Punto 1 | Lufft | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | -0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 2 | 2017-04-18 | INM 2549
| V-004 Punto 2 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 25.022 | 0.001 | -0.028 | 0.044 | 2 | 2017-04-18
| V-004 Punto 3 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 50.05 | 0.001 | -0.059 | 0.044 | 2 | 2017-04-18
Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda
|  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Termohigrometros
| V-002 °C | Lufft Opus 20 | 2307140802024 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | INM 1995
| V-002 rH% |  | 2307140802024 | 50.4 | 0.1 | -0.4 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM 1998
| V-002 hPa |  | 2307140802024 | 753.1 | 0.1 | -0.741 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 | INM 2149
| M-012 °C | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 2016-10-31 | VANSOLIX S.A. CAT-144-16
| M-012 rH% |  | 19506160802033 | 59.9 | 0.1 | 0.47 | 1.6 | 2 | 2016-10-31 | VANSOLIX S.A. CAH-060-16
| M-012 hPa |  | 19506160802033 | 1099.8 | 0.1 | -0.4 | 0.17 | 2 | 2016-10-28 | CDT DEL GAS CERT-16-EMP- 1056-2567
| M-013 °C | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 20.1 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | 2 | 2016-11-01 | VANSOLIX S.A. CAT-145-16
| M-013 rH% |  | 19406160802033 | 49.8 | 0.1 | 0.63 | 1.6 | 2 | 2016-11-02 | VANSOLIX S.A. CAH-061-16
| M-013 hPa |  | 19406160802033 | 724.6 | 0.1 | -0.5 | 0.17 | 2 | 2016-10-28 | CDT DEL GAS CERT-16-EMP- 1057-2567
| M-010 °C | Lufft Opus 20 | 2607140802024 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | INM 1996
| M-010 rH% |  | 2607140802024 | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM 1999
| M-010 hPa |  | 2607140802024 | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 | INM 2148
| M-011 °C | Lufft Opus 20 | 2207140802024 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2016-08-04 | INM 1994
| M-011 rH% |  | 2207140802024 | 50.5 | 0.1 | -0.5 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM 1997
| M-011 hPa |  | 2207140802024 | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 | INM 2147
Unidades en " mL"
|  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Pipetas
| V-1 | Lms Germany | 107 | 5.02 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2.02 | 2016-06-02 | INM 1833
| V-2 | Brand | 27760 | 5.02 | 0.05 | 0.02 | 0.038 | 2 | 2017-10-19 | INM 2990
| V-3 | MC | 713 | 10.04 | 0.1 | 0.04 | 0.019 | 2.02 | 2016-06-02 | INM 1832
| V-4 | Brand | 27761 | 10.02 | 0.1 | 0.02 | 0.067 | 2 | 2017-10-12 | INM 2981
| V-5 | Brand | 27762 | 24.9 | 0.1 | -0.1 | 0.065 | 2 | 2017-10-17 | INM 2985
Unidades en " mL"
|  | Fabricante | Identificación / serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Probetas
| V-6 | Simax | MLP - 01 | 100.27 | 1 | 0.27 | 0.17 | 2.1 | 2016-06-02 | INM 1831
| V-7 | Brand | 27755 | 499.68 | 5 | -0.32 | 2.9 | 2 | 2017-10-02 | INM 2952
| V-8 | Brand | 27756 | 500.25 | 5 | 0.25 | 2.9 | 2 | 2017-10-03 | INM 2953
| V-9 | Brand | 27757 | 500.46 | 5 | 0.46 | 2.9 | 2 | 2017-10-09 | INM 2964
| V-10 | Brand | 27758 | 500.348 | 5 | 0.348 | 0.035 | 2 | 2017-02-03 | SIGMA No. 33295
| V-11 | Brand | 27759 | 1000.625 | 10 | 0.625 | 0.039 | 2 | 2017-02-03 | SIGMA No. 33291
Unidades en " s "
Cronometros |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
| V-14 | Procal.c | CR -01 Auxiliar | 120 | 0.0001 | 0.000695 | 1.6e-05 | 2.3 | 2017-04-21 | CMK-TFA-17096
Unidades en " mm "
|  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Pie de Rey "puntas de interiores" | V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 4.98 | 0.01 | -0.002 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 21.49 | 0.01 | -0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 71.51 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100.01 | 0.01 | 0.008 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
Pie de Rey "puntas de exteriores" | V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 5 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 21.51 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 71.51 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
Unidades en " mm "
MICROMETRO DE EXTERIORES |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
| V-12 | Mitutoyo | 63091842 | 25 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 2 | 2018-02-01 | INM 3176

## DATOS (hidden)
DATOS
Metrólogos
[14 empty] | No | Nombre del Metrólogo
Información Inicial
|  |  | No | Ciudad | Fecha de Ingreso al Laboratorio | Lugar de Verificación | Dirección de Verificación | Fecha de Verificación | Código interno | Solicitante | Dirección | Ciudad del Solicitante | N ° De Informe | AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Técnico
[14 empty] | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Sustituto Director Técnico
|  |  | 1 |  |  |  | Carrera 50 # 26-55 piso 5 | [5 empty] | IV
[14 empty] | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Metrólogo de Masa y Volumen
Recipientes Calibrados en los Laboratorios SIC - (RVC)
| No | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia ( °C ) | Capacidad Nominal en ( gal ) | División de escala ( mL ) | Resolución ( mL ) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | Diámetro interno del cuello (cm) | Ancho de los trazos de la escala (cm) | Coeficiente cúbico de expansión térmico del material (IP) ( °C-1) | N ° De Informe
| 1 | [11 empty] | IV |  |  | Verificación de Escala
Intervalo de la escala RV en ±10 in3
[16 empty] | No | División de Escala in 3 | # de Espacios
[16 empty] | 0,25 in3 | 0.25 | 80
[16 empty] | 0,5 in3 | 0.5 | 40
| Equipos Patrón | [14 empty] | 1 in3 | 1 | 20
| RVP | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia | Capacidad Nominal en " gal " | División de escala | Resolución | Coeficiente cubico de expansión térmico del material | Diámetro interno del cuello | Ancho de los trazos de la escala | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP) |  |  |  | Capacidad Nominal y según certificado
[16 empty] | No | Nominal | Certificado
| V-005 | Serhapin test Measure | Series "M" | 16-5935702 | 15.56 | 4.9999 | 4.0968 | 4.0968 | 4.77e-05 | 1900-01-04 12:00 | 0.005 | 9.9e-06
| V-001 | Serhapin test Measure | E3 | 14-92812 | 20 | 5 | 8.1935 | 8.1935 | 4.77e-05 | 1900-01-06 06:24 | 0.005 | 9.9e-06 |  |  |  | 1 | 100 | 100.27
[16 empty] | 2 | 500 | 499.68
| Unidades en " mL " | [14 empty] | 3 | 500 | 500.25
| Recipientes Volumétricos Patrón |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  |  |  | 4 | 500 | 500.46
[16 empty] | 5 | 500 | 500.348
|  | V-005 | Serhapin test Measure | 16-5935702 | 18926.47 | 4.0968 | -0.59 | 2.7 | 2.02 | 2016-12-12 | INM 2286 |  |  |  |  | 6 | 1000 | 1000.625
|  | V-001 | Serhapin test Measure | 14-92812 | 18934.57 | 8.1935 | -7.51 | 3.4 | 2.04 | 2016-04-11 | INM (S)1725
CMC
| Unidades en " °C " | [13 empty] | Intervalo de Medición
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  |  | 18501 | A | 19336.6 | mL
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | [13 empty] | 1128.29 | A | 1179.99 | in3
|  | V-003 Punto 1 | Lufft | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 0.028 | 0.001 | -0.028 | 0.013 | 2 | 2017-04-18 | INM 2550 |  |  |  | 4.8917 | A | 5.1082 | gal
|  | V-003 Punto 2 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 25.062 | 0.001 | -0.068 | 0.044 | 2 | 2017-04-18 |  |  |  |  | No | mL | in3 | gal
|  | V-003 Punto 3 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 50.092 | 0.001 | -0.102 | 0.044 | 2 | 2017-04-18
| Termómetro utilizado en el liquido del RVP | [13 empty] | 1 | 6.3 | 0.38 | 0.0017
|  | V-004 Punto 1 | Lufft | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | -0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 2 | 2017-04-18 | INM 2549
|  | V-004 Punto 2 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 25.022 | 0.001 | -0.028 | 0.044 | 2 | 2017-04-18
|  | V-004 Punto 3 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 50.05 | 0.001 | -0.059 | 0.044 | 2 | 2017-04-18
Patrón Utilizado en la Calibración - Termo higrómetros
Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 2 | 2018-06-07 | INM 3392
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | [6 empty] | °C | %Rh | hPa | 2018-06-07 - 2018-06-13 - 2016-09-12 | INM 3392- 3399-2149
[5 empty] | 29.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0
Humedad |  |  |  |  | 33.1 | 0.1 | -3.1 | 1.7 | 2 | 2018-06-13 | INM 3399
[5 empty] | 51 | 0.1 | -1 | 1.7
[5 empty] | 77.2 | 0.1 | 2.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.3 | 0.06 | 2 | 2016-09-12 | INM 2149
[5 empty] | 753.1 | 0.1 | -0.74
[5 empty] | 899 | 0.1 | -0.09
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 15.4 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 2 | 2018-06-07 | INM 3391 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-07 - 2018-06-13 - 2016-10-28 | INM-3391, INM 3398 - CDT CERT-16-EMP-1056-2567
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [5 empty] | M-012 | 0.3 | 1.7 | 0.21
[5 empty] | 34.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4
Humedad |  |  |  |  | 32.5 | 0.1 | -2.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-13 | INM 3398
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 2.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499 | 0.1 | -1 | 0.21 | 1.6 | 2016-10-28 | CDT CERT-16-EMP-1056-2567
[5 empty] | 799.8 | 0.1 | -0.4
[5 empty] | 1099.8 | 0.1 | -0.4
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 15.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2018-06-15 | INM 3411 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-15 - 2018-06-15 - 2016-10-28 | INM 3411 - INM 3412 - CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | M-013 | 0.2 | 1.7 | 0.21
[5 empty] | 34.4 | 0.1 | -0.1 | 0.4
Humedad |  |  |  |  | 32.5 | 0.1 | -2.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-15 | INM 3412
[5 empty] | 50.8 | 0.1 | -0.8 | 1.7 | 2
[5 empty] | 78.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499 | 0.1 | -1 | 0.21 | 2 | 2016-10-28 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 799.8 | 0.1 | -0.4 | 0.17 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 1099.9 | 0.1 | -0.3
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 2 | 2018-06-01 | INM 3375 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018/06/15- 2018/06/15- 2016-09-12 | INM 3375 - INM 3381 - 2148
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | [5 empty] | M-010 | 0.2 | 1.7 | 0.064
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96
Humedad |  |  |  |  | 33.4 | 0.1 | -3.4 | 1.7 | 2 | 2018-06-06 | INM 3381
[5 empty] | 51.3 | 0.1 | -1.3 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 77.4 | 0.1 | 2.6 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.3 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 | INM - 2148
[5 empty] | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 42625 | INM 2148
[5 empty] | 1099.3 | 0.1 | -0.06
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 15.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2018-06-01 | INM 3374 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-01 - 2018-06-06 - 2016-09-12 | INM-3374-INM 3379-2147
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | M-011 | 0.2 | 1.7 | 0.064
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 33.5 | 0.1 | -3.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-06 | INM 3379
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 2.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.34 | 0.064 | 1.96 | 2016-09-12 | INM-2147
[5 empty] | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 1.7 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 1099.2 | 0.1 | -0.54 | 0.064 | 2 | 42625 | INM 2147
Unidades en " mL"
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Pipetas
|  | V-1 | Lms Germany | 107 | 5.02 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2.02 | 2016-06-02 | INM 1833
|  | V-2 | Brand | 27760 | 5.02 | 0.05 | 0.02 | 0.038 | 2 | 2017-10-19 | INM 2990
|  | V-3 | MC | 713 | 10.04 | 0.1 | 0.04 | 0.019 | 2.02 | 2016-06-02 | INM 1832
|  | V-4 | Brand | 27761 | 10.02 | 0.1 | 0.02 | 0.067 | 2 | 2017-10-12 | INM 2981
|  | V-5 | Brand | 27762 | 24.9 | 0.1 | -0.1 | 0.065 | 2 | 2017-10-17 | INM 2985
Unidades en " mL"
|  |  | Fabricante | Identificación / serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Probetas
|  | V-6 | Simax | MLP - 01 | 100.27 | 1 | 0.27 | 0.17 | 2.1 | 2016-06-02 | INM 1831
|  | V-7 | Brand | 27755 | 499.68 | 5 | -0.32 | 2.9 | 2 | 2017-10-02 | INM 2952
|  | V-8 | Brand | 27756 | 500.25 | 5 | 0.25 | 2.9 | 2 | 2017-10-03 | INM 2953
|  | V-9 | Brand | 27757 | 500.46 | 5 | 0.46 | 2.9 | 2 | 2017-10-09 | INM 2964
|  | V-10 | Brand | 27758 | 500.348 | 5 | 0.348 | 0.035 | 2 | 2017-02-03 | SIGMA No. 33295
|  | V-11 | Brand | 27759 | 1000.625 | 10 | 0.625 | 0.039 | 2 | 2017-02-03 | SIGMA No. 33291
Unidades en " s "
| Cronómetros |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
|  | V-14 | Procal.c | CR -01 Auxiliar | 120 | 0.0001 | 0.000695 | 1.6e-05 | 2.3 | 2017-04-21 | CMK-TFA-17096
Unidades en " mm "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
| Pie de Rey "puntas de interiores" | V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 4.98 | 0.01 | -0.002 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 21.49 | 0.01 | -0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 71.51 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100.01 | 0.01 | 0.008 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| Pie de Rey "puntas de exteriores" | V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 5 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 21.51 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 71.51 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
Unidades en " mm "
| MICROMETRO DE EXTERIORES |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
|  | V-12 | Mitutoyo | 63091842 | 25 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 2 | 2018-02-01 | INM 3176

## RT03-F33
HOJA DE CÁLCULO PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Ciudad | #N/A | Fecha de Ingreso al Laboratorio | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de Verificación | #N/A |  | Fecha de Verificación | #N/A |  | Informe | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES
NOMBRE | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | Unidad | División de Escala / Resolución | Unidad | Corrección (Según Certificado) | Unidad | Incertidumbre del Certificado | Unidad | Incertidumbre por Deriva | Unidad | Incertidumbre Estándar Global | Unidad | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Puntos para Interpolar según Certificado
RVP | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | ml | #N/A | mL | #N/A | mL | 0 | mL | #N/A | #N/A
Termómetro (RVP) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
Termómetro (RVC) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
Pipeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | 0 | mL | #N/A | #N/A
Probeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | 0 | mL | #N/A | #N/A
Cronometro | #N/A | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | 0 | s | #N/A | #N/A
Pie de Rey | #N/A | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | 0 | mm | #N/A | #N/A
| DATOS DE LOS RECIPIENTES | [6 empty] | TABLA DE CONVERSIÓN
| Nombre |  | RVP |  | RVC |  |  | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal |  | Capacidad del RVP según certificado | Volumen calculado en el RVC | Diferencia respecto al patrón
| Fabricante |  | #N/A |  | #N/A
| Modelo |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 galón | 3.7854 | 3785.411 | 231 | 5 |  | #N/A | #N/A | #N/A
| Número de Serie |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1155 |  | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperatura de referencia |  | #N/A | °C | #N/A | °C |  | 1 litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 |  | #N/A | #N/A | #N/A
| Capacidad Nominal en galones |  | #N/A | gal | #N/A | gal |  | 1 mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A
| División de escala |  | #N/A | mL | #N/A | mL |  | 1 cm3 | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A
| Resolución: |  | #N/A | mL | #N/A | mL
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Hora de Inicio |  |  |  |  | Hora final
| Diámetro interno del cuello |  | #N/A | cm | #N/A | cm
| Ancho de los trazos de la escala |  | #N/A | cm | #N/A | cm |  | DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES TERMOHIGROMETRO | [7 empty] | Código Interno
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP) |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | INICIO |  |  | FINAL |  |  | PROMEDIO | CORRECCIÓN
| Coeficiente cubico de expansión térmico del agua |  | -6.2863e-05 | °C-1 | -6.2863e-05 | °C-1 |  | Temperatura °C |  |  | Temperatura °C |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Humedad Relativa %Rh |  |  | Humedad Relativa %Rh |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A |  |  |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | CICLOS DE VERIFICACIÓN | [12 empty] | Observaciones
|  | TOMA DE DATOS DEL RVP | [5 empty] | TOMA DE DATOS DEL RVC
| Ítem | Temperatura liquido °C | Temperatura liquido Corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) |  | Temperatura liquido °C | Temperatura liquido Corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) | Delta del volumen (mL)
| 1 |  | 0.0055 |  |  | 0 |  |  | -0.029 |  |  | 0
| 2 |  | 0.0055 |  |  | 0 |  |  | -0.029 |  |  | 0
n = | 3 |  | 0.0055 |  |  | 0 |  |  | -0.029 |  |  | 0
| Promedio | Corrección por temperatura en el liquido RVP |  |  |  | 0.0055 |  | Corrección por temperatura en el liquido RVC |  |  |  | -0.029
ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE VOLUMEN (RVC) ml
|  |  |  | Ítem |  | Vt | Vt + ± ∆V) | [5 empty] | mL | Adicionar / Sustraer (mL) |  | #N/A
|  |  |  | 1 |  | #N/A | #N/A |  | 1 | -6.2863e-05 | °C-1 |  | 8.194 |  |  | #N/A
|  |  |  | 2 |  | #N/A | #N/A |  | 2 | -6.2863e-05 | °C-1 |  | in3 | Adicionar / Sustraer (in3) |  | #N/A
|  |  |  | 3 |  | #N/A | #N/A |  | 3 | -6.2863e-05 | °C-1 |  | 0.5 |  |  | #N/A
|  |  |  | Promedio Vt |  |  | #N/A |  | Promedio | -6.2863e-05 | °C-1
|  |  |  | Desviación s Vt |  |  | #N/A
|  |  |  | ( mL) |  |  | #N/A
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad |  | Unidad | RVP | RVC
| Respecto al volumen de referencia del " RVP " | [8 empty] | #N/A | No tiene |  |  | #N/A
| Respecto a la temperatura del líquido en el " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  | 0.0055
| Respecto ala temperatura del liquido en el " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  |  | -0.029
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL°C |  |  | #N/A | 0
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL°C |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del agua | [8 empty] | #N/A | mL°C |  |  |  | #N/A
| Respecto a la lectura del menisco | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  | -6.2863e-05 | -6.2863e-05
| Respecto a la repetibilidad de las mediciones | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  |  | #N/A
| Respecto a los factores adicionales | [8 empty] | 1 | No tiene
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del " IP " | [8 empty] | #N/A | °C-1
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud |  | Valor Estimado Xi | Incertidumbre Original |  | k | Incertidumbre Estándar |  | Coeficientes de Sensibilidad |  | Contribución |  | Contribución 2 | Fuente Información | Tipo de distribución | Grados Efectivos de Libertad
| Volumen Recipiente de Referencia |  | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Pipeta " IP " |  | #N/A
| Calibración " IP " |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Resolución " IP " |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Deriva " IP " |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Temperatura del agua en el RVP |  | 0.0055 | 0.0055 | °C
| Resolución termómetro |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 1.7321 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | 0 | °C | 3.4641 | 0 | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞
| Temperatura del agua en el RVC |  | -0.029 | 0 | °C
| Resolución termómetro |  | #N/A | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 1.7321 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | 0 | °C | 3.4641 | 0 | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞
| Coeficiente de expansión térmica del agua ß |  | -6.2863e-05 | -6.2863e-05 | 1/°C
| Coeficiente cubico de expansión térmico del Agua |  |  | -3.1432e-06 | 1/°C | 1.7321 | -1.8147e-06 | °C-1 | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Calculada | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | RVP | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | °C-1 | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Referencia placa | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | RVC | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | °C-1 | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | Pipeta | 2.1434e-07 | 1/°C | 1.7321 | 1.2375e-07 | °C-1 | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
Incertidumbres Adicionales
| Lectura del menisco RVP |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Lectura del menisco RVC |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Delta por repetibilidad |  |  | #N/A | mL | 2.2361 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 | Normal | 2
tabla 2 | Delta de adicionales |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 Tabla 2 | Rectangular | ∞
#N/A
| Resultados Finales | [9 empty] | U expandida |  | #N/A
|  | Vt | u ( Vt ) | k | U | N.C % | E | │E│ | U corregida |  | Como g ej. > 50 =>para 95% |  | #N/A
| mL | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| in3 | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | 95.45 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | k
| gal | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
𝑢 𝐴
𝛽
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒎𝒆𝒏=𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒑= 𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒂𝒅𝒅=𝟏
𝜸_𝑹𝑺
𝒕_𝟎𝑹𝑺
𝒕_𝑹𝑺
𝜷
𝒕_𝑺𝑪𝑴
𝜸_𝑺𝑪𝑴
𝑽_𝟎
𝒕
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
𝜷=(−𝟎,𝟏𝟏𝟕𝟔∗𝒕^𝟐+𝟏𝟓,𝟖𝟒𝟔∗𝒕−𝟔𝟐,𝟔𝟕𝟕)∗〖𝟏𝟎〗^(−𝟔)/°𝑪
𝒕=(𝒕_(𝑹𝑺 )+ 𝒕_(𝑺𝑪𝑴 ))/𝟐
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑝
〖𝛿𝑉〗_𝑎𝑑𝑑
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒕)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
𝑉_𝑜
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝒓𝒔 )+𝜷(𝒕_𝒔𝒄𝒎−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )] +𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅 ]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝛽
𝑢 𝐴

## VERIFICACIÓN DE LA ESCALA (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Ciudad | #N/A | Fecha de Recepción | #N/A |  | Codigo interno | #N/A |  | Lugar de Calibración | #N/A |  | Fecha de calibración | #N/A |  | Certificado | #N/A
DATOS PROBETA PATRON (Vsp) (mL) | [6 empty] | Hora de Inicio |  |  |  | INTERPOLACION CERTIFICADO DE CALIBRACION |  |  |  |  | ANALISIS DE DATOS INTERPOLACIÓN (mL)
Identificación / Serie | Capacidad Nominal mL | Capacidad (Según Certificado) mL | División de Escala / Resolución mL | Corrección (Según Certificado) mL | Incertidumbre del Certificado mL | k | NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A
#REF! | 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Hora final | [8 empty] | Capacidad nominal probeta patron | Capacidad según certificado | V Min Indicado probeta patron (N) | Interpolación VMin Indicacado probeta patrón | V suministrado al RVC con probeta patrón | División de escala calculada al RVC D=Vsp/N
| INTERVALO DE LA ESCALA DEL RV EN ±10 in3 | [5 empty] | CONVERSIÓN
| División de escala (in3) |  | Numero de espacios (N) |  |  |  | in3 | mL |  |  | y3 |  |  | m |  | 500 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A |  | #N/A |  |  |  | 0,5 = | 8.1935 |  |  | y |  | m | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1 = | 16.3871 |  |  | y1 | m |  |  | x |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | x1 | x | x2 |  |  |  |  | Dpromedio | #REF! | #REF!
[20 empty] | #REF! | #REF!
[20 empty] | #REF! | #REF!
| ALTURAS DE ESPACIOS EN RV ± 10 in3 |  |  |  |  | TABLA DE CONVERSION
| Nombre | 1 (mm) | 2 (mm) | 3 (mm) | PROMEDIOS (mm) | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal | Volumen Indicado Vsp | Volumen calculado | m = | #REF! | [6 empty] | #DIV/0!
| h max |  |  |  | #DIV/0! | 1 galon | 3.7854 | 3785.41 | 230.9999 | 5 | 0 | #REF! | Volumen nominal | Volumen convencional | Error | Incertidumbre por interpolación |  |  |  |  | 0.94611
| h min |  |  |  | #DIV/0! | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1154.9997 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0.94611
| Diferencia de halturas (Dh) | #DIV/0! |  |  |  | Litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| u (∆Dinho) (mL) | #DIV/0! |  |  |  | Mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.05
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad
| Respecto a D | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | 1 | mL
| Respecto | [8 empty] | 1 | mL
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud de entrada |  | Valor estimado (xi) | Incertidumbre original | Unidad | k | Incertidumbre estandar u(xi) |  | Coeficiente de sencibilidad (ci) |  | Contribución ui(y) | Unidad | (ui(y))2 | Fuente Información | Tipo de Distribución | Gradoas de libertad Vi
| Volumen suministrado probeta patron |  | #REF! |  | mL
| Calibración probeta patron |  | #REF! | #REF! | mL | #REF! | #REF! | mL | 0.05 | mL | #REF! | mL | #REF! | Certificado de calibracion | Normal | 50
| Lectura probeta patron |  | #DIV/0! | #REF! | mL | 1.7321 | #REF! | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibracion | Rectangular | 50
| Delta de volumen maximo de lectura |  |  | 1.6387 | mL | 1.7321 | 0.94611 | mL | 0.05 | mL | 0.047305 | mL | 0.0022378 | Estimada | Rectangular | ∞
| Delta de volumen minimo de lectura |  |  | 1.6387 | mL | 1.7321 | 0.94611 | mL | 0.05 | mL | 0.047305 | mL | 0.0022378 | Estimada | Rectangular | ∞
| Delta por Inhomogenidad |  |  | #DIV/0! | mL | 3.4641 | #DIV/0! | mL | 1 | mL | #DIV/0! | mL | #DIV/0! |  | Rectangular | ∞
| Delta por metodo | [5 empty] | #REF! | mL | 1 | mL | #REF! | mL | #REF! |  | Rectangular | 2
[13 empty] | #REF! | mL
[12 empty] | U expandida | #REF! | mL
k
[11 empty] | Como g ej > 50 =>para 95% |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Resultados Finales | [6 empty] | Precinto #
| Nombre | Division de escala | u division de escala | k | U | N.C %
| mL | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 95.45
| in3 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| % | #REF! | #REF! |  | #REF!
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒊𝒏=− 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒂𝒙𝒍𝒆𝒄= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒊𝒏𝒍𝒆𝒄= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝑫𝒎𝒆𝒕𝒐=𝟏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒂𝒙= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/(𝝏𝑽𝑫 𝒊𝒏𝒉𝒐)=𝟏
𝑢 𝐴
m =
m = (𝒚_𝟐 − 𝒚_𝟏)/(𝒙_𝟐 − 𝒙_𝟏 )
+ m (x - )
𝒚= 𝒚_𝟏 + m (x - 𝒙_𝟏)
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒔𝒑)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒔𝒑/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
〖"s D" 〗_𝒑𝒓𝒐𝒎
u () = +
u ("V" _𝑴𝒂𝒙) = √(𝒖_𝒄𝒂𝒍^𝟐 )(𝑽_𝒔𝒑) + 〖"(" (𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐 ") " 〗^2
∆𝑽_𝑴𝒂𝒙
(𝑽_𝑴𝒊𝒏 ) ̅
∆𝑉_𝑀𝑖𝑛
〖∆𝑽〗_𝒎𝒂𝒙
〖∆𝑽〗_(𝒊𝒏𝒉𝒐 )
𝒖(〖∆𝑫〗_𝒎𝒆𝒕 )=(𝒔(𝑫_𝒑𝒓𝒐𝒎)/√𝑵
𝒖(𝑫)
m =
m = (𝒚_𝟐 − 𝒚_𝟏)/(𝒙_𝟐 − 𝒙_𝟏 )
+ m (x - )
𝒚= 𝒚_𝟏 + m (x - 𝒙_𝟏)
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒔𝒑)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒔𝒑/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
u () = +
u ("V" _𝑴𝒂𝒙) = √(𝒖_𝒄𝒂𝒍^𝟐 )(𝑽_𝒔𝒑) + 〖"(" (𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐 ") " 〗^𝟐
u ()
u (𝑽_𝒎𝒊𝒏)
(𝑽_𝑴𝒊𝒏 ) ̅
u
u(𝑽_𝒎𝒂𝒙 )
𝑽_𝑴𝒂𝒙
𝑽_𝑴𝒊𝒏
(𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐
〖∆𝑽〗_𝒎𝒊𝒏
𝒖(𝑫)
Note on B21: Elvis Aguirre Romero: Diferencia de altura

## RT03-F35 (hidden)
Información del Cliente | [6 empty] | Informe N° | IV
Solicitante |  |  | 0
Dirección |  |  | 0
Ciudad |  |  | 0
Fecha de Ingreso: |  |  | #N/A |  | Fecha de verificación: |  |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A VERIFICACIÓN
Objeto: |  |  | Recipiente Volumétrico de 5 Galones
Fabricante: |  |  | 0
Número de Serie: |  |  | 0
Modelo: |  |  | #N/A
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
#N/A |  |  |  | Carrera 50 # 26-55 piso 5
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO VERIFICADO
Material de construcción: |  |  |  | Acero Inoxidable
Estado de la superficie externa: |  |  |  | Buena
Estado de la superficie interna: |  |  |  | Buena
Capacidad nominal: |  |  |  | 0
División de escala: nominal: |  |  |  | 0,5 in3
Tipo de visor: |  |  |  | Tubo
Tipo de nivelación: |  |  |  | 0
N/A
5. MÉTODO DE VERIFICACIÓN UTILIZADO
Para la verificación intermedia del recipiente volumétrico, se utilizó el método por comparación directa, siguiendo los lineamiento de la guía Euramet cg-21, versión 1.0 (04/2013), y lo definido en el procedimiento interno RT03-P13, versión:0.
[7 empty] | Informe N° | IV
Donde:
Capacidad del RVC a la temperatura de referencia.
Capacidad del RVP, a la temperatura de referencia hasta el trazo que indica su capacidad nominal de 5 galones.
Es el coeficiente de expansión térmica del material del RVP.
Es la temperatura de referencia en el RVP, según certificado .
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVP.
Es el coeficiente de expansión térmica del agua.
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVC.
Coeficiente de expansión térmica del material del RVC.
Temperatura de referencia en el RVC (generalmente 20°C).
Delta respecto a la lectura del menisco
Delta respecto a la repetibilidad de las mediciones
Delta respecto a factores adicionales
6. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales promedio en el laboratorio durante la calibración fueron las siguientes:
| Temperatura |  | Humedad Relativa |  |  | Presión atmosférica
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Informe N° | IV
7. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k=2” y la probabilidad de cobertura,la cual debe ser aproximada al 95,45% y no menor a este valor”.
8. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN
Los patrones utilizados en la verificación de este instrumento están trazados al sistema internacional de unidades, a través de patrones nacionales en la magnitud volumen.
Instrumento |  |  | Fabricante |  | Tipo | No. de Serie |  | Trazabilidad
Recipiente Volumétrico |  |  | #N/A |  | Metálico | #N/A |  | INM 2286
Termómetro RVP |  |  | Lufft |  | Digital | #N/A |  | INM 2549
Termómetro RVC |  |  | Lufft |  | Digital | #N/A |  | INM 2550
Pipeta |  |  | Brand |  | Vidrio | #N/A |  | INM 2981
9. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad |  | Incertidumbre U
#N/A |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL
#N/A |  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3
#N/A |  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal
11. OBSERVACIONES
| ____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
| Autorizada por |  |  |  |  | Verificado por
| #N/A |  |  |  |  | Responsable de la Verificación
| #N/A |  |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración:
…………………..Fin de este documento………………………