## DATOS #
HOJA DE CÁLCULO PARA LA COMPROBACIÓN INTERMEDIA DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Información Inicial
|  |  | No | Ciudad | Fecha de Ingreso | Lugar y Dirección de Comprobación |  | Fecha de Comprobación | Código interno | Solicitante | Dirección del Solicitante | Ciudad del Solicitante | Comprobación N°
Metrólogos
|  |  | 1 | Bogotá D.C. |  | Laboratorio de calibración de volumen | [8 empty] | No | Nombre del Metrólogo
[15 empty] | SC | Stivinson Córdoba Sánchez |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen
| Recipiente bajo comprobación en el Laboratorio SIC - (RVC) | [13 empty] | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen
[15 empty] | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen
| No | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia (°C) | Capacidad Nominal | División de escala ( mL ) | Resolución ( mL ) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (°C-1) | Diámetro interno del cuello (cm) | Ancho de los trazos de la escala (cm) | Coeficiente cúbico de expansión térmico del material (IP) ( °C-1) | N ° Certificado Adherido
°C
| 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 0.005 | 9.9e-06 | 0
Mediciones (cm)
Equipos Patrón
| RVP Código Interno | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia °C | Capacidad Nominal en " gal " | División de escala (mL) | Resolución (mL) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | Diámetro interno del cuello (cm) | Ancho de los trazos de la escala (mm) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP)
CONDICIONES AMBIENTALES
| V-005 | Serhapin test Measure | Series "M" | 16-5935702 C-I V-005 | 15.56 | 5 | 4.0968 | 4.0968 | 4.77e-05 | 5.5 | 0.005 | 9.9e-06
| V-001 | Serhapin test Measure | E3 | 14-92812 C-I V-001 | 15.56 | 5 | 8.1935 | 8.1935 | 4.77e-05 | 7.2667 | 0.005 | 9.9e-06 |  |  |  |  | MAX °C | MIN °C | MAX % hr | MIN % hr | MAX hPa | MIN hPa
[16 empty] | ANTES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Unidades en ( mL ) | [14 empty] | DESPUÉS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Recipientes Volumétricos Patrón | RVP Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | Volumen (L) actual según certificado | Volumen (L) anterior según certificado | Deriva (mL)
|  | V-005 | Serhapin test Measure | 16-5935702 C-I V-005 | 18925.5 | 4.0968 |  | 2.2 | 2.05 | 2020-12-17 | INM 5053 | 18.9255 | 18.9265 | -0.97
|  | V-001 | Serhapin test Measure | 14-92812 C-I V-001 | 18933.8737 | 8.1935 |  | 3.03 | 2.017 | 2020-11-05 | INM 4720 | 18.9339 | 18.933 | 0.83374
Unidades en " °C "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C "m" Pendiente | °C "b" Intersección | Puntos de calibración | Puntos de calibración Actual (°C) | Puntos de calibración Anterior (°C) | Deriva °C
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-004 Punto 1 | Lufft | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 13.984 | 0.001 | -0.017 | 0.044 | 1.96 | 2022-04-20 | INM 5857 | -0.001503 | 0.0037636 | 14 | 13.984 | 14.031 | 0.047
|  | V-004 Punto 2 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 15.983 | 0.001 | -0.02 | 0.044 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.001503 | 0.0037636 | 16 | 15.983 | 16.033 | 0.05
C-I V-004 |  | V-004 Punto 3 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 17.021 | 0.001 | -0.022 | 0.044 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.001503 | 0.0037636 | 17 | 17.021 | 17.032 | 0.011
|  | V-004 Punto 4 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 18.021 | 0.001 | -0.024 | 0.044 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.001503 | 0.0037636 | 18 | 18.021 | 18.028 | 0.007
|  | V-004 Punto 5 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 22.027 | 0.001 | -0.029 | 0.044 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.001503 | 0.0037636 | 22 | 22.027 | 22.031 | 0.004
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-009 Punto 1 | YOWEXA | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 13.94 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 | INM 5859 | -0.0024284 | 0.060171 | 14 | 13.94 | 13.97 | 0.03
|  | V-009 Punto 2 |  | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 15.94 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.0024284 | 0.060171 | 16 | 15.94 | 15.97 | 0.03
C-I V-009 |  | V-009 Punto 3 |  | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 16.98 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.0024284 | 0.060171 | 17 | 16.98 | 16.97 | 0.01
|  | V-009 Punto 4 |  | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 17.98 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.0024284 | 0.060171 | 18 | 17.98 | 17.98 | 0
|  | V-009 Punto 5 |  | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 21.99 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.0024284 | 0.060171 | 22 | 21.99 | 21.98 | 0.01
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-010 Punto 1 | YOWEXA | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 13.92 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 | INM 5861 | 0 | 0.04 | 14 | 13.92 | 13.94 | 0.02
|  | V-010 Punto 2 |  | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 15.92 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | 0 | 0.04 | 16 | 15.92 | 15.95 | 0.03
C-I V-010 |  | V-010 Punto 3 |  | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 16.96 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | 0 | 0.04 | 17 | 16.96 | 16.95 | 0.01
|  | V-010 Punto 4 |  | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 17.96 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | 0 | 0.04 | 18 | 17.96 | 17.96 | 0
|  | V-010 Punto 5 |  | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 21.96 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | 0 | 0.04 | 22 | 21.96 | 21.96 | 0
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-011 Punto 1 | YOWEXA | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 13.8 | 0.01 | 0.16 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 | INM 5862 | -0.00096257 | 0.16859 | 14 | 13.8 | 13.82 | 0.02
|  | V-011 Punto 2 |  | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 15.81 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.00096257 | 0.16859 | 16 | 15.81 | 15.82 | 0.01
C-I V-011 |  | V-011 Punto 3 |  | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 16.85 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.00096257 | 0.16859 | 17 | 16.85 | 16.82 | 0.03
|  | V-011 Punto 4 |  | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 17.85 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.00096257 | 0.16859 | 18 | 17.85 | 17.83 | 0.02
|  | V-011 Punto 5 |  | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 21.85 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.00096257 | 0.16859 | 22 | 21.85 | 21.83 | 0.02
Patrón Utilizado en la Comprobación - Termo higrómetros
Unidades en " °C , %hr y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado
Temperatura |  | V-002 Punto 1 "°C" | Lufft | 0,23.0714.0802.024 C-I V-002 | 16.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2022-06-07 | INM 5936 | INM 5936 INM 5937 INM 5243
|  | V-002 Punto 2 "°C" |  |  | 19.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2022-06-07 |  |  |  | V-002 | °C | %hr | hPa
|  | V-002 Punto 3 "°C" |  |  | 22.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2022-06-07 |  |  |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.088
Humedad |  | V-002 Punto 1 "% hr" |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 1.96 | 2022-06-06 | INM 5937
|  | V-002 Punto 2 "%hr" |  |  | 55.9 | 0.1 | -0.9 | 1.7 | 1.96 | 2022-06-06
|  | V-002 Punto 3 "%hr" |  |  | 78.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.96 | 2022-06-06
Presión Atmosférica |  | V-002 Punto 1 "hPa" |  |  | 499.033 | 0.1 | 1.706 | 0.077 | 2 | 2021-05-31 | INM 5243
|  | V-002 Punto 2 "hPa" |  |  | 752.181 | 0.1 | 1.087 | 0.083 | 2 | 2021-05-31
|  | V-002 Punto 3 "hPa" |  |  | 900.665 | 0.1 | 0.94 | 0.088 | 2 | 2021-05-31
Temperatura |  | V-010 Punto 1 "°C" | Lufft | 0,26.0714.0802.024 C-I M-010 | 17.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2022-06-03 | INM 5932 | INM 5932 INM 5933 INM 5238 |  | M-010 | °C | %hr | hPa
|  | V-010 Punto 2 "°C" |  |  | 20.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2022-06-03 |  |  |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.089
|  | V-010 Punto 3 "°C" |  |  | 23.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2022-06-03
Humedad |  | V-010 Punto 1 "% hr" |  |  | 33.5 | 0.1 | -3.6 | 1.7 | 1.96 | 2022-06-06 | INM 5933
|  | V-010 Punto 2 "%hr" |  |  | 55.7 | 0.1 | -0.7 | 1.7 | 1.96 | 2022-06-06
|  | V-010 Punto 3 "%hr" |  |  | 77.3 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | 1.96 | 2022-06-06
Presión Atmosférica |  | V-010 Punto 1 "hPa" |  |  | 499.346 | 0.1 | 1.689 | 0.076 | 2 | 2021-05-31 | INM 5238
|  | V-010 Punto 2 "hPa" |  |  | 752.18 | 0.1 | 1.017 | 0.083 | 2 | 2021-05-31 | INM 2148
|  | V-010 Punto 3 "hPa" |  |  | 900.645 | 0.1 | 0.807 | 0.089 | 2 | 2021-05-31
Temperatura |  | V-011 Punto 1 "°C" | Lufft | 0,22.0714.0802.024 | 14.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2021-06-25 | INM 5286 | INM 5286 INM 5287 INM 5239 |  | M-011 | °C | %hr | hPa
|  | V-011 Punto 2 "°C" |  |  | 24.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2021-06-25 |  |  |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.088
|  | V-011 Punto 3 "°C" |  |  | 29.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2021-06-25
Humedad |  | V-011 Punto 1 "% hr" |  |  | 33.4 | 0.1 | -3.4 | 1.7 | 1.96 | 2021-06-23 | INM 5287
|  | V-011 Punto 2 "%hr" |  |  | 51.1 | 0.1 | -1.1 | 1.7 | 1.96 | 2021-06-23
|  | V-011 Punto 3 "%hr" |  |  | 76.8 | 0.1 | 3.2 | 1.7 | 1.96 | 2021-06-23
Presión Atmosférica |  | V-011 Punto 1 "hPa" |  |  | 499.026 | 0.1 | 1.573 | 0.077 | 1.96 | 2021-05-31 | INM 5239
|  | V-011 Punto 2 "hPa" |  |  | 752.181 | 0.1 | 1.047 | 0.083 | 1.96 | 2021-05-31 | INM 1997
|  | V-011 Punto 3 "hPa" |  |  | 900.665 | 0.1 | 0.737 | 0.088 | 1.96 | 2021-05-31 | INM 2147
Temperatura |  | V-012 Punto 1 "°C" | Lufft | 19506160802033 C-I M-012 | 15.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2 | 2021-07-09 | INM 5303 | INM 5303 INM 5304 INM 5240 |  | M-012 | °C | %hr | hPa
|  | V-012 Punto 2 "°C" |  |  | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 0.4 | 1.7 | 0.091
|  | V-012 Punto 3 "°C" |  |  | 34.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 2 | 2021-07-09
Humedad |  | V-012 Punto 1 "% hr" |  |  | 32.7 | 0.1 | -2.7 | 1.7 | 2 | 2021-07-07 | INM 5304
|  | V-012 Punto 2 "%hr" |  |  | 50.5 | 0.1 | -0.5 | 1.7 | 2 | 2021-07-07
|  | V-012 Punto 3 "%hr" |  |  | 76.7 | 0.1 | 3.3 | 1.7 | 2 | 2021-07-07
Presión Atmosférica |  | V-012 Punto 1 "hPa" |  |  | 399.523 | 0.1 | 1.96 | 0.076 | 2 | 2021-05-31 | INM 5240
|  | V-012 Punto 2 "hPa" |  |  | 752.181 | 0.1 | 1.148 | 0.083 | 2 | 2021-05-31
|  | V-012 Punto 3 "hPa" |  |  | 1099.111 | 0.1 | 1.067 | 0.091 | 2 | 2021-05-31
Temperatura |  | V-013 Punto 1 "°C" | Lufft | 19406160802033 C-I M-013 | 15.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96 | 2021-05-12 | INM 4782 | INM 4782 INM 4783 INM 5548 |  | M-013 | °C | %hr | hPa
|  | V-013 Punto 2 "°C" |  |  | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2021-05-12 |  |  |  |  | 0.5 | 1.7 | 0.07
|  | V-013 Punto 3 "°C" |  |  | 34.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.96 | 2021-05-12
Humedad |  | V-013 Punto 1 "% hr" |  |  | 33 | 0.1 | -3 | 1.7 | 1.96 | 2021-05-13 | INM 4783
|  | V-013 Punto 2 "%hr" |  |  | 50.9 | 0.1 | -0.9 | 1.7 | 1.96 | 2021-05-13
|  | V-013 Punto 3 "%hr" |  |  | 79.1 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 1.96 | 2021-05-13
Presión Atmosférica |  | V-013 Punto 1 "hPa" |  |  | 398.614 | 0.1 | 1.64 | 0.065 | 2 | 2021-10-22 | INM 5548
|  | V-013 Punto 2 "hPa" |  |  | 752.912 | 0.1 | 0.877 | 0.068 | 2 | 2021-10-22 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
|  | V-013 Punto 3 "hPa" |  |  | 801.268 | 0.1 | 0.812 | 0.07 | 2 | 2021-10-22
| Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | 0 | 0 | °C | % hr | hPa | °C "m" Pendiente | °C "b" Intersección | % hr "m" Pendiente | % hr "b" Intersección | hPa "m" Pendiente | hPa "b" Intersección
| V-002 | Lufft | 0,23.0714.0802.024 C-I V-002 | 44719 44718 2021-05-31 | INM 5936 INM 5937 INM 5243 | 0.2 | 1.7 | 0.088 | -0.016482 | 0.36077 | 0.11357 | -7.1372 | -0.0019648 | 2.6537
| M-010 | Lufft | 0,26.0714.0802.024 C-I M-010 | 44715 44718 2021-05-31 | INM 5932 INM 5933 INM 5238 | 0.2 | 1.7 | 0.089 | -0.016482 | 0.37725 | 0.14377 | -8.5128 | -0.002247 | 2.783
| M-011 | Lufft | 0,22.0714.0802.024 | 2021-06-25 2021-06-23 2021-05-31 | INM 5286 INM 5287 INM 5239 | 0.2 | 1.7 | 0.088 | 0.0071429 | -1.5912 | 0.0032695 | -8.6688 | -0.0020811 | 2.6117
| M-012 | Lufft | 19506160802033 C-I M-012 | 2021-07-09 2021-07-07 2021-05-31 | INM 5303 INM 5304 INM 5240 | 0.4 | 1.7 | 0.091 | 0 | 0 | 0.13701 | -7.2695 | -0.0012793 | 2.3515
| M-013 | Lufft | 19406160802033 C-I M-013 | 2021-05-12 2021-05-13 2021-10-22 | INM 4782 INM 4783 INM 5548 | 0.5 | 1.7 | 0.07 | 0.005102 | -0.093707 | 0.082737 | -5.4954 | -0.0020927 | 2.4719
Unidades en " mL"
| Pipetas |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número | Intervalo de Medida | Puntos de calibración Actual (mL) al 10% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 10% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 50% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 50% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 100% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 100% | Deriva (mL) | Máxima Deriva (mL) |  |  |  |  | Verificación de Escala |  |  |  | Material del Recipiente Volumétrico
Intervalo de la escala RV en ± 1 %, ± 10 in3
|  | AUX V-18 | Brand | 5295 | 5 | 0.05 | 0.0055 | 0.0021 | 2 | 2021-09-30 | V-9521 | 0,5 mL a 5 mL | 0.0045 | 0.0045 | 0 | -0.006 | -0.006 | 0 | -0.0055 | -0.0055 | 0 | 0 |  |  |  |  | No | División de Escala in 3 | # de Espacios | mL | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | 1/°C
|  | AUX V-2 | Brand | 27760 | 5.032 | 0.05 | -0.032 | 0.011 | 2.03 | 2022-03-11 | INM 5769 | 0 mL a 5 mL | 1.006 | 1.006 | 0 | 3.017 | 3.017 | 0 | 5.032 | 5.02 | 0.012 | 0.012 | [8 empty] | Aceros Euramet cg 21 tabla 1
|  | AUX V-020 | Brand | 5293 | 9.98 | 0.1 | 0.014 | 0.0016 | 2 | 2021-09-30 | V-9523 | 0 mL a 10mL | -0.0018 | -0.0018 | 0 | -0.0018 | -0.0018 | 0 | -0.0141 | -0.0141 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,25 in3 | 0.25 | 80 | 4.0968 | 316 | 4.77e-05
|  | AUX V-4 | Brand | 27761 | 10.049 | 0.1 | 0.049 | 0.021 | 2.02 | 2022-05-12 | INM 5897 | 0 mL a 10 mL | 1.004 | 1 | 0.004 | 5.031 | 5.01 | 0.021 | 10.049 | 10.02 | 0.029 | 0.029 |  |  |  |  | 0,5 in3 | 0.5 | 40 | 8.1935 | 304 | 5.18e-05
|  | AUX V-5 | Brand | 27762 | 25.086 | 0.1 | 0.086 | 0.058 | 2.02 | 2022-05-10 | INM 5894 | 0 mL a 25 mL | 2.51 | 2.48 | 0.03 | 12.564 | 12.5 | 0.064 | 25.086 | 24.8 | 0.286 | 0.286 |  |  |  |  | 1 in3 | 1 | 20 | 16.3871
[27 empty] | % | 0.58 | 40 | 9.4635
| Unidades en " mL" | [25 empty] | 0.05% | 0.058 | 40 | 0.94635
| Probetas |  | Fabricante | Identificación / serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número | Intervalo de Medida | Nominal |  | Según certificado punto Mínimo | Según certificado punto Máximo | Puntos de calibración Actual (mL) al 10% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 10% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 50% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 50% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 100% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 100% | Deriva (mL) | Máxima Deriva (mL)
|  | AUX V-6 | Simax | MLP - 01 | 100.69 | 1 | -0.69 | 0.15 | 2.02 | 2022-01-21 | INM 5715 | 10 mL a 100mL | 10 | 100 | 11.59 | 100.69 | 11.59 | 10.3 | 1.29 | 51.11 | 50.16 | 0.95 | 100.69 | 100.24 | 0.45 | 1.29
|  | AUX V-7 | Brand | 27755 | 499.6 | 5 | 0.4 | 0.78 | 2.02 | 2022-04-05 | INM 5819 | 50 mL a 500 mL | 50 | 500 | 49.29 | 499.6 | 49.29 | 50.14 | 0.85 | 249.63 | 249.77 | 0.14 | 499.6 | 500.667 | 1.067 | 1.067
|  | AUX V-34 | Simax | MLP - 01 | 99.31 | 1 | 0.69 | 0.095 | 2.02 | 2016-06-13 | INM 1851 | 10 mL a 100mL | 10 | 100 | 19.51 | 99.31 | 19.51 | 19.51 | 0 | 39.3 | 39.3 | 0 | 99.31 | 99.31 | 0 | 0
|  | AUX V-9 | Brand | 27757 | 499.7 | 5 | 0.3 | 0.77 | 2.02 | 2022-04-04 | INM 5818 | 50 mL a 500 mL | 50 | 500 | 50.07 | 499.7 | 50.07 | 50.7 | 0.63 | 250.08 | 250.64 | 0.56 | 499.7 | 499.208 | 0.492 | 0.63
|  | AUX V-10 | Brand | 27758 | 499.9 | 5 | 0.1 | 0.78 | 2.02 | 2022-03-29 | INM 5804 | 50 mL a 500 mL | 50 | 500 | 49.37 | 499.9 | 49.37 | 49.37 | 0 | 249.77 | 249.77 | 0 | 499.9 | 500.348 | 0.448 | 0.448
|  | AUX V-11 | Brand | 27759 | 1000 | 10 | 0 | 1.3 | 2.02 | 2022-04-08 | INM 5826 | 100 mL a 1000 mL | 100 | 1000 | 99.8 | 1000 | 99.8 | 99.8 | 0 | 500.7 | 500.7 | 0 | 1000 | 1000.625 | 0.625 | 0.625
Unidades en " s "
| Cronómetros |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número
|  | AUX V-14 | Resee | 4044 | 120 | 0.01 | 0.18239 | 0.00029 | 2.3 | 2019-12-02 | CMK-TFA-19398
Unidades en " mm "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número
| Pie de Rey "puntas de interiores" | AUX V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 5 | 0.01 | 0 | 0.008 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 20 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 70 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100 | 0.01 | -0.002 | 0.009 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
| Pie de Rey "puntas de exteriores" | AUX V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 5 | 0.01 | 0 | 0.017 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 20 | 0.01 | 0 | 0.017 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50 | 0.01 | 0 | 0.017 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 70.01 | 0.01 | -0.006 | 0.018 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100.01 | 0.01 | -0.01 | 0.017 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150.01 | 0.01 | -0.008 | 0.018 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200.01 | 0.01 | -0.014 | 0.018 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
Unidades en " g "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado en g) | División de Escala / Resolución (en "g") | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | g "m" Pendiente | g "b" Intersección | Puntos de calibración | Puntos de calibración Actual (g) | Puntos de calibración Anterior (g) | Deriva g | Excentricidad según certificado
| balanza digital de 8100 g | V-007 100* g | RADWAG | V-007 | 100 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 2 | 2022-04-21 | INM 5867 | -2.1421e-05 | 0.0068357 | 100 | -0.01 | -0.01 | 0
|  | V-007 200* g |  | V-007 | 200 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2 | 2022-04-21 |  | -2.1421e-05 | 0.0068357 | 200 | 0 | -0.01 | 0.01
Balanza V-007 |  | V-007 500 g |  | V-007 | 500 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 2 | 2022-04-21 |  | -2.1421e-05 | 0.0068357 | 500 | -0.01 | 0 | 0.01
|  | V-007 1 000 g |  | V-007 | 1000 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 2 | 2022-04-21 |  | -2.1421e-05 | 0.0068357 | 1000 | -0.02 | -0.02 | 0
|  | V-007 1 500 g |  | V-007 | 1500 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 2 | 2022-04-21 |  | -2.1421e-05 | 0.0068357 | 1500 | -0.02 | -0.04 | 0.02
|  | V-007 2 000 g |  | V-007 | 2000 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 2 | 2022-04-21 |  | -2.1421e-05 | 0.0068357 | 2000 | -0.03 | -0.03 | 0 | 1e-05
|  | V-007 3 500 g |  | V-007 | 3500 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 2 | 2022-04-21 |  | -2.1421e-05 | 0.0068357 | 3500 | -0.05 | -0.08 | 0.03
|  | V-007 5 000* g |  | V-007 | 5000 | 0.01 | -0.09 | 0.03 | 2 | 2022-04-21 |  | -2.1421e-05 | 0.0068357 | 5000 | -0.09 | -0.12 | 0.03
|  | V-007 6 500 g |  | V-007 | 6500 | 0.01 | -0.11 | 0.04 | 2 | 2022-04-21 |  | -2.1421e-05 | 0.0068357 | 6500 | -0.11 | -0.14 | 0.03
|  | V-007 8 100 g |  | V-007 | 8100 | 0.01 | -0.2 | 0.05 | 2 | 2022-04-21 |  | -2.1421e-05 | 0.0068357 | 8100 | -0.2 | -0.22 | 0.02
| balanza digital de 60 kg | V-008 100 g | VIBRA | V-008 | 100 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2 | 2022-04-28 | INM 5885 | 9.9721e-06 | -0.18968 | 100 | -0.1 | -0.2 | 0.1
|  | V-008 200 g |  | V-008 | 200 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2 | 2022-04-28 |  | 9.9721e-06 | -0.18968 | 200 | -0.1 | -0.1 | 0
Balanza V-008 |  | V-008 5 000 g |  | V-008 | 5000 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2 | 2022-04-28 |  | 9.9721e-06 | -0.18968 | 5000 | -0.1 | -0.2 | 0.1
|  | V-008 10 000 g |  | V-008 | 10000 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 2 | 2022-04-28 |  | 9.9721e-06 | -0.18968 | 10000 | -0.1 | -0.1 | 0
|  | V-008 15 000 g |  | V-008 | 15000 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2022-04-28 |  | 9.9721e-06 | -0.18968 | 15000 | -0.1 | 0 | 0.1
|  | V-008 20 000 g |  | V-008 | 20000 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 2 | 2022-04-28 |  | 9.9721e-06 | -0.18968 | 20000 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5e-05
|  | V-008 25 000 g |  | V-008 | 25000 | 0.1 | 0 | 0.5 | 2 | 2022-04-28 |  | 9.9721e-06 | -0.18968 | 25000 | 0 | 0.2 | 0.2
|  | V-008 35 000 g |  | V-008 | 35000 | 0.1 | 0 | 0.7 | 2 | 2022-04-28 |  | 9.9721e-06 | -0.18968 | 35000 | 0 | 0.4 | 0.4
|  | V-008 50 000 g |  | V-008 | 50000 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | 2022-04-28 |  | 9.9721e-06 | -0.18968 | 50000 | 0.4 | 0.7 | 0.3
|  | V-008 60 000 g |  | V-008 | 60000 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2 | 2022-04-28 |  | 9.9721e-06 | -0.18968 | 60000 | 0.5 | 0.6 | 0.1
Unidad en " g/cm3 "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado en "g/cm3") | División de Escala / Resolución (en "g/cm3") | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | "g/cm3" "m" Pendiente | "g/cm3" "b" Intersección | Puntos de calibración | Puntos de calibración Actual (g) | Puntos de calibración Anterior (g) | Deriva "g/cm3"
Densidad Pesas | Densidad de las pesas | ρB | XX | 5678 | 8 | N/A | N/A | 0.14 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A
Unidad en " g/cm3 "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado en "g/cm3") | Composición isotópica (en "g/cm3") | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | "g/cm3" "m" Pendiente | "g/cm3" "b" Intersección | Puntos de calibración | Puntos de calibración Actual (g) | Puntos de calibración Anterior (g) | Deriva "g/cm3"
Densidad agua | Densidad del agua | ρw | Ecuación de TANAKA | agua grado III | N/A | 1e-05 | N/A | 4.5e-07 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Datos de las Pesas Patrón
| Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado Actual | Fecha de calibración Actual | Valor Nominal (g) | Error (mg) Año Actual | Masa Convencional Actual (g)
Viajeras 2 M-016 | V 2 RL. 1 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 1 | 0.04 | 1
| V 2 RL. 2 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 2 | 0.03 | 2
| V 2 RL. 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 2 | 0.05 | 2
| V 2 RL. 5 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 5 | 0.07 | 5.0001 |  |  | Instrumento |  |  | Fabricante | Intervalo de medida |  | No. de Serie |  | Trazabilidad
| V 2 RL. 10 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 10 | 0.08 | 10.0001 |  |  | Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático-IPFNA |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| V 2 RL. 20 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 20 | 0.11 | 20.0001 |  |  | Termómetro digital con PRT Pt100 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| V 2 RL. 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 20 | 0.1 | 20.0001 |  |  | Termohigrómetro |  |  | #N/A | Temperatura: -20 °C a 50 °C Humedad Relativa: 0 %hr a 100 %hr Presión aire: 300 hPa a 1 100 hPa |  | #N/A |  | #N/A
| V 2 RL. 50 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 50 | 0.08 | 50.0001 |  |  | Agua grado 3 |  |  | N/A | N/A |  | N/A |  | Laboratorio SIC.
| V 2 RL. 100 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 100 | 0.11 | 100.0001
| V 2 RL. 200 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 200 | 0.3 | 200.0003
| V 2 RL. 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 200 | 0.3 | 200.0003
| V 2 RL. 500 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 500 | 0.8 | 500.0008
| V 2 RL. 1 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 1000 | -0.6 | 999.9994
| V 2 RL. 2 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 2000 | 3.1 | 2000.0031
| V 2 RL. 2 000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 2000 | 3.2 | 2000.0032
| V 2 RL. 4 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 4000 | 6.3 | 4000.0063
| V 2 RL. 5 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 5000 | 7.8 | 5000.0078
| V 2 RL. 6 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 6000 | 7.2 | 6000.0072
| V 2 RL. 7 500 g | F 2 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 7500 | 11.7 | 7500.0117
| V 2 RL. 8 200 g | F 2 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 8200 | 10.6 | 8200.0106
Nuevos | E2 20 kg | E2 | Kern | G 1938658 | No porta | 5407 | 2021-09-02 | 20000 | 2 | 20000.002
| F1 20 kg | F1 | Kern | G 1934093 | 20 | 5408 | 2021-09-02 | 20000 | 39 | 20000.039
| F1 20 kg A | F1 | Kern | G 1934095 | 20 A | 5410 | 2021-09-02 | 20000 | 5 | 20000.005
| F1 20 kg B | F1 | Kern | G 1934094 | 20 B | 5411 | 2021-09-02 | 20000 | 40 | 20000.04
| F1 10 kg C | F1 | Accurate | 1913624 | 10 C | 5264 | 2021-06-03 | 10000 | -8 | 9999.992
| F1 10 kg D | F1 | Accurate | 1913626 | 10 D | 5261 | 2021-05-31 | 10000 | -9 | 9999.991
| F1 5 kg E | F1 | Accurate | 1913622 | 5 E | 5266 | 2021-06-08 | 5000 | 3 | 5000.003
| F1 10 kg C - F1 5 kg E | F1 | Accurate | 1913624 -1913622 | 10 C - 5 E | 5264 - 5266 | 03/06/2021 08/06/2021 | 15000 | -5 | 14999.995
| F1 20 kg B - F1 5 kg E | F1 | Kern - Accurate | G 1934094 - 1913622 | 20 B - 5 E | 5411 - 5266 | 02/09/2021 08/06/2021 | 25000 | 43 | 25000.043
| F1 20 kg B - F1 10 kg C - F1 5 kg E | F1 | Kern - Accurate | G 1934094 - 1913623 - 1913624 | 20 B - 10 C - 5 E | 5411 - 5264 - 5266 | 02/09/2021 03/06/2021 08/06/2021 | 35000 | 35 | 35000.035
| F1 20 kg - F1 20 kg A - F1 20 kg B | F1 | Kern | G 1934093 - G 1934095 - G 1934094 | 20 - 20 A - 20 B | 5408 - 5410 - 5411 | 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021 | 60000 | 84 | 60000.084
Note on M29: CERTIFICADO: INM RVP # 5053 - 2020-12-17
Note on N29: CERTIFICADO: INM RVP # 3688 2018-11-02 INM RVT # 3692 2018-11-06
Note on Q36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: el termonetro no cuenta con certificado de calibracion anterion
Note on N131: punto de calibración al 10% según certificado
Note on O131: punto de calibración al 10% según certificado
Note on Q131: punto de calibración al 50% según certificado
Note on R131: punto de calibración al 50% según certificado
Note on T131: punto de calibración al 100% según certificado
Note on U131: punto de calibración al 100% según certificado
Note on R140: punto de calibración al 10% según certificado
Note on S140: punto de calibración al 10% según certificado
Note on U140: punto de calibración al 50% según certificado
Note on V140: punto de calibración al 50% según certificado
Note on X140: punto de calibración al 100% según certificado
Note on Y140: punto de calibración al 100% según certificado

## RT03-F33 #
HOJA DE CÁLCULO PARA LA COMPROBACIÓN INTERMEDIA DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Ciudad | #N/A | Fecha de Ingreso | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de Comprobación | #N/A |  | Fecha de Comprobación | #N/A |  | Comprobación N° | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES
NOMBRE | Identificación/ Serie | Indicación (Según Certificado) | Unidad | División de Escala / Resolución | Unidad | Corrección (Según Certificado) | Unidad | Incertidumbre del Certificado | Unidad | Deriva | Unidad | Incertidumbre Estándar Global | Unidad | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Incertidumbre Excentricidad
Densidad de las pesas | #N/A | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | #N/A
Termómetro (RVC) | N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
| N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
| N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
| N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
| N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático-IPFNA | #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
Termohigrómetro | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | hPa | #N/A | hPa | #N/A | hPa | #N/A | hPa |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | hPa | #N/A | hPa | #N/A | hPa | #N/A | hPa |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | hPa | #N/A | hPa | #N/A | hPa | #N/A | hPa |  |  |  |  | #N/A | #N/A
Tipo de agua | #N/A | #N/A |  | #N/A | g/cm3 | #N/A |  | #N/A | g/cm3 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
Pipeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | Intervalos Nominal (Mín. y Máx.) | Según indica certificado Mín. y Máx.)
Probeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
Cronómetro | #N/A | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | #N/A
Pie de Rey | #N/A | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | #N/A
DATOS DEL RECIPIENTE BAJO COMPROBACIÓN
Nombre |  | RVC
Fabricante |  | #N/A
Modelo |  | #N/A
Número de Serie |  | #N/A
Temperatura de referencia |  | #N/A | °C
Capacidad nominal en galones |  | #N/A | 0
División de escala |  | #N/A | mL
Resolución: |  | #N/A | mL
Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | #N/A | °C-1
Diámetro interno del cuello |  | #N/A | cm
Ancho de los trazos de la escala |  | #N/A | cm
Coeficiente cúbico de expansión térmico del material (IP) |  | 9.9e-06 | °C-1
|  | #N/A | mL
Hora de Inicio
NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A
Verificación IPFNA (g)
| Indicaciones carga baja |  | Indicaciones carga baja
N° | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 |  | #N/A |  | #N/A
2 |  | #N/A |  | #N/A
3 |  | #N/A |  | #N/A
4 |  | #N/A |  | #N/A
5 |  | #N/A |  | #N/A
| promedio (g): | #N/A | promedio (g): | #N/A
DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES CORREGIDAS |  |  |  | OBSERVACIONES
Temperatura (°C) | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
Humedad (% hr) | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
Presión (hPa) | #N/A | #N/A | #N/A
DENSIDAD DEL AIRE CALCULADA CON LA FÓRMULA VERSIÓN SIMPLIFICADA DEL CIPM, Exponencial (g/cm3) |  |  |  | OBSERVACIONES
| 1 | 2 | 3
| #N/A | #N/A | #N/A
DENSIDAD DEL AGUA CALCULADA CON LA FÓRMULA DE TANAKA (g/cm3) |  |  |  | OBSERVACIONES
| 1 | 2 | 3
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES TERMOHIGRÓMETRO | [6 empty] | Código Interno |  |  |  | Diferencias entre ciclos de Medición [Ȳ1 - Ȳ2]
| 1 | 2 | 3 | OBSERVACIONES | [6 empty] | V1 | V2 | V3
Temperatura (°C) | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
Humedad (% hr) | [8 empty] | V1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Presión (hPa) | [8 empty] | V2 | #N/A |  | #N/A | #N/A
[6 empty] | g |  |  | V3 | #N/A |  |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | g
g
| error | error | error |  |  | g
Tiempo drenado (s) | [5 empty] | °C
Tiempo escurrido (s) | [5 empty] | °C |  |  |  | #N/A
°C
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | s
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | s
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | g
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | g/cm3
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | g/cm3
| #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | mL
[6 empty] | #N/A | L
Hora final | [5 empty] | #N/A | gal
OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN Y CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud de entrada | Valor estimado (xi) | Fuente información | Incertidumbre original |  | Tipo distribución | Divisor | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad, ci |  | Contribución ui(y) |  | (ui(y))2 | grados de libertad Vi | Aporte a la Incertidumbre (aire)
Densidad del aire (g/cm3) | [14 empty] | #N/A
Ecuación | 0 | CIPM versión exponencial | #N/A | 1 | Normal k=1 | 1 | #N/A | kg/m3 | 1 | kg/m3 | #N/A | kg/m3 | #N/A | 200 | #N/A
Taire (°C) | #N/A
Calibración termómetro | 0 | Certificado calibración | #N/A | °C | Normal k=2 | #N/A | #N/A | °C | #N/A | kg/(m3 °C) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 241.5167 | #N/A
Resolución termómetro | 0 | Indicación equipo | #N/A | °C | Rectangular | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | kg/(m3 °C) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Deriva del termómetro | 0 | Dos certificados consecutivos | 0 | °C | Rectangular | 3.4641 | 0 | °C | #N/A | kg/(m3 °C) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Humedad (% hr) | #N/A
Calibración higrómetro | 0 | Certificado calibración | #N/A | % | Normal k=2 | #N/A | #N/A | % | #N/A | kg/(m3 %) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 241.5167 | #N/A
Resolución higrómetro | 0 | Indicación equipo | #N/A | % | Rectangular | 3.4641 | #N/A | % | #N/A | kg/(m3 %) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Deriva del higrómetro | 0 | Dos certificados consecutivos | 0 | % | Rectangular | 3.4641 | 0 | % | #N/A | kg/(m3 %) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Presión (hPa) | #N/A
Calibración barómetro | 0 | Certificado calibración | #N/A | hPa | Normal k=2 | #N/A | #N/A | hPa | #N/A | kg/(m3 hPa) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 241.5167 | #N/A
Resolución barómetro | 0 | Indicación equipo | #N/A | hPa | Rectangular | 3.4641 | #N/A | hPa | #N/A | kg/(m3 hPa) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Deriva del barómetro | 0 | Dos certificados consecutivos | 0 | hPa | Rectangular | 3.4641 | 0 | hPa | #N/A | kg/(m3 hPa) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Densidad del aire (kg/m3) | #N/A | [9 empty] | uc (Daire)= |  | #N/A | kg/m3
Densidad del aire (g/cm3) | #N/A | [9 empty] | Grados de Libertad |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | U(Daire)= |  | #N/A | kg/m3
[11 empty] | uc (Daire)= |  | #N/A | g/cm3
ESTIMACIÓN Y CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE DENSIDAD DEL AGUA
Magnitud de entrada | Valor estimado (xi) | Fuente información | Incertidumbre original |  | Tipo distribución | Divisor | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad, ci |  | Contribución ui(y) |  | (ui(y))2 | grados de libertad Vi | Aporte a la Incertidumbre (agua)
Densidad del agua (g/cm3) | [14 empty] | #DIV/0!
Expansión del agua | 0 | EURAMET cg-19 v.3:2018 | #DIV/0! | g/cm3 | Normal k=1 | 1 | #DIV/0! | g/cm3 | 1 | g/cm3 | #DIV/0! | g/cm3 | #DIV/0! | 102.0408 | #DIV/0!
Composición isotópica | 0 | BATISTA, E. y PATON, R | #N/A | g/cm3 | Normal k=1 | 3.4641 | #N/A | g/cm3 | 1 | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | 102.0408 | #N/A
Ecuación | 0 | Ec. Tanaka | #N/A | g/cm3 | Normal k=1 | 1 | #N/A | g/cm3 | 1 | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | 102.0408 | #N/A
Tagua (°C) | #DIV/0!
Calibración termómetro | 0 | Certificado calibración | #DIV/0! | °C | Normal k=2 | N/A | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | g/(cm3 °C) | #DIV/0! | g/cm3 | #DIV/0! | 200 | #DIV/0!
Resolución termómetro | 0 | Equipo | N/A | °C | Rectangular | 3.4641 | #VALUE! | °C | #DIV/0! | g/(cm3 °C) | #VALUE! | g/cm3 | #VALUE! | 102.0408 | #VALUE!
Deriva del termómetro | 0 | Certificados | #DIV/0! | °C | Rectangular | 3.4641 | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | g/(cm3 °C) | #DIV/0! | g/cm3 | #DIV/0! | 102.0408 | #DIV/0!
Presión (hPa) | #N/A
Calibración barómetro | 0 | Certificado calibración | #N/A | hPa | Normal k=2 | #N/A | #N/A | hPa | #DIV/0! | g/(cm3 hPa) | #N/A | g/cm3 | #N/A | 200 | #N/A
Resolución barómetro | 0 | Equipo | #N/A | hPa | Rectangular | 3.4641 | #N/A | hPa | #DIV/0! | g/(cm3 hPa) | #N/A | g/cm3 | #N/A | 102.0408 | #N/A
Deriva del barómetro | 0 | Certificados | 0 | hPa | Rectangular | 3.4641 | 0 | hPa | #DIV/0! | g/(cm3 hPa) | #DIV/0! | g/cm3 | #DIV/0! | 102.0408 | #DIV/0!
Densidad del agua (g/cm3) | #DIV/0! | [9 empty] | uc (Dagua)= |  | #DIV/0! | g/cm3
[11 empty] | grados de Libertad |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | U(Dagua)= |  | #DIV/0! | g/cm3
ESTIMACIÓN Y CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA CAPACIDAD
Magnitud de entrada | Valor estimado (xi) | Fuente información | Incertidumbre original |  | Tipo distribución | Divisor | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad, ci |  | Contribución ui(y) |  | (ui(y))2 | Grados de libertad Vi | Contribución ui(y)4 |  | Aporte a la Incertidumbre (volumen)
Masa de agua | #N/A
Lectura recipiente lleno, g | #N/A
Resolución balanza, g | 0 | Equipo, Catálogo | #N/A | g | Rectangular | 3.4641 | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 5000 | #N/A | #N/A | #N/A
Calibración, g | 0 | Certificado | #N/A | g | Normal | #N/A | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Excentricidad, g | 0 | Certificado | #N/A | g | Rectangular | 1.7321 | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Deriva,g | 0 | Certificado | 0 | g | Rectangular | 3.4641 | 0 | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Lectura recipiente vacío g | #N/A
Resolución, g | 0 | Equipo, Catálogo | #N/A | g | Rectangular | 3.4641 | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 5000 | #N/A | #N/A | #N/A
Calibración, g | 0 | Certificado | #N/A | g | Normal | #N/A | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Excentricidad, g | 0 | Certificado | #N/A | g | Rectangular | 1.7321 | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Incertidumbre del método | 0 | Anova de un factor | 0.24 | mL | Normal | 1 | 0.24 | mL | 1 | mL | 0.24 | mL | 0.0576 | 200 | 0.0033178 | 1.6589e-05 | #N/A
Densidad del aire (g/cm3) | #N/A
CIPM Versión Exponencial 2007 | 0 | CIPM Exponencial | #N/A | g/cm3 | Normal | 1 | #N/A | g/cm3 | #N/A | (mL)2/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Densidad del agua [g/cm³] | #VALUE!
Tanaka | 0 | Ec. Tanaka | #DIV/0! | g/cm3 | Normal | 1 | #DIV/0! | g/cm3 | #N/A | (mL)2/g | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Densidad masas [g/cm³] | #N/A
OIML R 111-1 | 0 | OIML R 111-1 Tabla B.7 | 0.14 | g/cm3 | Normal | #N/A | #N/A | g/cm3 | #N/A | (mL)2/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Coeficiente cúbico de exp. [1/°C] | #N/A
Coeficiente expansión térmica del material | 0 | Fabricante | #N/A | 1/°C | Rectangular | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | °C*mL | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Temperatura del agua [°C] | #DIV/0!
Resolución termómetro, ºC | 0 | Certificado calibración | N/A | °C | Rectangular | 3.4641 | #VALUE! | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 5000 | #N/A | #N/A | #N/A
Calibración termómetro, ºC | 0 | equipo | N/A | °C | Normal | N/A | #VALUE! | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Deriva termómetro, ºC | 0 | certificados | #DIV/0! | °C | rectangular | 3.4641 | #DIV/0! | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Gradiente en la medición de la temperatura | 0 | Mediciones | 0 | °C | Rectangular | 3.4641 | 0 | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Gradiente entre Tagua y T aire, ºC | 0 | Prueba, Mediciones | #N/A | °C | Rectangular | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Repetibilidad | 0 | Mediciones | #N/A | cm3 | Normal | 1.7321 | #N/A | cm3 | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A
Ajuste menisco (Efecto operador) | 0 | Euramet cg19 (7.3.7.1b) | #N/A | cm3 | Normal | 1.7321 | #N/A | cm3 | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A | 102.0408 | #N/A | #N/A | #N/A
Ajuste menisco (Efecto operador) | 0 | Euramet cg19 (7.3.7.1a) | 0 | cm3 | Normal | 1.7321 | 0 | cm3 | 1 | mL | 0 | mL | 0 | 102.0408 | 0 | 0 | #N/A
Evaporación | 0 | Euramet cg19 (7.3.8) | #N/A | cm3 | Normal | 1 | #N/A | cm3 | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A | 102.0408 | #N/A | #N/A | #N/A
Temperatura de referencia [°C] | #N/A | [15 empty] | #N/A
Volumen a la temperatura de referencia | #N/A | mL | [8 empty] | uc (V20)= |  | #N/A | cm3
[11 empty] | grados de Libertad |  | #N/A | #N/A | 400
[11 empty] | U(V20)= |  | #N/A | cm3
[11 empty] | U(V20)= |  | #N/A | L
[11 empty] | U(Relativa)= |  | #N/A | %
Resultados Finales | [9 empty] | k |  |  | 0.3 | 1.65
| Vt | u ( Vt ) | k | U | N.C % | E | │E│ |  |  | Incertidumbre dominante | #N/A |  | Condicional incertidumbre dominante
mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 95 | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | SI | ≤ 0,3 | K=1,65
in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | Resultado | #N/A |  | SI | ≥ 0,3 | K= 2,0
gal | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
𝝆_𝑨
𝑉_0=(𝐼_𝐿−𝐼_𝐸 )∗1/(𝜌_𝑊−𝜌_𝐴 )∗(1−𝜌_𝐴/𝜌_𝐵 )∗[1−𝛾(𝑡−𝑡_0 )]
𝐼_𝐸
𝐼_(𝐸 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠)
𝐼_𝐿
𝐼_(𝐿 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠)
𝑡
𝑡_( 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠)
𝑡_0
𝝆_𝑾
(𝐼_𝐿−𝐼_𝐸 )
(1/(𝜌_𝑊−𝜌_𝐴 ))
(1−𝜌_𝐴/𝜌_𝐵 )
[(1−𝛾∗(𝑡−𝑡_0 )]
𝑉_𝑡
(𝜇_𝑖^4)⁄𝑣_𝑖
Note on E32: composición isotópica del agua
Note on I32: incertidumbre del modelo matemático (TANAKA)
Note on A158: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7.1.1-10 EURAMET cg-18
Note on D158: los datos reportados de excentricidad son tomados del certificado de calibración
Note on A163: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7.1.1-10 EURAMET cg-18
Note on D163: los datos reportados de excentricidad son tomados del certificado de calibración
Note on C180: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GMP 3 Good Measurement Practice for Method of Reading a Meniscus Using Water or Other Wetting Liquid

## PC # (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA LA COMPROBACIÓN INTERMEDIA DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Posición gráfico | TU (EMP + (mL)) | TL (EMP - (mL)) | Volumen nominal | Error indicación (mL) | U exp (mL) | Probabilidad de conformidad y no conformidad antes de ajuste
1 | FALSE | 0 | 0 |  |  | "Z" limite superior | Pc conformidad | Pc no conformidad
Antes de ajuste | FALSE | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Después de ajuste | FALSE | 0 | 0 | #REF! | #N/A | "Z" limite inferior | Pc conformidad | Pc no conformidad
3 | FALSE | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
4 | FALSE | 0 | 0 |  |  | #N/A
#N/A | [5 empty] | Probabilidad de conformidad y no conformidad Después de ajuste
| Volumen nominal del RV |  |  |  |  | "Z" limite superior | Pc conformidad | Pc no conformidad
| #N/A | gal |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | L |  |  |  | "Z" limite inferior | Pc conformidad | Pc no conformidad
| #N/A | mL |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Volumen Indicado del RV BC antes de ajuste
| #N/A | gal
| #N/A | L
| 18929.9179 | mL
Volumen Indicado del RV BC Después de ajuste
| #REF! | gal
| #REF! | L
| 18925.5677 | mL