## DATOS 1 (hidden)
Información
|  | No | Ciudad | Fecha de Recepción | Solicitante | Dirección | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Codigo interno | Certificado | condiciones de medición
[12 empty] | K | Nivel de Confianza
[12 empty] | 2 | 95.45%
Datos de la Balanza a Calibrar
|  | No | Fabricante | Modelo | Serial | Carga max (g) | Carga min (g) | Division de Escala (d) (g) | Escalon de Verificación en (g) | Codigo interno | N ° Certificado Aderido
Datos de las Pesas Patrón
|  | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado | Fecha de calibración | Valor nominal (g) | Carga para Excentricidad g | Carga para Repetibilidad g | Error (mg) | Masa Convensional (g) | Incertidumbre de calibración (mg) | Densidad del aire kg/m3 | Identificación Interna | Calibrado por
| Juego Viajeras | Viajeras F1 5 g | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | CAP-377-16 | 2016-11-09 | 5 | 5 | 100 | 0.09 | 5.0001 | 0.053 | 0.8853 | M-015 | Vansolix S.A
|  | Viajeras F1 200 g | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | CAP-377-16 | 2016-11-09 | 200 | 10 | 200 | 0.05 | 200 | 0.33 | 0.8847 | M-015 | Vansolix S.A
|  | Viajeras F1 1 kg | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | CAP-377-16 | 2016-11-09 | 1000 | 200 | 500 | -0.2 | 999.9998 | 1.7 | 0.8822 | M-015 | Vansolix S.A
|  | Viajeras F1 2 kg | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | CAP-377-16 | 2016-11-09 | 2000 | 1000 | 1000 | 4.6 | 2000.0046 | 3.3 | 0.8825 | M-015 | Vansolix S.A
|  | Viajeras F1 5 kg | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | CAP-377-16 | 2016-11-09 | 5000 | 2000 | 2000 | 4.8 | 5000.0048 | 8.3 | 0.8832 | M-015 | Vansolix S.A
| Juego Patron de Referencia | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 1230 | 2016-09-18 | 1 | 4000 | 5000 | 0.006 | 1 | 0.01 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 1230 | 2016-09-18 | 2 | 5000 | 6000 | 0.006 | 2 | 0.012 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 2 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 1230 | 2016-09-18 | 2 | 10000 | 7000 | 0.013 | 2 | 0.012 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 1230 | 2016-09-18 | 5 | 15000 | 8000 | -0.002 | 5 | 0.016 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 1230 | 2016-09-18 | 10 | 20000 | 8200 | 0.004 | 10 | 0.02 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 1230 | 2016-09-18 | 20 | 25000 | 10000 | 0.027 | 20 | 0.025 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 20 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 1230 | 2016-09-18 | 20 | 30000 | 12000 | 0.007 | 20 | 0.025 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 1230 | 2016-09-18 | 50 | 40000 | 15000 | 0.03 | 50 | 0.03 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 1230 | 2016-09-18 | 100 |  | 20000 | 0.06 | 100.0001 | 0.05 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 1230 | 2016-09-18 | 200 |  | 25000 | -0.06 | 199.9999 | 0.1 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 200 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 1230 | 2016-09-18 | 200 |  | 30000 | 0.16 | 200.0002 | 0.1 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 1230 | 2016-09-18 | 500 |  | 35000 | 0.35 | 500.0004 | 0.25 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 1230 | 2016-09-18 | 1000 |  | 40000 | 0.7 | 1000.0007 | 0.5 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 1230 | 2016-09-18 | 2000 |  | 45000 | 1.2 | 2000.0012 | 1 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g punto | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 1230 | 2016-09-18 | 2000 |  | 50000 | 1.1 | 2000.0011 | 1 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 1230 | 2016-09-18 | 5000 |  |  | 3.7 | 5000.0037 | 2.5 | 0.89077 | M-001 | INM
|  | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 1230 | 2016-09-18 | 10000 |  |  | 8.7 | 10000.0087 | 5 | 0.89077 | M-001 | INM
| Juego patron de Trabajo 1 | F1 1 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 100405 | 2016-09-02 | 1 |  |  | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 2 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 100405 | 2016-09-02 | 2 |  |  | 0.06 | 2.0001 | 0.04 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 2 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 100405 | 2016-09-02 | 2 |  |  | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 5 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 100405 | 2016-09-02 | 5 |  |  | 0 | 5 | 0.05 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 10 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 10 | 100405 | 2016-09-02 | 10 |  |  | 0.05 | 10 | 0.06 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 20 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20* | 100405 | 2016-09-02 | 20 |  |  | 0.07 | 20.0001 | 0.08 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 20 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20 | 100405 | 2016-09-02 | 20 |  |  | 0.08 | 20.0001 | 0.08 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 50 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 50 | 100405 | 2016-09-02 | 50 |  |  | 0.19 | 50.0002 | 0.1 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 100 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 100 | 100405 | 2016-09-02 | 100 |  |  | 0.13 | 100.0001 | 0.16 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 200 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200* | 100405 | 2016-09-02 | 200 |  |  | 0.2 | 200.0002 | 0.3 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 200 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200 | 100405 | 2016-09-02 | 200 |  |  | 0.3 | 200.0003 | 0.3 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 500 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 500 | 100405 | 2016-09-02 | 500 |  |  | 0.8 | 500.0008 | 0.8 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 1000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 100405 | 2016-09-02 | 1000 |  |  | 1.9 | 1000.0019 | 1.6 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 100405 | 2016-09-02 | 2000 |  |  | 2.2 | 2000.0022 | 3 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 100405 | 2016-09-02 | 2000 |  |  | 2 | 2000.002 | 3 | 0.88965 | M-002 | INM
|  | F1 5000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 100405 | 2016-09-02 | 5000 |  |  | 5.9 | 5000.0059 | 8 | 0.88965 | M-002 | INM
| Patron de Trabajo | F1 10000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119467 | 10 | 1257 | 2016-11-18 | 10000 |  |  | 8 | 10000.008 | 16 | 0.88648 | M-003 | INM
| Patron de Trabajo | F1 20000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119468 | 20 | 1258 | 2016-11-21 | 20000 |  |  | 0 | 20000 | 30 | 0.88748 | M-004 | INM
| Juego patron de Trabajo 2 | F1 R 1 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 1 |  |  | 0.04 | 1 | 0.033 | 0.8823 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 2 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2 |  |  | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.882 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2 |  |  | 0.054 | 2.0001 | 0.04 | 0.8819 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 5 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 5 |  |  | 0.088 | 5.0001 | 0.053 | 0.882 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 10 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 10 |  |  | 0.088 | 10.0001 | 0.067 | 0.8821 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 20 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 20 |  |  | 0.093 | 20.0001 | 0.083 | 0.8823 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 20 |  |  | 0.091 | 20.0001 | 0.083 | 0.8824 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 50 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 50 |  |  | 0.08 | 50.0001 | 0.1 | 0.8824 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 100 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 100 |  |  | 0.08 | 100.0001 | 0.17 | 0.8854 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 200 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 200 |  |  | 0.29 | 200.0003 | 0.33 | 0.8852 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 200 |  |  | 0.33 | 200.0003 | 0.33 | 0.885 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 500 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 500 |  |  | 0.94 | 500.0009 | 0.83 | 0.8854 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 1000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 1.7 | 0.8845 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 2000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2000 |  |  | 3 | 2000.003 | 3.3 | 0.8843 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 2000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 2000 |  |  | 3.9 | 2000.0039 | 3.3 | 0.8841 | M-016 | Vansolix S.A
|  | F1 R 5000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | Cap-376-16 | 2016-11-09 | 5000 |  |  | 7.7 | 5000.0077 | 8.3 | 0.8837 | M-016 | Vansolix S.A
Patron Utilizado en la Calibración - Termohigrometros
Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Codigo Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 18.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | INM 1995 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-07-29 - 2016-08-04 - 2016-09-12 | INM 1995-1998-2149
[5 empty] | 20.1 | 0.1 | 0 | [6 empty] | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.06
[5 empty] | 22 | 0.1 | 0
Humedad |  |  |  |  | 41.8 | 0.1 | -1.8 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM 1998
[5 empty] | 50.4 | 0.1 | -0.4
[5 empty] | 59.3 | 0.1 | 0.8
Presión Admosferica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.3 | 0.06 | 2 | 2016-09-12 | INM 2149
[5 empty] | 753.1 | 0.1 | -0.74
[5 empty] | 899 | 0.1 | -0.09
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 20 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | 2 | 2016-11-01 | CAT-144-16 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-11-01 - 2016-11-02 - 2016-10-28 | CAT-144-16 - CAH-060-16 - CDT CERT-16-EMP-1056-2567
[5 empty] | 28.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | M-012 | 1.5 | 1.6 | 0.21
[5 empty] | 32.1 | 0.1 | 0.1
Humedad |  |  |  |  | 50.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 2 | 2016-11-02 | CAH-060-16
[5 empty] | 59.9 | 0.1 | 0.5
[5 empty] | 69.1 | 0.1 | 0.1
Presión Admosferica |  |  |  |  | 499 | 0.1 | -1 | 0.21 | 1.6 | 2016-10-28 | CDT CERT-16-EMP-1056-2567
[5 empty] | 799.8 | 0.1 | -0.4
[5 empty] | 1099.8 | 0.1 | -0.4
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 16 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | 2 | 2016-10-31 | CAT-145-16 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-10-31 - 2016-10-31 - 2016-10-28 | CAT-144-16 - CAH-060-16 - CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 20.1 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | CAH-061-16 |  |  | M-013 | 1.5 | 1.6 | 0.21
[5 empty] | 24.4 | 0.1 | 0.1
Humedad |  |  |  |  | 39.5 | 0.1 | 0.79 | 1.6 | 2 | 2016-10-31 | CAH-061-16
[5 empty] | 49.8 | 0.1 | 0.63 | 1.6 | 2 |  | CAT-145-16
[5 empty] | 59.3 | 0.1 | -0.13
Presión Admosferica |  |  |  |  | 499 | 0.1 | -1 | 0.21 | 2 | 2016-10-28 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 799.8 | 0.1 | -0.4 | 0.17 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 1099.9 | 0.1 | -0.3
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 18.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | INM-1996 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-07-29 - 2016-08-04 - 2016-09-12 | INM 1996-1999-2148
[5 empty] | 20.1 | 0.1 | 0 | [6 empty] | M-010 | 0.2 | 1.7 | 0.064
[5 empty] | 22 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 42580 | INM 1996
Humedad |  |  |  |  | 41.8 | 0.1 | -1.8 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM- 1999
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 1.96 | 42586 | INM 1999
[5 empty] | 59.4 | 0.1 | 0.6
Presión Admosferica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.3 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 | INM - 2148
[5 empty] | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 42625 | INM 2148
[5 empty] | 1099.3 | 0.1 | -0.06
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 18.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-08-04 | INM-1994 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2016-08-04 - 2016-08-04 - 2016-09-12 | INM-1994-1997-2147
[5 empty] | 20 | 0.1 | 0.1 |  |  | 42586 | INM 1997 |  |  | M-011 | 0.2 | 1.7 | 0.064
[5 empty] | 22 | 0.1 | 0 |  |  | 42625 | INM 2147
Humedad |  |  |  |  | 41.8 | 0.1 | -1.8 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM-1997
[5 empty] | 50.5 | 0.1 | -0.5 |  |  | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 59.3 | 0.1 | 0.7 |  |  | 42625 | INM 2147
Presión Admosferica |  |  |  |  | 397.9 | 0.1 | -1.34 | 0.064 | 1.96 | 2016-09-12 | INM-2147
[5 empty] | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 1.7 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 1099.2 | 0.1 | -0.54 | 0.064 | 2 | 42625 | INM 2147
|  |  | Metrologos | [5 empty] | CMC Balanza
Intervalo de Medición (g) Clase M1
|  |  | No | Nombre del Metrologo |  |  |  |  | 5 | A | 8200
|  |  | AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Tecnico / Sust SGL
| #REF! |  | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Sistema de Gestión / Sust Dir Tecnico
|  |  | PV | Pedro Jose Vargas Lopéz |  | Lab Volumen / Sust Lab Masa
|  |  | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Lab Masa / Sust Lab Volumen
Formulas:
Fecha de calibración = [Fecha de calibración, row above]

## DATOS (hidden)
Información
|  | No | Ciudad | Fecha de Recepción | Solicitante | Dirección | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Código interno | N ° Certificado Adherido |  | K | Nivel de Confianza
K
|  | 1 | [9 empty] | 2 | 95.45%
Datos de la Balanza a Calibrar
|  | No | Fabricante | Modelo | Serial | Carga Max (g) | Carga min (g) | División de Escala (d) (g) | Escalón de Verificaciónen (g) | Código interno | N ° Certificado Adherido
1
Datos de las Pesas Patrón
|  | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado | Fecha de calibración | Valor nominal (g) | Carga para Excentricidad g | Carga para Repetibilidad g | Error (mg) | Masa Convencional (g) | Incertidumbre de calibración (mg) | Densidad del aire kg/m3 | Identificación Interna | Calibrado por
| Juego Viajeras 1 | Viajeras F1 5 g | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1403 DK | 2018-05-24 | 5 | 1 | 1 | 0.07 | 5.0001 | 0.053 | 0.88849 | M-015 | INM
|  | Viajeras F1 200 g | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1403 DK | 2018-05-24 | 200 | 2 | 2 | 0.1 | 200.0001 | 0.33 | 0.88849 | M-015 | INM
|  | Viajeras F1 1 kg | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1403 DK | 2018-05-24 | 1000 | 5 | 5 | 0.5 | 1000.0005 | 1.6 | 0.88849 | M-015 | INM
|  | Viajeras F1 2 kg | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1403 DK | 2018-05-24 | 2000 | 10 | 10 | 3.6 | 2000.0036 | 3 | 0.88849 | M-015 | INM
|  | Viajeras F1 5 kg | F1 | Rice Lake | No identifica | No porta | 1403 DK | 2018-05-24 | 5000 | 20 | 20 | 3.7 | 5000.0037 | 8 | 0.88849 | M-015 | INM
[10 empty] | 50 | 50
[10 empty] | 100 | 100
[10 empty] | 200 | 200
[10 empty] | 500 | 500
[10 empty] | 1000 | 1000
|  | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 1393 DK | 2018-05-08 | 1 | 2000 | 2000 | 0.009 | 1 | 0.01 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 1393 DK | 2018-05-08 | 2 | 5000 | 5000 | 0.01 | 2 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2 g AKJ | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 1393 DK | 2018-05-08 | 2 | 10000 | 8000 | 0.017 | 2 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 1393 DK | 2018-05-08 | 5 | 15000 | 8200 | 0.002 | 5 | 0.016 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 1393 DK | 2018-05-08 | 10 | 20000 | 10000 | 0.019 | 10 | 0.02 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 1393 DK | 2018-05-08 | 20 | 25000 | 15000 | 0.026 | 20 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 20 g AKA | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 1393 DK | 2018-05-08 | 20 | 30000 | 20000 | 0.007 | 20 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 1393 DK | 2018-05-08 | 50 | 35000 | 25000 | 0.03 | 50 | 0.03 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 1393 DK | 2018-05-08 | 100 | 40000 | 35000 | 0.06 | 100.0001 | 0.05 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 1393 DK | 2018-05-08 | 200 |  | 40000 | -0.07 | 199.9999 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 200 g ALW | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 1393 DK | 2018-05-08 | 200 |  | 45000 | 0.15 | 200.0001 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 1393 DK | 2018-05-08 | 500 |  | 50000 | 0.33 | 500.0003 | 0.25 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 1393 DK | 2018-05-08 | 1000 |  | 55000 | 0.7 | 1000.0007 | 0.5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 1393 DK | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 1.1 | 2000.0011 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g ABY | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 1393 DK | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 1 | 2000.001 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 1393 DK | 2018-05-08 | 5000 |  |  | 3.5 | 5000.0035 | 2.5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 1393 DK | 2018-05-08 | 10000 |  |  | 8.2 | 10000.0082 | 5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | F1 1 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 1405 DK | 2018-06-01 | 1 |  |  | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 1405 DK | 2018-06-01 | 2 |  |  | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 1405 DK | 2018-06-01 | 2 |  |  | 0.06 | 2.0001 | 0.04 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 5 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 1405 DK | 2018-06-01 | 5 |  |  | 0.01 | 5 | 0.05 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 10 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 10 | 1405 DK | 2018-06-01 | 10 |  |  | 0.07 | 10.0001 | 0.06 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 20 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20* | 1405 DK | 2018-06-01 | 20 |  |  | 0.08 | 20.0001 | 0.08 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 20 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20 | 1405 DK | 2018-06-01 | 20 |  |  | 0.07 | 20.0001 | 0.08 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 50 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 50 | 1405 DK | 2018-06-01 | 50 |  |  | 0.13 | 50.0001 | 0.1 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 100 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 100 | 1405 DK | 2018-06-01 | 100 |  |  | 0.14 | 100.0001 | 0.16 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 200 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200* | 1405 DK | 2018-06-01 | 200 |  |  | 0.3 | 200.0003 | 0.3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 200 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200 | 1405 DK | 2018-06-01 | 200 |  |  | 0.2 | 200.0002 | 0.3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 500 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 500 | 1405 DK | 2018-06-01 | 500 |  |  | 0.8 | 500.0008 | 0.8 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 1000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 1405 DK | 2018-06-01 | 1000 |  |  | 1.9 | 1000.0019 | 1.6 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 1405 DK | 2018-06-01 | 2000 |  |  | 1.9 | 2000.0019 | 3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 1405 DK | 2018-06-01 | 2000 |  |  | 2.1 | 2000.0021 | 3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 5000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 1405 DK | 2018-06-01 | 5000 |  |  | 5.8 | 5000.0058 | 8 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 10000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119467 | 10 | 1402 DK | 2018-05-14 | 10000 |  |  | 7 | 10000.007 | 16 | 0.88972 | M-003 | INM
|  | F1 20000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119468 | 20 | 1396 DK | 2018-05-10 | 20000 |  |  | 0 | 20000 | 30 | 0.88625 | M-004 | INM
| Juego viajeras 2 | F1 R 1 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 1 |  |  | 0.04 | 1 | 0.033 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 2 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 2 |  |  | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 2 |  |  | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 5 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 5 |  |  | 0.07 | 5.0001 | 0.053 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 10 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 10 |  |  | 0.09 | 10.0001 | 0.06 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 20 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 20 |  |  | 0.11 | 20.0001 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 20 |  |  | 0.1 | 20.0001 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 50 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 50 |  |  | 0.1 | 50.0001 | 0.1 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 100 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 100 |  |  | 0.12 | 100.0001 | 0.16 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 200 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 200 |  |  | 0.3 | 200.0003 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 200 |  |  | 0.4 | 200.0004 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 500 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 500 |  |  | 0.9 | 500.0009 | 0.83 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 1000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 1000 |  |  | -0.5 | 999.9995 | 1.6 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 2000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 3.1 | 2000.0031 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 2000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 DK | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 3.2 | 2000.0032 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | F1 R 5000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 DK | 2018-05-08 | 5000 |  |  | 7.9 | 5000.0079 | 8 | 0.88976 | M-016 | INM
Patrón Utilizado en la Calibración - Termo higrómetros
Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 2 | 2018-06-07 | INM 3392 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-07 / - 2018-06-13 - 2018-08-21 | INM 3392- 3399-2268
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.19
[5 empty] | 29.7 | 0.1 | 0 | 0.2
Humedad |  |  |  |  | 33.1 | 0.1 | -3.1 | 1.7 | 2 | 2018-06-13 | INM 3399
[5 empty] | 51 | 0.1 | -1 | 1.7
[5 empty] | 77.2 | 0.1 | 2.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.3 | 0.1 | -0.92 | 0.076 | 2 | 2018-08-21 | INM 2268
[5 empty] | 752.6 | 0.1 | -0.89 | 0.078
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.79 | 0.19
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 15.4 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 2 | 2018-06-07 | INM 3391 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-07 /- 2018-06-13 -/ 2018-08-21 | INM-3391, INM 3398 - INM 2266
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [5 empty] | M-012 | 0.4 | 1.7 | 0.18
[5 empty] | 34.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4
Humedad |  |  |  |  | 32.5 | 0.1 | -2.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-13 | INM 3398
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 2.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.3 | 0.1 | -0.82 | 0.077 | 2 | 2018-08-21 | INM 2266
[5 empty] | 752.7 | 0.1 | -0.79 | 0.078
[5 empty] | 798.5 | 0.1 | -0.53 | 0.18
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 15.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2018-06-15 | INM 3411 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-14 - / 2018-06-15 - 2018-08-21 | INM 3411 - INM 3412 - INM 2267
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | M-013 | 0.4 | 1.7 | 0.11
[5 empty] | 34.4 | 0.1 | -0.1 | 0.4
Humedad |  |  |  |  | 32.5 | 0.1 | -2.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-15 | INM 3412
[5 empty] | 50.8 | 0.1 | -0.8 | 1.7 | 2
[5 empty] | 78.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.4 | 0.1 | -0.83 | 0.065 | 2 | 2018-08-21 | INM 2267
[5 empty] | 752.8 | 0.1 | -0.69 | 0.078 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.75 | 0.11
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 2 | 2018-06-01 | INM 3375 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018/06/15- 2018/06/15- 2018-08-21 | INM 3375 - INM 3381 - INM 2264
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | [5 empty] | M-010 | 0.3 | 1.7 | 0.11
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96
Humedad |  |  |  |  | 33.4 | 0.1 | -3.4 | 1.7 | 2 | 2018-06-06 | INM 3381
[5 empty] | 51.3 | 0.1 | -1.3 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 77.4 | 0.1 | 2.6 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.4 | 0.1 | -0.83 | 0.11 | 2 | 2018-08-21 | INM - 2264
[5 empty] | 752.7 | 0.1 | -0.79 | 0.078 | 2 | 42625 | INM 2148
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.74 | 0.11
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 15.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2018-06-01 | INM 3374 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-01 -/ 2018-06-06 - 2018-08-21 | INM-3374-INM 3379-INM 2265
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | M-011 | 0.3 | 1.7 | 0.078
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 33.5 | 0.1 | -3.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-06 | INM 3379
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 2.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.3 | 0.1 | -0.88 | 0.065 | 1.96 | 2018-08-21 | INM 2265
[5 empty] | 752.7 | 0.1 | -0.792 | 0.078 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.77 | 0.076 | 2 | 42625 | INM 2147
Metrólogos | [6 empty] | CMC Balanza
No | Nombre del Metrólogo | [5 empty] | Intervalo de Medición (g) e incertidumbre expandida U
[7 empty] | 5 | A | 8200
AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Técnico |  | Metrólogo de Masa y Volumen |  | 0.078 |  | 5.6e-06
LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Sustituto del Director Técnico |  | Metrólogo de Masa y Volumen
EA | Elvis Aguirre Romero |  | Metrólogo de Masa y Volumen |  | Metrólogo de Masa y Volumen | Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C | %Rh | hPa | °C m | °C b | %rH m | %rH b | hPa m | hPa b
[6 empty] | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 2018-06-07 / - 2018-06-13 - 2018-08-21 | INM 3392- 3399-2268 | 0.2 | 1.7 | 0.19 | 0.0074405 | -0.2067 | 0.13462 | -7.6712 | 0.0012758 | -1.8232
[6 empty] | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 2018/06/15- 2018/06/15- 2018-08-21 | INM 3375 - INM 3381 - INM 2264 | 0.3 | 1.7 | 0.11 | 0.005961 | -0.20536 | 0.13732 | -8.1196 | 0.00089493 | -1.4577
[6 empty] | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 2018-06-01 -/ 2018-06-06 - 2018-08-21 | INM-3374-INM 3379-INM 2265 | 0.3 | 1.7 | 0.078 | 0 | 0 | 0.14764 | -8.5625 | 0.0011152 | -1.6502
[6 empty] | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 2018-06-07 /- 2018-06-13 -/ 2018-08-21 | INM-3391, INM 3398 - INM 2266 | 0.4 | 1.7 | 0.18 | 0.015733 | -0.39124 | 0.12189 | -6.5754 | 0.0028216 | -2.8291
[6 empty] | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 2018-06-14 - / 2018-06-15 - 2018-08-21 | INM 3411 - INM 3412 - INM 2267 | 0.4 | 1.7 | 0.11 | -0.0052447 | 0.09691 | 0.094155 | -5.5687 | 0.00085646 | -1.3989

## RT03-F34
HOJA DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES INTERMEDIAS DE BALANZAS
| Ciudad | Fecha de Ingreso | Código interno | Lugar de Comprobación | Fecha de comprobación | Solicitante | Dirección | Informe de comprobación
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS DE LA BALANZA A COMPROBAR
| Fabricante |  | #N/A |  |  | DATOS DE LAS PESAS PATRÓN
| Modelo |  | #N/A |  |  | Juego de Pesas |  | #N/A
| Serial |  | #N/A |  |  | Fabricante |  | #N/A
| Carga máx. (g) |  | #N/A |  |  | Clase |  | #N/A
| Carga min (g) |  | #N/A |  |  | Certificado N° |  | #N/A
| División de Escala (d) en (g) |  | #N/A |  |  | Fecha de Calibración |  | #N/A
| Escalón de Verificación en (g) |  | #N/A |  |  | Calibrado por |  | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES PARA LAS PRUEBAS
| Carga para excentricidad (g) |  |  |  |  | Cargas para Error de Indicación (Exactitud) según certificado
[6 empty] | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Masa Convencional (g) mc | Incertidumbre (mg) | Marcación de la pesa
| Cargas para Repetibilidad (g) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | masa para completar la carga Max (g) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| mN (g) | mc | incertidumbre certificado (mg) | Marcación |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N= | 3
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
| Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
| Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES | [8 empty] | según certificado
| Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  | Presión (hPa) |  |  | k = | 2
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
|  | Carga | (g) | 0 | (mg) | 0
| Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Indicación (g)
| Diferencia (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor ABS de diferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (mg) | 0
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
| Indicaciones | [8 empty] | n
Cargas (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0
0
0
| Cargas (g) | promedios (g) | s (g) | s (mg) | s máxima (mg)
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN (EXACTITUD)
| ANTES DE AJUSTE |  |  |  |  | DESPUÉS DE AJUSTE
| Masa Convencional (g) | Indicación 1(g) | Error de | Error de |  | Indicación 1(g) | Indicación 2(g) |  |  | Error de | Error de
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CONDICIONES AMBIENTALES FINALES
| Hora final |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (%rH) |  | Presión (hPa)
| Promedio Condiciones Ambientales |  | Temperatura (°C) | 0 | Humedad relativa (%rH) | 0 | Presión (hPa) | 0 |  | Metrólogo
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (%rH) | #N/A | Presión (hPa) | #N/A |  | #N/A
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Cargas de prueba (g)
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Magnitud |  |  |  | INCERTIDUMBRE POR INDICACION (mg) |  |  |  |  | Distribución | Grados efectivos de libertad Ʋ= n-3
Excentricidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Rectangular | 100
Repetibilidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 9
Prueba de error de indicación (exactitud) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR MASA DE REFERENCIA (mg)
Incertidumbre por pesas patrón |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal | 100
incertidumbre por empuje |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100
incertidumbre por deriva |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEL ERROR (mg)
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR INDICACION | [7 empty] | 0.3 | 1.65
Grados efectivos de libertad de Excentricidad |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Condicional incertidumbre dominante
Grados efectivos de libertad de Repetibilidad |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Incertidumbre dominante | #DIV/0! | #DIV/0! | SI | ≤ 0,3 | K=1,65
Grados efectivos de libertad de Resolución |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Resultado | #DIV/0! |  | SI | ≥ 0,3 | K= 2,0
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR MASA DE REFERENCIA
Grados efectivos de libertad de Pesas |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Empuje |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Deriva |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD DEL ERROR
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTOR DE COBERTURA
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Nivel de Confianza |  |  | 95.45%
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (mg) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (g) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
APROXIMACION POR LINEA RECTA QUE CRUZA POR CERO PARA EL ERROR (mg) | [7 empty] | Observaciones
p | pIE | pI2 | u2(Eappr) | u(Eappr) a REPORTAR |  | min X2 = min Chi2
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A |  | #DIV/0!
Σ | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min X2 = |  | #DIV/0!
a1 | #DIV/0! |  |  |  | Beta (β) | 2
a12= | #DIV/0! | u2(R) = |  | #DIV/0! | G de libertad | 3 |  | #DIV/0! | ≤ | 4.899
u2(a1) = | #DIV/0! | u2(R(dys)) = |  | #N/A | K mayor | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
y = m x + b
|  | m= | #N/A | la pendiente |  | x | 5
|  | b= | #N/A | punto de corte |  | y | #N/A
[9 empty] | Carga (g) | u (mg)
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
| u2(Eappr) |  | #DIV/0! | + | R2 | #DIV/0!
VALIDACIÓN - RESULTADOS
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO |  |  | E (R) (mg) = | #DIV/0! | R (mg)
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO |  |  | E (R) (g) = | #DIV/0! | R (g)
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (mg) = | #N/A | + | #N/A | R (mg)
| INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (g) = | #N/A | + | #N/A | R (g)
D2 PRESICIÓN DE LA BALANZA ANEXO D (NTC 1848) CONTROL ESTADISTICO PRUEBA (F)
DESVIACIÓN ESTANDAR SEGÚN FABRICANTE (Histórico) mg |  |  |  | Comprobado por | Informe | Fecha de Comprobación
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Tabla D2 Valores críticos de la distribución (F) |  |  |  | CARGAS
|  |  |  | 0 | 0 | 0
(F) CRITICO | m | n-1 |  | REPETIBILIDAD DESVIACIÓN ESTANDAR mg
| 1 | 3.179 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2 | 2.456 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 3 | 2.25 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | 2.153 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE!
| 5 | 2.096 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE!
| 6 | 2.059 |  | F critico (S) | F critico (I)
| 7 | 2.032 |  | 2.25 | -2.25
| 8 | 2.013 |  | 2.25 | -2.25
| 9 | 1.998 |  | 2.25 | -2.25
| 10 | 1.986
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)=〖| 〖∆𝐼〗_(𝑒𝑐𝑐.𝑖) |〗_𝑚𝑎𝑥/((〖2𝐿〗_(𝑒𝑐𝑐√3)))
|〖∆𝑰〗_𝒆𝒄𝒄 |_𝒎𝒂𝒙
𝒖^𝟐 (𝑰)=𝑑^2/6+𝑠^2 (𝐼)+ 𝑤 ̂^2 (𝛿𝐼_𝑒𝑐𝑐 ) 𝐼^2
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔 )=⌈𝑑/(2√3)⌉∗√(2 )=𝑑/√6
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)=𝑠(𝐼_𝑗)⁄√𝑛
𝑢^2 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=𝑢^2 (𝛿𝑚_𝑐)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐵)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐷)
𝑢 〖(𝛿𝑚〗_𝑐 )=𝑈/𝐾
INVERSA.T STUDEND.2C(100%−95,45% ;𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸))
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐵 )=𝐸𝑀𝑃/(4∗√3)=3𝑈/(4∗√3)
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐷 )=𝐸𝑀𝑃/3∗√3=𝑈/√3
𝑢^2 (𝐸)=𝑢^2 (𝐼)+ 𝑢^2 (𝑚_𝑟𝑒𝑓 )
𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸)) (𝑢_𝐸^4)/((𝑢_𝐼^4)/𝑣_(𝑖_𝐼 ) +(𝑢_(𝑚_𝑟𝑒𝑓)^4)/𝑣_(𝑖_(𝑚_𝑟𝑒𝑓 ) ) )
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=〖𝑚_𝑟𝑒𝑓〗^4/(〖(〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐶))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐵)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵))+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐷)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)))
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝐼)=(𝑢^4 (𝐼))/(〖(〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)〗^4/(𝑛 −1)+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑑𝑖𝑔)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)))
𝑈(𝐸) = 𝑢(𝐸)∗𝑘
√(𝑢^2 (𝑅(𝑑 𝑦 𝑠)") + u2(Eappr) " )
〖(1/(𝑢^2 (𝐸)))〗^2
p * *
p * 𝐼 ̅ * 𝐸_𝐼 ̅
𝐼 ̅ 𝑔
g
𝐼 ̅ g
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝐼 ̅^2∗𝑝
pIE
𝛴pIE / 𝛴〖𝑝𝐼〗^2
1/Σ
1/Σ𝑝𝐼^2
〖"s " máxima" " 〗^2
〖𝑑^2/6 " +" 〖𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎〗^2〗^
〖〖(𝐼 ̅〗^2 ∗𝑝)〗^2 ∗ 𝑑^2/6
Σ
Σ𝑝〖(𝑎_1 ∗𝐼 −𝐸)〗^2
|minX2
|minX2− 𝜐 |≤ 𝛽 √2𝜐
𝑎_1 ∗ "u" ^2 (𝑅)
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑟𝑒𝑝)=𝑛 −1
𝛪 𝑔
𝛪𝑚𝑔
𝑈(𝐸) = 𝑢(𝐸)∗𝑘
F =
F = (𝑆_𝑛𝑒𝑤^2)/(𝑆_𝑝^2 )
𝑆_𝑝=√(1/𝑚 ∑▒𝑆_𝑖^2 )

## RT03-F36 (hidden)
|  |  | Informe N° |  | #REF!
Información del Cliente
Solicitante |  | #REF!
Dirección |  | #REF!
Ciudad |  | #REF!
Fecha de recepción |  | #REF! | Fecha de calibración |  | #REF!
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A COMPROBACIÓN
Objeto: |  | Balanza
Fabricante: |  | #REF!
Número de serie: |  | #REF!
Modelo: |  | #REF!
Carga Máx.: |  | #REF! | g
Carga Mín.: |  | #REF! | g
División de escala: |  | #REF! | g
Escalón de verificación: |  | #REF! | g
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE COMPROBACIÓN
#REF!
#REF!
3. CÓDIGO INTERNO |  | #REF!
4. MÉTODO DE COMPROBACIÓN UTILIZADO
En la comprobación se utilizo el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00) .
5. CONDICIONES AMBIENTALES CORREGIDAS.
TEMPERATURA °C | HUMEDAD RELATIVA % rH | PRESIÓN ATMOSFÉRICA hPa
#REF! | #REF! | #REF!
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al inicio , durante y al final de la calibración.
|  |  | Informe N° |  | #REF!
6. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Clase de Pesas |  | #REF!
Intervalo
No. Certificado |  | #REF!
Fecha de Calibración |  | #REF!
Pesas Utilizadas
7. RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN
Prueba de excentricidad.
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
#REF! | #REF! | #REF! |  | Figura 1
#REF! | #REF! | DIF. (g)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
DIF MAX EXC |  | #REF!
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con (1/3) un tercio de la carga máxima de acuerdo a la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00, numeral 5.3.
|  |  | Informe N° |  | #REF!
Prueba de repetibilidad.
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
REPETICIÓN. N° | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento, y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible. Esta prueba fue realizada según numeral 5,1. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN
Antes de Ajuste
Masa Convencional (g) | Indicación 1 (g) | Error de Indicación en (g)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Después de Ajuste
#REF! | ERROR (g) | ±U (g)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Informe N° |  | #REF!
La prueba para los errores de las indicaciones se realizó según el numeral 5,2. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
8. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cobertura K=2,0 con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95,45%, teniendo en cuenta lo definido en la guía para estimar la incertidumbre de la medición.
U (g) = | #REF! | + | #REF! | R (g)
La incertidumbre estándar del error obtenida durante el ejercicio de calibración, debe incrementarse por la adición de la incertidumbre estándar de la lectura, ver modelo.
W * | Medición en condición de calibración
s (R ) | Desviación estándar del usuario
d | Resolución de la balanza
|  |  | Informe N° |  | #REF!
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Fecha de elaboración:
__________________________________ |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  | Comprobado por:
#N/A |  |  | #N/A
#N/A |  |  | #N/A
………………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………………..
u
u(𝑾^∗ )+=√(𝒖^𝟐 (𝑬)+𝒖^𝟐 (𝑹) )
𝒖^𝟐 (𝑹)=𝒅^𝟐/𝟔+𝒔^𝟐 (𝑹)

## RT03-F39 (hidden)
|  |  | Modificación al Certificado N° |  | #REF!
Información del Cliente
Solicitante |  | #REF!
Dirección |  | #REF!
Ciudad |  | #REF!
Fecha de recepción |  | #REF! | Fecha de calibración |  | #REF!
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  | Balanza
Fabricante: |  | #REF!
Número de serie: |  | #REF!
Modelo: |  | #REF!
Carga Máx.: |  | #REF! | g
Carga Mín.: |  | #REF! | g
División de escala |  | #REF! | g
Escalón de verificación |  | #REF! | g
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
#REF!
#REF!
3. CÓDIGO INTERNO |  | #REF!
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
En la calibración se utilizo el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00) .
5. CONDICIONES AMBIENTALES CORREGIDAS.
TEMPERATURA °C | HUMEDAD RELATIVA % rH | PRESIÓN ATMOSFÉRICA hPa
#REF! | #REF! | #REF!
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al inicio , durante y al final de la calibración.
|  |  | Modificación al Certificado N° |  | #REF!
6. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Clase de Pesas |  | #REF!
Intervalo
No. Certificado |  | #REF!
Fecha de Calibración |  | #REF!
Pesas Utilizadas
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Prueba de excentricidad.
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
#REF! | #REF! | #REF! |  | Figura 1
#REF! | #REF! | DIF. (g)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
DIF MAX EXC |  | #REF!
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con (1/3) un tercio de la carga máxima de acuerdo a la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00, numeral 5.3.
|  |  | Modificación al Certificado N° |  | #REF!
Prueba de repetibilidad.
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
REPETICIÓN. N° | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento, y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible. Esta prueba fue realizada según numeral 5,1. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN
Antes de Ajuste
Masa Convencional (g) | Indicación 1 (g) | Error de Indicación en (g)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Después de Ajuste
#REF! | ERROR (g) | ±U (g)
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Modificación al Certificado N° |  | #REF!
La prueba para los errores de las indicaciones se realizó según el numeral 5,2. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
8. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cobertura K=2,0 con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95,45%, teniendo en cuenta lo definido en la guía para estimar la incertidumbre de la medición.
U (g) = | #REF! | + | #REF! | R (g)
La incertidumbre estándar del error obtenida durante el ejercicio de calibración, debe incrementarse por la adición de la incertidumbre estándar de la lectura, ver modelo.
W * | Medición en condición de calibración
s (R ) | Desviación estándar del usuario
d | Resolución de la balanza
|  |  | Modificación al Certificado N° |  | #REF!
9. OBSERVACIONES
Fecha de elaboración:
__________________________________ |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  | Calibrado por:
#N/A |  |  | #N/A
#N/A |  |  | #N/A
………………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………………..
u
u(𝑾^∗ )+=√(𝒖^𝟐 (𝑬)+𝒖^𝟐 (𝑹) )
𝒖^𝟐 (𝑹)=𝒅^𝟐/𝟔+𝒔^𝟐 (𝑹)