## DATOS % (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES INTERMEDIAS DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
Información
|  | No | Ciudad | Fecha de Ingreso | Código interno | Lugar de Comprobación | Fecha de Comprobación | Comprobación No | k | Nivel de Confianza
K
|  | 1 | [6 empty] | 2 | 95%
Datos del IPFNA a Comprobar
|  | No | Fabricante | Modelo | Serial | Carga Máx. (g) | Carga Mín. (g) | División de Escala (d) (g) | Escalón de Verificación en (g) | Código Interno | Comprobación N °
|  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Datos de las Pesas Patrón
|  | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado Actual | Fecha de calibración Actual | Valor Nominal (g) | Carga para Excentricidad g | Carga para Repetibilidad g | Error (mg) Año Anterior | Error (mg) Año Actual | Masa Convencional Anterior (g) | Masa Convencional Actual (g) | Deriva (mg) | Incertidumbre de Calibración (mg) | Densidad del Aire kg/m3 Actual | Identificación Interna | Calibrado por | Factor de cobertura según certificado k=
Masa convencional actual (-) Masa convencional Anterior
| Viajeras 1 M-015 | V 1 RL. 5 g | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 5 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 5.0001 | 5.0001 | 0 | 0.05 | 0.88762 | M-015 | INM | 2
|  | V 1 RL. 200 g | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 200 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 200.0001 | 200.0001 | 0 | 0.33 | 0.88762 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 1 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 1000 | 5 | 5 | -0.6 | -0.6 | 999.9994 | 999.9994 | 0 | 1.6 | 0.88762 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 2 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 2000 | 10 | 10 | 3.5 | 3.4 | 2000.0035 | 2000.0034 | -0.057735 | 3 | 0.88762 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 5 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 5000 | 20 | 20 | 3.6 | 3.4 | 5000.0036 | 5000.0034 | -0.11547 | 8 | 0.88762 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 6 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 6000 | 50 | 50 | 3 | 2.8 | 6000.003 | 6000.0028 | -0.11547 | 9.6 | 0.88762 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 8200 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 8200 | 100 | 100 | 6.6 | 6.3 | 8200.0066 | 8200.0063 | -0.17321 | 12.93 | 0.88762 | M-015 | INM
[10 empty] | 200 | 200
[10 empty] | 500 | 500
[10 empty] | 1000 | 1000
| Patron E2 Referencia | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 1393 | 2018-05-08 | 1 | 2000 | 2000 | 0.006 | 0.009 | 1 | 1 | 0.0017321 | 0.01 | 0.88958 | M-001 | INM | 2
|  | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 1393 | 2018-05-08 | 2 | 4000 | 5000 | 0.006 | 0.01 | 2 | 2 | 0.0023094 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2 g AKJ | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 1393 | 2018-05-08 | 2 | 5000 | 6000 | 0.013 | 0.017 | 2 | 2 | 0.0023094 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 1393 | 2018-05-08 | 5 | 10000 | 8000 | -0.002 | 0.002 | 5 | 5 | 0.0023094 | 0.016 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 1393 | 2018-05-08 | 10 | 15000 | 8200 | 0.004 | 0.019 | 10 | 10 | 0.0086603 | 0.02 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 1393 | 2018-05-08 | 20 | 20000 | 10000 | 0.027 | 0.026 | 20 | 20 | -0.00057735 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 20 g AKA | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 1393 | 2018-05-08 | 20 | 25000 | 15000 | 0.007 | 0.007 | 20 | 20 | 0 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 1393 | 2018-05-08 | 50 | 30000 | 20000 | 0.03 | 0.03 | 50 | 50 | 0 | 0.03 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 1393 | 2018-05-08 | 100 | 35000 | 25000 | 0.06 | 0.06 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0.05 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 1393 | 2018-05-08 | 200 | 40000 | 35000 | -0.06 | -0.07 | 199.9999 | 199.9999 | -0.0057735 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 200 g ALW | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 1393 | 2018-05-08 | 200 | N/A | 40000 | 0.16 | 0.15 | 200.0002 | 200.0001 | -0.0057735 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 1393 | 2018-05-08 | 500 | N/A | 45000 | 0.35 | 0.33 | 500.0004 | 500.0003 | -0.011547 | 0.25 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 1393 | 2018-05-08 | 1000 | N/A | 50000 | 0.7 | 0.7 | 1000.0007 | 1000.0007 | 0 | 0.5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 1393 | 2018-05-08 | 2000 | N/A | 55000 | 1.2 | 1.1 | 2000.0012 | 2000.0011 | -0.057735 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g ABY | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 1393 | 2018-05-08 | 2000 | N/A | 60000 | 1.1 | 1 | 2000.0011 | 2000.001 | -0.057735 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 1393 | 2018-05-08 | 5000 | N/A | N/A | 3.7 | 3.5 | 5000.0037 | 5000.0035 | -0.11547 | 2.5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 1393 | 2018-05-08 | 10000 | N/A | N/A | 8.7 | 8.2 | 10000.0087 | 10000.0082 | -0.28868 | 5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | F1 1 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 1405 | 2018-06-01 | 1 | N/A | N/A | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.88783 | M-002 | INM | 2
|  | F1 2 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 1405 | 2018-06-01 | 2 | N/A | N/A | 0.06 | 0.04 | 2.0001 | 2 | -0.011547 | 0.04 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 1405 | 2018-06-01 | 2 | N/A | N/A | 0.04 | 0.06 | 2 | 2.0001 | 0.011547 | 0.04 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 5 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 1405 | 2018-06-01 | 5 | N/A | N/A | 0 | 0.01 | 5 | 5 | 0.0057735 | 0.05 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 10 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 10 | 1405 | 2018-06-01 | 10 | N/A | N/A | 0.05 | 0.07 | 10 | 10.0001 | 0.011547 | 0.06 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 20 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20* | 1405 | 2018-06-01 | 20 | N/A | N/A | 0.07 | 0.08 | 20.0001 | 20.0001 | 0.0057735 | 0.08 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 20 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20 | 1405 | 2018-06-01 | 20 | N/A | N/A | 0.08 | 0.07 | 20.0001 | 20.0001 | -0.0057735 | 0.08 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 50 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 50 | 1405 | 2018-06-01 | 50 | N/A | N/A | 0.19 | 0.13 | 50.0002 | 50.0001 | -0.034641 | 0.1 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 100 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 100 | 1405 | 2018-06-01 | 100 | N/A | N/A | 0.13 | 0.14 | 100.0001 | 100.0001 | 0.0057735 | 0.16 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 200 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200* | 1405 | 2018-06-01 | 200 | N/A | N/A | 0.2 | 0.3 | 200.0002 | 200.0003 | 0.057735 | 0.3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 200 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200 | 1405 | 2018-06-01 | 200 | N/A | N/A | 0.3 | 0.2 | 200.0003 | 200.0002 | -0.057735 | 0.3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 500 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 500 | 1405 | 2018-06-01 | 500 | N/A | N/A | 0.8 | 0.8 | 500.0008 | 500.0008 | 0 | 0.8 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 1000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 1405 | 2018-06-01 | 1000 | N/A | N/A | 1.9 | 1.9 | 1000.0019 | 1000.0019 | 0 | 1.6 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 1405 | 2018-06-01 | 2000 | N/A | N/A | 2.2 | 1.9 | 2000.0022 | 2000.0019 | -0.17321 | 3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 1405 | 2018-06-01 | 2000 | N/A | N/A | 2 | 2.1 | 2000.002 | 2000.0021 | 0.057735 | 3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 5000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 1405 | 2018-06-01 | 5000 | N/A | N/A | 5.9 | 5.8 | 5000.0059 | 5000.0058 | -0.057735 | 8 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 10000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119467 | 10 | 1500 | 2019-07-24 | 10000 | N/A | N/A | 7 | 7 | 10000.007 | 10000.007 | 0 | 16 | 0.88972 | M-003 | INM | 2
|  | F1 20000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119468 | 20 | 1504 | 2019-08-05 | 20000 | N/A | N/A | 0 | -4 | 20000 | 19999.996 | -2.3094 | 30 | 0.88705 | M-004 | INM | 2
| Viajeras 2 M-016 | V 2 RL. 1 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 1 | N/A | N/A | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.033 | 0.88976 | M-016 | INM | 2
|  | V 2 RL. 2 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 2 | N/A | N/A | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 0 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 2 | N/A | N/A | 0.054 | 0.05 | 2.0001 | 2 | -0.0023094 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 5 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 5 | N/A | N/A | 0.088 | 0.07 | 5.0001 | 5.0001 | -0.010392 | 0.053 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 10 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 10 | N/A | N/A | 0.088 | 0.09 | 10.0001 | 10.0001 | 0.0011547 | 0.06 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 20 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 20 | N/A | N/A | 0.093 | 0.11 | 20.0001 | 20.0001 | 0.009815 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 20 | N/A | N/A | 0.091 | 0.1 | 20.0001 | 20.0001 | 0.0051962 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 50 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 50 | N/A | N/A | 0.08 | 0.1 | 50.0001 | 50.0001 | 0.011547 | 0.1 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 100 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 100 | N/A | N/A | 0.08 | 0.12 | 100.0001 | 100.0001 | 0.023094 | 0.16 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 200 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 200 | N/A | N/A | 0.29 | 0.3 | 200.0003 | 200.0003 | 0.0057735 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 200 | N/A | N/A | 0.33 | 0.4 | 200.0003 | 200.0004 | 0.040415 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 500 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 500 | N/A | N/A | 0.94 | 0.9 | 500.0009 | 500.0009 | -0.023094 | 0.83 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 1 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 1000 | N/A | N/A | 0 | -0.5 | 1000 | 999.9995 | -0.28868 | 1.6 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 2000 | N/A | N/A | 3 | 3.1 | 2000.003 | 2000.0031 | 0.057735 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2 000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 2000 | N/A | N/A | 3.9 | 3.2 | 2000.0039 | 2000.0032 | -0.40415 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 4 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 4000 | N/A | N/A | 6.9 | 6.3 | 4000.0069 | 4000.0063 | -0.34641 | 6 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 5 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 5000 | N/A | N/A | 7.7 | 7.9 | 5000.0077 | 5000.0079 | 0.11547 | 8 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 6 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 6000 | N/A | N/A | 7.7 | 7.4 | 6000.0077 | 6000.0074 | -0.17321 | 9.6 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 8 200 g | F 2 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 8200 | N/A | N/A | 10.99 | 10.8 | 8200.011 | 8200.0108 | -0.1097 | 12.93 | 0.88976 | M-016 | INM
Patrón Utilizado en la Calibración - Termo higrómetros
Unidades en " °C , % hr y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 15.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2 | 2020-07-07 | INM 4629 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2020-07-07 / 2020-7-08 / 2020-05-29 | INM 4629 - INM 4630 - INM 4626
[5 empty] | 24.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | V-002 | 0.3 | 1.7 | 0.096
[5 empty] | 29.5 | 0.1 | -0.1 | 0.2
Humedad |  |  |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 2 | 2020-07-08 | INM 4630
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.3 | 1.7
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 3 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 598.032 | 0.1 | 1.534 | 0.08 | 2 | 2020-05-29 | INM 4626
[5 empty] | 752.713 | 0.1 | 1.055 | 0.084
[5 empty] | 848.5 | 0.1 | 0.778 | 0.096
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2020-06-18 | INM 4610 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2020-06-18 / 2020-06-19/ 2020-05-29 | INM-4610, INM 4611 - INM 4625
[5 empty] | 24.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | M-012 | 0.3 | 1.7 | 0.15
[5 empty] | 29.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 32.4 | 0.1 | -2.4 | 1.7 | 2 | 2020-06-19 | INM 4611
[5 empty] | 50.2 | 0.1 | -0.2 | 1.7
[5 empty] | 76.1 | 0.1 | 3.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.704 | 0.1 | 2.25 | 0.12 | 2 | 2020-05-29 | INM 4625
[5 empty] | 752.713 | 0.1 | 1.055 | 0.084
[5 empty] | 1098.79 | 0.1 | 0.84 | 0.15
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2019-09-24 | INM 4216 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2019-09-24 / 2019-09-25 / 2020-10-02 | INM 4216 - INM 4217 - INM 4703
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | [5 empty] | M-013 | 0.3 | 1.7 | 0.14
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 32.3 | 0.1 | -2.3 | 1.7 | 2 | 2019-09-25 | INM 4217
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 2
[5 empty] | 68.6 | 0.1 | 1.4 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.746 | 0.1 | 2.33 | 0.12 | 2 | 2020-10-02 | INM 4703
[5 empty] | 752.619 | 0.1 | 0.991 | 0.084 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 1098.834 | 0.1 | 0.74 | 0.14
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 15.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2 | 2020-06-18 | INM 4608 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2020-06-18 2020-06-19- 2020-05-29 | INM 4608 - INM 4609 - INM 4623
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | M-010 | 0.3 | 1.7 | 0.095
[5 empty] | 29.8 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.96
Humedad |  |  |  |  | 32.9 | 0.1 | -3 | 1.7 | 2 | 2020-06-19 | INM 4609
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 77.6 | 0.1 | 2.4 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 598.117 | 0.1 | 1.445 | 0.079 | 2 | 2020-05-29 | INM 4623
[5 empty] | 752.816 | 0.1 | 0.954 | 0.084 | 2 | 42625 | INM 2148
[5 empty] | 848.553 | 0.1 | 0.704 | 0.095
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 15.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2020-07-07 | INM 4627 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2020-07-07 / 2020-07-08 / 2020-05-29 | INM-4627-INM 4628-INM 4624
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | [5 empty] | M-011 | 0.3 | 1.7 | 0.099
[5 empty] | 29.7 | 0.1 | -0.3 | 0.2
Humedad |  |  |  |  | 33.2 | 0.1 | -3.2 | 1.7 | 2 | 2020-07-08 | INM 4628
[5 empty] | 51.4 | 0.1 | -1.5 | 1.7
[5 empty] | 77.6 | 0.1 | 2.5 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 598.082 | 0.1 | 1.483 | 0.08 | 1.96 | 2020-05-29 | INM 4624
[5 empty] | 752.795 | 0.1 | 0.973 | 0.084 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 848.6 | 0.1 | 0.656 | 0.099 | 2 | 42625 | INM 2147
Metrólogos | [6 empty] | CMC Balanza d = 0,1 g
No | Nombre del Metrólogo | [5 empty] | Intervalo de Medición (g) e incertidumbre expandida U
[7 empty] | 5 | A | 8200
LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Responsable de la Dirección Técnica |  | Responsable de la calibración |  | 0.078 |  | 5e-06
EA | Elvis Aguirre Romero |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Responsable de la calibración
SC | Stivinson Córdoba Sánchez |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Responsable de la calibración | Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C | % hr | hPa | °C m | °C b | % hr m | % hr b | hPa m | hPa b
[6 empty] | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 2020-07-07 / 2020-7-08 / 2020-05-29 | INM 4629 - INM 4630 - INM 4626 | 0.3 | 1.7 | 0.096 | -0.0060695 | 0.10728 | 0.14542 | -8.3664 | -0.0030258 | 3.3405
[6 empty] | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 2020-06-18 2020-06-19- 2020-05-29 | INM 4608 - INM 4609 - INM 4623 | 0.3 | 1.7 | 0.095 | -0.0059336 | 0.10472 | 0.1219 | -7.1706 | -0.0029793 | 3.2187
[6 empty] | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 2020-07-07 / 2020-07-08 / 2020-05-29 | INM-4627-INM 4628-INM 4624 | 0.3 | 1.7 | 0.099 | -0.03378 | 0.71703 | 0.13008 | -7.7664 | -0.0033007 | 3.4573
[6 empty] | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 2020-06-18 / 2020-06-19/ 2020-05-29 | INM-4610, INM 4611 - INM 4625 | 0.3 | 1.7 | 0.15 | 0.023901 | -0.41879 | 0.14519 | -7.2471 | -0.002017 | 2.8939
[6 empty] | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 2019-09-24 / 2019-09-25 / 2020-10-02 | INM 4216 - INM 4217 - INM 4703 | 0.3 | 1.7 | 0.14 | 0.0135 | -0.31365 | 0.1019 | -5.6461 | -0.0022742 | 3.0587
Note on C34: TENER ENCUENTA LA CARGA MAXIMA SEGÚN LA BALANZA A CALIBRAR

## RT03-F34 %
HOJA DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES INTERMEDIAS DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
| Ciudad | Fecha de Ingreso | Código interno | Lugar de Comprobación | Fecha de comprobación | Comprobación N°
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| DATOS DEL IPFNA A COMPROBAR |  |  |  |  | DATOS DE LAS PESAS PATRÓN
| Fabricante |  | #N/A |  |  | Juego de Pesas |  | #N/A
| Modelo |  | #N/A |  |  | Fabricante |  | #N/A
| Serial |  | #N/A |  |  | Clase |  | #N/A
| Carga máx. (g) |  | #N/A |  |  | Certificado N° |  | #N/A
| Carga mín (g) |  | #N/A |  |  | Fecha de Calibración |  | #N/A
| División de Escala (d) en (g) |  | #N/A |  |  | Calibrado por |  | #N/A
| Escalón de Verificación en (g) |  | #N/A |  |  | Código Interno |  | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES PARA LAS PRUEBAS
| Carga para excentricidad (g) |  |  |  |  | Cargas para Error de Indicación (Exactitud) según certificado
[6 empty] | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Masa Convencional (g) mc | Incertidumbre (mg) | Marcación de la pesa
| Cargas para Repetibilidad (g) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Masa para completar la carga Máx. (g) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| mN (g) | mc | incertidumbre certificado (mg) | Marcación |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
| Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
| Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES | [8 empty] | según certificado pesas patrón
| Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión (hPa) |  |  | k = | #N/A
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
|  | Carga | (g) | 0 | (mg) | 0
| Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Indicación (g)
| Diferencia (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor ABS de diferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (mg) | 0
| PRUEBA DE REPETIBILIDAD | [10 empty] | Observaciones
| Indicaciones | [8 empty] | n
Cargas (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0
0
0
| Cargas (g) | promedios (g) | s (g) | s (mg) | s máxima (mg)
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN (EXACTITUD)
| ANTES DE AJUSTE |  |  |  |  | DESPUÉS DE AJUSTE
| Masa Convencional (g) | Indicación 1(g) | Error de | Error de |  | Indicación 1(g) | Indicación 2(g) |  |  | Error de | Error de |  | Metrólogo
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CONDICIONES AMBIENTALES FINALES
| Hora final |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión (hPa)
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas Iniciales |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas Finales |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Cargas de prueba (g)
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Magnitud |  |  |  |  | INCERTIDUMBRE POR INDICACION (mg) |  |  |  |  | Distribución | Grados efectivos de libertad Ʋ= n-3 | Aporte a la Incertidumbre %
Excentricidad |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
Repetibilidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 9 | #DIV/0!
Repetibilidad del metodo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055667 | Normal | 6 | #N/A
Prueba de error de indicación (redondeo de la indicación sin carga) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
Prueba de error de indicación (redondeo de la indicación con carga) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR MASA DE REFERENCIA (mg)
Incertidumbre por pesas patrón |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal | 100 | #N/A
incertidumbre por empuje |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
incertidumbre por deriva |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal |  | #N/A
[5 empty] | INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEL ERROR (mg) | [8 empty] | 0.3 | 1.65
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Condicional incertidumbre dominante
[11 empty] | Incertidumbre dominante | #N/A | #N/A | SI | ≤ 0,3 | k=1,65
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD | [5 empty] | Resultado | #N/A |  | SI | ≥ 0,3 | k= 2,0
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR INDICACION
Grados efectivos de libertad de Excentricidad |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Repetibilidad |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Grados efectivos de libertad por Repetibilidad del metodo |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Grados efectivos de libertad de Resolución |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | ERROR DE INDICACIÓN Después de Ajuste (mg) | ERROR DE INDICACIÓN Después de Ajuste (g) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (mg) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (g) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA RELATIVA % | 5e-06
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR MASA DE REFERENCIA Welch-Sattertthwaite | [10 empty] | ±U (g) CMC
Grados efectivos de libertad de Pesas |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
Grados efectivos de libertad de Empuje |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
Grados efectivos de libertad de Deriva |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD DEL ERROR |  |  |  |  | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | 0.041
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
FACTOR DE COBERTURA CALCULADO
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | k | 2 |  | Nivel de Confianza |  |  | #N/A
APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA POR CERO PARA EL ERROR (mg)
| I | E | u | p | pIE | pI2 | P*(a1* l - E)2 | u2(Eappr) | u (Eappr) | u(Eappr) a REPORTAR | U(Eappr) Reportar | RELATIVA
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Σ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| a1 | #N/A |  | na | 1 | N= | 3
| a12= | #N/A |  | npar | 2
| u2(a1) = | #N/A |  | Min chi2 | #N/A
| u2(R(dys)) = | #DIV/0! |  | Beta (β) | 2 |  |  |  |  | #N/A | ≤ | 4.899
| u2(R( ecc))= | #DIV/0! |  | G de libertad | 3 |  |  |  |  | #N/A
|  | #DIV/0! |  | K mayor | #N/A
|  | m= | #DIV/0! | la pendiente |  | x | 5
|  | b= | #DIV/0! | punto de corte |  | y | #DIV/0!
[13 empty] | Carga (g) | u (mg) |  |  | Regresión | n= | 5
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | Xi | Yi | Xi*Yi | Xi2 | Media Xi | Media Yi | m | b
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | (Sumatorias)
|  | u2(Eappr) |  | #N/A | + | #N/A | R2
|  | U(Eappr) |  | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R
VALIDACIÓN - RESULTADOS
Adimensional
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO Eappr |  |  | E (R) (mg) = | #N/A | R (mg) |  | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (mg) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (mg)
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO Eappr |  |  | E (R) (g) = | #N/A | R (g) |  | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (g) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (g)
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
DESVIACIÓN ESTÁNDAR HISTÓRICO SEGÚN CALIBRACIÓNES Y COMPROBACIONES | [7 empty] | D2 PRESICIÓN DEL IPFNA ANEXO D (NTC 1848) CONTROL ESTADISTICO PRUEBA (F)
m | Fecha Año -Mes-Dia | Desviación estándar en calibración y comprobación en carga alta (mg) | Comprobación Alfanumérica | Número de Certificado
1
2
3
4 | [7 empty] | N° De Repetibilidades | Sp |  |  | Grados de Libertad de S nuevo | Grados de Libertad de Sp | m = Acomulaciones de desviaciones estándar | El valor de F calculado es menor que el valor critico por lo tanto la desviación estándar obtenida en la calibración es aceptable, y el proceso de calibración puede considerase bajo control.
5 |  | #DIV/0! | #REF! | [5 empty] | S2 |  |  | v=n-1 | m*(n-1) | m-1
[8 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 4
[9 empty] | F Calculado | #DIV/0!
9
|  |  | 10 | [5 empty] | F critico (tabla) | 2.153
Análisis de resultado
#DIV/0!
V
m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 161.448 | 19 | 9.277 | 6.388 | 5.05 | 4.284 | 3.787 | 3.438 | 3.179 | 2.978
2 | 18.513 | 6.944 | 4.757 | 3.838 | 3.326 | 2.996 | 2.764 | 2.591 | 2.456 | 2.348
3 | 10.128 | 5.143 | 3.863 | 3.259 | 2.901 | 2.661 | 2.488 | 2.355 | 2.25 | 2.165
4 | 7.709 | 4.459 | 3.49 | 3.007 | 2.711 | 2.508 | 2.359 | 2.244 | 2.153 | 2.077
5 | 6.608 | 4.103 | 3.287 | 2.866 | 2.603 | 2.421 | 2.285 | 2.18 | 2.096 | 2.026
6 | 5.987 | 3.885 | 3.16 | 2.776 | 2.534 | 2.364 | 2.237 | 2.138 | 2.059 | 1.993
7 | 5.591 | 3.739 | 3.072 | 2.714 | 2.485 | 2.324 | 2.203 | 2.109 | 2.032 | 1.969
8 | 5.318 | 3.634 | 3.009 | 2.668 | 2.449 | 2.295 | 2.178 | 2.087 | 2.013 | 1.951
9 | 5.117 | 3.555 | 2.96 | 2.634 | 2.422 | 2.272 | 2.159 | 2.07 | 1.998 | 1.938
10 | 4.965 | 3.493 | 2.922 | 2.606 | 2.4 | 2.254 | 2.143 | 2.056 | 1.986 | 1.927
11 | 4.844 | 3.443 | 2.892 | 2.584 | 2.383 | 2.239 | 2.131 | 2.045 | 1.976 | 1.918
12 | 4.747 | 3.403 | 2.866 | 2.565 | 2.368 | 2.227 | 2.121 | 2.036 | 1.968 | 1.91
13 | 4.667 | 3.369 | 2.845 | 2.55 | 2.356 | 2.217 | 2.112 | 2.029 | 1.961 | 1.904
14 | 4.6 | 3.34 | 2.827 | 2.537 | 2.346 | 2.209 | 2.104 | 2.022 | 1.955 | 1.899
15 | 4.543 | 3.316 | 2.812 | 2.525 | 2.337 | 2.201 | 2.098 | 2.016 | 1.95 | 1.894
16 | 4.494 | 3.295 | 2.798 | 2.515 | 2.329 | 2.195 | 2.092 | 2.011 | 1.945 | 1.89
17 | 4.451 | 3.276 | 2.786 | 2.507 | 2.322 | 2.189 | 2.087 | 2.007 | 1.942 | 1.887
18 | 4.414 | 3.259 | 2.776 | 2.499 | 2.316 | 2.184 | 2.083 | 2.003 | 1.938 | 1.884
19 | 4.381 | 3.245 | 2.766 | 2.492 | 2.31 | 2.179 | 2.079 | 2 | 1.935 | 1.881
20 | 4.351 | 3.232 | 2.758 | 2.486 | 2.305 | 2.175 | 2.076 | 1.997 | 1.932 | 1.878
30 | 4.171 | 3.15 | 2.706 | 2.447 | 2.274 | 2.149 | 2.053 | 1.977 | 1.915 | 1.862
40 | 4.085 | 3.111 | 2.68 | 2.428 | 2.259 | 2.136 | 2.042 | 1.967 | 1.906 | 1.854
50 | 4.034 | 3.087 | 2.665 | 2.417 | 2.25 | 2.129 | 2.036 | 1.962 | 1.901 | 1.85
60 | 4.001 | 3.072 | 2.655 | 2.409 | 2.244 | 2.124 | 2.031 | 1.958 | 1.897 | 1.846
70 | 3.978 | 3.061 | 2.648 | 2.404 | 2.24 | 2.12 | 2.028 | 1.955 | 1.895 | 1.844
80 | 3.96 | 3.053 | 2.642 | 2.4 | 2.237 | 2.117 | 2.026 | 1.953 | 1.893 | 1.843
90 | 3.947 | 3.046 | 2.638 | 2.397 | 2.234 | 2.115 | 2.024 | 1.951 | 1.891 | 1.841
100 | 3.936 | 3.041 | 2.635 | 2.394 | 2.232 | 2.114 | 2.023 | 1.95 | 1.89 | 1.84
∞ | 3.841 | 2.996 | 2.605 | 2.372 | 2.214 | 2.099 | 2.01 | 1.938 | 1.88 | 1.831
Note on K25: Para realizar esta carga con pesas (M-016) se usan 200 g sin punto, 2 kg sin punto, 1 kg y 5 kg
Note on B37: SIM MWG7/cg-01v.00, Ecuación 6.3.1
Note on D47: Ecuación 6.1-1 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A73: Ecuación 7.1.1-10 SIM MWG7/cg-01v.00.
Note on A74: Ecuación 7.1.1-5 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A76: Ecuación 7.1.1-3 a SIM MWG7/cg-01v.00,
Note on A77: Ecuación 7.1.1-3 b SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A80: Ecuación 7.1.2-2 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A82: Ecuación 7.1.2-11 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on C83: Ecuación 7.1.2-14 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on N93: Ecuación 7.3-1 Incertidumbre estándar del error (mg)*2 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A148: En estas celdas se digita de manera vertical las acomulaciones de desviaciones estándar. Se tiene en cuanta siempre el ultimo numero ingresado es el S2 new
Note on C148: Elvis Aguirre Romero: El ultimo dato Ingresado es el S new (nuevo)
Note on B149: Inicia con desviación estándar del fabricante
Note on C149: Dato de Ejemplo En esta celda digite el dato del fabricante (valor)
Note on C153: s2 new
Note on J153: Se debe ajustar el S2 de acuerdo a la cantidad de datos ingresados
Note on N153: Tener en cuenta el numero de mediciones para el Sp total de (m - 1) que es multiplicado por los grados de libertad S nuevo.
Note on K156: Dato calculado
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)=〖𝐼| 〖∆𝐼〗_(𝑒𝑐𝑐.𝑖) |〗_𝑚𝑎𝑥/((〖2𝐿〗_(𝑒𝑐𝑐√3)))
|〖∆𝑰〗_𝒆𝒄𝒄 |_𝒎𝒂𝒙
𝒖^𝟐 (𝑰)= (𝒅_𝟎^𝟐)/𝟏𝟐+(𝒅_𝟏^𝟐)/𝟏𝟐+𝒔^𝟐 (𝑰)+𝒖〖(𝜹𝑰〗_𝒆𝒄𝒄)𝑰^𝟐
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔𝐼 )=⌈𝑑𝐼/(2√3)⌉=𝑑𝐼/√12
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)=𝑠(𝐼_𝑗)
𝑢^2 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=𝑢^2 (𝛿𝑚_𝑐)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐵)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐷)
𝑢 〖(𝛿𝑚〗_𝑐 )=𝑈/𝑘
INVERSA.T STUDEND.2C(100%−95 % ;𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸))
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐵 )=𝐸𝑀𝑃/(4∗√3)=3𝑈/(4∗√3)
𝑢^2 (𝐸)=𝑢^2 (𝐼)+ 𝑢^2 (𝑚_𝑟𝑒𝑓 )
𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸)) (𝑢_𝐸^4)/((𝑢_𝐼^4)/𝑣_(𝑖_𝐼 ) +(𝑢_(𝑚_𝑟𝑒𝑓)^4)/𝑣_(𝑖_(𝑚_𝑟𝑒𝑓 ) ) )
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=〖𝑚_𝑟𝑒𝑓〗^4/(〖(〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐶))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐵)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵))+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐷)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)))
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝐼)=(𝑢^4 (𝐼))/(〖(〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)〗^4/(𝑛 −1)+〖〖𝒖(𝜹〗_𝒎𝒓)〗^𝟒/( 𝒗_𝒆𝒇𝒇 〖(𝜹〗_𝒎𝒓))+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑑𝑖𝑔)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)))
√(█(𝑢^2 (𝑅(𝑑 𝑦 𝑠)") " @"+ u2(Eappr) " ))
〖(1/(𝑢^2 (𝐸)))〗^2
𝐼 ̅ 𝑔
g
𝐼 ̅ g
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝐼 ̅^2∗𝑝
pIE
𝛴pIE / 𝛴〖𝑝𝐼〗^2
1/Σ
1/Σ𝑝𝐼^2
〖"s " máxima" " 〗^2
𝑎_1 ∗ "u" ^2 (𝑅)
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)
𝛪 𝑔
𝛪𝑚𝑔
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔 )=⌈𝑑/(2√3)⌉=𝑑/√12
𝑼(𝑬) = 𝒖(𝑬)∗𝒌
|minX2
|minX2− 𝜐 |≤ 𝛽 √2𝜐
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥
𝑢(〖𝛿𝑚〗_𝐷 )=𝐷⁄√3
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑚𝑟)=(𝛿𝐼)⁄√𝐺
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐)
𝑆_𝑝=√(1/𝑚 ∑▒𝑆_𝑖^2 )
𝑺𝟐/𝒎
√(𝑺𝟐/𝒎)
F =
F = (𝑆_𝑛𝑒𝑤^2)/(𝑆_𝑝^2 )
Valores críticos para la distribución F para la prueba a un extremo tal que Snueva (v,GL) no exceda la Sp (m.v.GL) a un nivel de
Valores críticos para la distribución F para la prueba a un extremo tal que Snueva (v,GL) no exceda la Sp (m.v.GL) a un nivel de 𝜶=𝟎,𝟎𝟓
𝑭 ( , 𝑽,𝑽∗𝒎)
𝜶=𝟎,𝟎𝟓
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝜹〗_𝒎𝒓)