## DATOS # (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES INTERMEDIAS DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
Información IPFNA a Comprobar
|  | No | Ciudad | Fecha de Ingreso | Código Interno | Lugar y Dirección de Comprobación | Fecha de Comprobación | Comprobación N ° |  | k | Nivel de Confianza
K
|  | 1 | [7 empty] | 2 | 95%
Datos de la IPFNA a Comprobar
|  | No | Fabricante | Modelo | Serial | Carga Máx. (g) | Carga Mín. (g) | División de Escala (d) (g) | Escalón de Verificación en (g) | Código Interno | Comprobación N °
220 g
| 1200 g | 1
8100 g
10 200 g
| 35 kg | 2 | Sartorius | SIWSDCP-1-35-HCE | 29605077 | 35000 | 5 | 0.1 | 1
60 kg
Datos de las Pesas Patrón
|  | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado Actual | Fecha de Calibración Actual | Valor Nominal (g) | Error (mg) Año Anterior | Error (mg) Año Actual | Masa Convencional Anterior (g) | Masa Convencional Actual (g) | Deriva (mg) | Incertidumbre de Comprobación (mg) | Densidad del Aire kg/m3 Actual | Identificación Interna | Calibrado por | Factor de cobertura según certificado k= | Carga para Excentricidad g | Carga para Repetibilidad g
Masa convencional actual (-) Masa convencional Anterior
| Juego Viajeras M-015 | M-015 RL. 5 g | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 5 | 0.07 | 0.07 | 5.0001 | 5.0001 | 0 | 0.05 | 0.88762 | M-015 | INM | 2 | 1 | 1
|  | M-015 RL. 200 g | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 200 | 0.1 | 0.1 | 200.0001 | 200.0001 | 0 | 0.33 | 0.88762 | M-015 | INM |  | 2 | 2
|  | M-015 RL. 1 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 1000 | -0.6 | -0.6 | 999.9994 | 999.9994 | 0 | 1.6 | 0.88762 | M-015 | INM |  | 5 | 5
|  | M-015 RL. 2 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 2000 | 3.5 | 3.4 | 2000.0035 | 2000.0034 | 0.057735 | 3 | 0.88762 | M-015 | INM |  | 10 | 10
|  | M-015 RL. 5 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 5000 | 3.6 | 3.4 | 5000.0036 | 5000.0034 | 0.11547 | 8 | 0.88762 | M-015 | INM |  | 20 | 20
|  | M-015 RL. 6 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 6000 | 3 | 2.8 | 6000.003 | 6000.0028 | 0.11547 | 9.6 | 0.88762 | M-015 | INM |  | 50 | 50
|  | M-015 RL. 8200 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 4694 | 2020-09-03 | 8200 | 6.6 | 6.3 | 8200.0066 | 8200.0063 | 0.17321 | 12.93 | 0.88762 | M-015 | INM |  | 100 | 100
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 200 | 200
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 500 | 500
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 1000 | 1000
| Juego de pesas E2 | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 4786 | 2021-10-14 | 1 | 0.009 | 0.008 | 1 | 1 | 0.00057735 | 0.01 | 0.88958 | M-001 | INM | 2 | 2000 | 2000
|  | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 4786 | 2021-10-14 | 2 | 0.01 | 0.011 | 2 | 2 | 0.00057735 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM |  | 4000 | 5000
|  | E2 2 g AKJ | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 4786 | 2021-10-14 | 2 | 0.017 | 0.016 | 2 | 2 | 0.00057735 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM |  | 5000 | 6000
|  | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 4786 | 2021-10-14 | 5 | 0.002 | 0.002 | 5 | 5 | 0 | 0.016 | 0.88958 | M-001 | INM |  | 10000 | 8000
|  | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 4786 | 2021-10-14 | 10 | 0.019 | 0.019 | 10 | 10 | 0 | 0.02 | 0.88958 | M-001 | INM |  | 15000 | 8100
|  | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 4786 | 2021-10-14 | 20 | 0.026 | 0.001 | 20 | 20 | 0.014434 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM |  | 20000 | 8200
|  | E2 20 g AKA | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 4786 | 2021-10-14 | 20 | 0.007 | 0.011 | 20 | 20 | 0.0023094 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM |  | 25000 | 10000
|  | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 4786 | 2021-10-14 | 50 | 0.03 | 0.03 | 50 | 50 | 0 | 0.03 | 0.88958 | M-001 | INM |  | 30000 | 12000
|  | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 4786 | 2021-10-14 | 100 | 0.06 | 0.06 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0.05 | 0.88958 | M-001 | INM |  | 35000 | 15000
|  | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 4786 | 2021-10-14 | 200 | -0.07 | -0.05 | 199.9999 | 200 | 0.011547 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM |  | 40000 | 20000
|  | E2 200 g ALW | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 4786 | 2021-10-14 | 200 | 0.15 | 0.16 | 200.0001 | 200.0002 | 0.0057735 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM |  | N/A | 25000
|  | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 4786 | 2021-10-14 | 500 | 0.33 | 0.34 | 500.0003 | 500.0003 | 0.0057735 | 0.25 | 0.88958 | M-001 | INM |  | N/A | 30000
|  | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 4786 | 2021-10-14 | 1000 | 0.7 | 0.7 | 1000.0007 | 1000.0007 | 0 | 0.5 | 0.88958 | M-001 | INM |  | N/A | 35000
|  | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 4786 | 2021-10-14 | 2000 | 1.1 | 1.1 | 2000.0011 | 2000.0011 | 0 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM |  | N/A | 40000
|  | E2 2000 g ABY | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 4786 | 2021-10-14 | 2000 | 1 | 1 | 2000.001 | 2000.001 | 0 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM |  | N/A | 45000
|  | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 4786 | 2021-10-14 | 5000 | 3.5 | 3.5 | 5000.0035 | 5000.0035 | 0 | 2.5 | 0.88958 | M-001 | INM |  | N/A | 50000
|  | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 4786 | 2021-10-14 | 10000 | 8.2 | 8.4 | 10000.0082 | 10000.0084 | 0.11547 | 5 | 0.88958 | M-001 | INM |  | N/A | 55000
| Juego de pesas M-002 | F1 1 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 5701 | 2021-12-29 | 1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.88783 | M-002 | INM | 2 | N/A | 60000
|  | F1 2 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 5701 | 2021-12-29 | 2 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 0 | 0.04 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 2 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 5701 | 2021-12-29 | 2 | 0.06 | 0.05 | 2.0001 | 2 | 0.0057735 | 0.04 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 5 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 5701 | 2021-12-29 | 5 | 0.01 | 0.06 | 5 | 5.0001 | 0.028868 | 0.05 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 10 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 10 | 5701 | 2021-12-29 | 10 | 0.07 | 0 | 10.0001 | 10 | 0.040415 | 0.06 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 20 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20* | 5701 | 2021-12-29 | 20 | 0.08 | 0.07 | 20.0001 | 20.0001 | 0.0057735 | 0.08 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 20 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20 | 5701 | 2021-12-29 | 20 | 0.07 | 0.09 | 20.0001 | 20.0001 | 0.011547 | 0.08 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 50 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 50 | 5701 | 2021-12-29 | 50 | 0.13 | 0.07 | 50.0001 | 50.0001 | 0.034641 | 0.1 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 100 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 100 | 5701 | 2021-12-29 | 100 | 0.14 | 0.13 | 100.0001 | 100.0001 | 0.0057735 | 0.16 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 200 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200* | 5701 | 2021-12-29 | 200 | 0.3 | 0.14 | 200.0003 | 200.0001 | 0.092376 | 0.3 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 200 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200 | 5701 | 2021-12-29 | 200 | 0.2 | 0.3 | 200.0002 | 200.0003 | 0.057735 | 0.3 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 500 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 500 | 5701 | 2021-12-29 | 500 | 0.8 | 0.2 | 500.0008 | 500.0002 | 0.34641 | 0.8 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 1000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 5701 | 2021-12-29 | 1000 | 1.9 | 0.8 | 1000.0019 | 1000.0008 | 0.63509 | 1.6 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 2000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 5701 | 2021-12-29 | 2000 | 1.9 | 1.9 | 2000.0019 | 2000.0019 | 0 | 3 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 5701 | 2021-12-29 | 2000 | 2.1 | 1.9 | 2000.0021 | 2000.0019 | 0.11547 | 3 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 5000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 5701 | 2021-12-29 | 5000 | 5.8 | 2.1 | 5000.0058 | 5000.0021 | 2.1362 | 8 | 0.88031 | M-002 | INM |  | N/A | N/A
| Pesa M-003 | F1 10000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119467 | 10 | 5259 | 2021-05-31 | 10000 | 7 | 5.9 | 10000.007 | 10000.0059 | 0.63509 | 16 | 0.88511 | M-003 | INM | 2 | N/A | N/A
| Pesa M-004 | F1 20000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119468 | 20 | 5488 | 2021-10-07 | 20000 | -4 | -6 | 19999.996 | 19999.994 | 1.1547 | 30 | 0.88171 | M-004 | INM | 2 | N/A | N/A
| Juego viajeras M-016 | M-016 RL. 1 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 1 | 0.04 |  | 1 | 1 | 0.023094 | 0.033 | 0.88976 | M-016 | INM | 2 | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 2 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 2 | 0.04 |  | 2 | 2 | 0.023094 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 2 | 0.05 |  | 2 | 2 | 0.028868 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 5 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 5 | 0.07 | 0.04 | 5.0001 | 5 | 0.017321 | 0.05 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 10 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 10 | 0.09 | 0.03 | 10.0001 | 10 | 0.034641 | 0.06 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 20 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 20 | 0.11 | 0.05 | 20.0001 | 20.0001 | 0.034641 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 20 | 0.1 | 0.07 | 20.0001 | 20.0001 | 0.017321 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 50 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 50 | 0.1 | 0.08 | 50.0001 | 50.0001 | 0.011547 | 0.1 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 100 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 100 | 0.12 | 0.11 | 100.0001 | 100.0001 | 0.0057735 | 0.16 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 200 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 200 | 0.3 | 0.1 | 200.0003 | 200.0001 | 0.11547 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 200 | 0.4 | 0.08 | 200.0004 | 200.0001 | 0.18475 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 500 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 500 | 0.9 | 0.11 | 500.0009 | 500.0001 | 0.45611 | 0.83 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 1 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 1000 | -0.5 | 0.3 | 999.9995 | 1000.0003 | 0.46188 | 1.6 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 2 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 2000 | 3.1 | 0.3 | 2000.0031 | 2000.0003 | 1.6166 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 2 000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 2000 | 3.2 | 0.8 | 2000.0032 | 2000.0008 | 1.3856 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 4 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 4000 | 6.3 | 1.1 | 4000.0063 | 4000.0011 | 3.0022 | 6 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 5 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 5000 | 7.9 | 7.8 | 5000.0079 | 5000.0078 | 0.057735 | 8 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 6 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 6000 | 7.4 | 8.1 | 6000.0074 | 6000.0081 | 0.40415 | 9.6 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
|  | M-016 RL. 8 200 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 8200 | 10.8 | 8.5 | 8200.0108 | 8200.0085 | 1.3279 | 12.93 | 0.88976 | M-016 | INM |  | N/A | N/A
[20 empty] | N/A | N/A
| Pesa M-019 | E2 20 kg | E2 | Kern | G 1938658 | No porta | 5407 | 2021-09-02 | 20000 | 9 | 2 | 20000.009 | 20000.002 | 4.0415 | 10 | 0.8889 | M-019 | INM | 2 | N/A | N/A
| Pesa M-020 | F1 20 kg | F1 | Kern | G 1934093 | 20 | 5408 | 2021-09-02 | 20000 | 31 | 39 | 20000.031 | 20000.039 | 4.6188 | 30 | 0.88668 | M-020 | INM |  | N/A | N/A
| Pesa M-021 | F1 20 kg A | F1 | Kern | G 1934095 | 20 A | 5410 | 2021-09-02 | 20000 | 3 | 5 | 20000,003 | 20000,005 | 1.1547 | 30 | 0.88764 | M-021 | INM |  | N/A | N/A
| Pesa M-022 | F1 20 kg B | F1 | Kern | G 1934094 | 20 B | 5411 | 2021-09-02 | 20000 | 37 | 40 | 20000,037 | 20000,04 | 1.7321 | 30 | 0.8883 | M-022 | INM |  | N/A | N/A
| Pesa M-023 | F1 10 kg C | F1 | Accurate | 1913624 | 10 C | 5264 | 2021-06-03 | 10000 | 13 | -8 | 10000,013 | 9999,992 | 12.1244 | 16 | 0.88401 | M-023 | INM |  | N/A | N/A
| Pesa M-024 | F1 10 kg D | F1 | Accurate | 1913626 | 10 D | 5261 | 2021-05-31 | 10000 | 8 | -9 | 10000,008 | 9999,991 | 9.815 | 16 | 0.88483 | M-024 | INM |  | N/A | N/A
| Pesa M-025 | F1 5 kg E | F1 | Accurate | 1913622 | 5 E | 5266 | 2021-06-08 | 5000 | 6,6 | 3 | 5000,0066 | 5000,003 | 2.0785 | 8 | 0.88579 | M-025 | INM |  | N/A | N/A
| Complemetos IPFNA 60 kg | F1 10 kg C- F1 5 kg E | F1 | Accurate- Accurate | 1913624- 1913622 | 10 C- 5 E | 5264- 5266 | 2021-06-03- 2021-06-08 | 15000 | 19.6 | -5 | 15000.0196 | 14999.995 | 14.2028 | 24 | 0.88579 | M-023- M-025 | INM | 2 | N/A | N/A
|  | F1 20 kg B- F1 5 kg E | F1 | Kern- Accurate | G 1934094- 1913622 | 20 B- 5 E | 5411- 5266 | 2021-09-02- 2021-06-08 | 25000 | 43.6 | 43 | 25000.0436 | 25000.043 | 0.34641 | 38 | 0.88579 | M-022- M-025 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 20 kg B F1 10 kg C F1 5 kg E | F1 | Kern Accurate Accurate | G 1934094 1913624 1913622 | 20 B 10 C 5 E | 5411 5264 5266 | 2021-09-02 2021-06-03 2021-06-08 | 35000 | 56.6 | 35 | 35000.0566 | 35000.035 | 12.4708 | 54 | 0.88579 | M-022 M-023 M-025 | INM |  | N/A | N/A
|  | F1 20 kg F1 20 kg A F1 20 kg B | F1 | Kern Kern Kern | G 1934093 G 1934095 G 1934094 | 20 20 A 20 B | 5408 5410 5411 | 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 | 60000 | 71 | 84 | 60000.071 | 60000.084 | 7.5056 | 90 | 0.88579 | M-020 M-021 M-022 | INM |  | N/A | N/A
| Juego de pesas M-018 | F1 1 g Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 1 | 5726 | 2022-02-02 | 1 | 0.033 | 0.04 | 1 | 1 | 0.0040415 | 0.033 | 0.88031 | M-018 | INM | 2
|  | F1 2 g Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 2 | 5726 | 2022-02-02 | 2 | 0.021 | 0.02 | 2 | 2 | -0.00057735 | 0.04 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 2 g punto Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 2 * | 5726 | 2022-02-02 | 2 | 0.057 | 0.06 | 2.0001 | 2.0001 | 0.0017321 | 0.04 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 5 g Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 5 | 5726 | 2022-02-02 | 5 | 0.012 | 0 | 5 | 5 | -0.0069282 | 0.053 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 10 g Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 10 | 5726 | 2022-02-02 | 10 | 0.056 | 0.05 | 10.0001 | 10 | -0.0034641 | 0.067 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 20 g Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 20 | 5726 | 2022-02-02 | 20 | 0 | -0.01 | 20 | 20 | -0.0057735 | 0.083 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 20 g punto Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 20 * | 5726 | 2022-02-02 | 20 | 0.108 | 0.08 | 20.0001 | 20.0001 | -0.016166 | 0.083 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 50 g Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 50 | 5726 | 2022-02-02 | 50 | 0.14 | 0.01 | 50.0001 | 50 | -0.075056 | 0.1 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 100 g Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 100 | 5726 | 2022-02-02 | 100 | 0.23 | 0.22 | 100.0002 | 100.0002 | -0.0057735 | 0.17 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 200 g Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 200 | 5726 | 2022-02-02 | 200 | 0.14 | 0 | 200.0001 | 200 | -0.080829 | 0.33 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 200 g punto Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 200 * | 5726 | 2022-02-02 | 200 | 0.3 | 0.3 | 200.0003 | 200.0003 | 0 | 0.33 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 500 g Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 500 | 5726 | 2022-02-02 | 500 | 0.68 | 0.3 | 500.0007 | 500.0003 | -0.21939 | 0.83 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 1 000 g Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 1 | 5726 | 2022-02-02 | 1000 | 1.6 | 1.7 | 1000.0016 | 1000.0017 | 0.057735 | 1.7 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 2 000 g Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 2 | 5726 | 2022-02-02 | 2000 | 4 | 2.9 | 2000.004 | 2000.0029 | -0.63509 | 3.3 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 2 000 g punto Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 2 * | 5726 | 2022-02-02 | 2000 | 1.4 | 2.3 | 2000.0014 | 2000.0023 | 0.51962 | 3.3 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | F1 5 000 g Acc | F1 | Accurate | 1913613 | 5 | 5726 | 2022-02-02 | 5000 | -0.9 | 16.4 | 4999.9991 | 5000.0164 | 9.9882 | 8.3 | 0.88031 | M-018 | INM
| Complemetos para Cargas Max | 220 | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW - AKA | 27129360 | 2021-10-14 | 220 | 0.157 | 0.171 | 220.0002 | 220.0002 | 0.0080829 | 0.125 | 0.88958 | M-001 | INM | 2
|  | 1200 | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN - ALW | 1393 | 2018-05-08 | 1200 | 0.707 | 0.711 | 1200.0007 | 1200.0007 | 0.0023094 | 0.525 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | 10200 | F1 | Accurate | 1913613 | 10 - C - 200 | N/A | N/A | 10200 | 17 | -5.1 | 10200.017 | 10199.9949 | -12.7594 | 16.33 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | 12000 | F1 | Accurate | N/A | 10 - C - 2 | N/A | N/A | 12000 | 13.021 | -7.98 | 12000.013 | 11999.992 | -12.1249 | 19.3 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | 24000 | F1 | Accurate | N/A | 20 B - 2- 2 | N/A | N/A | 24000 | 37.078 | 40.08 | 24000.0371 | 24000.0401 | 1.7332 | 36.6 | 0.88031 | M-018 | INM
|  | 35000 | F1 | Accurate | N/A | 20 B - 10 - C - 5 | N/A | N/A | 35000 | 49.1 | 48.4 | 35000.0491 | 35000.0484 | -0.40415 | 54.3 | 0.88031 | M-018 | INM
Patrón Utilizado en la Comprobación - Termo higrómetros
Unidades en " °C , % hr y hPa " según corresponda
Unidad |  | Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Comprobación | Trazabilidad y numero |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 17.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2022-06-03 | INM 5932
[5 empty] | 20.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 23.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 |  |  |  | M-010 | 0.2 | 1.7 | 0.089
Humedad |  |  |  |  | 33.5 | 0.1 | -3.6 | 1.7 | 1.96 | 2022-06-06 | INM 5933
[5 empty] | 55.7 | 0.1 | -0.7 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 77.3 | 0.1 | 2.7 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.346 | 0.1 | 1.689 | 0.076 | 2 | 2021-05-31 | INM 5238
[5 empty] | 752.18 | 0.1 | 1.017 | 0.083 | 2 |  | INM 2148
[5 empty] | 900.645 | 0.1 | 0.807 | 0.089
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 14.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2021-06-25 | INM 5286
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 29.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  | M-011 | 0.2 | 1.7 | 0.088
Humedad |  |  |  |  | 33.4 | 0.1 | -3.4 | 1.7 | 1.96 | 2021-06-23 | INM 5287
[5 empty] | 51.1 | 0.1 | -1.1 | 1.7
[5 empty] | 76.8 | 0.1 | 3.2 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.026 | 0.1 | 1.573 | 0.077 | 1.96 | 2021-05-31 | INM 5239
[5 empty] | 752.181 | 0.1 | 1.047 | 0.083 | 1.96 |  | INM 1997
[5 empty] | 900.665 | 0.1 | 0.737 | 0.088 | 2 |  | INM 2147
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 15.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96 | 2021-07-09 | INM 5303
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 34.7 | 0.1 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | M-012 | 0.4 | 1.7 | 0.091
Humedad |  |  |  |  | 32.7 | 0.1 | -2.7 | 1.7 | 1.96 | 2021-07-07 | INM 5304
[5 empty] | 50.5 | 0.1 | -0.5 | 1.7
[5 empty] | 76.7 | 0.1 | 3.3 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 399.523 | 0.1 | 1.96 | 0.076 | 2 | 2021-05-31 | INM 5240
[5 empty] | 752.181 | 0.1 | 1.148 | 0.083
[5 empty] | 1099.111 | 0.1 | 1.067 | 0.091
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 15.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96 | 2021-05-12 | INM 4782
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 34.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  |  |  |  | M-013 | 0.5 | 1.7 | 0.07
Humedad |  |  |  |  | 33 | 0.1 | -3 | 1.7 | 1.96 | 2021-05-13 | INM 4783
[5 empty] | 50.9 | 0.1 | -0.9 | 1.7 | 2
[5 empty] | 79.1 | 0.1 | 0.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 398.614 | 0.1 | 1.64 | 0.065 | 2 | 2021-10-22 | INM 5548
[5 empty] | 752.912 | 0.1 | 0.877 | 0.068 | 2
[5 empty] | 801.268 | 0.1 | 0.812 | 0.07
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 16.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2022-06-07 | INM 5936
[5 empty] | 19.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | °C | % hr | hPa
[5 empty] | 22.9 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.088
Humedad |  |  |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 1.96 | 2022-06-06 | INM 5937
[5 empty] | 55.9 | 0.1 | -0.9 | 1.7
[5 empty] | 78.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 499.033 | 0.1 | 1.706 | 0.077 | 2 | 2021-05-31 | INM 5243
[5 empty] | 752.181 | 0.1 | 1.087 | 0.083
[5 empty] | 900.665 | 0.1 | 0.94 | 0.088
| Metrólogos | [10 empty] | CMC IPFNA d = 0,1 g y 0,01 g
| No | Nombre del Metrólogo | [9 empty] | Intervalo de Medición (g) e incertidumbre expandida U
[12 empty] | 0 | A | 8 200
| LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Responsable de la Dirección Técnica |  | Responsable de la Comprobación | [5 empty] | 0.078 |  | 5e-06
| EA | Elvis Aguirre Romero |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Responsable de la Comprobación
| SC | Stivinson Córdoba Sánchez |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Responsable de la Comprobación
[7 empty] | Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Fecha de Comprobación | Trazabilidad y numero | °C | % hr | hPa | °C m | °C b | % hr m | % hr b | hPa m | hPa b
[7 empty] | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 44715 44718 2021-05-31 | INM 5932 INM 5933 INM 5238 | 0.2 | 1.7 | 0.089 | -0.016482 | 0.37725 | 0.14377 | -8.5128 | -0.002247 | 2.783
[7 empty] | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 2021-06-25 2021-06-23 2021-05-31 | INM 5286 INM 5287 | 0.2 | 1.7 | 0.088 | 0.0071429 | -0.098571 | 0.15317 | -8.6688 | -0.0020811 | 2.6117
[7 empty] | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 2021-07-09 2021-07-07 2021-05-31 | INM 5303 INM 5304 INM 5240 | 0.4 | 1.7 | 0.091 | 0 | 0 | 0.13701 | -7.2695 | -0.0012793 | 2.3515
[7 empty] | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 2021-05-12 2021-05-13 2021-10-22 | INM 4782 INM 4783 INM 5548 | 0.5 | 1.7 | 0.07 | 0.005102 | -0.093707 | 0.082737 | -5.4954 | -0.0020927 | 2.4719
[7 empty] | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 44719 44718 2021-05-31 | INM 5936 INM 5937 INM 5243 | 0.2 | 1.7 | 0.088 | -0.016482 | 0.36077 | 0.11357 | -7.1372 | -0.0019648 | 2.6537
Datos para la grafica en el certificado
| IPFNA | Carga | Valor Nominal | Carga | Valor Nominal
| 8 200 g | Carga Baja | 5 g ≤ m ≤ 5 000 g | Carga Media | 5 000 g ≤ m ≤ 8 200 g
| 12 000 g | Carga Baja | 5 g ≤ m ≤ 5 000 g | Carga Media | 5 000 g ≤ m ≤ 12 000 g
|  | Masa Nominal (g) | "+"(EMP) en Uso | "-"(EMP) en Uso
|  | #N/A | 1 | -1
|  | #N/A | 1 | -1
|  | #N/A | 1 | -1
|  | #N/A | 1 | -1
|  | #N/A | 2 | -2
|  | #N/A | 2 | -2
Note on C35: TENER ENCUENTA LA CARGA MAXIMA SEGÚN LA BALANZA A CALIBRAR
Note on H131: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor agregado algebraicamente al resultado no corregido de una medición para compensar un error sistemático. Nota: la corrección es igual al error sistemático, con signo negativo.

## RT03-F34 #
HOJA DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES INTERMEDIAS DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
| Ciudad | Fecha de ingreso | Código interno | Lugar de Comprobación | Fecha de Comprobación | Comprobación N°
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| DATOS DEL IPFNA A COMPROBAR |  |  |  |  | DATOS DE LAS PESAS PATRÓN
| Fabricante |  | #N/A |  |  | Juego de Pesas |  | #N/A
| Modelo |  | #N/A |  |  | Fabricante |  | #N/A
| Serial |  | #N/A |  |  | Clase |  | #N/A
| Carga mín (g) |  | #N/A |  |  | Certificado N° |  | #N/A
| Carga máx. (g) |  | #N/A |  |  | Fecha de calibración |  | #N/A
| División de Escala (d) en (g) |  | #N/A |  |  | Calibrado por |  | #N/A
| Escalón de Verificación en (g) |  | #N/A |  |  | Código Interno |  | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES PARA LAS PRUEBAS
| Carga para excentricidad (g) |  |  |  |  | Cargas para Error de Indicación (Exactitud) según certificado
[6 empty] | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Masa Convencional (g) mc | Incertidumbre (mg) | Marcación de la pesa
| Cargas para Repetibilidad (g) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Masa para completar la carga Máx. (g) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| mN (g) | mc | incertidumbre certificado (mg) | Marcación |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
| Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
| Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES | [8 empty] | según certificado pesas patrón
| Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión (hPa) |  |  | k = | #N/A
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
|  | Carga | (g) | 0 | (mg) | 0
| Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Indicación (g)
| Diferencia (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor ABS de diferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (mg) | 0
| PRUEBA DE REPETIBILIDAD | [10 empty] | Observaciones
| Indicaciones | [8 empty] | n
Cargas (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0
0
0
| Cargas (g) | promedios (g) | s (g) | s (mg) | s máxima (mg)
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN (EXACTITUD)
| ANTES DE AJUSTE |  |  |  |  | DESPUÉS DE AJUSTE
| Masa Convencional (g) | Indicación 1(g) | Error de | Error de |  | Indicación 1(g) | Indicación 2(g) |  |  | Error de | Error de |  | Metrólogo
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CONDICIONES AMBIENTALES FINALES
| Hora final |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión (hPa)
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas Iniciales |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas Finales |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Cargas de prueba (g)
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Magnitud |  |  |  |  | INCERTIDUMBRE POR INDICACION (mg) |  |  |  |  | Distribución | Grados efectivos de libertad Ʋ= n-3 | Aporte a la Incertidumbre %
Excentricidad |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #VALUE! | #N/A
Repetibilidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 9 | #VALUE! | #DIV/0!
Repetibilidad del método |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055667 | Normal | 6 | #VALUE! | #N/A
Prueba de error de indicación (redondeo de la indicación sin carga) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #VALUE! | #N/A
Prueba de error de indicación (redondeo de la indicación con carga) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #VALUE! | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR MASA DE REFERENCIA (mg)
Incertidumbre por pesas patrón |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal | 100 | #VALUE! | #N/A
incertidumbre por empuje |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #VALUE! | #N/A
incertidumbre por deriva |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #VALUE! | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal |  | #VALUE!
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEL ERROR (mg)
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR INDICACION |  |  |  |  | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Error de indicación Después de Ajuste (mg) | Error de indicación Después de Ajuste(g) | Incertidumbre Expandida (mg) | Incertidumbre Expandida (g) | Incertidumbre Expandida Relativa % | #REF!
Grados efectivos de libertad de Excentricidad |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | ±U (g) CMC
Grados efectivos de libertad de Repetibilidad |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
Grados Efectivos de Libertad por Repetibilidad del Método |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
Grados efectivos de libertad de Resolución |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR MASA DE REFERENCIA Welch-Sattertthwaite |  |  |  |  | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
Grados efectivos de libertad de Pesas |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Empuje |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 0.3 | 1.65
Grados efectivos de libertad de Deriva |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Condicional incertidumbre dominante |  |  |  |  | k
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Incertidumbre dominante | -- | 2,0 | SI | ≤ 0,3 | 1.65
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD DEL ERROR |  |  |  |  | Max |  |  |  | SI | ≥ 0,3 | 2
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
FACTOR DE COBERTURA CALCULADO
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Nivel de Confianza
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA POR CERO PARA EL ERROR (mg)
| I | E | u | p | pIE | pI2 | P*(a1* l - E)2 | u2(Eappr) | u (Eappr) | u(Eappr) a REPORTAR | U(Eappr) Reportar | RELATIVA
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Σ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| a1 | #N/A |  | na | 1 | N= | 3
| a12= | #N/A |  | npar | 2
| u2(a1) = | #N/A |  | Min chi2 | #N/A
| u2(R(dys)) = | #DIV/0! |  | Beta (β) | 2 |  |  |  |  | #N/A | ≤ | 4.899
| u2(R( ecc))= | #DIV/0! |  | G de libertad | 3 |  |  |  |  | #N/A
|  | #DIV/0! |  | K mayor | #N/A
|  | m= | #N/A | la pendiente |  | x | 5
|  | b= | #DIV/0! | punto de corte |  | y | #N/A
[13 empty] | Carga (g) | u (mg) |  |  | Regresión | n= | 5
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | Xi | Yi | Xi*Yi | Xi2 | Media Xi | Media Yi | m | b
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #DIV/0! |  |  | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #DIV/0! | #N/A | #N/A | (Sumatorias)
|  | u2(Eappr) |  | #N/A | + | #N/A | R2
|  | U(Eappr) |  | #DIV/0! | + | #N/A | R
VALIDACIÓN - RESULTADOS
Adimensional
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO Eappr |  |  | E (R) (mg) = | #N/A | R (mg) |  | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (mg) = | #DIV/0! | + | #N/A | R (mg)
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO Eappr |  |  | E (R) (g) = | #N/A | R (g) |  | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (g) = | #DIV/0! | + | #N/A | R (g)
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
DESVIACIÓN ESTÁNDAR HISTÓRICO SEGÚN CALIBRACIÓNES Y COMPROBACIONES | [7 empty] | D2 PRESICIÓN DEL IPFNA ANEXO D (NTC 1848) CONTROL ESTADISTICO PRUEBA (F)
m | Fecha Año -Mes-Dia | Desviación estándar en calibración y comprobación en carga alta (mg) | N° Comprobación Alfanumérica | N° Número de Certificado
1 |  | #DIV/0! | #N/A
2
3
4 | [7 empty] | N° De Repetibilidades | Sp |  |  | Grados de Libertad de S nuevo | Grados de Libertad de Sp | m = Acomulaciones de desviaciones estándar | El valor de F calculado es menor que el valor critico por lo tanto la desviación estándar obtenida en la calibración es aceptable, y el proceso de calibración puede considerase bajo control.
5 | [8 empty] | S2 |  |  | v=n-1 | m*(n-1) | m-1
[8 empty] | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | 36 | 4
[9 empty] | F Calculado | #DIV/0!
[9 empty] | F critico (tabla) | 2.153
Análisis de resultado
#DIV/0!
Valores críticos para la distribución F para la prueba a un extremo tal que S nueva (v,GL) no exceda la Sp (m.v.GL) a un nivel de 0,05
V
m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 161.448 | 19 | 9.277 | 6.388 | 5.05 | 4.284 | 3.787 | 3.438 | 3.179 | 2.978
2 | 18.513 | 6.944 | 4.757 | 3.838 | 3.326 | 2.996 | 2.764 | 2.591 | 2.456 | 2.348
3 | 10.128 | 5.143 | 3.863 | 3.259 | 2.901 | 2.661 | 2.488 | 2.355 | 2.25 | 2.165
4 | 7.709 | 4.459 | 3.49 | 3.007 | 2.711 | 2.508 | 2.359 | 2.244 | 2.153 | 2.077
5 | 6.608 | 4.103 | 3.287 | 2.866 | 2.603 | 2.421 | 2.285 | 2.18 | 2.096 | 2.026
6 | 5.987 | 3.885 | 3.16 | 2.776 | 2.534 | 2.364 | 2.237 | 2.138 | 2.059 | 1.993
7 | 5.591 | 3.739 | 3.072 | 2.714 | 2.485 | 2.324 | 2.203 | 2.109 | 2.032 | 1.969
8 | 5.318 | 3.634 | 3.009 | 2.668 | 2.449 | 2.295 | 2.178 | 2.087 | 2.013 | 1.951
9 | 5.117 | 3.555 | 2.96 | 2.634 | 2.422 | 2.272 | 2.159 | 2.07 | 1.998 | 1.938
10 | 4.965 | 3.493 | 2.922 | 2.606 | 2.4 | 2.254 | 2.143 | 2.056 | 1.986 | 1.927
11 | 4.844 | 3.443 | 2.892 | 2.584 | 2.383 | 2.239 | 2.131 | 2.045 | 1.976 | 1.918
12 | 4.747 | 3.403 | 2.866 | 2.565 | 2.368 | 2.227 | 2.121 | 2.036 | 1.968 | 1.91
13 | 4.667 | 3.369 | 2.845 | 2.55 | 2.356 | 2.217 | 2.112 | 2.029 | 1.961 | 1.904
14 | 4.6 | 3.34 | 2.827 | 2.537 | 2.346 | 2.209 | 2.104 | 2.022 | 1.955 | 1.899
15 | 4.543 | 3.316 | 2.812 | 2.525 | 2.337 | 2.201 | 2.098 | 2.016 | 1.95 | 1.894
16 | 4.494 | 3.295 | 2.798 | 2.515 | 2.329 | 2.195 | 2.092 | 2.011 | 1.945 | 1.89
17 | 4.451 | 3.276 | 2.786 | 2.507 | 2.322 | 2.189 | 2.087 | 2.007 | 1.942 | 1.887
18 | 4.414 | 3.259 | 2.776 | 2.499 | 2.316 | 2.184 | 2.083 | 2.003 | 1.938 | 1.884
19 | 4.381 | 3.245 | 2.766 | 2.492 | 2.31 | 2.179 | 2.079 | 2 | 1.935 | 1.881
20 | 4.351 | 3.232 | 2.758 | 2.486 | 2.305 | 2.175 | 2.076 | 1.997 | 1.932 | 1.878
30 | 4.171 | 3.15 | 2.706 | 2.447 | 2.274 | 2.149 | 2.053 | 1.977 | 1.915 | 1.862
40 | 4.085 | 3.111 | 2.68 | 2.428 | 2.259 | 2.136 | 2.042 | 1.967 | 1.906 | 1.854
50 | 4.034 | 3.087 | 2.665 | 2.417 | 2.25 | 2.129 | 2.036 | 1.962 | 1.901 | 1.85
60 | 4.001 | 3.072 | 2.655 | 2.409 | 2.244 | 2.124 | 2.031 | 1.958 | 1.897 | 1.846
70 | 3.978 | 3.061 | 2.648 | 2.404 | 2.24 | 2.12 | 2.028 | 1.955 | 1.895 | 1.844
80 | 3.96 | 3.053 | 2.642 | 2.4 | 2.237 | 2.117 | 2.026 | 1.953 | 1.893 | 1.843
90 | 3.947 | 3.046 | 2.638 | 2.397 | 2.234 | 2.115 | 2.024 | 1.951 | 1.891 | 1.841
100 | 3.936 | 3.041 | 2.635 | 2.394 | 2.232 | 2.114 | 2.023 | 1.95 | 1.89 | 1.84
∞ | 3.841 | 2.996 | 2.605 | 2.372 | 2.214 | 2.099 | 2.01 | 1.938 | 1.88 | 1.831
Note on B37: SIM MWG7/cg-01v.00, Ecuación 6.3.1
Note on D47: Ecuación 6.1-1 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A73: Ecuación 7.1.1-10 SIM MWG7/cg-01v.00.
Note on A74: Ecuación 7.1.1-5 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A76: Ecuación 7.1.1-3 a SIM MWG7/cg-01v.00,
Note on A77: Ecuación 7.1.1-3 b SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A80: Ecuación 7.1.2-2 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A82: Ecuación 7.1.2-11 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on C83: Ecuación 7.1.2-14 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on N87: Ecuación 7.3-1 Incertidumbre estándar del error (mg)*2 SIM MWG7/cg-01v.00
Note on A146: En estas celdas se digita de manera vertical las acomulaciones de desviaciones estándar. Se tiene en cuanta siempre el ultimo numero ingresado es el S2 new
Note on C146: El ultimo dato Ingresado es el S new (nuevo)
Note on B147: Inicia con desviación estándar del fabricante
Note on C147: Dato de Ejemplo En esta celda digite el dato del fabricante (valor)
Note on J151: Se debe ajustar el S2 de acuerdo a la cantidad de datos ingresados
Note on N151: Tener en cuenta el numero de mediciones para el Sp total de (m - 1) que es multiplicado por los grados de libertad S nuevo.
Note on K154: Dato calculado
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)=〖𝐼| 〖∆𝐼〗_(𝑒𝑐𝑐.𝑖) |〗_𝑚𝑎𝑥/((〖2𝐿〗_(𝑒𝑐𝑐√3)))
|〖∆𝑰〗_𝒆𝒄𝒄 |_𝒎𝒂𝒙
𝑢^2 (𝐼)=(𝑑_0^2)/12+(𝑑_1^2)/12+𝑠^2 (𝐼)+𝑢〖(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)𝐼^2
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔𝐼 )=⌈𝑑𝐼/(2√3)⌉=𝑑𝐼/√12
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)=𝑠(𝐼_𝑗)
𝑢^2 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=𝑢^2 (𝛿𝑚_𝑐)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐵)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐷)
𝑢 〖(𝛿𝑚〗_𝑐 )=𝑈/𝑘
INVERSA.T STUDEND.2C(100%−95 % ;𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸))
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐵 )=𝐸𝑀𝑃/(4∗√3)=3𝑈/(4∗√3)
𝑢^2 (𝐸)=𝑢^2 (𝐼)+ 𝑢^2 (𝑚_𝑟𝑒𝑓 )
𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸)) (𝑢_𝐸^4)/((𝑢_𝐼^4)/𝑣_(𝑖_𝐼 ) +(𝑢_(𝑚_𝑟𝑒𝑓)^4)/𝑣_(𝑖_(𝑚_𝑟𝑒𝑓 ) ) )
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=〖𝑚_𝑟𝑒𝑓〗^4/(〖(〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐶))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐵)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵))+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐷)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)))
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝐼)=(𝑢^4 (𝐼))/(〖(〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)〗^4/(𝑛 −1)+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑑𝑖𝑔)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)))
√(█(𝑢^2 (𝑅(𝑑 𝑦 𝑠)") " @"+ u2(Eappr) " ))
〖(1/(𝑢^2 (𝐸)))〗^2
𝐼 ̅ 𝑔
g
𝐼 ̅ g
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝐼 ̅^2∗𝑝
pIE
𝛴pIE / 𝛴〖𝑝𝐼〗^2
1/Σ
1/Σ𝑝𝐼^2
〖"s " máxima" " 〗^2
𝑎_1 ∗ "u" ^2 (𝑅)
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑟𝑒𝑝)=𝑛 −1
𝛪 𝑔
𝛪𝑚𝑔
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔 )=⌈𝑑/(2√3)⌉=𝑑/√12
𝑼(𝑬) = 𝒖(𝑬)∗𝒌
|minX2
|minX2− 𝜐 |≤ 𝛽 √2𝜐
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥
𝑢(〖𝛿𝑚〗_𝐷 )=𝐷⁄√3
𝑆_𝑝=√(1/𝑚 ∑▒𝑆_𝑖^2 )
𝑺𝟐/𝒎
√(𝑺𝟐/𝒎)
F =
F = (𝑆_𝑛𝑒𝑤^2)/(𝑆_𝑝^2 )
𝑭 ( , 𝑽,𝑽∗𝒎)
𝜶=𝟎,𝟎𝟓
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝜹〗_𝒎𝒓)
〖𝑢(𝛿〗_𝑚𝑟)=(𝛿𝐼)⁄√𝐺

## Pc # (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA COMPROBACIONES INTERMEDIAS DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO - IPFNA
Carga | Valor Nominal | ±(EMP) en Uso | Nominal | Error en masa convencional | Incertidumbre | ±EMP | ±EMP | Probabilidad de conformidad | Probabilidad de NO conformidad | ¦E¦ | z | Cumple | 1 | -1
Carga Baja | #REF! | 1 | #N/A | #REF! | #REF! | -1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | -1
Carga Media | #REF! | 2 | #N/A | #REF! | #REF! | -1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | -1
|  |  | #N/A | #REF! | #REF! | -1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | -1
|  |  | #N/A | #REF! | #REF! | -2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | -2
|  |  | #N/A | #REF! | #REF! | -2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | -2