## DATOS 1 (hidden)
DATOS
Información Inicial
|  | No | Ciudad | Fecha de ingreso al Laboratorio | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Codigo interno | Solicitante | Dirección | Certificado |  |  | Metrologos
[13 empty] | No | Nombre del Metrologo
|  | 1 | Bogota | 2018-07-10 | Laboratorio Volumen | 2018-07-10 | LCV-008-18 | RNPC
[13 empty] | AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Tecnico y/o Sust SGL
[13 empty] | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Responsable del Sistema de Gestión y/o Sust Dir Tecnico
Recipientes Calibrados en los Laboratorios SIC - (RVC) | [12 empty] | PV | Pedro Jose Vargas Lopéz |  | Metrologo de Volumen y/o Sust Masa
[13 empty] | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Metrologo de Masa y/o Sust Volumen
No | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia ( °C ) | Capacidad Nominal en ( gal ) | División de escala ( mL ) | Resolución ( mL ) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | Diámetro interno del cuello (cm) | Ancho de los trazos de la escala (cm) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP) ( °C-1) | N ° Certificado Adherido
1 | Seraphin | E3 | 16-59644-82 | 20 | 5 | 8.1935 | 8.1935 | 5.18e-05 | 7.2267 | 0.005 | 9e-06 |  | Verificaión de Escala |  |  |  | CMC
[13 empty] | Intervalo de la escala RV en ±10 in3 |  |  |  | Intervalo de Medición
[13 empty] | No | Division de Escala in 3 | # de Espacios |  | 18501 | A | 19336.6 | mL
[17 empty] | 1128.29 | A | 1179.99 | in3
[13 empty] | 0,25 in3 | 0.25 | 80 |  | 4.8917 | A | 5.1082 | gal
[13 empty] | 0,5 in3 | 0.5 | 40 |  | No | mL | in3 | gal
Equipos Patrón | [12 empty] | 1 in3 | 1 | 20
[17 empty] | 1 | 6.3 | 0.38 | 0.0017
RVP | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia | Capacidad Nominal en " gal " | División de escala | Resolución | Coeficiente cubico de expansión térmico del material | Diámetro interno del cuello | Ancho de los trazos de la escala | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP) |  | Capacidad Nomimal y según certificado
[13 empty] | No | Nominal | Certificado
V-005 | Serhapin test Measure | Series "M" | 16-5935702 | 15.56 | 4.9999 | 4.0968 | 4.0968 | 4.77e-05 | 1900-01-04 12:00 | 0.005 | 9.9e-06
V-001 | Serhapin test Measure | E3 | 14-92812 | 20 | 5 | 8.1935 | 8.1935 | 4.77e-05 | 1900-01-06 06:24 | 0.005 |  |  | 1 | 100 | 100.27
[13 empty] | 2 | 500 | 499.68
Unidades en " mL " | [12 empty] | 3 | 500 | 500.25
Recipientes Volumetricos Patrón |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | 4 | 500 | 500.46
[13 empty] | 5 | 500 | 500.348
| V-005 | Serhapin test Measure | 16-5935702 | 18926.47 | 4.0968 | -0.59 | 2.7 | 2.02 | 2016-12-12 | INM 2286 |  |  | 6 | 1000 | 1000.625
| V-001 | Serhapin test Measure | 14-92812 | 18934.57 | 8.1935 | -7.51 | 3.4 | 2.04 | 2016-04-11 | INM (S)1725
Unidades en " °C "
|  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Termometro utilizado en el liquido del RVC
| V-003 Punto 1 | Lufft | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 0.028 | 0.001 | -0.028 | 0.013 | 2 | 2017-04-18 | INM 2550
| V-003 Punto 2 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 25.062 | 0.001 | -0.068 | 0.044 | 2 | 2017-04-18
| V-003 Punto 3 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 50.092 | 0.001 | -0.102 | 0.044 | 2 | 2017-04-18
Termometro utilizado en el liquido del RVP
| V-004 Punto 1 | Lufft | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | -0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 2 | 2017-04-18 | INM 2549
| V-004 Punto 2 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 25.022 | 0.001 | -0.028 | 0.044 | 2 | 2017-04-18
| V-004 Punto 3 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 50.05 | 0.001 | -0.059 | 0.044 | 2 | 2017-04-18
Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda
|  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Termohigrometros
| V-002 °C | Lufft Opus 20 | 2307140802024 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | INM 1995
| V-002 rH% |  | 2307140802024 | 50.4 | 0.1 | -0.4 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM 1998
| V-002 hPa |  | 2307140802024 | 753.1 | 0.1 | -0.741 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 | INM 2149
| M-012 °C | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 28.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 2016-10-31 | VANSOLIX S.A. CAT-144-16
| M-012 rH% |  | 19506160802033 | 59.9 | 0.1 | 0.47 | 1.6 | 2 | 2016-10-31 | VANSOLIX S.A. CAH-060-16
| M-012 hPa |  | 19506160802033 | 1099.8 | 0.1 | -0.4 | 0.17 | 2 | 2016-10-28 | CDT DEL GAS CERT-16-EMP- 1056-2567
| M-013 °C | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 20.1 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | 2 | 2016-11-01 | VANSOLIX S.A. CAT-145-16
| M-013 rH% |  | 19406160802033 | 49.8 | 0.1 | 0.63 | 1.6 | 2 | 2016-11-02 | VANSOLIX S.A. CAH-061-16
| M-013 hPa |  | 19406160802033 | 724.6 | 0.1 | -0.5 | 0.17 | 2 | 2016-10-28 | CDT DEL GAS CERT-16-EMP- 1057-2567
| M-010 °C | Lufft Opus 20 | 2607140802024 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2016-07-29 | INM 1996
| M-010 rH% |  | 2607140802024 | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM 1999
| M-010 hPa |  | 2607140802024 | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 | INM 2148
| M-011 °C | Lufft Opus 20 | 2207140802024 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2016-08-04 | INM 1994
| M-011 rH% |  | 2207140802024 | 50.5 | 0.1 | -0.5 | 1.7 | 1.96 | 2016-08-04 | INM 1997
| M-011 hPa |  | 2207140802024 | 753.2 | 0.1 | -0.641 | 0.064 | 2 | 2016-09-12 | INM 2147
Unidades en " mL"
|  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Pipetas
| V-1 | Lms Germany | 107 | 5.02 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2.02 | 2016-06-02 | INM 1833
| V-2 | Brand | 27760 | 5.02 | 0.05 | 0.02 | 0.038 | 2 | 2017-10-19 | INM 2990
| V-3 | MC | 713 | 10.04 | 0.1 | 0.04 | 0.019 | 2.02 | 2016-06-02 | INM 1832
| V-4 | Brand | 27761 | 10.02 | 0.1 | 0.02 | 0.067 | 2 | 2017-10-12 | INM 2981
| V-5 | Brand | 27762 | 24.9 | 0.1 | -0.1 | 0.065 | 2 | 2017-10-17 | INM 2985
Unidades en " mL"
|  | Fabricante | Identificación / serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Probetas
| V-6 | Simax | MLP - 01 | 100.27 | 1 | 0.27 | 0.17 | 2.1 | 2016-06-02 | INM 1831
| V-7 | Brand | 27755 | 499.68 | 5 | -0.32 | 2.9 | 2 | 2017-10-02 | INM 2952
| V-8 | Brand | 27756 | 500.25 | 5 | 0.25 | 2.9 | 2 | 2017-10-03 | INM 2953
| V-9 | Brand | 27757 | 500.46 | 5 | 0.46 | 2.9 | 2 | 2017-10-09 | INM 2964
| V-10 | Brand | 27758 | 500.348 | 5 | 0.348 | 0.035 | 2 | 2017-02-03 | SIGMA No. 33295
| V-11 | Brand | 27759 | 1000.625 | 10 | 0.625 | 0.039 | 2 | 2017-02-03 | SIGMA No. 33291
Unidades en " s "
Cronometros |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
| V-14 | Procal.c | CR -01 Auxiliar | 120 | 0.0001 | 0.000695 | 1.6e-05 | 2.3 | 2017-04-21 | CMK-TFA-17096
Unidades en " mm "
|  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Pie de Rey "puntas de interiores" | V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 4.98 | 0.01 | -0.002 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 21.49 | 0.01 | -0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 71.51 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100.01 | 0.01 | 0.008 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
Pie de Rey "puntas de exteriores" | V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 5 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 21.51 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 71.51 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
| V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
Unidades en " mm "
MICROMETRO DE EXTERIORES |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
| V-12 | Mitutoyo | 63091842 | 25 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 2 | 2018-02-01 | INM 3176

## DATOS (hidden)
DATOS
Información Inicial
|  |  | No | Ciudad | Fecha de ingreso al Laboratorio | Lugar de Calibración | Dirección de Calibración | Fecha de calibración | Código interno | Solicitante | Dirección | Ciudad del Solicitante | N ° Certificado Adherido
Metrólogos
|  |  | 1 | Bogotá D.C |  | Laboratorios de calibración de masa y volumen de la SIC | Carrera 50 # 26-55 piso 5 | [7 empty] | No | Nombre del Metrólogo
[15 empty] | AV | Arcesio Velandia Carreño |  | Director Técnico |  | Metrólogo de Masa y Volumen
| Recipiente Calibrado en el Laboratorio SIC - (RVC) | [13 empty] | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Sustituto del Director Técnico |  | Metrólogo de Masa y Volumen
[15 empty] | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Metrólogo de Masa y Volumen |  | Metrólogo de Masa y Volumen
| No | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia ( °C ) | Capacidad Nominal en ( gal ) | División de escala ( mL ) | Resolución ( mL ) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | Diámetro interno del cuello (cm) | Ancho de los trazos de la escala (cm) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP) ( °C-1) | N ° Certificado Adherido
| 1 |  |  |  | 20 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 0.005 | 9.9e-06 | 0
Mediciones (cm)
Equipos Patrón
| RVP Código Interno | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia | Capacidad Nominal en " gal " | División de escala (mL) | Resolución (mL) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | Diámetro interno del cuello | Ancho de los trazos de la escala | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP)
| V-005 | Serhapin test Measure | Series "M" | 16-5935702 | 15.56 | 4.9999 | 4.0968 | 4.0968 | 4.77e-05 | 5.5 | 0.005 | 9.9e-06
| V-001 | Serhapin test Measure | E3 | 14-92812 | 20 | 5.0016 | 8.1935 | 8.1935 | 4.77e-05 | 7.2667 | 0.005 | 9.9e-06
| Unidades en ( mL ) | [12 empty] | Incertidumbre (U) del RVP
| Recipientes Volumétricos Patrón | RVP Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Laboratorio, Numero y Año | Deriva (mL)
[14 empty] | INM (2286) 2016 | 2.7
|  | V-005 | Serhapin test Measure | 16-5935702 | 18926.59 | 4.0968 | 0.465 | 3 | 2.04 | 2018-11-02 | INM 3688
|  | V-001 | Serhapin test Measure | 14-92812 | 18933.04 | 8.1935 | -5.985 | 5 | 2.03 | 2018-11-06 | INM 3692
Unidades en " °C "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C m Pendiente | °C b Intersección
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-003 Punto 1 | Lufft | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 14.064 | 0.001 | -0.051 | 0.044 | 2 | 2019-04-19 | INM 3933 | -0.0018689 | -0.024959
|  | V-003 Punto 2 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 16.068 | 0.001 | -0.055 | 0.044 | 2 | 2019-04-19 |  | -0.0018689 | -0.024959
C-I V-003 |  | V-003 Punto 3 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 17.065 | 0.001 | -0.057 | 0.044 | 2 | 2019-04-19 |  | -0.0018689 | -0.024959
|  | V-003 Punto 4 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 18.064 | 0.001 | -0.059 | 0.044 | 2 | 2019-04-19 |  | -0.0018689 | -0.024959
|  | V-003 Punto 5 |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 | 22.067 | 0.001 | -0.066 | 0.044 | 2 | 2019-04-19 |  | -0.0018689 | -0.024959
| Termómetro utilizado en el liquido del RVP | V-004 Punto 1 | Lufft | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 14.028 | 0.001 | -0.015 | 0.044 | 2 | 2019-04-09 | INM 3934 | -0.0014945 | 0.0058459
|  | V-004 Punto 2 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 16.03 | 0.001 | -0.018 | 0.044 | 2 | 2019-04-09 |  | -0.0014945 | 0.0058459
C-I V-004 |  | V-004 Punto 3 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 17.028 | 0.001 | -0.02 | 0.044 | 2 | 2019-04-09 |  | -0.0014945 | 0.0058459
|  | V-004 Punto 4 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 18.026 | 0.001 | -0.021 | 0.044 | 2 | 2019-04-09 |  | -0.0014945 | 0.0058459
|  | V-004 Punto 5 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 22.028 | 0.001 | -0.027 | 0.044 | 2 | 2019-04-09 |  | -0.0014945 | 0.0058459
Patrón Utilizado en la Calibración - Termo higrómetros
Unidades en " °C , rH% y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 2 | 2018-06-07 | INM 3392
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | [6 empty] | °C | %Rh | hPa | 2018-06-07 / - 2018-06-13 - 2018-08-21 | INM 3392- 3399-2268
[5 empty] | 29.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | V-002 | 0.2 | 1.7 | 0.19
Humedad |  |  |  |  | 33.1 | 0.1 | -3.1 | 1.7 | 2 | 2018-06-13 | INM 3399
[5 empty] | 51 | 0.1 | -1 | 1.7
[5 empty] | 77.2 | 0.1 | 2.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.3 | 0.1 | -0.926 | 0.076 | 2 | 2018-08-21 | INM 2268
[5 empty] | 752.6 | 0.1 | -0.892 | 0.078
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.79 | 0.19
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 15.4 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 2 | 2018-06-07 | INM 3391 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-07 /- 2018-06-13 -/ 2018-08-21 | INM-3391, INM 3398 - INM 2266
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [5 empty] | M-012 | 0.4 | 1.7 | 0.18
[5 empty] | 34.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4
Humedad |  |  |  |  | 32.5 | 0.1 | -2.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-13 | INM 3398
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 2.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.3 | 0.1 | -0.82 | 0.077 | 2 | 2018-08-21 | INM 2266
[5 empty] | 752.7 | 0.1 | -0.79 | 0.078
[5 empty] | 798.5 | 0.1 | -0.53 | 0.18
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 15.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2018-06-15 | INM 3411 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-14 - / 2018-06-15 - 2018-08-21 | INM 3411 - INM 3412 - INM 2267
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | M-013 | 0.4 | 1.7 | 0.11
[5 empty] | 34.4 | 0.1 | -0.1 | 0.4
Humedad |  |  |  |  | 32.5 | 0.1 | -2.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-15 | INM 3412
[5 empty] | 50.8 | 0.1 | -0.8 | 1.7 | 2
[5 empty] | 78.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.4 | 0.1 | -0.83 | 0.065 | 2 | 2018-08-21 | INM 2267
[5 empty] | 752.8 | 0.1 | -0.69 | 0.078 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.75 | 0.11
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 2 | 2018-06-01 | INM 3375 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018/06/15- 2018/06/15- 2018-08-21 | INM 3375 - INM 3381 - INM 2264
[5 empty] | 24.9 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | [5 empty] | M-010 | 0.3 | 1.7 | 0.11
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96
Humedad |  |  |  |  | 33.4 | 0.1 | -3.4 | 1.7 | 2 | 2018-06-06 | INM 3381
[5 empty] | 51.3 | 0.1 | -1.3 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 77.4 | 0.1 | 2.6 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.4 | 0.1 | -0.83 | 0.11 | 2 | 2018-08-21 | INM - 2264
[5 empty] | 752.7 | 0.1 | -0.79 | 0.078 | 2 | 42625 | INM 2148
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.74 | 0.11
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 15.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2018-06-01 | INM 3374 |  |  |  | °C | %Rh | hPa | 2018-06-01 -/ 2018-06-06 - 2018-08-21 | INM-3374-INM 3379-INM 2265
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | [5 empty] | M-011 | 0.3 | 1.7 | 0.078
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 33.5 | 0.1 | -3.5 | 1.7 | 2 | 2018-06-06 | INM 3379
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7
[5 empty] | 77.1 | 0.1 | 2.9 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.3 | 0.1 | -0.88 | 0.065 | 1.96 | 2018-08-21 | INM 2265
[5 empty] | 752.7 | 0.1 | -0.792 | 0.078 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.77 | 0.076 | 2 | 42625 | INM 2147
[15 empty] | Verificación de Escala |  |  |  |  | Material del Recipiente Volumétrico
| Unidades en " mL" | [13 empty] | Intervalo de la escala RV en ±10 in3
| Pipetas |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número |  |  |  | No | División de Escala in 3 | # de Espacios | mL |  | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1)
AcerosEuramet cg 21 tabla 1
|  | V-1 | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio |  |  |  | 0,25 in3 | 0.25 | 80 | 4.0968 |  | 316 | 4.77e-05
|  | V-2 | Brand | 27760 | 5.02 | 0.05 | 0.02 | 0.038 | 2 | 2017-10-19 | INM 2990 |  |  |  | 0,5 in3 | 0.5 | 40 | 8.1935 |  | 304 | 5.18e-05
|  | V-3 | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio |  |  |  | 1 in3 | 1 | 20 | 16.3871
|  | V-4 | Brand | 27761 | 10.02 | 0.1 | 0.02 | 0.067 | 2 | 2017-10-12 | INM 2981 |  |  |  | % | 5 | 40 | 9.4635
|  | V-5 | Brand | 27762 | 24.9 | 0.1 | -0.1 | 0.065 | 2 | 2017-10-17 | INM 2985
| Unidades en " mL" | [12 empty] | Datos de la probeta capacidad nominal según certificado " suministrar" (mL)
| Probetas |  | Fabricante | Identificación / serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número |  | No | Nominal |  | Según certificado punto Mínimo | Según certificado punto Máximo
|  | V-6 | Simax | MLP - 01 | 100.27 | 1 | 0.27 | 0.17 | 2.1 | 2016-06-02 | INM 1831 |  | V-6 | 10 | 100 | 10.3 | 100.24
|  | V-7 | Brand | 27755 | 499.68 | 5 | -0.32 | 2.9 | 2 | 2017-10-02 | INM 2952 |  | V-7 | 50 | 500 | 50.14 | 499.68
|  | V-8 | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio |  | V-8 | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio | Fuera de Servicio
|  | V-9 | Brand | 27757 | 500.46 | 5 | 0.46 | 2.9 | 2 | 2017-10-09 | INM 2964 |  | V-9 | 50 | 500 | 50.7 | 500.46
|  | V-10 | Brand | 27758 | 500.348 | 5 | 0.348 | 0.035 | 2 | 2017-02-03 | SIGMA No. 33295 |  | V-10 | 100 | 500 | 100.286 | 500.348
|  | V-11 | Brand | 27759 | 1000.625 | 10 | 0.625 | 0.039 | 2 | 2017-02-03 | SIGMA No. 33291 |  | V-11 | 200 | 1000 | 201.202 | 1000.625
Unidades en " s "
| Cronómetros |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número
|  | V-14 | Procal.c | CR -01 Auxiliar | 120 | 0.0001 | 0.000695 | 1.6e-05 | 2.3 | 2017-04-21 | CMK-TFA-17096
Unidades en " mm "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número
| Pie de Rey "puntas de interiores" | V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 4.98 | 0.01 | -0.002 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 21.49 | 0.01 | -0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 71.51 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100.01 | 0.01 | 0.008 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
CMC
| Pie de Rey "puntas de exteriores" | V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 5 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179 |  |  |  | Intervalo de Medición
|  | V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 21.51 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179 |  |  |  | 18501 | A | 19336.6 | mL
|  | V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179 |  |  |  | 1128.29 | A | 1179.99 | in3
|  | V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 71.51 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179 |  |  |  | 4.8917 | A | 5.1082 | gal
|  | V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179 |  |  |  | No | mL | in3 | gal | %
|  | V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179
|  | V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200 | 0.01 | 0 | 0.001 | 2 | 2018-02-02 | INM 3179 |  |  |  | 1 | 6.3 | 0.38 | 0.0017 | 0.063
Unidades en " mm "
| MICROMETRO DE EXTERIORES |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número
|  | V-12 | Mitutoyo | 63091842 | 25 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 2 | 2018-02-01 | INM 3176
| Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C | %Rh | hPa | °C m Pendiente | °C b Intersección | %rH m Pendiente | %rH b Intersección | hPa m Pendiente | hPa b Intersección
| V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 2018-06-07 / - 2018-06-13 - 2018-08-21 | INM 3392- 3399-2268 | 0.2 | 1.7 | 0.19 | 0.0074405 | -0.2067 | 0.13462 | -7.6712 | 0.0013362 | -1.8712
| M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 2018/06/15- 2018/06/15- 2018-08-21 | INM 3375 - INM 3381 - INM 2264 | 0.3 | 1.7 | 0.11 | 0.005961 | -0.20536 | 0.13732 | -8.1196 | 0.00089493 | -1.4577
| M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 2018-06-01 -/ 2018-06-06 - 2018-08-21 | INM-3374-INM 3379-INM 2265 | 0.3 | 1.7 | 0.078 | 0 | 0 | 0.14764 | -8.5625 | 0.0011152 | -1.6502
| M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 2018-06-07 /- 2018-06-13 -/ 2018-08-21 | INM-3391, INM 3398 - INM 2266 | 0.4 | 1.7 | 0.18 | 0.015733 | -0.39124 | 0.12189 | -6.5754 | 0.0028216 | -2.8291
| M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 2018-06-14 - / 2018-06-15 - 2018-08-21 | INM 3411 - INM 3412 - INM 2267 | 0.4 | 1.7 | 0.11 | -0.0052447 | 0.09691 | 0.094155 | -5.5687 | 0.00085646 | -1.3989

## RT03-F11 (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Ciudad | #N/A | Fecha de Recepción | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de Calibración | #N/A |  | Fecha de calibración | #N/A |  | Certificado | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES
NOMBRE | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | Unidad | División de Escala / Resolución | Unidad | Corrección (Según Certificado) | Unidad | Incertidumbre del Certificado | Unidad | Incertidumbre por Deriva | Unidad | Incertidumbre Estándar Global | Unidad | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Puntos para Interpolar según Certificado
RVP | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | ml | #N/A | mL | 2.0862 | mL | 0 | mL | #N/A | #N/A
Termómetro (RVP) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
Termómetro (RVC) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
Pipeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | 0 | mL | #N/A | #N/A | Intervalos Nominal (Min y MAX) | Según indica certificado (Min y Max)
Probeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | 0 | mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
Cronómetro | #N/A | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | 0 | s | #N/A | #N/A
Pie de Rey | #N/A | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | 0 | mm | #N/A | #N/A
| DATOS DE LOS RECIPIENTES | [6 empty] | TABLA DE CONVERSIÓN Disponible en https://www.nist.gov/physical-measurement-laboratory/nist-guide-si-appendix-b
| Nombre |  | RVP |  | RVC |  |  | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal |  | Capacidad del RVP según certificado | Volumen calculado en el RVC | Diferencia respecto al patrón | Valor Absoluto
| Fabricante |  | #N/A |  | #N/A
| Modelo |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 galón | 3.7854 | 3785.411 | 231 | 5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Número de Serie |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1155 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperatura de referencia |  | #N/A | °C | #N/A | °C |  | 1 litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Capacidad Nominal en galones |  | #N/A | gal | #N/A | gal |  | 1 mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| División de escala |  | #N/A | mL | #N/A | mL |  | 1 cm3 | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Resolución: |  | #N/A | mL | #N/A | mL
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Hora de Inicio |  |  |  |  | Hora final
| Diámetro interno del cuello |  | #N/A | cm | #N/A | cm
| Ancho de los trazos de la escala |  | #N/A | cm | #N/A | cm |  | DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES TERMOHIGROMETRO | [7 empty] | Código Interno
| Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP) |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | INICIO |  |  | FINAL |  |  | PROMEDIO | CORRECCIÓN
| Coeficiente cubico de expansión térmico del agua |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Temperatura °C |  |  | Temperatura °C |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Humedad Relativa %Rh |  |  | Humedad Relativa %Rh |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A |  |  |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CICLOS DE CALIBRACIÓN | [14 empty] | Observaciones
| TOMA DE DATOS DEL RVP | [6 empty] | TOMA DE DATOS DEL RVC
| Ítem | Temperatura líquido °C | Temperatura líquido corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) |  | Temperatura liquido °C | Temperatura líquido Corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) | Delta del volumen
| 1 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
| 2 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
n = | 3 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
| Promedio |  | Corrección por temperatura en el líquido RVP |  |  | #N/A |  |  | Corrección por temperatura en el líquido RVC |  |  | #N/A
ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE VOLUMEN (RVC) ml
|  |  |  | Ítem |  | Vt | Vt + ± ∆V) | [5 empty] | mL | Adicionar / Sustraer (mL) |  | #N/A
|  |  |  | 1 |  | #N/A | #N/A |  | 1 | #N/A | °C-1 |  | 8.194 |  |  | #N/A
|  |  |  | 2 |  | #N/A | #N/A |  | 2 | #N/A | °C-1 |  | in3 | Adicionar / Sustraer (in3) |  | #N/A
|  |  |  | 3 |  | #N/A | #N/A |  | 3 | #N/A | °C-1 |  | 0.5 |  |  | #N/A
|  |  |  | Promedio Vt |  |  | #N/A |  | Promedio | #N/A | °C-1
|  |  |  | Desviación s Vt |  |  | #N/A
|  |  |  | ( mL) |  |  | #N/A
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad |  | Unidad | RVP | RVC
| Respecto al volumen de referencia del " RVP " | [8 empty] | #N/A | No tiene |  |  | #N/A
| Respecto a la temperatura del líquido en el " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  | #N/A
| Respecto ala temperatura del liquido en el " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL°C |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL°C |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del agua | [8 empty] | #N/A | mL°C |  |  |  | #N/A
| Respecto a la lectura del menisco | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  | #N/A | #N/A
| Respecto a la repetibilidad de las mediciones | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  |  | #N/A
| Respecto a los factores adicionales | [8 empty] | 1 | No tiene
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud |  | Valor Estimado Xi | Incertidumbre Original |  | k | Incertidumbre Estándar |  | Coeficientes de Sensibilidad |  | Contribución |  | Contribución 2 | Fuente Información | Tipo de distribución | Grados Efectivos de Libertad
| Volumen Recipiente de Referencia |  | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 2.0862 | mL | 1.7321 | 1.2045 | mL | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Pipeta " IP " |  | #N/A
| Calibración " IP " |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Resolución " IP " |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Deriva " IP " |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Temperatura del agua en el RVP |  | #N/A | #N/A | °C
| Resolución termómetro |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 1.7321 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞
| Temperatura del agua en el RVC |  | #N/A | 0 | °C
| Resolución termómetro |  | #N/A | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 1.7321 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞
| Coeficiente de expansión térmica del agua ß |  | #N/A | #N/A | 1/°C
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del Agua |  |  | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | °C-1 | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Calculada | Rectangular | ∞
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | RVP | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | °C-1 | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Referencia placa | Rectangular | ∞
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | RVC | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | °C-1 | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | Pipeta | 2.1434e-07 | 1/°C | 1.7321 | 1.2375e-07 | °C-1 | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
Incertidumbres Adicionales
| Lectura del menisco RVP |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Lectura del menisco RVC |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Delta por repetibilidad |  |  | #N/A | mL | 2.2361 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 | Normal | 2
tabla 2 | Delta de adicionales |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 Tabla 2 | Rectangular | ∞
#N/A
| Resultados Finales | [9 empty] | U expandida |  | #N/A
|  | Vt | u ( Vt ) | k | U | N.C % | E | │E│ | U corregida |  | Como g ej > 50 =>para 95% |  | #N/A
| mL | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | 95.45 | #N/A | #N/A | #N/A
| in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | k |  |  | 0.3 | 1.65
| gal | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | Condicional incertidumbre dominante
| % | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Incertidumbre dominante | #N/A | #N/A | SI | ≤ 0,3 | K=1,65
[12 empty] | Resultado | #N/A |  | SI | ≥ 0,3 | K= 2,0
𝑢 𝐴
𝛽
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒎𝒆𝒏=𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒑= 𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒂𝒅𝒅=𝟏
𝜸_𝑹𝑺
𝒕_𝟎𝑹𝑺
𝒕_𝑹𝑺
𝜷
𝒕_𝑺𝑪𝑴
𝜸_𝑺𝑪𝑴
𝑽_𝟎
𝒕
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑝
〖𝛿𝑉〗_𝑎𝑑𝑑
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒕)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
𝑉_𝑜
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝒓𝒔 )+𝜷(𝒕_𝒔𝒄𝒎−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )] +𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅 ]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝛽
𝑢 𝐴

## CALIBRACIÓN DESPUES DE AJUSTE (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Ciudad | #N/A | Fecha de Recepción | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de Calibración | #N/A |  | Fecha de calibración | #N/A |  | Certificado | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES
NOMBRE | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | Unidad | División de Escala / Resolución | Unidad | Corrección (Según Certificado) | Unidad | Incertidumbre del Certificado | Unidad | Incertidumbre por Deriva | Unidad | Incertidumbre Estándar Global | Unidad | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Puntos para Interpolar según Certificado
RVP | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | ml | #N/A | mL | 2.0862 | mL | 0 | mL | #N/A | #N/A
Termómetro (RVP) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
Termómetro (RVC) | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | 0 | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | #N/A
Pipeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | 0 | mL | #N/A | #N/A | Intervalos Nominal (Min y MAX) | Según indica certificado (Min y Max)
Probeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | 0 | mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
Cronometro | #N/A | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | 0 | s | #N/A | #N/A
Pie de Rey | #N/A | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | 0 | mm | #N/A | #N/A
| DATOS DE LOS RECIPIENTES | [6 empty] | TABLA DE CONVERSIÓN Disponible en https://www.nist.gov/physical-measurement-laboratory/nist-guide-si-appendix-b
| Nombre |  | RVP |  | RVC |  |  | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal |  | Capacidad del RVP según certificado | Volumen calculado en el RVC | Diferencia respecto al patrón | Valor Absoluto
| Fabricante |  | #N/A |  | #N/A
| Modelo |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 galón | 3.7854 | 3785.411 | 231 | 5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Número de Serie |  | #N/A |  | #N/A |  |  | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1155 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperatura de referencia |  | #N/A | °C | #N/A | °C |  | 1 litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Capacidad Nominal en galones |  | #N/A | gal | #N/A | gal |  | 1 mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| División de escala |  | #N/A | mL | #N/A | mL |  | 1 cm3 | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.055 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Resolución: |  | #N/A | mL | #N/A | mL
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Hora de Inicio |  |  |  |  | Hora final
| Diámetro interno del cuello |  | #N/A | cm | #N/A | cm
| Ancho de los trazos de la escala |  | #N/A | cm | #N/A | cm |  | DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES TERMOHIGROMETRO | [7 empty] | Código Interno
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material (IP) |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | INICIO |  |  | FINAL |  |  | PROMEDIO | CORRECCIÓN
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del agua |  | #N/A | °C-1 | #N/A | °C-1 |  | Temperatura °C |  |  | Temperatura °C |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Humedad Relativa %Rh |  |  | Humedad Relativa %Rh |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A |  |  |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | Presión Atmosférica hPa |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CICLOS DE CALIBRACIÓN | [14 empty] | Observaciones
| TOMA DE DATOS DEL RVP | [6 empty] | TOMA DE DATOS DEL RVC
| Ítem | Temperatura liquido °C | Temperatura liquido Corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) |  | Temperatura liquido °C | Temperatura liquido Corregida °C | Vertido (s) | Escurrido (s) | Total de (V+E) (s) | Delta del volumen
| 1 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
| 2 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
n = | 3 |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
| Promedio |  | Corrección por temperatura en el liquido RVP |  |  | #N/A |  |  | Corrección por temperatura en el liquido RVC |  |  | #N/A
ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE VOLUMEN (RVC) ml
|  |  |  | Ítem |  | Vt | Vt + ± ∆V) | [5 empty] | mL | Adicionar / Sustraer (mL) |  | #N/A
|  |  |  | 1 |  | #N/A | #N/A |  | 1 | #N/A | °C-1 |  | 8.194 |  |  | #N/A
|  |  |  | 2 |  | #N/A | #N/A |  | 2 | #N/A | °C-1 |  | in3 | Adicionar / Sustraer (in3) |  | #N/A
|  |  |  | 3 |  | #N/A | #N/A |  | 3 | #N/A | °C-1 |  | 0.5 |  |  | #N/A
|  |  |  | Promedio Vt |  |  | #N/A |  | Promedio | #N/A | °C-1
|  |  |  | Desviación s Vt |  |  | #N/A
|  |  |  | ( mL) |  |  | #N/A
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad |  | Unidad | RVP | RVC
| Respecto al volumen de referencia del " RVP " | [8 empty] | #N/A | No tiene |  |  | #N/A
| Respecto a la temperatura del líquido en el " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  | #N/A
| Respecto ala temperatura del liquido en el " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL°C-1 |  |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del " RVP " | [8 empty] | #N/A | mL°C |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del material del " RVC " | [8 empty] | #N/A | mL°C |  |  | #N/A
| Respecto al Coeficiente cubico de expansión térmico del agua | [8 empty] | #N/A | mL°C |  |  |  | #N/A
| Respecto a la lectura del menisco | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  | #N/A | #N/A
| Respecto a la repetibilidad de las mediciones | [8 empty] | 1 | No tiene |  |  |  | #N/A
| Respecto a los factores adicionales | [8 empty] | 1 | No tiene
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud |  | Valor Estimado Xi | Incertidumbre Original |  | k | Incertidumbre Estándar |  | Coeficientes de Sensibilidad |  | Contribución |  | Contribución 2 | Fuente Información | Tipo de distribución | Grados Efectivos de Libertad
| Volumen Recipiente de Referencia |  | #N/A
| Calibración |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | 2.0862 | mL | 1.7321 | 1.2045 | mL | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Pipeta " IP " |  | #N/A
| Calibración " IP " |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Resolución " IP " |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Deriva " IP " |  |  | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | #N/A |  | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Temperatura del agua en el RVP |  | #N/A | #N/A | °C
| Resolución termómetro |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 1.7321 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞
| Temperatura del agua en el RVC |  | #N/A | 0 | °C
| Resolución termómetro |  | #N/A | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞
| Calibración |  |  | #N/A | °C | #N/A | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Deriva |  |  | #N/A | °C | 1.7321 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | ∞
| Inhomogenidad |  |  | #N/A | °C | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL°C-1 | #N/A | mL | #N/A | Estimación | Rectangular | ∞
| Coeficiente de expansión térmica del agua ß |  | #N/A | #N/A | 1/°C
| Coeficiente cubico de expansión térmico del Agua |  |  | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | °C-1 | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Calculada | Rectangular | ∞
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | RVP | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | °C-1 | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Referencia placa | Rectangular | ∞
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | RVC | #N/A | 1/°C | 1.7321 | #N/A | °C-1 | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
| Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | Pipeta | 2.1434e-07 | 1/°C | 1.7321 | 1.2375e-07 | °C-1 | #N/A | mL°C | #N/A | mL | #N/A | Referencia tabla 1 | Rectangular | ∞
Incertidumbres Adicionales
| Lectura del menisco RVP |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Lectura del menisco RVC |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 19 | Rectangular | ∞
| Delta por repetibilidad |  |  | #N/A | mL | 2.2361 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 | Normal | 2
tabla 2 | Delta de adicionales |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 1 |  | #N/A | mL | #N/A | Euramet 21 Tabla 2 | Rectangular | ∞
#N/A
| Resultados Finales | [9 empty] | U expandida |  | #N/A
|  | Vt | u ( Vt ) | k | U | N.C % | E | │E│ | U corregida |  | Como g ej > 50 =>para 95% |  | #N/A
| mL | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | 95.45 | #N/A | #N/A | #N/A
| in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | k |  |  | 0.3 | 1.65
| gal | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | Condicional incertidumbre dominante
| % | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Incertidumbre dominante | #N/A | #N/A | SI | ≤ 0,3 | K=1,65
[12 empty] | Resultado | #N/A |  | SI | ≥ 0,3 | K= 2,0
𝑢 𝐴
𝛽
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒎𝒆𝒏=𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒓𝒆𝒑= 𝟏
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜹𝑽𝒂𝒅𝒅=𝟏
𝜸_𝑹𝑺
𝒕_𝟎𝑹𝑺
𝒕_𝑹𝑺
𝜷
𝒕_𝑺𝑪𝑴
𝜸_𝑺𝑪𝑴
𝑽_𝟎
𝒕
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝑢𝛿𝑉〗_𝑚𝑒𝑛
〖𝛿𝑉〗_𝑟𝑒𝑝
〖𝛿𝑉〗_𝑎𝑑𝑑
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒕)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
𝑉_𝑜
=
𝑽_𝒕= 𝑽_█(𝟎 @ ) [█(𝟏−𝜸_𝑹𝒔 ) (𝒕_𝟎𝑹𝑺 − 𝒕_𝒓𝒔 )+𝜷(𝒕_𝒔𝒄𝒎−𝒕_𝑹𝑺 )+𝜸_𝑺𝑪𝑴 ( 𝒕−𝒕_𝑺𝑪𝑴 )] +𝜹𝑽_𝒎𝒆𝒏+ 𝜹𝑽_𝒓𝒆𝒑+𝜹𝑽_𝒂𝒅𝒅 ]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑹𝑺=[𝑽𝟎∗(𝜸𝑹𝑺−𝜷)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝒕𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝜷−𝜸𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑹𝑺=[−𝑽𝟎∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜸𝑺𝑪𝑴=[𝑽𝟎∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝜷=[𝑽𝟎∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)]
𝝏𝑽𝒕/𝝏𝑽𝟎=[𝟏−𝜸𝑹𝑺∗(𝒕𝟎𝑹𝑺−𝒕𝑹𝑺)+𝜷∗(𝒕𝑺𝑪𝑴−𝒕𝑹𝑺)+𝜸𝑺𝑪𝑴∗(𝒕−𝒕𝑺𝑪𝑴)]
𝛽
𝑢 𝐴

## VERIFICACIÓN DE LA ESCALA (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS
Ciudad | #N/A | Fecha de Recepción | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de Calibración | #N/A |  | Fecha de calibración | #N/A |  | Certificado | #N/A
DATOS PROBETA PATRON (Vsp) (mL) | [6 empty] | Hora de Inicio |  |  |  | INTERPOLACION CERTIFICADO DE CALIBRACION |  |  |  |  | ANALISIS DE DATOS INTERPOLACIÓN (mL)
Identificación / Serie | Capacidad Nominal mL | Capacidad (Según Certificado) mL | División de Escala / Resolución mL | Corrección (Según Certificado) mL | Incertidumbre del Certificado mL | k | NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Hora final | [8 empty] | Capacidad nominal probeta patrón | Capacidad según certificado | V Min Indicado probeta patrón (N) | Interpolación VMin Indicado probeta patrón | V suministrado al RVC con probeta patrón | División de escala calculada al RVC D=Vsp/N
| INTERVALO DE LA ESCALA DEL RV EN ±10 in3 | [5 empty] | CONVERSIÓN
| División de escala (in3) |  | Numero de espacios (N) |  |  |  | in3 | mL |  |  | y3 |  |  | m |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A |  | #N/A |  |  |  | 0,5 = | 8.1935 |  |  | y |  | m | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | 1 = | 16.3871 |  |  | y1 | m |  |  | x |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[12 empty] | x1 | x | x2 |  |  |  |  | Dpromedio | #N/A | #N/A
[20 empty] | #N/A | #N/A
[20 empty] | #N/A | #N/A
| ALTURAS DE ESPACIOS EN RV ± 10 in3 o ± 1 % |  |  |  |  | TABLA DE CONVERSION Disponible en https://www.nist.gov/physical-measurement-laboratory/nist-guide-si-appendix-b
| Nombre | 1 (mm) | 2 (mm) | 3 (mm) | PROMEDIOS (mm) | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal | Volumen Indicado Vsp | Volumen calculado | m = | #N/A | [6 empty] | #DIV/0!
| h máx. |  |  |  | #DIV/0! | 1 galón | 3.7854 | 3785.41 | 230.9999 | 5 | 0 | #N/A | Volumen nominal | Volumen convencional | Error | Incertidumbre por interpolación |  |  |  |  | 0.94611
| h min |  |  |  | #DIV/0! | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1154.9997 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0.94611
| Diferencia de alturas (Dh) | #DIV/0! |  |  |  | Litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| u (∆Dinho) (mL) | #DIV/0! |  |  |  | Mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.05
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad
| Respecto a D | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | 1 | mL
| Respecto | [8 empty] | 1 | mL
PRESPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud de entrada |  | Valor estimado (xi) | Incertidumbre original | Unidad | k | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad (ci) |  | Contribución ui(y) | Unidad | (ui(y))2 | Fuente Información | Tipo de Distribución | Grados de libertad Vi
| Volumen suministrado probeta patrón |  | #N/A |  | mL
| Calibración probeta patrón |  | #N/A | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | 0.05 | mL | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Lectura probeta patrón |  | #DIV/0! | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | 50
| Delta de volumen máximo de lectura |  |  | 1.6387 | mL | 1.7321 | 0.94611 | mL | 0.05 | mL | 0.047305 | mL | 0.0022378 | Estimada | Rectangular | ∞
| Delta de volumen mínimo de lectura |  |  | 1.6387 | mL | 1.7321 | 0.94611 | mL | 0.05 | mL | 0.047305 | mL | 0.0022378 | Estimada | Rectangular | ∞
| Delta por Inhomogenidad |  |  | #DIV/0! | mL | 3.4641 | #DIV/0! | mL | 1 | mL | #DIV/0! | mL | #DIV/0! |  | Rectangular | ∞
| Delta por método | [5 empty] | #N/A | mL | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A |  | Rectangular | 2
[13 empty] | #N/A | mL
[12 empty] | U expandida | #N/A | mL
k
[11 empty] | Como g ej. > 50 =>para 95% |  | #N/A | #N/A | #N/A
| Resultados Finales | [6 empty] | Precinto #
| Nombre | División de escala | u división de escala | k | U | N.C %
| mL | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | 95.45
| in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A
| % | #N/A | #N/A |  | #N/A
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒊𝒏=− 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒂𝒙𝒍𝒆𝒄= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒊𝒏𝒍𝒆𝒄= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝑫𝒎𝒆𝒕𝒐=𝟏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒂𝒙= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/(𝝏𝑽𝑫 𝒊𝒏𝒉𝒐)=𝟏
𝑢 𝐴
m =
m = (𝒚_𝟐 − 𝒚_𝟏)/(𝒙_𝟐 − 𝒙_𝟏 )
+ m (x - )
𝒚= 𝒚_𝟏 + m (x - 𝒙_𝟏)
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒔𝒑)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒔𝒑/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
〖"s D" 〗_𝒑𝒓𝒐𝒎
u () = +
u ("V" _𝑴𝒂𝒙) = √(𝒖_𝒄𝒂𝒍^𝟐 )(𝑽_𝒔𝒑) + 〖"(" (𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐 ") " 〗^2
∆𝑽_𝑴𝒂𝒙
(𝑽_𝑴𝒊𝒏 ) ̅
∆𝑉_𝑀𝑖𝑛
〖∆𝑽〗_𝒎𝒂𝒙
〖∆𝑽〗_(𝒊𝒏𝒉𝒐 )
𝒖(〖∆𝑫〗_𝒎𝒆𝒕 )=(𝒔(𝑫_𝒑𝒓𝒐𝒎)/√𝑵
𝒖(𝑫)
m =
m = (𝒚_𝟐 − 𝒚_𝟏)/(𝒙_𝟐 − 𝒙_𝟏 )
+ m (x - )
𝒚= 𝒚_𝟏 + m (x - 𝒙_𝟏)
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒔𝒑)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒔𝒑/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
u () = +
u ("V" _𝑴𝒂𝒙) = √(𝒖_𝒄𝒂𝒍^𝟐 )(𝑽_𝒔𝒑) + 〖"(" (𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐 ") " 〗^𝟐
u ()
u (𝑽_𝒎𝒊𝒏)
(𝑽_𝑴𝒊𝒏 ) ̅
u
u(𝑽_𝒎𝒂𝒙 )
𝑽_𝑴𝒂𝒙
𝑽_𝑴𝒊𝒏
(𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐
〖∆𝑽〗_𝒎𝒊𝒏
𝒖(𝑫)

## RT03-F14 (hidden)
[7 empty] | Certificado N° | 0 | m 1
Información del Cliente
Solicitante |  |  | 0
Dirección |  |  | 0
Ciudad |  |  | 0
Fecha de recepción |  |  | #N/A |  | Fecha de calibración |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto:
Fabricante: |  |  |  | 0
Número de serie: |  |  |  | 0
Modelo: |  |  |  | 0
Material de construcción: |  |  |  | Acero inoxidable
Superficie externa: |  |  |  | Limpia
Superficie interna: |  |  |  | Limpia
Capacidad nominal: |  |  |  | 0 | gal
División de escala nominal: |  |  |  | #N/A | gal
Tipo de visor: |  |  |  | Tubo en vidrio
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorios de calibración de masa y volumen de la SIC
Carrera 50 # 26-55 piso 5
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del recipiente volumétrico, se utilizó el método establecido en el documento normativo Euramet cg-21, vr 1.0. (04/2013)
[7 empty] | Certificado N° | 0
Donde:
Capacidad del RVC a la temperatura de referencia.
Capacidad del RVP, a la temperatura de referencia hasta el trazo que indica su capacidad nominal de 5 galones.
Es el coeficiente de expansión térmica del material del RVP.
Es la temperatura de referencia en el RVP, según certificado .
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVP.
Es el coeficiente de expansión térmica del agua.
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVC.
Coeficiente de expansión térmica del material del RVC.
Temperatura de referencia en el RVC (generalmente 20°C).
Delta respecto a la lectura del menisco
Delta respecto a la repetibilidad de las mediciones
Delta respecto a factores adicionales
5. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales promedio corregidas en el laboratorio durante la calibración fueron las siguientes:
| Temperatura |  | Humedad Relativa |  |  | Presión atmosférica
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cobertura K=2,0 con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95,45%.
[7 empty] | Certificado N° | 0
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Instrumento |  |  | Fabricante | Intervalo de medida |  | No. de Serie |  | Trazabilidad
Recipiente volumétrico |  |  | Serhapin test Measure | 18501,0 a 19336,6 mL |  | 16-5935702 |  | INM 3688
Termómetro RVP * |  |  | Lufft | 14°C a 22°C |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 |  | INM 3934
Termómetro RVC * |  |  | Lufft | 14°C a 22°C |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 |  | INM 3933
Pipeta |  |  | #N/A | N/A |  | #N/A |  | #N/A
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Antes de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC |  | Incertidumbre ± U
#N/A |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL
#N/A |  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3
#N/A |  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal
#N/A |  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | %
Después de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC |  | Incertidumbre ± U
#N/A |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL
#N/A |  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3
#N/A |  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal
#N/A |  | 100 |  | % | 0 | % | 0,063 | %
9. SE AJUSTO LA ESCALA |  |  |  |  | #N/A
La escala fue verificada: |  |  |  |  | SI
División mínima promedio de escala en mililitros, pulgadas y porcentaje:
U
|  | mL | #N/A | ± | #N/A
|  | in3 | #N/A |  | #N/A
|  | % | #N/A |  | #N/A
[7 empty] | Certificado N° | 0
10. OBSERVACIONES
Se adhiere una estampilla de calibración al recipiente, identificado con el número del certificado.
Se instala al recipiente un precinto de seguridad, sobre la escala de medición, identificado con el numero: | [7 empty] | 0
El recipiente fue calibrado para suministrar liquido por el método volumétrico, usando agua potable.
El recipiente no presenta daños superficiales.
Se realiza el pre-mojado con un llenado y drenando en un tiempo mínimo de 60 s ±10 s, incluyendo 30 segundos de escurrido, después de haber cesado el flujo principal.
Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente.
Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente después de ajuste.
La escala fue verificada en el intervalo de medición 5 galones ± 10 in o 189,3 mL y 1 %.
En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para efectos de la calibración se tomo como referencia la escala izquierda de la reglilla graduada.
Los certificados de calibración sin firmas no son válidos.
(* RVC) Recipiente Volumétrico Calibrado (*RVP) Recipiente Volumétrico Patrón
Modificación al certificado de calibración |  |  |  |  | 0 | m 1 | 1,2,3…
FIRMAS AUTORIZADAS:
| ____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
| Firma Autorizada |  |  |  |  | Calibrado Por:
| #N/A |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración:
…………………..Fin de este documento………………………

## RT03-F38
[5 empty] | Modificación al Certificado N° |  |  | 0
Información del Cliente
Solicitante |  |  | 0
Dirección |  |  | 0
Ciudad |  |  | 0
Fecha de recepción |  |  | #N/A |  | Fecha de calibración |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto:
Fabricante: |  |  |  | 0
Número de serie: |  |  |  | 0
Modelo: |  |  |  | 0
Material de construcción: |  |  |  | Acero inoxidable
Superficie externa: |  |  |  | Limpia
Superficie interna: |  |  |  | Limpia
Capacidad nominal: |  |  |  | 0 | gal
División de escala nominal: |  |  |  | #N/A | gal
Tipo de visor: |  |  |  | Tubo en vidrio
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorios de calibración de masa y volumen de la SIC
Carrera 50 # 26-55 piso 5
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del recipiente volumétrico, se utilizó el método establecido en el documento normativo Euramet cg-21, vr 1.0. (04/2013)
[5 empty] | Modificación al Certificado N° |  |  | 0
Donde:
Capacidad del RVC a la temperatura de referencia.
Capacidad del RVP, a la temperatura de referencia hasta el trazo que indica su capacidad nominal de 5 galones.
Es el coeficiente de expansión térmica del material del RVP.
Es la temperatura de referencia en el RVP, según certificado .
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVP.
Es el coeficiente de expansión térmica del agua.
Es la temperatura del líquido medida dentro del RVC.
Coeficiente de expansión térmica del material del RVC.
Temperatura de referencia en el RVC (generalmente 20°C).
Delta respecto a la lectura del menisco
Delta respecto a la repetibilidad de las mediciones
Delta respecto a factores adicionales
5. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales promedio corregidas en el laboratorio durante la calibración fueron las siguientes:
| Temperatura |  | Humedad Relativa |  |  | Presión atmosférica
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cobertura K=2,0 con el cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente 95,45%.
[5 empty] | Modificación al Certificado N° |  |  | 0
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Instrumento |  |  | Fabricante | Intervalo de medida |  | No. de Serie |  | Trazabilidad
Recipiente volumétrico |  |  | Serhapin test Measure | 18501,0 a 19336,6 mL |  | 16-5935702 |  | INM 3688
Termómetro RVP * |  |  | Lufft | 14°C a 22°C |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 |  | INM 3934
Termómetro RVC * |  |  | Lufft | 14°C a 22°C |  | 22,1014,1212,,005 / pt 347980,004 |  | INM 3933
Pipeta |  |  | #N/A | N/A |  | #N/A |  | #N/A
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Antes de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC |  | Incertidumbre ± U
#N/A |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL
#N/A |  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3
#N/A |  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal
#N/A |  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | %
Después de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC |  | Incertidumbre ± U
#N/A |  | 18927.055 |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL
#N/A |  | 1155 |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3
#N/A |  | 5 |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal
#N/A |  | 100 |  | % | 0 | % | 0,063 | %
9. SE AJUSTO LA ESCALA |  |  |  |  | #N/A
La escala fue verificada: |  |  |  |  | SI
División mínima promedio de escala en mililitros, pulgadas y porcentaje:
U
|  | mL | #N/A | ± | #N/A
|  | in3 | #N/A |  | #N/A
|  | % | #N/A |  | #N/A
[5 empty] | Modificación al Certificado N° |  |  | 0
10. OBSERVACIONES
Se adhiere una estampilla de calibración al recipiente, identificado con el número del certificado.
Se instala al recipiente un precinto de seguridad, sobre la escala de medición, identificado con el numero: | [7 empty] | 0
El recipiente fue calibrado para suministrar liquido por el método establecido en el documento normativo Euramet cg-21, vr 1.0. (04/2013) , usando agua potable.
El recipiente no presenta daños superficiales.
Se realiza el pre-mojado con un llenado y drenando en un tiempo mínimo de 60 s ±10 s, incluyendo 30 segundos de escurrido, después de haber cesado el flujo principal.
Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente.
Se efectuaron 3 ciclos de vaciado y llenado para determinar la capacidad del recipiente después de ajuste.
La escala fue verificada en el intervalo de medición 5 galones ± 10 in o 189,3 mL y 1 %.
En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para efectos de la calibración se tomo como referencia la escala izquierda de la reglilla graduada.
Los certificados de calibración sin firmas no son válidos.
(* RVC) Recipiente Volumétrico Calibrado (*RVP) Recipiente Volumétrico Patrón
Se genera modificación al certificado LCV-XXX-XX, por cambios en el logo del ONAC, según el documento "Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03, versión:5, con fecha de 2018-11-27.
Así mismo, se modifica el certificado LCV-XXX-XX, por actualización del formato de certicado, eliminando los siguientes incisos: examen fisico de las pesas, limpieza de las pesas, procedimiento de calibración, dando cumplimiento a los establecido en el numeral 7.8.1 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017.
El presente documento deroga en su totalidad el certificado LCV-XXX-XX
FIRMAS AUTORIZADAS:
| ____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
| Firma Autorizada |  |  |  |  | Calibrado Por:
| #N/A |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  | #N/A
Fecha de elaboración:
…………………..Fin de este documento………………………