## DATOS @ (hidden)
Información
|  | No | Ciudad | Fecha de Recepción | Solicitante | Dirección del Solicitante | Lugar y dirección de Calibración | Fecha de calibración | Código interno (# de Radicado) | N ° Certificado Adherido |  | k | Nivel de Confianza
K
|  | 1 | Bogotá D.C | 2020-01-27 | Atestamiento ONAC | Carrera 50 # 26-55 int 2 piso 5 | Carrera 50 # 26-55 int 2 piso 5 | 2020-01-27 | LCB-20-XXX | LCB-001-20 ONAC |  | 2 | 95%
Datos de la Balanza a Calibrar
|  | No | Fabricante | Modelo | Serial | Carga Max (g) | Carga min (g) | División de Escala (d) (g) | Escalón de Verificación en (g) | Código interno | N ° Certificado Adherido
|  | 1 | Sartorius | MSE8201S-000-D0 | 27106560 | 8200 | 5 | 0.1 | 1 | LCB-20-XXX | LCB-001-20 ONAC
Datos de las Pesas Patrón
|  | Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado Actual | Fecha de calibración Actual | Valor nominal (g) | Carga para Excentricidad g | Carga para Repetibilidad g | Error (mg) Año Anterior | Error (mg) Año Actual | Masa Convencional Anterior (g) | Masa Convencional Actual (g) | Deriva (mg) | Incertidumbre de calibración (mg) | Densidad del aire kg/m3 | Identificación Interna | Calibrado por | Factor de cobertura según certificado k=
Masa convencional actual (-) Masa convencional Anterior
| Juego Viajeras V1 | V 1 RL. 5 g | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 1519 | 2019-09-18 | 5 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 5.0001 | 5.0001 | 0 | 0.05 | 0.88829 | M-015 | INM | 2
|  | V 1 RL. 200 g | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 1519 | 2019-09-18 | 200 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 200.0001 | 200.0001 | 0 | 0.33 | 0.88829 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 1 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 1519 | 2019-09-18 | 1000 | 5 | 5 | -0.5 | -0.6 | 999.9995 | 999.9994 | -0.057735 | 1.6 | 0.88829 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 2 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 1519 | 2019-09-18 | 2000 | 10 | 10 | 3.6 | 3.5 | 2000.0036 | 2000.0035 | -0.057735 | 3 | 0.88829 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 5 kg | F1 | Rice Lake | 27696 | No porta | 1519 | 2019-09-18 | 5000 | 20 | 20 | 3.7 | 3.6 | 5000.0037 | 5000.0036 | -0.057735 | 8 | 0.88829 | M-015 | INM
|  | V 1 RL. 8200 kg | [6 empty] | 8200 | 50 | 50 | 6.9 | 6.6 | 8200.0069 | 8200.0066 | -0.17321
[10 empty] | 100 | 100
[10 empty] | 200 | 200
[10 empty] | 500 | 500
[10 empty] | 1000 | 1000
|  | E2 1 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJS | 1393 | 2018-05-08 | 1 | 2000 | 2000 | 0.006 | 0.009 | 1 | 1 | 0.0017321 | 0.01 | 0.88958 | M-001 | INM | 2
|  | E2 2 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKI | 1393 | 2018-05-08 | 2 | 4000 | 5000 | 0.006 | 0.01 | 2 | 2 | 0.0023094 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2 g AKJ | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKJ | 1393 | 2018-05-08 | 2 | 5000 | 8000 | 0.013 | 0.017 | 2 | 2 | 0.0023094 | 0.012 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 5 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AGU | 1393 | 2018-05-08 | 5 | 10000 | 8200 | -0.002 | 0.002 | 5 | 5 | 0.0023094 | 0.016 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 10 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AH3 | 1393 | 2018-05-08 | 10 | 15000 | 10000 | 0.004 | 0.019 | 10 | 10 | 0.0086603 | 0.02 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 20 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJ1 | 1393 | 2018-05-08 | 20 | 20000 | 15000 | 0.027 | 0.026 | 20 | 20 | -0.00057735 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 20 g AKA | E 2 | Sartorius | 27129360 | AKA | 1393 | 2018-05-08 | 20 | 25000 | 20000 | 0.007 | 0.007 | 20 | 20 | 0 | 0.025 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 50 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AHL | 1393 | 2018-05-08 | 50 | 30000 | 25000 | 0.03 | 0.03 | 50 | 50 | 0 | 0.03 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 100 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AJG | 1393 | 2018-05-08 | 100 | 35000 | 35000 | 0.06 | 0.06 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0.05 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 200 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALZ | 1393 | 2018-05-08 | 200 | 40000 | 40000 | -0.06 | -0.07 | 199.9999 | 199.9999 | -0.0057735 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 200 g ALW | E 2 | Sartorius | 27129360 | ALW | 1393 | 2018-05-08 | 200 |  | 45000 | 0.16 | 0.15 | 200.0002 | 200.0001 | -0.0057735 | 0.1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 500 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ACT | 1393 | 2018-05-08 | 500 |  | 50000 | 0.35 | 0.33 | 500.0004 | 500.0003 | -0.011547 | 0.25 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 1000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABN | 1393 | 2018-05-08 | 1000 |  | 55000 | 0.7 | 0.7 | 1000.0007 | 1000.0007 | 0 | 0.5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AC1 | 1393 | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 1.2 | 1.1 | 2000.0012 | 2000.0011 | -0.057735 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 2000 g ABY | E 2 | Sartorius | 27129360 | ABY | 1393 | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 1.1 | 1 | 2000.0011 | 2000.001 | -0.057735 | 1 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 5000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AB9 | 1393 | 2018-05-08 | 5000 |  |  | 3.7 | 3.5 | 5000.0037 | 5000.0035 | -0.11547 | 2.5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | E2 10000 g | E 2 | Sartorius | 27129360 | AAM | 1393 | 2018-05-08 | 10000 |  |  | 8.7 | 8.2 | 10000.0087 | 10000.0082 | -0.28868 | 5 | 0.88958 | M-001 | INM
|  | F1 1 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 1405 | 2018-06-01 | 1 |  |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0.88783 | M-002 | INM | 2
|  | F1 2 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 1405 | 2018-06-01 | 2 |  |  | 0.06 | 0.04 | 2.0001 | 2 | -0.011547 | 0.04 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 1405 | 2018-06-01 | 2 |  |  | 0.04 | 0.06 | 2 | 2.0001 | 0.011547 | 0.04 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 5 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 1405 | 2018-06-01 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 5 | 5 | 0.0057735 | 0.05 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 10 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 10 | 1405 | 2018-06-01 | 10 |  |  | 0.05 | 0.07 | 10 | 10.0001 | 0.011547 | 0.06 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 20 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20* | 1405 | 2018-06-01 | 20 |  |  | 0.07 | 0.08 | 20.0001 | 20.0001 | 0.0057735 | 0.08 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 20 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 20 | 1405 | 2018-06-01 | 20 |  |  | 0.08 | 0.07 | 20.0001 | 20.0001 | -0.0057735 | 0.08 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 50 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 50 | 1405 | 2018-06-01 | 50 |  |  | 0.19 | 0.13 | 50.0002 | 50.0001 | -0.034641 | 0.1 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 100 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 100 | 1405 | 2018-06-01 | 100 |  |  | 0.13 | 0.14 | 100.0001 | 100.0001 | 0.0057735 | 0.16 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 200 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200* | 1405 | 2018-06-01 | 200 |  |  | 0.2 | 0.3 | 200.0002 | 200.0003 | 0.057735 | 0.3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 200 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 200 | 1405 | 2018-06-01 | 200 |  |  | 0.3 | 0.2 | 200.0003 | 200.0002 | -0.057735 | 0.3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 500 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 500 | 1405 | 2018-06-01 | 500 |  |  | 0.8 | 0.8 | 500.0008 | 500.0008 | 0 | 0.8 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 1000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 1 | 1405 | 2018-06-01 | 1000 |  |  | 1.9 | 1.9 | 1000.0019 | 1000.0019 | 0 | 1.6 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2* | 1405 | 2018-06-01 | 2000 |  |  | 2.2 | 1.9 | 2000.0022 | 2000.0019 | -0.17321 | 3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 2000 g punto | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 2 | 1405 | 2018-06-01 | 2000 |  |  | 2 | 2.1 | 2000.002 | 2000.0021 | 0.057735 | 3 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 5000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119515 | 5 | 1405 | 2018-06-01 | 5000 |  |  | 5.9 | 5.8 | 5000.0059 | 5000.0058 | -0.057735 | 8 | 0.88783 | M-002 | INM
|  | F1 10000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119467 | 10 | 1500 | 2019-07-24 | 10000 |  |  | 7 | 7 | 10000.007 | 10000.007 | 0 | 16 | 0.88972 | M-003 | INM | 2
|  | F1 20000 g | F 1 | Mettler Toledo | 11119468 | 20 | 1504 | 2019-08-05 | 20000 |  |  | 0 | -4 | 20000 | 19999.996 | -2.3094 | 30 | 0.88705 | M-004 | INM | 2
| Juego viajeras V2 | V 2 RL. 1 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 1 |  |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.033 | 0.88976 | M-016 | INM | 5
|  | V 2 RL. 2 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 2 |  |  | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 0 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 2 |  |  | 0.054 | 0.05 | 2.0001 | 2 | -0.0023094 | 0.04 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 5 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 5 |  |  | 0.088 | 0.07 | 5.0001 | 5.0001 | -0.010392 | 0.053 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 10 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 10 |  |  | 0.088 | 0.09 | 10.0001 | 10.0001 | 0.0011547 | 0.06 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 20 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 20 |  |  | 0.093 | 0.11 | 20.0001 | 20.0001 | 0.009815 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 20 |  |  | 0.091 | 0.1 | 20.0001 | 20.0001 | 0.0051962 | 0.083 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 50 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 50 |  |  | 0.08 | 0.1 | 50.0001 | 50.0001 | 0.011547 | 0.1 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 100 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 100 |  |  | 0.08 | 0.12 | 100.0001 | 100.0001 | 0.023094 | 0.16 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 200 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 200 |  |  | 0.29 | 0.3 | 200.0003 | 200.0003 | 0.0057735 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 200 |  |  | 0.33 | 0.4 | 200.0003 | 200.0004 | 0.040415 | 0.33 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 500 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 500 |  |  | 0.94 | 0.9 | 500.0009 | 500.0009 | -0.023094 | 0.83 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 1000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 1000 |  |  | 0 | -0.5 | 1000 | 999.9995 | -0.28868 | 1.6 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 3 | 3.1 | 2000.003 | 2000.0031 | 0.057735 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 2000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 1392 | 2018-05-08 | 2000 |  |  | 3.9 | 3.2 | 2000.0039 | 2000.0032 | -0.40415 | 3 | 0.88976 | M-016 | INM
|  | V 2 RL. 5000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 1392 | 2018-05-08 | 5000 |  |  | 7.7 | 7.9 | 5000.0077 | 5000.0079 | 0.11547 | 8 | 0.88976 | M-016 | INM
Patrón Utilizado en la Calibración - Termo higrómetros
Unidades en " °C , % hr y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado |  |  | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero
Temperatura |  | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 15.4 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2019-05-21 | INM 3998 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2019-05-21 / 2019-05-23 / 2019-05-15 | INM 3998 - INM 4006 - INM 2313
[5 empty] | 24.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | [5 empty] | V-002 | 0.3 | 1.7 | 0.31
[5 empty] | 29.4 | 0.1 | 0 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 33.2 | 0.1 | -3.2 | 1.7 | 2 | 2019-05-23 | INM 4006
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7
[5 empty] | 77.2 | 0.1 | 2.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.2 | 0.1 | -1.002 | 0.093 | 2 | 2019-05-15 | INM 2313
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.77 | 0.14
[5 empty] | 848.7 | 0.1 | -0.78 | 0.31
Temperatura |  | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 15.5 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 2 | 2019-05-21 | INM 3997 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2019-05-21 / 2019-05-23 / 2019-05-15 | INM-3997, INM 4005 - INM 2316
[5 empty] | 24.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [5 empty] | M-012 | 0.4 | 1.7 | 0.57
[5 empty] | 33.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4
Humedad |  |  |  |  | 32.7 | 0.1 | -2.7 | 1.7 | 2 | 2019-05-23 | INM 4005
[5 empty] | 50.7 | 0.1 | -0.7 | 1.7
[5 empty] | 68.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 397.5 | 0.1 | -1.67 | 0.12 | 2 | 2019-05-02 | INM 2316
[5 empty] | 798.5 | 0.1 | -0.7 | 0.27
[5 empty] | 1099.6 | 0.1 | -0.29 | 0.57
Temperatura |  | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 15.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2019-09-24 | INM 4216 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2019-09-24 / 2019-09-25 / 2019-08-25 | INM 4216 - INM 4217 - INM 2346
[5 empty] | 24.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | [5 empty] | M-013 | 0.3 | 1.7 | 0.29
[5 empty] | 29.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 32.3 | 0.1 | -2.3 | 1.7 | 2 | 2019-09-25 | INM 4217
[5 empty] | 50.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 2
[5 empty] | 68.6 | 0.1 | 1.4 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 497.8 | 0.1 | -1.4 | 0.17 | 2 | 2019-09-25 | INM 2346
[5 empty] | 698.2 | 0.1 | -0.92 | 0.11 | 2 | 42671 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
[5 empty] | 1098.8 | 0.1 | -0.68 | 0.29
Temperatura |  | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 15.5 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 2 | 2019-05-14 | INM 3985 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2019-05-14 / 2019-05-15 / 2019-05-15 | INM 3985 - INM 3987 - INM 2314
[5 empty] | 24.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [5 empty] | M-010 | 0.3 | 1.7 | 0.34
[5 empty] | 29.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.96
Humedad |  |  |  |  | 33.6 | 0.1 | -3.6 | 1.7 | 2 | 2019-05-15 | INM 3987
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7 | 1.96
[5 empty] | 68.5 | 0.1 | 1.5 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.3 | 0.1 | -0.92 | 0.11 | 2 | 2019-05-15 | INM - 2314
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.821 | 0.088 | 2 | 42625 | INM 2148
[5 empty] | 848.7 | 0.1 | -0.75 | 0.34
Temperatura |  | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 15.4 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 2 | 2019-05-14 | INM 3986 |  |  |  | °C | % hr | hPa | 2019-05-14 / 2019-05-15 / 2019-05-15 | INM-39864-INM 3988-INM 2315
[5 empty] | 24.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | [5 empty] | M-011 | 0.3 | 1.7 | 0.11
[5 empty] | 29.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3
Humedad |  |  |  |  | 33.6 | 0.1 | -3.6 | 1.7 | 2 | 2019-05-15 | INM 3988
[5 empty] | 51.2 | 0.1 | -1.2 | 1.7
[5 empty] | 68.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7
Presión Atmosférica |  |  |  |  | 698.2 | 0.1 | -0.99 | 0.068 | 1.96 | 2019-05-15 | INM 2315
[5 empty] | 751.8 | 0.1 | -0.88 | 0.087 | 1.96 | 42586 | INM 1997
[5 empty] | 798.4 | 0.1 | -0.73 | 0.11 | 2 | 42625 | INM 2147
Metrólogos | [6 empty] | CMC Balanza
No | Nombre del Metrólogo | [5 empty] | Intervalo de Medición (g) e incertidumbre expandida U
[7 empty] | 5 | A | 8200
LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen |  | 0.078 |  | 5.6e-06
EA | Elvis Aguirre Romero |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen
SC | Stivinson Córdoba Sánchez |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen | Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C | % hr | hPa | °C m | °C b | % hr m | % hr b | hPa m | hPa b
[6 empty] | V-002 | Lufft Opus 20 | 0,23.0714.0802.024 | 2019-05-21 / 2019-05-23 / 2019-05-15 | INM 3998 - INM 4006 - INM 2313 | 0.3 | 1.7 | 0.31 | 0.0076499 | -0.21056 | 0.1376 | -7.9455 | 0.0015944 | -2.0971
[6 empty] | M-010 | Lufft Opus 20 | 0,26.0714.0802.024 | 2019-05-14 / 2019-05-15 / 2019-05-15 | INM 3985 - INM 3987 - INM 2314 | 0.3 | 1.7 | 0.34 | 0.036001 | -0.76495 | 0.1461 | -8.5659 | 0.0011103 | -1.6984
[6 empty] | M-011 | Lufft Opus 20 | 0,22.0714.0802.024 | 2019-05-14 / 2019-05-15 / 2019-05-15 | INM-39864-INM 3988-INM 2315 | 0.3 | 1.7 | 0.11 | 0.013789 | -0.31946 | 0.15266 | -8.824 | 0.0025813 | -2.8013
[6 empty] | M-012 | Lufft Opus 20 | 19506160802033 | 2019-05-21 / 2019-05-23 / 2019-05-15 | INM-3997, INM 4005 - INM 2316 | 0.4 | 1.7 | 0.57 | 0.027153 | -0.60311 | 0.12703 | -6.9482 | 0.0019899 | -2.4094
[6 empty] | M-013 | Lufft Opus 20 | 19406160802033 | 2019-09-24 / 2019-09-25 / 2019-08-25 | INM 4216 - INM 4217 - INM 2346 | 0.3 | 1.7 | 0.29 | 0.0135 | -0.31365 | 0.1019 | -5.6461 | 0.0011125 | -1.851
Note on C33: TENER ENCUENTA LA CARGA MAXIMA SEGÚN LA BALANZA A CALIBRAR

## RT03-F12 @ (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE BALANZAS
| Ciudad | Fecha de Recepción | Código interno | Lugar de Calibración | Fecha de calibración | Solicitante | Dirección del Solicitante | Certificado
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| DATOS DE LA BALANZA A CALIBRAR |  |  |  |  | DATOS DE LAS PESAS PATRÓN
| Fabricante |  | #N/A |  |  | Juego de Pesas |  | #N/A
| Modelo |  | #N/A |  |  | Fabricante |  | #N/A
| Serial |  | #N/A |  |  | Clase |  | #N/A
| Carga máx. (g) |  | #N/A |  |  | Certificado N° |  | #N/A
| Carga min (g) |  | #N/A |  |  | Fecha de Calibración |  | #N/A
| División de Escala (d) en (g) |  | #N/A |  |  | Calibrado por |  | #N/A
| Escalón de Verificación en (g) |  | #N/A |  |  | Código Interno |  | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES PARA LAS PRUEBAS
| Carga para excentricidad (g) |  |  |  |  | Cargas para Error de Indicación (Exactitud) según certificado
[6 empty] | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | Masa Convencional (g) mc | Incertidumbre (mg) | Marcación de la pesa
| Cargas para Repetibilidad (g) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | masa para completar la carga Max (g) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| mN (g) | mc | incertidumbre certificado (mg) | Marcación |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N= | 3
DATOS TERMOHIGRÓMETRO - BARÓMETRO
| Fabricante | #N/A | Serie | #N/A | Certificado N° | #N/A |  | Fecha Certificado | #N/A
| Incertidumbre U=(k=2) |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) |  | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES | [8 empty] | según certificado pesas patrón
| Hora inicial |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión (hPa) |  |  | k = | #N/A
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
|  | Carga | (g) | 0 | (mg) | 0
| Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Indicación (g)
| Diferencia (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valor ABS de diferencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (mg) | 0
| PRUEBA DE REPETIBILIDAD | [10 empty] | Observaciones
| Indicaciones | [8 empty] | n
Cargas (g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0
0
0
| Cargas (g) | promedios (g) | s (g) | s (mg) | s máxima (mg)
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN (EXACTITUD)
| ANTES DE AJUSTE |  |  |  |  | DESPUÉS DE AJUSTE
| Masa Convencional (g) | Indicación 1(g) | Error de | Error de |  | Indicación 1(g) | Indicación 2(g) |  |  | Error de | Error de |  | Metrólogo
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #N/A
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CONDICIONES AMBIENTALES FINALES
| Hora final |  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión (hPa)
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas Iniciales |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
| Promedio Condiciones Ambientales Corregidas Finales |  | Temperatura (°C) | #N/A | Humedad relativa (% hr) | #N/A | Presión (hPa) | #N/A
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Cargas de prueba (g)
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Magnitud |  |  |  |  | INCERTIDUMBRE POR INDICACION (mg) |  |  |  |  | Distribución | Grados efectivos de libertad Ʋ= n-3 | Aporte a la Incertidumbre %
Excentricidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Rectangular | 100 | #DIV/0!
Repetibilidad |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal | 9 | #DIV/0!
Prueba de error de indicación (redondeo de la indicación sin carga) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
Prueba de error de indicación (redondeo de la indicación con carga) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Normal
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR MASA DE REFERENCIA (mg)
Incertidumbre por pesas patrón |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal | 100 | #N/A
incertidumbre por empuje |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
incertidumbre por deriva |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rectangular | 100 | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Normal |  | #DIV/0!
[5 empty] | INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEL ERROR (mg) | [8 empty] | 0.3 | 1.65
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | Condicional incertidumbre dominante
[11 empty] | Incertidumbre dominante | #DIV/0! | #DIV/0! | SI | ≤ 0,3 | k=1,65
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD | [5 empty] | Resultado | #DIV/0! |  | SI | ≥ 0,3 | k= 2,0
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR INDICACION
Grados efectivos de libertad de Excentricidad |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Grados efectivos de libertad de Repetibilidad |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Grados efectivos de libertad de Resolución |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Valor nominal Cargas de prueba (g) mN | ERROR DE INDICACIÓN Después de Ajuste (mg) | ERROR DE INDICACIÓN Después de Ajuste (g) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (mg) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (g) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA RELATIVA %
GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD POR MASA DE REFERENCIA
Grados efectivos de libertad de Pesas |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Grados efectivos de libertad de Empuje |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Grados efectivos de libertad de Deriva |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD DEL ERROR |  |  |  |  | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTOR DE COBERTURA CALCULADO
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | k | 2 |  | Nivel de Confianza |  |  | 95%
APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA POR CERO PARA EL ERROR (mg)
| I | E | u | p | pIE | pI2 | P*(a1* l - E)2 | u2(Eappr) | u (Eappr) | u(Eappr) a REPORTAR | U(Eappr) Reportar | RELATIVA
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Σ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| a1 | #DIV/0! |  | na | 1
| a12= | #DIV/0! |  | npar | 2
| u2(a1) = | #DIV/0! |  | Min chi2 | #DIV/0!
| u2(R(dys)) = | #DIV/0! |  | Beta (β) | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! | ≤ | 4.899
| u2(R( ecc))= | #DIV/0! |  | G de libertad | 3 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | K mayor | #DIV/0!
|  | m= | #DIV/0! | la pendiente |  | x | 5
|  | b= | #DIV/0! | punto de corte |  | y | #DIV/0!
[13 empty] | Carga (g) | u (mg)
[13 empty] | #N/A | #DIV/0!
[13 empty] | #N/A | #DIV/0!
[13 empty] | #N/A | #DIV/0!
[13 empty] | #N/A | #DIV/0!
[13 empty] | #N/A | #DIV/0!
|  | u2(Eappr) |  | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R2
|  | U(Eappr) |  | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R
VALIDACIÓN - RESULTADOS
Adimensional
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO Eappr |  |  | E (R) (mg) = | #DIV/0! | R (mg) |  | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (mg) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (mg)
| APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO Eappr |  |  | E (R) (g) = | #DIV/0! | R (g) |  | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) |  |  | U (E) (g) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (g)
Note on A73: Ecuación 7.1.1-10
Note on A74: Ecuación 7.1.1-5
Note on A75: Ecuación 7.1.1-3 a
Note on A76: Ecuación 7.1.1-3 b
Note on C77: Ecuación 7.1.1 - 12
Note on A79: Ecuación 7.1.2-2
Note on A80: Ecuación 7.1.2-5 a
Note on A81: Ecuación 7.1.2-11
Note on C82: Ecuación 7.1.2-14
Note on C84: Ecuación 7.1.3 -1a
Note on N91: Ecuación 7.3-1
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐)=〖| 〖∆𝐼〗_(𝑒𝑐𝑐.𝑖) |〗_𝑚𝑎𝑥/((〖2𝐿〗_(𝑒𝑐𝑐√3)))
|〖∆𝑰〗_𝒆𝒄𝒄 |_𝒎𝒂𝒙
+
𝒖^𝟐 (𝑰)=𝑑^2/12+𝑠^2 (𝐼)+ 𝑤 ̂^2 (𝛿𝐼_𝑒𝑐𝑐 ) 𝐼^2+〖𝑑𝑖〗^2/12
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔 )=⌈𝑑𝐼/(2√3)⌉=𝑑𝐼/√12
〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)=𝑠(𝐼_𝑗)
𝑢^2 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=𝑢^2 (𝛿𝑚_𝑐)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐵)+𝑢^2 (𝛿𝑚_𝐷)
𝑢 〖(𝛿𝑚〗_𝑐 )=𝑈/𝐾
INVERSA.T STUDEND.2C(100%−95 % ;𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸))
𝑢 (〖𝛿𝑚〗_𝐵 )=𝐸𝑀𝑃/(4∗√3)=3𝑈/(4∗√3)
𝑢^2 (𝐸)=𝑢^2 (𝐼)+ 𝑢^2 (𝑚_𝑟𝑒𝑓 )
𝑣_(𝑒𝑓𝑓(𝐸)) (𝑢_𝐸^4)/((𝑢_𝐼^4)/𝑣_(𝑖_𝐼 ) +(𝑢_(𝑚_𝑟𝑒𝑓)^4)/𝑣_(𝑖_(𝑚_𝑟𝑒𝑓 ) ) )
𝑣_𝑒𝑓𝑓 〖(𝑚〗_𝑟𝑒𝑓)=〖𝑚_𝑟𝑒𝑓〗^4/(〖(〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐶))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐵)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵))+ 〖〖𝑢(𝛿𝑚〗_𝐷)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)))
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝐼)=(𝑢^4 (𝐼))/(〖(〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑒𝑐𝑐))/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐))〗^4+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑟𝑒𝑝)〗^4/(𝑛 −1)+ 〖〖𝑢(𝛿𝐼〗_𝑑𝑖𝑔)〗^4/(𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)))
√(𝑢^2 (𝑅(𝑑 𝑦 𝑠)") + u2(Eappr) " )
〖(1/(𝑢^2 (𝐸)))〗^2
𝐼 ̅ 𝑔
g
𝐼 ̅ g
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝐼 ̅^2∗𝑝
pIE
𝛴pIE / 𝛴〖𝑝𝐼〗^2
1/Σ
1/Σ𝑝𝐼^2
〖"s " máxima" " 〗^2
𝑎_1 ∗ "u" ^2 (𝑅)
𝐼 ̅ 𝑚𝑔
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑒𝑐𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑑𝑖𝑔)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝑐)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐵)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑚_𝐷)
𝑣_𝑒𝑓𝑓 (𝑟𝑒𝑝)=𝑛 −1
𝛪 𝑔
𝛪𝑚𝑔
𝑢(𝛿𝐼_𝑑𝑖𝑔 )=⌈𝑑/(2√3)⌉=𝑑/√12
𝑼(𝑬) = 𝒖(𝑬)∗𝒌
|minX2
|minX2− 𝜐 |≤ 𝛽 √2𝜐
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥
𝒖(〖𝜹𝒎〗_𝑫 )=𝑫⁄√𝟑

## RT03-F15 @ (hidden)
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
Información del Cliente
Solicitante |  | #N/A
Dirección |  | #N/A
Ciudad |  | #N/A
Fecha de recepción |  | #N/A | Fecha de calibración |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto:
Fabricante: |  | #N/A
Número de serie: |  | #N/A
Modelo: |  | #N/A
Carga Máx.: |  | #N/A
Carga Mín.: |  | #N/A
División de escala: |  | #N/A
Escalón de verificación: |  | #N/A
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
#N/A
3. CÓDIGO INTERNO |  | #N/A
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
En la calibración se utilizó el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00) .
5. CONDICIONES AMBIENTALES
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%hr) | Presión (hPa)
Condiciones ambientales iniciales |  | #N/A | #N/A | #N/A
Condiciones ambientales finales |  | #N/A | #N/A | #N/A
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al sitio y al momento de la calibración.
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
6. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Clase de Pesas |  | #N/A
Intervalo
No. Certificado |  | #N/A
Fecha de Calibración |  | #N/A
Código Interno |  | #N/A
Pesas Utilizadas
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Prueba de excentricidad.
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
Carga | 0 | (g) |  | Figura 1
Posición | Indicación (g) | DIF. (g)
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
DIF MAX EXC |  | 0
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con las indicaciones consideradas por el fabricante de acuerdo a la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00, numeral 5.3.
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
Prueba de repetibilidad.
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Cargas (g) | 0 | 0 | 0
REPETICIÓN. N° | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento, y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible. Esta prueba fue realizada según numeral 5,1. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN
Antes de Ajuste |  |  | Masa Nominal (g) | "+"(EMP) en Uso | "-"(EMP) en Uso
Masa Nominal (g) | Indicación 1 (g) | Error de Indicación en (g) | 5 | 1 | -1
#N/A | 0 | #N/A | 1000 | 1 | -1
#N/A | 0 | #N/A | 2000 | 1 | -1
#N/A | 0 | #N/A | 5000 | 1 | -1
#N/A | 0 | #N/A | 5000 | 2 | -2
#N/A | 0 | #N/A | 8200 | 2 | -2
Después de Ajuste |  |  | Cumple
Masa Nominal (g) | ERROR (g) | ±U (g) | SI/NO
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Carga | Valor Nominal | ±(EMP) en Uso
Carga Baja | 5 g ≤ m ≤ 5 000 g | 1
Carga Media | 5 000 g ≤ m ≤ 8 200 g | 2
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
La declaración de conformidad se aplica a los resultados obtenidos en la prueba de error de indicación, después de ajuste, teniendo en cuenta que el error, más la incertidumbre de medición, no deberá superar el error máximo permitido (EMP), según lo definido en los numerales 3.5.1 - 3.5.2 y 8.4.2 de la norma NTC 2031:2014.
8. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor".
APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO E(appr)
| E (R) (g) = | #DIV/0! | R (g)
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr)
U (g) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (g)
|  |  | Certificado N° |  | #N/A
9. OBSERVACIONES
* Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
*Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* En el presente certificado se usa la coma (,) como separador decimal.
* Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial ni totalmente, excepto con la autorización del Laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2
* Las fórmulas reportadas en el numeral 8 del presente certificado, se determinan de acuerdo a los lineamientos del apéndice C de la guía SIM MWG7/cg-01/v.00, donde R es la carga de prueba, E (R) es error de una indicación y U es la incertidumbre expandida del error aproximado.
FIRMAS AUTORIZADAS:
__________________________________ |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  | Calibrado por:
#N/A |  |  | #N/A
#N/A |  |  | #N/A
Fecha de elaboración:
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..
= CUMPLE
𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏=|𝑬|+𝑼≤𝑬𝑴𝑷 = CUMPLE

## CMC @ (hidden)
CALIBRACIÓN EN LABORATORIO SIC
ERROR DE INDICACIÓN
Masa Nominal (g) | ERROR (g) | ±U (g) | U % Relativa | MAX | MIN | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr) | U % Relativa Aproximada formula
5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
GU 3.3-01 GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERDIDUMBRE DE LA MEDICIÓN EN LOS ALCANCES PARA LA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMATICO (IPFNA)
Pesas para carga maxima (g) F1 | EMP (OIML R 111-1) (mg) F1 | U % RELATIVA |  |  | CMC Con respecto EMP Masa Patron (g) | CMC % Relativa
200 | 1
1000 | 5
2000 | 10
5000 | 25
gramos
8200 | 0.041 | 5e-06 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥
𝑦=𝑏+𝑚 𝑥

## RT03-F39 @
|  |  | Modificación del certificado N° |  | #N/A
Información del Cliente
Solicitante |  | #N/A
Dirección |  | #N/A
Ciudad |  | #N/A
Fecha de recepción |  | #N/A | Fecha de calibración |  | #N/A
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto:
Fabricante: |  | #N/A
Número de serie: |  | #N/A
Modelo: |  | #N/A
Carga Máx.: |  | #N/A
Carga Mín.: |  | #N/A
División de escala: |  | #N/A
Escalón de verificación: |  | #N/A
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
#N/A
3. CÓDIGO INTERNO |  | #N/A
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
En la calibración se utilizó el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de los instrumentos para pesaje de funcionamiento no automático (SIM MWG7/cg-01v.00) .
5. CONDICIONES AMBIENTALES
|  | Temperatura (°C) | Humedad relativa (%hr) | Presión (hPa)
Condiciones ambientales iniciales |  | #N/A | #N/A | #N/A
Condiciones ambientales finales |  | #N/A | #N/A | #N/A
NOTA: Las condiciones ambientales se refieren al sitio y al momento de la calibración.
|  |  | Modificación del certificado N° |  | #N/A
6. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Clase de Pesas |  | #N/A
Intervalo
No. Certificado |  | #N/A
Fecha de Calibración |  | #N/A
Código Interno |  | #N/A
Pesas Utilizadas
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Prueba de excentricidad.
PRUEBA DE EXCENTRICIDAD
Carga | 0 | (g) |  | Figura 1
Posición | Indicación (g) | DIF. (g)
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
DIF MAX EXC |  | 0
Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con las indicaciones consideradas por el fabricante de acuerdo a la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00, numeral 5.3.
|  |  | Modificación del certificado N° |  | #N/A
Prueba de repetibilidad.
PRUEBA DE REPETIBILIDAD
Cargas (g) | 0 | 0 | 0
REPETICIÓN. N° | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g | INDICACIÓN g
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma carga en el receptor de carga, bajo condiciones idénticas de manejo de la carga y del instrumento, y bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible. Esta prueba fue realizada según numeral 5,1. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.
PRUEBA DE ERROR DE INDICACIÓN
Antes de Ajuste |  |  | Masa Nominal (g) | "+"(EMP) en Uso | "-"(EMP) en Uso
Masa Nominal (g) | Indicación 1 (g) | Error de Indicación en (g) | 5 | 1 | -1
#N/A | 0 | #N/A | 1000 | 1 | -1
#N/A | 0 | #N/A | 2000 | 1 | -1
#N/A | 0 | #N/A | 5000 | 1 | -1
#N/A | 0 | #N/A | 5000 | 2 | -2
#N/A | 0 | #N/A | 8200 | 2 | -2
Después de Ajuste |  |  | Cumple
Masa Nominal (g) | ERROR (g) | ±U (g) | SI/NO
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#N/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Carga | Valor Nominal | ±(EMP) en Uso
Carga Baja | 5 g ≤ m ≤ 5 000 g | 1
Carga Media | 5 000 g ≤ m ≤ 8 200 g | 2
|  |  | Modificación del certificado N° |  | #N/A
La declaración de conformidad se aplica a los resultados obtenidos en la prueba de error de indicación, después de ajuste, teniendo en cuenta que el error, más la incertidumbre de medición, no deberá superar el error máximo permitido (EMP), según lo definido en los numerales 3.5.1 - 3.5.2 y 8.4.2 de la norma NTC 2031:2014.
8. INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor".
APROXIMACIÓN POR LÍNEA RECTA QUE CRUZA EN CERO E(appr)
| E (R) (g) = | #DIV/0! | R (g)
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LOS ERRORES APROXIMADOS U(Eappr)
U (g) = | #DIV/0! | + | #DIV/0! | R (g)
|  |  | Modificación del certificado N° |  | #N/A
9. OBSERVACIONES
* Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
*Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* En el presente certificado se usa la coma (,) como separador decimal.
* Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial ni totalmente, excepto con la autorización del Laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2
* Las fórmulas reportadas en el numeral 8 del presente certificado, se determinan de acuerdo a los lineamientos del apéndice C de la guía SIM MWG7/cg-01/v.00, donde R es la carga de prueba, E (R) es error de una indicación y U es la incertidumbre expandida del error aproximado.
FIRMAS AUTORIZADAS:
__________________________________ |  |  | ______________________________
Firma Autorizada |  |  | Calibrado por:
#N/A |  |  | #N/A
#N/A |  |  | #N/A
Fecha de elaboración:
………………………..FIN DE ESTE DOCUMENTO………………………..
= CUMPLE
𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏=|𝑬|+𝑼≤𝑬𝑴𝑷 = CUMPLE