## DATOS ¬ (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS USANDO EL MÉTODO GRAVIMÉTRICO
Información Inicial
|  |  | No | Ciudad de Origen | Fecha de Recepción Ver RT03-F09 | Lugar y Dirección de Calibración |  | Fecha de Calibración | Código interno LCV-XX-XXXXX N° Radicado | Solicitante | Dirección del Solicitante | Ciudad del Solicitante | N ° Certificado y Estampilla LCV-XXX-XX
Metrólogos
|  |  | 1 |  |  | Laboratorios de calibración, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN, piso 5 | [8 empty] | No | Nombre del Metrólogo
[15 empty] | SC | Stivinson Córdoba Sánchez |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen
| Recipiente Calibrado en el Laboratorio SIC - (RVC) | [13 empty] | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  | Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen
[15 empty] | EA | Elvis Aguirre Romero |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica |  | Metrólogo de Masa y Volumen
| No | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia (°C) | Capacidad Nominal | División de escala ( mL ) | Resolución ( mL ) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (°C-1) | Diámetro interno del cuello (cm) | Ancho de los trazos de la escala (cm) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP) ( °C-1) | N ° Certificado y Estampilla LCV-XXX-XX
°C
| 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #DIV/0! | 0.005 | 9.9e-06 | 0
Mediciones (cm)
Equipos Patrón
| RVP Código Interno | Fabricante | Modelo | Serie | Temperatura de referencia °C | Capacidad Nominal en " gal " | División de escala (mL) | Resolución (mL) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | Diámetro interno del cuello (cm) | Ancho de los trazos de la escala (mm) | Coeficiente cubico de expansión térmico del material (IP)
CONDICIONES AMBIENTALES
| V-005 | Serhapin test Measure | Series "M" | 16-5935702 C-I V-005 | 15.56 | 5 | 4.0968 | 4.0968 | 4.77e-05 | 5.5 | 0.005 | 9.9e-06
| V-001 | Serhapin test Measure | E3 | 14-92812 C-I V-001 | 15.56 | 5 | 8.1935 | 8.1935 | 4.77e-05 | 7.2667 | 0.005 | 9.9e-06 |  |  |  |  | MAX °C | MIN °C | MAX % hr | MIN % hr | MAX hPa | MIN hPa
[16 empty] | ANTES | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Unidades en ( mL ) | [14 empty] | DESPUÉS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Recipientes Volumétricos Patrón | RVP Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | Capacidad (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | Volumen (L) actual según certificado | Volumen (L) anterior según certificado | Deriva (mL)
|  | V-005 | Serhapin test Measure | 16-5935702 C-I V-005 | 18926.8 | 4.0968 | 0.255 | 2.1 | 2.12 | 2023-03-12 | INM 6564 | 18.9268 | 18.9255 | 1.3
|  | V-001 | Serhapin test Measure | 14-92812 C-I V-001 | 18932 | 8.1935 | -4.945 | 2.7 | 2.017 | 2022-11-23 | INM 6385 | 18.932 | 18.933 | 1.04
Unidades en " °C "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | °C "m" Pendiente | °C "b" Intersección | Puntos de calibración | Puntos de calibración Actual (°C) | Puntos de calibración Anterior (°C) | Deriva °C
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-004 Punto 1 | Lufft | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 14.003 | 0.001 | -0.02 | 0.044 | 1.96 | 2023-03-15 | INM 6562 | -0.0014025 | 0.00023182 | 14 | 14.003 | 14.031 | 0.028
|  | V-004 Punto 2 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 16.012 | 0.001 | -0.022 | 0.044 | 1.96 | 2023-03-15 |  | -0.0014025 | 0.00023182 | 16 | 16.012 | 16.033 | 0.021
C-I V-004 |  | V-004 Punto 3 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 17.022 | 0.001 | -0.023 | 0.044 | 1.96 | 2023-03-15 |  | -0.0014025 | 0.00023182 | 17 | 17.022 | 17.032 | 0.01
|  | V-004 Punto 4 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 18.026 | 0.001 | -0.025 | 0.044 | 1.96 | 2023-03-15 |  | -0.0014025 | 0.00023182 | 18 | 18.026 | 18.028 | 0.002
|  | V-004 Punto 5 |  | 004,0816,1212,006 / pt 347980,002 | 22.04 | 0.001 | -0.031 | 0.044 | 1.96 | 2023-03-15 |  | -0.0014025 | 0.00023182 | 22 | 22.04 | 22.031 | 0.009
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-009 Punto 1 | YOWEXA | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 13.94 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 | INM 5859 | -0.0024284 | 0.060171 | 14 | 13.94 | 13.97 | 0.03
|  | V-009 Punto 2 |  | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 15.94 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.0024284 | 0.060171 | 16 | 15.94 | 15.97 | 0.03
C-I V-009 |  | V-009 Punto 3 |  | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 16.98 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.0024284 | 0.060171 | 17 | 16.98 | 16.97 | 0.01
|  | V-009 Punto 4 |  | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 17.98 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.0024284 | 0.060171 | 18 | 17.98 | 17.98 | 0
|  | V-009 Punto 5 |  | Indicador: 21073057 Sensor:5239-1 | 21.99 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.0024284 | 0.060171 | 22 | 21.99 | 21.98 | 0.01
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-010 Punto 1 | YOWEXA | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 13.92 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 | INM 5861 | 0 | 0.04 | 14 | 13.92 | 13.94 | 0.02
|  | V-010 Punto 2 |  | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 15.92 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | 0 | 0.04 | 16 | 15.92 | 15.95 | 0.03
C-I V-010 |  | V-010 Punto 3 |  | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 16.96 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | 0 | 0.04 | 17 | 16.96 | 16.95 | 0.01
|  | V-010 Punto 4 |  | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 17.96 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | 0 | 0.04 | 18 | 17.96 | 17.96 | 0
|  | V-010 Punto 5 |  | Indicador: 21073055 Sensor:5239-3 | 21.96 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | 0 | 0.04 | 22 | 21.96 | 21.96 | 0
| Termómetro utilizado en el liquido del RVC | V-011 Punto 1 | YOWEXA | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 13.8 | 0.01 | 0.16 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 | INM 5862 | -0.00096257 | 0.16859 | 14 | 13.8 | 13.82 | 0.02
|  | V-011 Punto 2 |  | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 15.81 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.00096257 | 0.16859 | 16 | 15.81 | 15.82 | 0.01
C-I V-011 |  | V-011 Punto 3 |  | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 16.85 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.00096257 | 0.16859 | 17 | 16.85 | 16.82 | 0.03
|  | V-011 Punto 4 |  | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 17.85 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.00096257 | 0.16859 | 18 | 17.85 | 17.83 | 0.02
|  | V-011 Punto 5 |  | Indicador: 21073067 Sensor:5239-5 | 21.85 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 1.96 | 2022-04-20 |  | -0.00096257 | 0.16859 | 22 | 21.85 | 21.83 | 0.02
Patrón Utilizado en la Calibración - Termo higrómetros
Unidades en " °C , %hr y hPa " según corresponda
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero |  |  | Código Interno | Incertidumbre del Certificado
Temperatura |  | V-002 Punto 1 "°C" | Lufft | 0,23.0714.0802.024 C-I V-002 | 17.1 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-24 | INM 6638 | INM 6638 INM 6667 INM 6588
|  | V-002 Punto 2 "°C" |  |  | 20.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-24 |  |  |  | V-002 | °C | %hr | hPa
|  | V-002 Punto 3 "°C" |  |  | 23.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-24 |  |  |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.071
Humedad |  | V-002 Punto 1 "% hr" |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 1.96 | 2023-05-08 | INM 6667
|  | V-002 Punto 2 "%hr" |  |  | 55.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 1.96 | 2023-05-08
|  | V-002 Punto 3 "%hr" |  |  | 78.8 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 1.96 | 2023-05-08
Presión Atmosférica |  | V-002 Punto 1 "hPa" |  |  | 499.788 | 0.1 | 1.656 | 0.066 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 6588
|  | V-002 Punto 2 "hPa" |  |  | 752.288 | 0.1 | 1.09 | 0.068 | 2.04 | 2023-03-28
|  | V-002 Punto 3 "hPa" |  |  | 899.583 | 0.1 | 0.856 | 0.071 | 2.04 | 2023-03-28
Temperatura |  | M-010 Punto 1 "°C" | Lufft | 0,26.0714.0802.024 C-I M-010 | 18 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-05 | INM 6603 | INM 6603 INM 6596 INM 6591 |  | M-010 | °C | %hr | hPa
|  | M-010 Punto 2 "°C" |  |  | 21.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-05 |  |  |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.072
|  | M-010 Punto 3 "°C" |  |  | 24 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-05
Humedad |  | M-010 Punto 1 "% hr" |  |  | 33.6 | 0.1 | -3.6 | 1.7 | 1.96 | 2023-04-03 | INM 6596
|  | M-010 Punto 2 "%hr" |  |  | 55.8 | 0.1 | -0.8 | 1.7 | 1.96 | 2023-04-03
|  | M-010 Punto 3 "%hr" |  |  | 78.4 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 1.96 | 2023-04-03
Presión Atmosférica |  | M-010 Punto 1 "hPa" |  |  | 499.796 | 0.1 | 1.548 | 0.066 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 6591
|  | M-010 Punto 2 "hPa" |  |  | 752.295 | 0.1 | 1.049 | 0.068 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 2148
|  | M-010 Punto 3 "hPa" |  |  | 949.693 | 0.1 | 0.823 | 0.072 | 2.04 | 2023-03-28
Temperatura |  | M-011 Punto 1 "°C" | Lufft | 0,22.0714.0802.024 C-I M-011 | 10.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.96 | 2022-05-23 | INM 5912 | INM 5912 INM 5913 INM 5239 |  | M-011 | °C | %hr | hPa
|  | M-011 Punto 2 "°C" |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2022-05-23 |  |  |  |  | 0.4 | 1.7 | 0.088
|  | M-011 Punto 3 "°C" |  |  | 39.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.96 | 2022-05-23
Humedad |  | M-011 Punto 1 "% hr" |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 1.96 | 2021-05-17 | INM 5913
|  | M-011 Punto 2 "%hr" |  |  | 51.3 | 0.1 | -1.4 | 1.7 | 1.96 | 2021-05-17
|  | M-011 Punto 3 "%hr" |  |  | 77.5 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 1.96 | 2021-05-17
Presión Atmosférica |  | M-011 Punto 1 "hPa" |  |  | 499.026 | 0.1 | 1.573 | 0.077 | 1.96 | 2021-05-31 | INM 5239
|  | M-011 Punto 2 "hPa" |  |  | 752.181 | 0.1 | 1.047 | 0.083 | 1.96 | 2021-05-31 | INM 1997
|  | M-011 Punto 3 "hPa" |  |  | 900.665 | 0.1 | 0.737 | 0.088 | 1.96 | 2021-05-31 | INM 2147
Temperatura |  | M-012 Punto 1 "°C" | Lufft | 19506160802033 C-I M-012 | 14.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-11 | INM 6608 | INM 6608 INM 6597 INM 6390 |  | M-012 | °C | %hr | hPa
|  | M-012 Punto 2 "°C" |  |  | 25 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-11 |  |  |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.074
|  | M-012 Punto 3 "°C" |  |  | 34.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-11
Humedad |  | M-012 Punto 1 "% hr" |  |  | 32.9 | 0.1 | -2.9 | 1.7 | 1.96 | 2023-04-03 | INM 6597
|  | M-012 Punto 2 "%hr" |  |  | 55.6 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 1.96 | 2023-04-03
|  | M-012 Punto 3 "%hr" |  |  | 79 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 1.96 | 2023-04-03
Presión Atmosférica |  | M-012 Punto 1 "hPa" |  |  | 499.801 | 0.1 | 1.742 | 0.066 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 6390
|  | M-012 Punto 2 "hPa" |  |  | 752.296 | 0.1 | 1.215 | 0.068 | 2.04 | 2023-03-28
|  | M-012 Punto 3 "hPa" |  |  | 1 099,608 | 0.1 | 1.138 | 0.074 | 2.04 | 2023-03-28
Temperatura |  | M-013 Punto 1 "°C" | Lufft | 19406160802033 C-I M-013 | 14.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-24 | INM 6639 | INM 6639 INM 6668 INM 6593 |  | M-013 | °C | %hr | hPa
|  | M-013 Punto 2 "°C" |  |  | 24.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-24 |  |  |  |  | 0.2 | 1.7 | 0.072
|  | M-013 Punto 3 "°C" |  |  | 34.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.96 | 2023-04-24
Humedad |  | M-013 Punto 1 "% hr" |  |  | 33.3 | 0.1 | -3.3 | 1.7 | 1.96 | 2023-05-08 | INM 6668
|  | M-013 Punto 2 "%hr" |  |  | 56.1 | 0.1 | -1.1 | 1.7 | 1.96 | 2023-05-08
|  | M-013 Punto 3 "%hr" |  |  | 82.1 | 0.1 | -1.2 | 1.7 | 1.96 | 2023-05-08
Presión Atmosférica |  | M-013 Punto 1 "hPa" |  |  | 399.84 | 0.1 | 1.676 | 0.065 | 2.04 | 2023-03-28 | INM 6593
|  | M-013 Punto 2 "hPa" |  |  | 752.295 | 0.1 | 0.814 | 0.068 | 2.04 | 2023-03-28 | CDT CERT-16-EMP-1057-2567
|  | M-013 Punto 3 "hPa" |  |  | 999.723 | 0.1 | 0.549 | 0.072 | 2.04 | 2023-03-28
| Código Interno | Fabricante | Identificación / Serie | 0 | 0 | °C | % hr | hPa | °C "m" Pendiente | °C "b" Intersección | % hr "m" Pendiente | % hr "b" Intersección | hPa "m" Pendiente | hPa "b" Intersección
| V-002 | Lufft | 0,23.0714.0802.024 C-I V-002 | 2023-04-24 2023-05-08 2023-03-28 | INM 6638 INM 6667 INM 6588 | 0.2 | 1.7 | 0.071 | 0.016667 | -0.46833 | 0.11867 | -7.2334 | -0.0020271 | 2.6545
| M-010 | Lufft | 0,26.0714.0802.024 C-I M-010 | 2023-04-05 2023-04-03 2023-03-28 | INM 6603 INM 6596 INM 6591 | 0.2 | 1.7 | 0.072 | -0.00037023 | -0.025546 | 0.13619 | -8.2509 | -0.0016281 | 2.3349
| M-011 | Lufft | 0,22.0714.0802.024 C-I M-011 | 2022-05-23 2021-05-17 2021-05-31 | INM 5912 INM 5913 INM 5239 | 0.4 | 1.7 | 0.088 | 0.010386 | -4.3149 | 0.069019 | -7.8927 | -0.0020811 | 2.6117
| M-012 | Lufft | 19506160802033 C-I M-012 | 2023-04-11 2023-04-03 2023-03-28 | INM 6608 INM 6597 INM 6390 | 0.2 | 1.7 | 0.074 | -3.3332e-05 | 0.067498 | 0.10414 | -6.3476 | -0.0020872 | 2.7852
| M-013 | Lufft | 19406160802033 C-I M-013 | 2023-04-24 2023-05-08 2023-03-28 | INM 6639 INM 6668 INM 6593 | 0.2 | 1.7 | 0.072 | 0 | 0 | 0.041942 | -4.2644 | -0.0019172 | 2.3882
Unidades en " mL"
| Pipetas |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número | Intervalo de Medida | Puntos de calibración Actual (mL) al 10% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 10% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 50% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 50% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 100% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 100% | Deriva (mL) | Máxima Deriva (mL) |  |  |  |  | Verificación de Escala |  |  |  | Material del Recipiente Volumétrico
Intervalo de la escala RV en ± 1 %, ± 10 in3
|  | AUX V-18 | Brand | 5295 | 5 | 0.05 | 0.0055 | 0.0021 | 2 | 2021-09-30 | V-9521 | 0,5 mL a 5 mL | 0.0045 | 0.0045 | 0 | -0.006 | -0.006 | 0 | -0.0055 | -0.0055 | 0 | 0 |  |  |  |  | No | División de Escala in 3 | # de Espacios | mL | Coeficiente cubico de expansión térmico del material ( °C-1) | 1/°C
|  | AUX V-2 | Brand | 27760 | 5.032 | 0.05 | -0.032 | 0.011 | 2.03 | 2022-03-11 | INM 5769 | 0 mL a 5 mL | 1.006 | 1.006 | 0 | 3.017 | 3.017 | 0 | 5.032 | 5.02 | 0.012 | 0.012 | [8 empty] | Aceros Euramet cg 21 tabla 1
|  | AUX V-020 | Brand | 5293 | 9.98 | 0.1 | 0.014 | 0.0016 | 2 | 2021-09-30 | V-9523 | 0 mL a 10mL | -0.0018 | -0.0018 | 0 | -0.0018 | -0.0018 | 0 | -0.0141 | -0.0141 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,25 in3 | 0.25 | 80 | 4.0968 | 316 | 4.77e-05
|  | AUX V-4 | Brand | 27761 | 10.049 | 0.1 | 0.049 | 0.021 | 2.02 | 2022-05-12 | INM 5897 | 0 mL a 10 mL | 1.004 | 1 | 0.004 | 5.031 | 5.01 | 0.021 | 10.049 | 10.02 | 0.029 | 0.029 |  |  |  |  | 0,5 in3 | 0.5 | 40 | 8.1935 | 304 | 5.18e-05
|  | AUX V-5 | Brand | 27762 | 25.086 | 0.1 | 0.086 | 0.058 | 2.02 | 2022-05-10 | INM 5894 | 0 mL a 25 mL | 2.51 | 2.48 | 0.03 | 12.564 | 12.5 | 0.064 | 25.086 | 24.8 | 0.286 | 0.286 |  |  |  |  | 1 in3 | 1 | 20 | 16.3871
[27 empty] | 5 mL | 0.31 | 40 | 5
| Unidades en " mL" | [25 empty] | 0.05% | 0.058 | 40 | 0.94635
| Probetas |  | Fabricante | Identificación / serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número | Intervalo de Medida | Nominal |  | Según certificado punto Mínimo | Según certificado punto Máximo | Puntos de calibración Actual (mL) al 10% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 10% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 50% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 50% | Deriva (mL) | Puntos de calibración Actual (mL) al 100% | Puntos de calibración Anterior (mL) al 100% | Deriva (mL) | Máxima Deriva (mL)
|  | AUX V-6 | Simax | MLP - 01 | 100.69 | 1 | -0.69 | 0.15 | 2.02 | 2022-01-21 | INM 5715 | 10 mL a 100mL | 10 | 100 | 11.59 | 100.69 | 11.59 | 10.3 | 1.29 | 51.11 | 50.16 | 0.95 | 100.69 | 100.24 | 0.45 | 1.29
|  | AUX V-7 | Brand | 27755 | 499.6 | 5 | 0.4 | 0.78 | 2.02 | 2022-04-05 | INM 5819 | 50 mL a 500 mL | 50 | 500 | 49.29 | 499.6 | 49.29 | 50.14 | 0.85 | 249.63 | 249.77 | 0.14 | 499.6 | 500.667 | 1.067 | 1.067
|  | AUX V-34 | Simax | MLP - 01 | 99.31 | 1 | 0.69 | 0.095 | 2.02 | 2016-06-13 | INM 1851 | 10 mL a 100mL | 10 | 100 | 19.51 | 99.31 | 19.51 | 19.51 | 0 | 39.3 | 39.3 | 0 | 99.31 | 99.31 | 0 | 0
|  | AUX V-9 | Brand | 27757 | 499.7 | 5 | 0.3 | 0.77 | 2.02 | 2022-04-04 | INM 5818 | 50 mL a 500 mL | 50 | 500 | 50.07 | 499.7 | 50.07 | 50.7 | 0.63 | 250.08 | 250.64 | 0.56 | 499.7 | 499.208 | 0.492 | 0.63
|  | AUX V-10 | Brand | 27758 | 499.9 | 5 | 0.1 | 0.78 | 2.02 | 2022-03-29 | INM 5804 | 50 mL a 500 mL | 50 | 500 | 49.37 | 499.9 | 49.37 | 49.37 | 0 | 249.77 | 249.77 | 0 | 499.9 | 500.348 | 0.448 | 0.448
|  | AUX V-11 | Brand | 27759 | 1000 | 10 | 0 | 1.3 | 2.02 | 2022-04-08 | INM 5826 | 100 mL a 1000 mL | 100 | 1000 | 99.8 | 1000 | 99.8 | 99.8 | 0 | 500.7 | 500.7 | 0 | 1000 | 1000.625 | 0.625 | 0.625
Unidades en " s "
| Cronómetros |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número
|  | AUX V-14 | Resee | 4044 | 120 | 0.01 | 0.18239 | 0.00029 | 2.3 | 2019-12-02 | CMK-TFA-19398
Unidades en " mm "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado) | División de Escala / Resolución | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y número
| Pie de Rey "puntas de interiores" | AUX V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 5 | 0.01 | 0 | 0.008 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 20 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 70 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100 | 0.01 | -0.002 | 0.009 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
| Pie de Rey "puntas de exteriores" | AUX V-13 Punto 5 | Mitutoyo | 16901291 | 5 | 0.01 | 0 | 0.017 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 20 |  | 16901291 | 20 | 0.01 | 0 | 0.017 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 50 |  | 16901291 | 50 | 0.01 | 0 | 0.017 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 70 |  | 16901291 | 70.01 | 0.01 | -0.006 | 0.018 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 100 |  | 16901291 | 100.01 | 0.01 | -0.01 | 0.017 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 150 |  | 16901291 | 150.01 | 0.01 | -0.008 | 0.018 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
|  | AUX V-13 Punto 200 |  | 16901291 | 200.01 | 0.01 | -0.014 | 0.018 | 2 | 2022-03-16 | INM 5773
Unidades en " g "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado en g) | División de Escala / Resolución (en "g") | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | g "m" Pendiente | g "b" Intersección | Puntos de calibración | Puntos de calibración Actual (g) | Puntos de calibración Anterior (g) | Deriva g | Excentricidad según certificado
| balanza digital de 8100 g | V-007 100* g | RADWAG | V-007 | 100 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2 | 2023-04-21 | INM 6643 | -2.391e-05 | 0.0069038 | 100 | 0 | -0.01 | 0.01
|  | V-007 200* g |  | V-007 | 200 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2 | 2023-04-21 |  | -2.391e-05 | 0.0069038 | 200 | 0 | 0 | 0
Balanza V-007 |  | V-007 500 g |  | V-007 | 500 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2 | 2023-04-21 |  | -2.391e-05 | 0.0069038 | 500 | 0 | -0.01 | 0.01
|  | V-007 1 000 g |  | V-007 | 1000 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 2 | 2023-04-21 |  | -2.391e-05 | 0.0069038 | 1000 | -0.02 | -0.02 | 0
|  | V-007 1 500 g |  | V-007 | 1500 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | 2 | 2023-04-21 |  | -2.391e-05 | 0.0069038 | 1500 | -0.03 | -0.02 | 0.01
|  | V-007 2 000 g |  | V-007 | 2000 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | 2 | 2023-04-21 |  | -2.391e-05 | 0.0069038 | 2000 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 1.2e-05
|  | V-007 3 500 g |  | V-007 | 3500 | 0.01 | -0.07 | 0.03 | 2 | 2023-04-21 |  | -2.391e-05 | 0.0069038 | 3500 | -0.07 | -0.05 | 0.02
|  | V-007 5 000* g |  | V-007 | 5000 | 0.01 | -0.11 | 0.04 | 2 | 2023-04-21 |  | -2.391e-05 | 0.0069038 | 5000 | -0.11 | -0.09 | 0.02
|  | V-007 6 500 g |  | V-007 | 6500 | 0.01 | -0.15 | 0.05 | 2 | 2023-04-21 |  | -2.391e-05 | 0.0069038 | 6500 | -0.15 | -0.11 | 0.04
|  | V-007 8 100 g |  | V-007 | 8100 | 0.01 | -0.19 | 0.06 | 2 | 2023-04-21 |  | -2.391e-05 | 0.0069038 | 8100 | -0.19 | -0.2 | 0.01
| balanza digital de 60 kg | V-008 100 g | VIBRA | V-008 | 100 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2 | 2023-04-27 | INM 6659 | 1.5578e-05 | -0.093177 | 100 | 0 | -0.1 | 0.1
|  | V-008 200 g |  | V-008 | 200 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2 | 2023-04-27 |  | 1.5578e-05 | -0.093177 | 200 | 0 | -0.1 | 0.1
Balanza V-008 |  | V-008 5 000 g |  | V-008 | 5000 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2023-04-27 |  | 1.5578e-05 | -0.093177 | 5000 | 0 | -0.1 | 0.1
|  | V-008 10 000 g |  | V-008 | 10000 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 2023-04-27 |  | 1.5578e-05 | -0.093177 | 10000 | 0 | -0.1 | 0.1
|  | V-008 15 000 g |  | V-008 | 15000 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2 | 2023-04-27 |  | 1.5578e-05 | -0.093177 | 15000 | 0.1 | -0.1 | 0.2
|  | V-008 20 000 g |  | V-008 | 20000 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2 | 2023-04-27 |  | 1.5578e-05 | -0.093177 | 20000 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.5e-05
|  | V-008 25 000 g |  | V-008 | 25000 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2 | 2023-04-27 |  | 1.5578e-05 | -0.093177 | 25000 | 0.2 | 0 | 0.2
|  | V-008 35 000 g |  | V-008 | 35000 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2 | 2023-04-27 |  | 1.5578e-05 | -0.093177 | 35000 | 0.5 | 0 | 0.5
|  | V-008 50 000 g |  | V-008 | 50000 | 0.1 | 0.7 | 1 | 2 | 2023-04-27 |  | 1.5578e-05 | -0.093177 | 50000 | 0.7 | 0.4 | 0.3
|  | V-008 60 000 g |  | V-008 | 60000 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2023-04-27 |  | 1.5578e-05 | -0.093177 | 60000 | 0.9 | 0.5 | 0.4
Unidad en " g/cm3 "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado en "g/cm3") | División de Escala / Resolución (en "g/cm3") | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | "g/cm3" "m" Pendiente | "g/cm3" "b" Intersección | Puntos de calibración | Puntos de calibración Actual (g) | Puntos de calibración Anterior (g) | Deriva "g/cm3"
Densidad Pesas | Densidad de las pesas | ρB | XX | 5678 | 8 | N/A | N/A | 0.14 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A
Unidad en " g/cm3 "
|  |  | Fabricante | Identificación / Serie | Indicación (Según Certificado en "g/cm3") | Composición isotópica (en "g/cm3") | Corrección (Según Certificado) | Incertidumbre del Certificado | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Trazabilidad y numero | "g/cm3" "m" Pendiente | "g/cm3" "b" Intersección | Puntos de calibración | Puntos de calibración Actual (g) | Puntos de calibración Anterior (g) | Deriva "g/cm3"
Densidad agua | Densidad del agua | ρw | Ecuación de TANAKA | agua grado III | N/A | 1e-05 | N/A | 4.5e-07 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Datos de las Pesas Patrón
| Pesas | Clase | Fabricante | Serial | Marcación | Certificado Actual | Fecha de calibración Actual | Valor Nominal (g) | Error (mg) Año Actual | Masa Convencional Actual (g)
Viajeras 2 M-016 | V 2 RL. 1 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 1 | 0.04 | 1
| V 2 RL. 2 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 2 | 0.03 | 2
| V 2 RL. 2 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 2 | 0.05 | 2
| V 2 RL. 5 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 5 | 0.07 | 5.0001 |  |  | Instrumento |  |  | Fabricante | Intervalo de medida |  | No. de Serie |  | Trazabilidad
| V 2 RL. 10 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 10 | 0.08 | 10.0001 |  |  | Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático-IPFNA |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| V 2 RL. 20 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 20 | 0.11 | 20.0001 |  |  | Termómetro digital con PRT Pt100 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| V 2 RL. 20 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 20 | 0.1 | 20.0001 |  |  | Termohigrómetro |  |  | #N/A | Temperatura: -20 °C a 50 °C Humedad Relativa: 0 %hr a 100 %hr Presión aire: 300 hPa a 1 100 hPa |  | #N/A |  | #N/A
| V 2 RL. 50 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 50 | 0.08 | 50.0001 |  |  | Agua grado 3 |  |  | N/A | N/A |  | N/A |  | Laboratorio SIC.
| V 2 RL. 100 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 100 | 0.11 | 100.0001
| V 2 RL. 200 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 200 | 0.3 | 200.0003
| V 2 RL. 200 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 200 | 0.3 | 200.0003
| V 2 RL. 500 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 500 | 0.8 | 500.0008
| V 2 RL. 1 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 1000 | -0.6 | 999.9994
| V 2 RL. 2 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 2000 | 3.1 | 2000.0031
| V 2 RL. 2 000 g punto | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 2000 | 3.2 | 2000.0032
| V 2 RL. 4 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 4000 | 6.3 | 4000.0063
| V 2 RL. 5 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | No porta | 4788 | 2021-11-09 | 5000 | 7.8 | 5000.0078
| V 2 RL. 6 000 g | F 1 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 6000 | 7.2 | 6000.0072
| V 2 RL. 7 500 g | F 2 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 7500 | 11.7 | 7500.0117
| V 2 RL. 8 200 g | F 2 | Rice Lake | No identificado | punto | 4788 | 2021-11-09 | 8200 | 10.6 | 8200.0106
Nuevos | E2 20 kg | E2 | Kern | G 1938658 | No porta | 5407 | 2021-09-02 | 20000 | 2 | 20000.002
| F1 20 kg | F1 | Kern | G 1934093 | 20 | 5408 | 2021-09-02 | 20000 | 39 | 20000.039
| F1 20 kg A | F1 | Kern | G 1934095 | 20 A | 5410 | 2021-09-02 | 20000 | 5 | 20000.005
| F1 20 kg B | F1 | Kern | G 1934094 | 20 B | 5411 | 2021-09-02 | 20000 | 40 | 20000.04
| F1 10 kg C | F1 | Accurate | 1913624 | 10 C | 5264 | 2021-06-03 | 10000 | -8 | 9999.992
| F1 10 kg D | F1 | Accurate | 1913626 | 10 D | 5261 | 2021-05-31 | 10000 | -9 | 9999.991
| F1 5 kg E | F1 | Accurate | 1913622 | 5 E | 5266 | 2021-06-08 | 5000 | 3 | 5000.003
| F1 10 kg C - F1 5 kg E | F1 | Accurate | 1913624 -1913622 | 10 C - 5 E | 5264 - 5266 | 03/06/2021 08/06/2021 | 15000 | -5 | 14999.995
| F1 20 kg B - F1 5 kg E | F1 | Kern - Accurate | G 1934094 - 1913622 | 20 B - 5 E | 5411 - 5266 | 02/09/2021 08/06/2021 | 25000 | 43 | 25000.043
| F1 20 kg B - F1 10 kg C - F1 5 kg E | F1 | Kern - Accurate | G 1934094 - 1913623 - 1913624 | 20 B - 10 C - 5 E | 5411 - 5264 - 5266 | 02/09/2021 03/06/2021 08/06/2021 | 35000 | 35 | 35000.035
| F1 20 kg - F1 20 kg A - F1 20 kg B | F1 | Kern | G 1934093 - G 1934095 - G 1934094 | 20 - 20 A - 20 B | 5408 - 5410 - 5411 | 02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021 | 60000 | 84 | 60000.084
Note on M29: CERTIFICADO: INM RVP # 5053 - 2020-12-17
Note on N29: CERTIFICADO: INM RVP # 3688 2018-11-02 INM RVT # 3692 2018-11-06
Note on Q36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: el termonetro no cuenta con certificado de calibracion anterion
Note on N131: punto de calibración al 10% según certificado
Note on O131: punto de calibración al 10% según certificado
Note on Q131: punto de calibración al 50% según certificado
Note on R131: punto de calibración al 50% según certificado
Note on T131: punto de calibración al 100% según certificado
Note on U131: punto de calibración al 100% según certificado
Note on R140: punto de calibración al 10% según certificado
Note on S140: punto de calibración al 10% según certificado
Note on U140: punto de calibración al 50% según certificado
Note on V140: punto de calibración al 50% según certificado
Note on X140: punto de calibración al 100% según certificado
Note on Y140: punto de calibración al 100% según certificado

## RT03-F52 ¬
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS USANDO EL MÉTODO GRAVIMÉTRICO
Ciudad | #N/A | Fecha de Ingreso | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de Calibración | #N/A |  | Fecha de Calibración | #N/A |  | Calibración N° | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES
NOMBRE | Identificación/ Serie | Indicación (Según Certificado) | Unidad | División de Escala / Resolución | Unidad | Corrección (Según Certificado) | Unidad | Incertidumbre del Certificado | Unidad | Deriva | Unidad | Incertidumbre Estándar Global | Unidad | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Incertidumbre Excentricidad
Densidad de las pesas | #N/A | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | #N/A
Termómetro (RVC) | N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
| N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
| N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
| N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
| N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático-IPFNA | #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
Termohigrómetro | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | hPa | #N/A | hPa | #N/A | hPa | #N/A | hPa |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | hPa | #N/A | hPa | #N/A | hPa | #N/A | hPa |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | hPa | #N/A | hPa | #N/A | hPa | #N/A | hPa |  |  |  |  | #N/A | #N/A
Tipo de agua | #N/A | #N/A |  | #N/A | g/cm3 | #N/A |  | #N/A | g/cm3 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
Pipeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | Intervalos Nominal (Mín. y Máx.) | Según indica certificado Mín. y Máx.)
Probeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
Cronómetro | #N/A | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | #N/A
Pie de Rey | #N/A | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | #N/A
DATOS DEL RECIPIENTE BAJO CALIBRACIÓN
Nombre |  | RVC
Fabricante |  | #N/A
Modelo |  | #N/A
Número de Serie |  | #N/A
Temperatura de referencia |  | #N/A | °C
Capacidad nominal en galones |  | #N/A | 0
División de escala |  | #N/A | mL
Resolución: |  | #N/A | mL
Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | #N/A | °C-1
Diámetro interno del cuello |  | #N/A | cm
Ancho de los trazos de la escala |  | #N/A | cm
Coeficiente cúbico de expansión térmico del material (IP) |  | 9.9e-06 | °C-1
|  | #N/A | mL
Hora de Inicio
NOMBRE DEL METRÓLOGO
Verificación IPFNA (g)
| Indicaciones carga baja |  | Indicaciones carga baja
N° | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 |  | #N/A |  | #N/A
2 |  | #N/A |  | #N/A
3 |  | #N/A |  | #N/A
4 |  | #N/A |  | #N/A
5 |  | #N/A |  | #N/A
| promedio (g): | #N/A | promedio (g): | #N/A
DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES CORREGIDAS |  |  |  | OBSERVACIONES
Temperatura (°C) | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
Humedad (% hr) | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
Presión (hPa) | #N/A | #N/A | #N/A
DENSIDAD DEL AIRE CALCULADA CON LA FÓRMULA VERSIÓN SIMPLIFICADA DEL CIPM, Exponencial (g/cm3) |  |  |  | OBSERVACIONES
| 1 | 2 | 3
| #N/A | #N/A | #N/A
DENSIDAD DEL AGUA CALCULADA CON LA FÓRMULA DE TANAKA (g/cm3) |  |  |  | OBSERVACIONES
| 1 | 2 | 3
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES TERMOHIGRÓMETRO | [6 empty] | Código Interno |  |  |  | Diferencias entre ciclos de Medición [Ȳ1 - Ȳ2]
| 1 | 2 | 3 | OBSERVACIONES | [6 empty] | V1 | V2 | V3
Temperatura (°C) | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
Humedad (% hr) | [8 empty] | V1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Presión (hPa) | [8 empty] | V2 | #N/A |  | #N/A | #N/A
[6 empty] | g |  |  | V3 | #N/A |  |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | g
g
| error | error | error |  |  | g
Tiempo drenado (s) | [5 empty] | °C
Tiempo escurrido (s) | [5 empty] | °C |  |  |  | #N/A
°C
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | s
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | s
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | g
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | g/cm3
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | g/cm3
| #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | mL
[6 empty] | #N/A | L
Hora final | [5 empty] | #N/A | gal
OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN Y CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud de entrada | Valor estimado (xi) | Fuente información | Incertidumbre original |  | Tipo distribución | Divisor | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad, ci |  | Contribución ui(y) |  | (ui(y))2 | grados de libertad Vi | Aporte a la Incertidumbre (aire)
Densidad del aire (g/cm3) | [14 empty] | #N/A
Ecuación | 0 | CIPM versión exponencial | #N/A | 1 | Normal k=1 | 1 | #N/A | kg/m3 | 1 | kg/m3 | #N/A | kg/m3 | #N/A | 200 | #N/A
Taire (°C) | #N/A
Calibración termómetro | 0 | Certificado calibración | #N/A | °C | Normal k=2 | #N/A | #N/A | °C | #N/A | kg/(m3 °C) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 241.5167 | #N/A
resolución termómetro | 0 | Indicación equipo | #N/A | °C | Rectangular | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | kg/(m3 °C) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Deriva del termómetro | 0 | Dos certificados consecutivos | 0 | °C | Rectangular | 3.4641 | 0 | °C | #N/A | kg/(m3 °C) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Humedad (% hr) | #N/A
Calibración higrómetro | 0 | Certificado calibración | #N/A | % | Normal k=2 | #N/A | #N/A | % | #N/A | kg/(m3 %) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 241.5167 | #N/A
resolución higrómetro | 0 | Indicación equipo | #N/A | % | Rectangular | 3.4641 | #N/A | % | #N/A | kg/(m3 %) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Deriva del higrómetro | 0 | Dos certificados consecutivos | 0 | % | Rectangular | 3.4641 | 0 | % | #N/A | kg/(m3 %) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Presión (hPa) | #N/A
Calibración barómetro | 0 | Certificado calibración | #N/A | hPa | Normal k=2 | #N/A | #N/A | hPa | #N/A | kg/(m3 hPa) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 241.5167 | #N/A
resolución barómetro | 0 | Indicación equipo | #N/A | hPa | Rectangular | 3.4641 | #N/A | hPa | #N/A | kg/(m3 hPa) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Deriva del barómetro | 0 | Dos certificados consecutivos | 0 | hPa | Rectangular | 3.4641 | 0 | hPa | #N/A | kg/(m3 hPa) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Densidad del aire (kg/m3) | #N/A | [9 empty] | uc (Daire)= |  | #N/A | kg/m3
Densidad del aire (g/cm3) | #N/A | [9 empty] | Grados de Libertad |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | U(Daire)= |  | #N/A | kg/m3
[11 empty] | uc (Daire)= |  | #N/A | g/cm3
ESTIMACIÓN Y CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE DENSIDAD DEL AGUA
Magnitud de entrada | Valor estimado (xi) | Fuente información | Incertidumbre original |  | Tipo distribución | Divisor | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad, ci |  | Contribución ui(y) |  | (ui(y))2 | grados de libertad Vi | Aporte a la Incertidumbre (agua)
Densidad del agua (g/cm3) | [14 empty] | #DIV/0!
Expansión del agua | 0 | EURAMET cg-19 v.3:2018 | #DIV/0! | g/cm3 | Normal k=1 | 1 | #DIV/0! | g/cm3 | 1 | g/cm3 | #DIV/0! | g/cm3 | #DIV/0! | 102.0408 | #DIV/0!
Composición isotópica | 0 | BATISTA, E. y PATON, R | #N/A | g/cm3 | Normal k=1 | 3.4641 | #N/A | g/cm3 | 1 | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | 102.0408 | #N/A
Ecuación | 0 | Ec. Tanaka | #N/A | g/cm3 | Normal k=1 | 1 | #N/A | g/cm3 | 1 | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | 102.0408 | #N/A
Tagua (°C) | #DIV/0!
Calibración termómetro | 0 | Certificado calibración | #DIV/0! | °C | Normal k=2 | N/A | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | g/(cm3 °C) | #DIV/0! | g/cm3 | #DIV/0! | 200 | #DIV/0!
Resolución termómetro | 0 | Equipo | N/A | °C | Rectangular | 3.4641 | #VALUE! | °C | #DIV/0! | g/(cm3 °C) | #VALUE! | g/cm3 | #VALUE! | 102.0408 | #VALUE!
Deriva del termómetro | 0 | Certificados | #DIV/0! | °C | Rectangular | 3.4641 | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | g/(cm3 °C) | #DIV/0! | g/cm3 | #DIV/0! | 102.0408 | #DIV/0!
Presión (hPa) | #N/A
Calibración barómetro | 0 | Certificado calibración | #N/A | hPa | Normal k=2 | #N/A | #N/A | hPa | #DIV/0! | g/(cm3 hPa) | #N/A | g/cm3 | #N/A | 200 | #N/A
Resolución barómetro | 0 | Equipo | #N/A | hPa | Rectangular | 3.4641 | #N/A | hPa | #DIV/0! | g/(cm3 hPa) | #N/A | g/cm3 | #N/A | 102.0408 | #N/A
Deriva del barómetro | 0 | Certificados | 0 | hPa | Rectangular | 3.4641 | 0 | hPa | #DIV/0! | g/(cm3 hPa) | #DIV/0! | g/cm3 | #DIV/0! | 102.0408 | #DIV/0!
Densidad del agua (g/cm3) | #DIV/0! | [9 empty] | uc (Dagua)= |  | #DIV/0! | g/cm3
[11 empty] | grados de Libertad |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | U(Dagua)= |  | #DIV/0! | g/cm3
ESTIMACIÓN Y CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA CAPACIDAD
Magnitud de entrada | Valor estimado (xi) | Fuente información | Incertidumbre original |  | Tipo distribución | Divisor | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad, ci |  | Contribución ui(y) |  | (ui(y))2 | grados de libertad Vi | Contribución ui(y)4 |  | Aporte a la Incertidumbre (volumen)
Masa de agua | #N/A
Lectura recipiente lleno, g | #N/A
Resolución balanza, g | 0 | Equipo, Catálogo | #N/A | g | Rectangular | 3.4641 | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 5000 | #N/A | #N/A | #N/A
Calibración, g | 0 | Certificado | #N/A | g | Normal | #N/A | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Excentricidad, g | 0 | Certificado | #N/A | g | Rectangular | 1.7321 | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Deriva,g | 0 | Certificado | 0 | g | Rectangular | 3.4641 | 0 | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Lectura recipiente vacío g | #N/A
Resolución, g | 0 | Equipo, Catálogo | #N/A | g | Rectangular | 3.4641 | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 5000 | #N/A | #N/A | #N/A
Calibración, g | 0 | Certificado | #N/A | g | Normal | #N/A | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Excentricidad, g | 0 | Certificado | #N/A | g | Rectangular | 1.7321 | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Incertidumbre del método | 0 | Anova de un factor | 0.24 | mL | Normal | 1 | 0.24 | mL | 1 | mL | 0.24 | mL | 0.0576 | 200 | 0.0033178 | 1.6589e-05 | #N/A
Densidad del aire (g/cm3) | #N/A
CIPM Versión Exponencial 2007 | 0 | CIPM Exponencial | #N/A | g/cm3 | Normal | 1 | #N/A | g/cm3 | #N/A | (mL)2/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Densidad del agua [g/cm³] | #VALUE!
Tanaka | 0 | Ec. Tanaka | #DIV/0! | g/cm3 | Normal | 1 | #DIV/0! | g/cm3 | #N/A | (mL)2/g | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Den. Masas [g/cm³] | #N/A
OIML R 111-1 | 0 | OIML R 111-1 Tabla B.7 | 0.14 | g/cm3 | Normal | #N/A | #N/A | g/cm3 | #N/A | (mL)2/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Coef. Cúbico de exp. [1/°C] | #N/A
Coeficiente expansión Térmica del material | 0 | Fabricante | #N/A | 1/°C | Rectangular | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | °C*mL | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Temperatura del agua [°C] | #DIV/0!
Resolución termómetro, ºC | 0 | Certificado calibración | N/A | °C | Rectangular | 3.4641 | #VALUE! | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 5000 | #N/A | #N/A | #N/A
Calibración termómetro, ºC | 0 | equipo | N/A | °C | Normal | N/A | #VALUE! | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Deriva termómetro, ºC | 0 | certificados | #DIV/0! | °C | rectangular | 3.4641 | #DIV/0! | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Gradiente en la medición de la temperatura | 0 | Mediciones | 0 | °C | Rectangular | 3.4641 | 0 | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Gradiente entre Tagua y T aire, ºC | 0 | Prueba, Mediciones | #N/A | °C | Rectangular | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Repetibilidad | 0 | Mediciones | #N/A | cm3 | Normal | 1.7321 | #N/A | cm3 | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A
Ajuste menisco (Efecto operador) | 0 | Euramet cg19 (7.3.7.1b) | #N/A | cm3 | Normal | 1.7321 | #N/A | cm3 | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A | 102.0408 | #N/A | #N/A | #N/A
Ajuste menisco (Efecto operador) | 0 | Euramet cg19 (7.3.7.1a) | 0 | cm3 | Normal | 1.7321 | 0 | cm3 | 1 | mL | 0 | mL | 0 | 102.0408 | 0 | 0 | #N/A
Evaporación | 0 | Euramet cg19 (7.3.8) | #N/A | cm3 | Normal | 1 | #N/A | cm3 | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A | 102.0408 | #N/A | #N/A | #N/A
Temperatura de referencia [°C] | #N/A | [15 empty] | #N/A
Volumen a la temperatura de referencia | #N/A | mL | [8 empty] | uc (V20)= |  | #N/A | cm3
[11 empty] | grados de Libertad |  | #N/A | #N/A | 400
[11 empty] | U(V20)= |  | #N/A | cm3
[11 empty] | U(V20)= |  | #N/A | L
[11 empty] | U(Relativa)= |  | #N/A | %
Resultados Finales | [9 empty] | k |  |  | 0.3 | 1.65
| Vt | u ( Vt ) | k | U | N.C % | E | │E│ |  |  | Incertidumbre dominante | #N/A |  | Condicional incertidumbre dominante
mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 95 | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | SI | ≤ 0,3 | K=1,65
in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | Resultado | #N/A |  | SI | ≥ 0,3 | K= 2,0
gal | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
𝝆_𝑨
𝐼_𝐸
𝐼_(𝐸 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠)
𝐼_𝐿
𝐼_(𝐿 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠)
𝑡
𝑡_( 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠)
𝑡_0
𝝆_𝑾
(𝐼_𝐿−𝐼_𝐸 )
(1/(𝜌_𝑊−𝜌_𝐴 ))
(1−𝜌_𝐴/𝜌_𝐵 )
[(1−𝛾∗(𝑡−𝑡_0 )]
𝑉_𝑡
(𝜇_𝑖^4)⁄𝑣_𝑖
Note on E32: composición isotópica del agua
Note on I32: incertidumbre del modelo matemático (TANAKA)
Note on A158: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7.1.1-10 EURAMET cg-18
Note on D158: los datos reportados de excentricidad son tomados del certificado de calibración
Note on A163: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7.1.1-10 EURAMET cg-18
Note on D163: los datos reportados de excentricidad son tomados del certificado de calibración
Note on C180: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GMP 3 Good Measurement Practice for Method of Reading a Meniscus Using Water or Other Wetting Liquid

## Despues de ajuste RT03-F52 ¬
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS USANDO EL MÉTODO GRAVIMÉTRICO
Ciudad | #N/A | Fecha de Ingreso | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de Calibración | #N/A |  | Fecha de Calibración | #N/A |  | Calibración N° | #N/A
DATOS DE LOS PATRONES
NOMBRE | Identificación/ Serie | Indicación (Según Certificado) | Unidad | División de Escala / Resolución | Unidad | Corrección (Según Certificado) | Unidad | Incertidumbre del Certificado | Unidad | Deriva | Unidad | Incertidumbre Estándar Global | Unidad | Factor de Cobertura (Según Certificado) | Fecha de Calibración | Incertidumbre Excentricidad
Densidad de las pesas | #N/A | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | #N/A
Termómetro (RVC) | N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
| N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
| N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
| N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
| N/A | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | N/A | °C | #VALUE! | °C | N/A | N/A
INSTRUMENTO DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO-IPFNA | #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | g | #N/A | #N/A
Termohigrómetro | #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C | #N/A | °C |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr | #N/A | % hr |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | hpa | #N/A | hpa | #N/A | hpa | #N/A | hpa |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | hpa | #N/A | hpa | #N/A | hpa | #N/A | hpa |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | hpa | #N/A | hpa | #N/A | hpa | #N/A | hpa |  |  |  |  | #N/A | #N/A
Tipo de agua | #N/A | #N/A |  | #N/A | g/cm3 | #N/A |  | #N/A | g/cm3 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
Pipeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | Intervalos Nominal (Mín. y Máx.) | Según indica certificado Mín. y Máx.)
Probeta | #N/A | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
Cronómetro | #N/A | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | s | #N/A | #N/A
Pie de Rey | #N/A | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | mm | #N/A | #N/A
DATOS DEL RECIPIENTE BAJO CALIBRACIÓN
Nombre |  | RVC
Fabricante |  | #N/A
Modelo |  | #N/A
Número de Serie |  | #N/A
Temperatura de referencia |  | #N/A | °C
Capacidad nominal en galones |  | #N/A | 0
División de escala |  | #N/A | mL
Resolución: |  | #N/A | mL
Coeficiente cúbico de expansión térmico del material |  | #N/A | °C-1
Diámetro interno del cuello |  | #N/A | cm
Ancho de los trazos de la escala |  | #N/A | cm
Coeficiente cúbico de expansión térmico del material (IP) |  | 9.9e-06 | °C-1
|  | #N/A | mL
Hora de Inicio
NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A
Verificación IPFNA (g)
| Indicaciones carga baja |  | Indicaciones carga baja
N° | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 |  | #N/A |  | #N/A
2 |  | #N/A |  | #N/A
3 |  | #N/A |  | #N/A
4 |  | #N/A |  | #N/A
5 |  | #N/A |  | #N/A
| promedio (g): | #N/A | promedio (g): | #N/A
DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES CORREGIDAS |  |  |  | OBSERVACIONES
Temperatura (°C) | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
Humedad (% hr) | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
Presión (hpa) | #N/A | #N/A | #N/A
DENSIDAD DEL AIRE CALCULADA CON LA FÓRMULA VERSIÓN SIMPLIFICADA DEL CIPM, Exponencial (g/cm3) |  |  |  | OBSERVACIONES
| 1 | 2 | 3
| #N/A | #N/A | #N/A
DENSIDAD DEL AGUA CALCULADA CON LA FÓRMULA DE TANAKA (g/cm3) |  |  |  | OBSERVACIONES
| 1 | 2 | 3
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DATOS DE CONDICIONES AMBIENTALES TERMOHIGRÓMETRO | [6 empty] | Código Interno |  |  |  | Diferencia de medias [Ȳ1 - Ȳ2]
| 1 | 2 | 3 | [7 empty] | V1 | V2 | V3
Temperatura (°C) | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
Humedad (% hr) | [8 empty] | V1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Presión (hpa) | [8 empty] | V2 | #N/A |  | #N/A | #N/A
[6 empty] | g |  |  | V3 | #N/A |  |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | g
g
| error | error | error |  |  | g
Tiempo drenado (s) | [5 empty] | °C
Tiempo escurrido (s) | [5 empty] | °C |  |  |  | #N/A
°C
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | s
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | s
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | g
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | g/cm3
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | g/cm3
| #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | mL
[6 empty] | #N/A | L
Hora final | [5 empty] | #N/A | gal
OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN Y CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE DENSIDAD DEL AIRE
Magnitud de entrada | Valor estimado (xi) | Fuente información | Incertidumbre original |  | Tipo distribución | Divisor | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad, ci |  | Contribución ui(y) |  | (ui(y))2 | grados de libertad Vi | Aporte a la Incertidumbre (aire)
Densidad del aire (g/cm3) | [14 empty] | #N/A
Ecuación | 0 | CIPM versión exponencial | #N/A | 1 | Normal k=1 | 1 | #N/A | kg/m3 | 1 | kg/m3 | #N/A | kg/m3 | #N/A | 200 | #N/A
Taire (°C) | #N/A
Calibración termómetro | 0 | Certificado calibración | #N/A | °C | Normal k=2 | #N/A | #N/A | °C | #N/A | kg/(m3 °C) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 241.5167 | #N/A
resolución termómetro | 0 | Indicación equipo | #N/A | °C | Rectangular | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | kg/(m3 °C) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Deriva del termómetro | 0 | Dos certificados consecutivos | 0 | °C | Rectangular | 3.4641 | 0 | °C | #N/A | kg/(m3 °C) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Humedad (% hr) | #N/A
Calibración higrómetro | 0 | Certificado calibración | #N/A | % | Normal k=2 | #N/A | #N/A | % | #N/A | kg/(m3 %) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 241.5167 | #N/A
resolución higrómetro | 0 | Indicación equipo | #N/A | % | Rectangular | 3.4641 | #N/A | % | #N/A | kg/(m3 %) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Deriva del higrómetro | 0 | Dos certificados consecutivos | 0 | % | Rectangular | 3.4641 | 0 | % | #N/A | kg/(m3 %) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Presión (hPa) | #N/A
Calibración barómetro | 0 | Certificado calibración | #N/A | hPa | Normal k=2 | #N/A | #N/A | hPa | #N/A | kg/(m3 hPa) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 241.5167 | #N/A
resolución barómetro | 0 | Indicación equipo | #N/A | hPa | Rectangular | 3.4641 | #N/A | hPa | #N/A | kg/(m3 hPa) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Deriva del barómetro | 0 | Dos certificados consecutivos | 0 | hPa | Rectangular | 3.4641 | 0 | hPa | #N/A | kg/(m3 hPa) | #N/A | kg/m3 | #N/A | 50 | #N/A
Densidad del aire (kg/m3) | #N/A | [9 empty] | uc (Daire)= |  | #N/A | kg/m3
Densidad del aire (g/cm3) | #N/A | [9 empty] | Grados de Libertad |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | U(Daire)= |  | #N/A | kg/m3
[11 empty] | uc (Daire)= |  | #N/A | g/cm3
ESTIMACIÓN Y CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE DENSIDAD DEL AGUA
Magnitud de entrada | Valor estimado (xi) | Fuente información | Incertidumbre original |  | Tipo distribución | Divisor | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad, ci |  | Contribución ui(y) |  | (ui(y))2 | grados de libertad Vi | Aporte a la Incertidumbre (agua)
Densidad del agua (g/cm3) | [14 empty] | #DIV/0!
Expansión del agua | 0 | EURAMET cg-19 v.3:2018 | #DIV/0! | g/cm3 | Normal k=1 | 1 | #DIV/0! | g/cm3 | 1 | g/cm3 | #DIV/0! | g/cm3 | #DIV/0! | 102.0408 | #DIV/0!
Composición isotópica | 0 | BATISTA, E. y PATON, R | #N/A | g/cm3 | Normal k=1 | 3.4641 | #N/A | g/cm3 | 1 | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | 102.0408 | #N/A
Ecuación | 0 | Ec. Tanaka | #N/A | g/cm3 | Normal k=1 | 1 | #N/A | g/cm3 | 1 | g/cm3 | #N/A | g/cm3 | #N/A | 102.0408 | #N/A
Tagua (°C) | #DIV/0!
Calibración termómetro | 0 | Certificado calibración | #DIV/0! | °C | Normal k=2 | N/A | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | g/(cm3 °C) | #DIV/0! | g/cm3 | #DIV/0! | 200 | #DIV/0!
Resolución termómetro | 0 | Equipo | N/A | °C | Rectangular | 3.4641 | #VALUE! | °C | #DIV/0! | g/(cm3 °C) | #VALUE! | g/cm3 | #VALUE! | 102.0408 | #VALUE!
Deriva del termómetro | 0 | Certificados | #DIV/0! | °C | Rectangular | 3.4641 | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | g/(cm3 °C) | #DIV/0! | g/cm3 | #DIV/0! | 102.0408 | #DIV/0!
Presión (hPa) | #N/A
Calibración barómetro | 0 | Certificado calibración | #N/A | hPa | Normal k=2 | #N/A | #N/A | hPa | #DIV/0! | g/(cm3 hPa) | #N/A | g/cm3 | #N/A | 200 | #N/A
Resolución barómetro | 0 | Equipo | #N/A | hPa | Rectangular | 3.4641 | #N/A | hPa | #DIV/0! | g/(cm3 hPa) | #N/A | g/cm3 | #N/A | 102.0408 | #N/A
Deriva del barómetro | 0 | Certificados | 0 | hPa | Rectangular | 3.4641 | 0 | hPa | #DIV/0! | g/(cm3 hPa) | #DIV/0! | g/cm3 | #DIV/0! | 102.0408 | #DIV/0!
Densidad del agua (g/cm3) | #DIV/0! | [9 empty] | uc (Dagua)= |  | #DIV/0! | g/cm3
[11 empty] | grados de Libertad |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | U(Dagua)= |  | #DIV/0! | g/cm3
ESTIMACIÓN Y CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA CAPACIDAD
Magnitud de entrada | Valor estimado (xi) | Fuente información | Incertidumbre original |  | Tipo distribución | Divisor | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad, ci |  | Contribución ui(y) |  | (ui(y))2 | grados de libertad Vi | Contribución ui(y)4 |  | Aporte a la Incertidumbre (volumen)
Masa de agua | #N/A
Lectura recipiente lleno, g | #N/A
Resolución balanza, g | 0 | Equipo, Catálogo | #N/A | g | Rectangular | 3.4641 | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 5000 | #N/A | #N/A | #N/A
Calibración, g | 0 | Certificado | #N/A | g | Normal | #N/A | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Excentricidad, g | 0 | Certificado | #N/A | g | Rectangular | 1.7321 | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Deriva,g | 0 | Certificado | 0 | g | Rectangular | 3.4641 | 0 | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Lectura recipiente vacío g | #N/A
Resolución, g | 0 | Equipo, Catálogo | #N/A | g | Rectangular | 3.4641 | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 5000 | #N/A | #N/A | #N/A
Calibración, g | 0 | Certificado | #N/A | g | Normal | #N/A | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Excentricidad, g | 0 | Certificado | #N/A | g | Rectangular | 1.7321 | #N/A | g | #N/A | mL/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Incertidumbre del método | 0 | Anova de un factor | 0.24 | mL | Normal | 1 | 0.24 | mL | 1 | mL | 0.24 | mL | 0.0576 | 200 | 0.0033178 | 1.6589e-05 | #N/A
Densidad del aire (g/cm3) | #N/A
CIPM Versión Exponencial 2007 | 0 | CIPM Exponencial | #N/A | g/cm3 | Normal | 1 | #N/A | g/cm3 | #N/A | (mL)2/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Densidad del agua [g/cm³] | #VALUE!
Tanaka | 0 | Ec. Tanaka | #DIV/0! | g/cm3 | Normal | 1 | #DIV/0! | g/cm3 | #N/A | (mL)2/g | #DIV/0! | mL | #DIV/0! | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Den. Masas [g/cm³] | #N/A
OIML R 111-1 | 0 | OIML R 111-1 Tabla B.7 | 0.14 | g/cm3 | Normal | #N/A | #N/A | g/cm3 | #N/A | (mL)2/g | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Coef. Cúbico de exp. [1/°C] | #N/A
Coeficiente expansión Térmica del material | 0 | Fabricante | #N/A | 1/°C | Rectangular | 1.7321 | #N/A | 1/°C | #N/A | °C*mL | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Temperatura del agua [°C] | #DIV/0!
Resolución termómetro, ºC | 0 | Certificado calibración | N/A | °C | Rectangular | 3.4641 | #VALUE! | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 5000 | #N/A | #N/A | #N/A
Calibración termómetro, ºC | 0 | equipo | N/A | °C | Normal | N/A | #VALUE! | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Deriva termómetro, ºC | 0 | certificados | #DIV/0! | °C | rectangular | 3.4641 | #DIV/0! | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Gradiente en la medición de la temperatura | 0 | Mediciones | 0 | °C | Rectangular | 3.4641 | 0 | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Gradiente entre Tagua y T aire, ºC | 0 | Prueba, Mediciones | #N/A | °C | Rectangular | 3.4641 | #N/A | °C | #N/A | mL/°C | #N/A | mL | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A
Repetibilidad | 0 | Mediciones | #N/A | cm3 | Normal | 1.7321 | #N/A | cm3 | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A
Ajuste menisco (Efecto operador) | 0 | Euramet cg19 (7.3.7.1b) | #N/A | cm3 | Normal | 1.7321 | #N/A | cm3 | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A | 102.0408 | #N/A | #N/A | #N/A
Ajuste menisco (Efecto operador) | 0 | Euramet cg19 (7.3.7.1a) | 0 | cm3 | Normal | 1.7321 | 0 | cm3 | 1 | mL | 0 | mL | 0 | 102.0408 | 0 | 0 | #N/A
Evaporación | 0 | Euramet cg19 (7.3.8) | #N/A | cm3 | Normal | 1 | #N/A | cm3 | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A | 102.0408 | #N/A | #N/A | #N/A
Temperatura de referencia [°C] | #N/A | [15 empty] | #N/A
Volumen a la temperatura de referencia | #N/A | mL | [8 empty] | uc (V20)= |  | #N/A | cm3
[11 empty] | grados de Libertad |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | U(V20)= |  | #N/A | cm3
[11 empty] | U(V20)= |  | #N/A | L
[11 empty] | U(Relativa)= |  | #N/A | %
Resultados Finales | [9 empty] | k |  |  | 0.3 | 1.65
| Vt | u ( Vt ) | k | U | N.C % | E | │E│ |  |  | Incertidumbre dominante | #N/A |  | Condicional incertidumbre dominante
mL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 95 | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | SI | ≤ 0,3 | K=1,65
in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | Resultado | #N/A |  | SI | ≥ 0,3 | K= 2,0
gal | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
〖(𝜹〗_(𝒅𝒓𝒊𝒇𝒕 ))
𝝆_𝑨
𝑉_0=(𝐼_𝐿−𝐼_𝐸 )∗1/(𝜌_𝑊−𝜌_𝐴 )∗(1−𝜌_𝐴/𝜌_𝐵 )∗[1−𝛾(𝑡−𝑡_0 )]
𝐼_𝐸
𝐼_(𝐸 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠)
𝐼_𝐿
𝐼_(𝐿 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠)
𝑡
𝑡_( 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠)
𝑡_0
𝝆_𝑾
(𝐼_𝐿−𝐼_𝐸 )
(1/(𝜌_𝑊−𝜌_𝐴 ))
(1−𝜌_𝐴/𝜌_𝐵 )
[(1−𝛾∗(𝑡−𝑡_0 )]
𝑉_𝑡
(𝜇_𝑖^4)⁄𝑣_𝑖
Note on E32: composición isotópica del agua
Note on I32: incertidumbre del modelo matemático (TANAKA)
Note on A158: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7.1.1-10 EURAMET cg-18
Note on D158: los datos reportados de excentricidad son tomados del certificado de calibración
Note on A163: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7.1.1-10 EURAMET cg-18
Note on D163: los datos reportados de excentricidad son tomados del certificado de calibración
Note on C180: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GMP 3 Good Measurement Practice for Method of Reading a Meniscus Using Water or Other Wetting Liquid

## PC ¬
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS USANDO EL MÉTODO GRAVIMÉTRICO
Posición gráfico | TU (EMP + (mL)) | TL (EMP - (mL)) | Volumen nominal | Error indicación (mL) | U exp (mL) | Probabilidad de conformidad y no conformidad antes de ajuste
1 | FALSE | 0 | 0 |  |  | "Z" limite superior | Pc conformidad | Pc no conformidad
Antes de ajuste | FALSE | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Después de ajuste | FALSE | 0 | 0 | #N/A | #N/A | "Z" limite inferior | Pc conformidad | Pc no conformidad
3 | FALSE | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
4 | FALSE | 0 | 0 |  |  | #N/A
#N/A | [5 empty] | Probabilidad de conformidad y no conformidad Después de ajuste
| Volumen nominal del RV |  |  |  |  | "Z" limite superior | Pc conformidad | Pc no conformidad
| #N/A | gal |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | L |  |  |  | "Z" limite inferior | Pc conformidad | Pc no conformidad
| #N/A | mL |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
Volumen Indicado del RV BC antes de ajuste
| #N/A | gal
| #N/A | L
| 18929.9179 | mL
Volumen Indicado del RV BC Después de ajuste
| #N/A | gal
| #N/A | L
| 18925.5677 | mL

## Máx. y Mín. ¬
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS USANDO EL MÉTODO GRAVIMÉTRICO
Descargar datos del termohigrómetro utilizado en la calibración-condiciones ambientales máximas y mínimas
Limites para calibración
Antes de ajuste |  |  |  |  | Después de ajuste
Hora de inicio | 0:00 | Hora Final | 0:00 |  | Hora de inicio | 0:00 | Hora Final | 0:00 | 0 | Min °C | Max °C
Fecha | Información | °C | % hr | hPa | Fecha | Información | °C | % hr | hPa | 17 | 23
0 | Mínimo |  |  |  | 0 | Mínimo |  |  |  | Min %hr | Max %hr
| Máximo |  |  |  |  | Máximo |  |  |  | 30 | 80
| Mínimo corregido | #N/A | #N/A | #N/A |  | Mínimo corregido | #N/A | #N/A | #N/A | Min hPa | Max hPa
| Máximo corregido | #N/A | #N/A | #N/A |  | Máximo corregido | #N/A | #N/A | #N/A | 700 | 800

## CALIBRACIÓN DE LA ESCALA ¬
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS USANDO EL MÉTODO GRAVIMÉTRICO
Ciudad | #N/A | Fecha de Recepción | #N/A |  | Código interno | #N/A |  | Lugar de calibración de la escala | #N/A |  | Fecha de calibración de la escala |  |  | Certificado | #N/A
DATOS PROBETA PATRÓN (Vsp) (mL) | [7 empty] | Hora de Inicio |  |  |  | INTERPOLACIÓN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS DE DATOS INTERPOLACIÓN (mL)
Identificación / Serie | Capacidad Nominal mL | Capacidad (Según Certificado) mL | División de Escala / Resolución mL | Corrección (Según Certificado) mL | Incertidumbre del Certificado mL | k |  | NOMBRE DEL METRÓLOGO |  | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Hora final | [8 empty] | Capacidad nominal probeta patrón | Capacidad según certificado | V Min Indicado probeta patrón (N) | Interpolación VMin Indicado probeta patrón | V suministrado al RVC con probeta patrón | División de escala calculada al RVC D=Vsp/N
| INTERVALO DE LA ESCALA DEL RV | [5 empty] | CONVERSIÓN
| División de escala (in3) |  | Numero de espacios (N) |  |  |  | in3 | mL |  |  |  | y3 |  |  | m |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | y |  | m | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | 1 = | 16.3871 |  |  |  | y1 | m |  |  | x |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | x1 | x | x2 |  |  |  |  | Dpromedio | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A
| ALTURAS DE ESPACIOS EN RV ± 1 % |  |  |  |  | TABLA DE CONVERSIÓN Disponible en https://www.nist.gov/physical-measurement-laboratory/nist-guide-si-appendix-b
| Nombre | 1 (mm) | 2 (mm) | 3 (mm) | PROMEDIOS (mm) | Unidad | Litros | Mililitros | 1 in3 | Valor nominal | Volumen Indicado Vsp | Volumen calculado | m = | #N/A | [7 empty] | #DIV/0!
| h máx. | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1 galón | 3.7854 | 3785.41 | 230.9999 | 5 | 0 | #N/A | Volumen nominal | Volumen convencional | Error | Incertidumbre por interpolación | [5 empty] | #N/A
| h min | 2.69 | 2.69 | 2.57 | 2.65 | 1 in3 | 0.016387 | 16.3871 | 1 | 1154.9997 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A
| Diferencia de alturas (Dh) | 0.05 |  |  |  | Litro | 1 | 1000 | 0.016387 | 18.9271 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| u (∆Dinho) (mL) | 0.087603 |  |  |  | Mililitro | 0.001 | 1 | 16.3871 | 18927.05
COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL VOLUMEN DE REFERENCIA (RVP)
[10 empty] | Derivadas Parciales | Unidad
| Respecto a D | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | #N/A | mL
| Respecto | [8 empty] | 1 | mL
| Respecto | [8 empty] | 1 | mL
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
| Magnitud de entrada |  | Valor estimado (xi) | Incertidumbre original | Unidad | k | Incertidumbre estándar u(xi) |  | Coeficiente de sensibilidad (ci) |  | Contribución ui(y) | Unidad | (ui(y))2 | Fuente Información | Tipo de Distribución | Grados de libertad Vi
| Volumen suministrado probeta patrón |  | #N/A |  | mL
| Calibración probeta patrón |  | #N/A | #N/A | mL | #N/A | #N/A | mL | 0.05 | mL | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Normal | 50
| Lectura probeta patrón |  | #DIV/0! | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | Certificado de calibración | Rectangular | 50
| Delta de volumen máximo de lectura |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 0.05 | mL | #N/A | mL | #N/A | Estimada | Rectangular | ∞
| Delta de volumen mínimo de lectura |  |  | #N/A | mL | 1.7321 | #N/A | mL | 0.05 | mL | #N/A | mL | #N/A | Estimada | Rectangular | ∞
| Delta por Inhomogenidad |  |  | #N/A | mL | 3.4641 | #N/A | mL | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A |  | Rectangular | ∞
| Delta por método | [5 empty] | #N/A | mL | 1 | mL | #N/A | mL | #N/A |  | Rectangular | 2
| Resultados Finales | [11 empty] | #N/A | mL
| Nombre | División de escala | u división de escala | k | U | N.C % |  | Precinto # |  |  |  | U expandida | #N/A | mL
| mL | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | 95 | [7 empty] | k
| in3 | #N/A | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Como g ej. > 50 =>para 95% |  | #N/A | #N/A
| % | #N/A | #N/A |  | #N/A
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒊𝒏=− 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒂𝒙𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏∆𝑽𝒎𝒊𝒏𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝑫𝒎𝒆𝒕𝒐=𝟏
𝝏𝑫/𝝏𝑽𝒎𝒂𝒙= 𝟏/𝒏
𝝏𝑫/(𝝏𝑽𝑫 𝒊𝒏𝒉𝒐𝒎)=𝟏
𝑢 𝐴
m =
m = (𝒚_𝟐 − 𝒚_𝟏)/(𝒙_𝟐 − 𝒙_𝟏 )
+ m (x - )
𝒚= 𝒚_𝟏 + m (x - 𝒙_𝟏)
〖𝒖^𝟐 (𝑽_𝒔𝒑)∑_𝒊▒(𝝏𝑽𝒔𝒑/𝝏𝒙𝒊(𝒙𝒊)) 〗^𝟐
〖"s D" 〗_𝒑𝒓𝒐𝒎
u () = +
u ("V" _𝑴𝒂𝒙) = √(𝒖_𝒄𝒂𝒍^𝟐 )(𝑽_𝒔𝒑) + 〖"(" (𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐 ") " 〗^2
∆𝑽_𝑴𝒂𝒙
(𝑽_𝑴𝒊𝒏 ) ̅
∆𝑉_𝑀𝑖𝑛
〖∆𝑽〗_𝒎𝒂𝒙
〖∆𝑽〗_(𝒊𝒏𝒉𝒐 )
𝒖(〖∆𝑫〗_𝒎𝒆𝒕 )=(𝒔(𝑫_𝒑𝒓𝒐𝒎)/√𝑵
𝒖(𝑫)
m =
m = (𝒚_𝟐 − 𝒚_𝟏)/(𝒙_𝟐 − 𝒙_𝟏 )
+ m (x - )
𝒚= 𝒚_𝟏 + m (x - 𝒙_𝟏)
u () = +
u ("V" _𝑴𝒂𝒙) = √(𝒖_𝒄𝒂𝒍^𝟐 )(𝑽_𝒔𝒑) + 〖"(" (𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐 ") " 〗^𝟐
u ()
u (𝑽_𝒎𝒊𝒏)
(𝑽_𝑴𝒊𝒏 ) ̅
u
u(𝑽_𝒎𝒂𝒙 )
𝑽_𝑴𝒂𝒙
𝑽_𝑴𝒊𝒏
(𝑬_𝑴𝒂𝒙 − 𝑬_𝑴𝒊𝒏)/√𝟏𝟐
〖∆𝑽〗_𝒎𝒊𝒏
𝒖(𝑫)

## CMC ¬
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE RECIPIENTES VOLUMÉTRICOS USANDO EL MÉTODO GRAVIMÉTRICO
Nominal
#N/A | Fecha:
CMC
Intervalo de Medición
| 18501 | A | 19336.6 | mL
| 1128.29 | A | 1179.99 | in3
| 4.8917 | A | 5.1082 | gal
| No | mL | in3 | gal | %
| 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## RT03-F53 ¬ (hidden)
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad : |  |  | 0
Fecha de recepción: |  |  | 0 |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  |  | Recipiente Volumétrico
Fabricante: |  |  |  | 0
Número de serie: |  |  |  | 0
Modelo: |  |  |  | 0
Material de construcción: |  |  |  | Acero inoxidable
Capacidad nominal:
División de escala nominal: |  |  |  | #N/A
Tipo de visor: |  |  |  | Tubo en vidrio
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorios de calibración, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN, piso 5
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del recipiente volumétrico, se utilizó el método establecido en el documento normativo guía Euramet No. 19, Vr. 3.0 (09/2018).
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
Donde:
Volumen, a la temperatura de referencia.
Indicación de la masa del recipiente lleno de agua en gramos.
Indicación de la masa del recipiente vacío en gramos.
Es la densidad del aire a las condiciones ambientales del laboratorio en g/cm3
Es la densidad del agua usada en la calibración en g/cm3 .
Es la densidad de las pesas (8 g/cm3) valor convencional según la OIML R111-1.
Temperatura del agua medida durante la calibración en °C.
Coeficiente cubico de expansión térmica del material de construcción del instrumento en °C-1.
|  | Temperatura de referencia del aparato volumétrico en |  |  |  |  | °C
5. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales máximas y mínimas promedio corregidas en el laboratorio durante la calibración fueron las siguientes:
|  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión atmosférica (hPa)
|  | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima
| ANTES | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Instrumento |  |  | Fabricante | Intervalo de medida |  | No. de Serie |  | Trazabilidad
Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático-IPFNA |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Termómetro digital con PRT Pt100 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Termohigrómetro |  |  | #N/A | Temperatura: -20 °C a 50 °C Humedad Relativa: 0 %hr a 100 %hr Presión aire: 300 hPa a 1 100 hPa |  | #N/A |  | #N/A
Agua grado 3 |  |  | N/A | N/A |  | N/A |  | Laboratorio SIC.
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Antes de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC |  | Incertidumbre ± U |  | ¦ E ¦ | Cumple
°C |  | #N/A |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
|  | #N/A |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3 | #N/A
|  | #N/A |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal | #N/A
|  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | % | #N/A
Después de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC |  | Incertidumbre ± U |  | ¦E¦ | Cumple
°C |  | #N/A |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
|  | #N/A |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3 | #N/A
|  | #N/A |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal | #N/A
|  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | % | #N/A
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el error más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP), según lo definido en la OIML R 120:2010, numeral 2.2.2.2.
|  |  |  | EMP | #N/A | mL
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
9. SE AJUSTO LA ESCALA |  |  |  |  | NO
La escala fue calibrada: |  |  |  |  | SI
División mínima promedio de la escala:
U
|  | #N/A | mL | ± | #N/A | mL
|  | #N/A | in3 |  | #N/A | in3
|  | #N/A | % |  | #N/A | %
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | El equipo fue calibrado para suministrar líquido por el método gravimétrico, usando agua grado 3.
* | Se instala precinto de seguridad, sobre la escala de medición, identificado con el número:
* | Se realiza el pre-mojado con un llenado y drenando en un tiempo mínimo de 60 s ±10 s.
* | Se efectuaron 3 ciclos de medición para determinar la capacidad del recipiente.
** | La escala fue calibrada en el intervalo de medición 5 galones ± 1 %, ± 10 in3.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial, ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | Para efectos de la calibración se tomo como referencia la escala izquierda de la reglilla graduada.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | (* RVC) Recipiente volumétrico calibrado.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2.
** | La verificación de la escala no hace parte del alcance reportado para el alcance acreditado.
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Firma Autorizada | [5 empty] | Calibrado por
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| Fecha de elaboración: | [6 empty] | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏=|𝐄|+𝑼≤𝑬𝑴𝑷=𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝑉_0=(𝐼_𝐿−𝐼_𝐸 )∗1/(𝜌_𝑊−𝜌_𝐴 )∗(1−𝜌_𝐴/𝜌_𝐵 )∗[1−𝛾(𝑡−𝑡_0 )]
𝑉_0
𝐼_𝐿
𝐼_𝐸
𝜌_𝐴
𝜌_𝑊
𝜌_𝐵
𝑡
𝛾
𝑡_0

## RT03-F54 ¬ (hidden)
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad : |  |  | 0
Fecha de recepción: |  |  | 0 |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  |  | Recipiente Volumétrico
Fabricante: |  |  |  | 0
Número de serie: |  |  |  | 0
Modelo: |  |  |  | 0
Material de construcción: |  |  |  | Acero inoxidable
Capacidad nominal:
División de escala nominal: |  |  |  | #N/A
Tipo de visor: |  |  |  | Tubo en vidrio
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorios de calibración, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN, piso 5
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | 0
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del recipiente volumétrico, se utilizó el método establecido en el documento normativo guía Euramet No. 19, Vr. 3.0 (09/2018).
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
Donde:
Volumen, a la temperatura de referencia.
Indicación de la masa del recipiente lleno de agua en gramos.
Indicación de la masa del recipiente vacío en gramos.
Es la densidad del aire a las condiciones ambientales del laboratorio en g/cm3
Es la densidad del agua usada en la calibración en g/cm3 .
Es la densidad de las pesas (8 g/cm3) valor convencional según la OIML R111-1.
Temperatura del agua medida durante la calibración en °C.
Coeficiente cubico de expansión térmica del material de construcción del instrumento en °C-1.
|  | Temperatura de referencia del aparato volumétrico en |  |  |  |  | °C
5. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales máximas y mínimas promedio corregidas en el laboratorio durante la calibración fueron las siguientes:
|  | Temperatura (°C) |  | Humedad relativa (% hr) |  | Presión atmosférica (hPa)
|  | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
Instrumento |  |  | Fabricante | Intervalo de medida |  | No. de Serie |  | Trazabilidad
Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático-IPFNA |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Termómetro digital con PRT Pt100 |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Termohigrómetro |  |  | #N/A | Temperatura: -20 °C a 50 °C Humedad Relativa: 0 %hr a 100 %hr Presión aire: 300 hPa a 1 100 hPa |  | #N/A |  | #N/A
Agua grado 3 |  |  | N/A | N/A |  | N/A |  | Laboratorio SIC.
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Antes de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC |  | Incertidumbre ± U |  | ¦ E ¦ | Cumple
°C |  | #N/A |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
|  | #N/A |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3 | #N/A
|  | #N/A |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal | #N/A
|  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | % | #N/A
Después de ajuste
Temperatura de Referencia |  | Capacidad nominal |  |  | Capacidad del RVC |  | Incertidumbre ± U |  | ¦E¦ | Cumple
°C |  | #N/A |  | mL | #N/A | mL | #N/A | mL | #N/A | #N/A
|  | #N/A |  | in3 | #N/A | in3 | #N/A | in3 | #N/A
|  | #N/A |  | gal | #N/A | gal | #N/A | gal | #N/A
|  | 100 |  | % | #N/A | % | #N/A | % | #N/A
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el error más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP), según lo definido en la OIML R 120:2010, numeral 2.2.2.2.
|  |  |  | EMP | #N/A | mL
[7 empty] | Certificado N° |  | 0
9. SE AJUSTO LA ESCALA |  |  |  |  | SI
La escala fue calibrada: |  |  |  |  | SI
División mínima promedio de la escala:
U
|  | #N/A | mL | ± | #N/A | mL
|  | #N/A | in3 |  | #N/A | in3
|  | #N/A | % |  | #N/A | %
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | Se instala precinto de seguridad, sobre la escala de medición, identificado con el número:
* | El equipo fue calibrado para suministrar líquido por el método gravimétrico, usando agua grado 3.
* | Se realiza el pre-mojado con un llenado y drenando en un tiempo mínimo de 60 s ±10 s.
* | Se efectuaron 3 ciclos de medición para determinar la capacidad del recipiente.
** | Se efectuaron 3 ciclos de medición para determinar la capacidad del recipiente después de ajuste.
** | La escala fue verificada en el intervalo de medición.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial, ni totalmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | Para efectos de la calibración se tomo como referencia la escala izquierda de la reglilla graduada.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | (* RVC) Recipiente volumétrico calibrado.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | La incertidumbre estándar de medición se multiplica por un factor de cobertura "k"=2.
** | La verificación de la escala no hace parte del alcance reportado para el alcance acreditado.
FIRMAS AUTORIZADAS:
| Firma Autorizada | [5 empty] | Calibrado por
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| Fecha de elaboración: | [6 empty] | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏=|𝐄|+𝑼≤𝑬𝑴𝑷=𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬
𝑉_0=(𝐼_𝐿−𝐼_𝐸 )∗1/(𝜌_𝑊−𝜌_𝐴 )∗(1−𝜌_𝐴/𝜌_𝐵 )∗[1−𝛾(𝑡−𝑡_0 )]
𝑉_0
𝐼_𝐿
𝐼_𝐸
𝜌_𝐴
𝜌_𝑊
𝜌_𝐵
𝑡
𝛾
𝑡_0
𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏=|𝐄|+𝑼≤𝑬𝑴𝑷=𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬