## DATOS (hidden)
#VALUE! |  |  |  |  | HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
Información de Calibración
| Nombre de la entidad: | [6 empty] | Número de certificado: |  | LCTD-XXXXX
| Dirección: | [6 empty] | Código interno LCTD-XX-XXXXX (compuesto por N° Radicado) |  | LCTD-XXXX-XX
Ciudad:
| Fecha de recepción: | [6 empty] | Unidad de calibración: |  | °C
| Fecha de calibración: | [6 empty] | Método de calibración: |  | Directa
DATOS DEL INSTRUMENTO BAJO CALIBRACIÓN (IBC)
| Instrumento: | [6 empty] | Intervalo de medición : | 10 |  | 50 | °C
| Fabricante: | [6 empty] | Resolución: | 0.01 |  | °C
| Modelo: | [6 empty] | Tipo de sensor: | Termopar
| Serie: | [6 empty] | Profundidad de inmersión: | 20 |  | cm
DATOS DE LOS PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACIÓN
| Instrumento: |  |  | Baño Termostático |  |  |  | Instrumento: | Termómetro Digital con PRT100 TH-003
| Fabricante: |  |  | PolyScience |  |  |  | Fabricante: | LUFFT
| Serie: |  |  | 2110-90004 |  |  |  | Serie: | 008.0916.1212.006 // 347980.006
| Modelo: |  |  | AP15RCAL-A11BR |  |  |  | Modelo: | XP100
| Certificado No: |  |  | Informe INM 100869 |  |  |  | Certificado No: | INM 7518
| Proveedor de trazabilidad: |  |  | Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM |  |  |  | Proveedor de trazabilidad: | Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM
| Fecha de calibración: |  |  | 2024-08-20 |  |  |  | Fecha de calibración: | 2024-07-23
| Instrumento: |  |  | Termómetro Digital con PRT PT100 V-003 |  |  |  | Instrumento: | Termohigrómetro data logger TH-013
| Fabricante: |  |  | LUFFT |  |  |  | Fabricante: | Lufft
| Serie: |  |  | 022.1014.1212.005 // 347980.004 |  |  |  | Serie: | 131 0122 0802 035
| Modelo: |  |  | XP100 |  |  |  | Modelo: | Opus 20 THI 8120-00
| Certificado No: |  |  | INM 7519 |  |  |  | Certificado No: | SIC LCTA-004-23
| Proveedor de trazabilidad: |  |  | Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM |  |  |  | Proveedor de trazabilidad: | Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM
| Fecha de calibración: |  |  | 2024-07-23 |  |  |  | Fecha de calibración: | 2023-10-12
| Instrumento: | [6 empty] | Instrumento:
| Fabricante: | [6 empty] | Fabricante:
| Serie: | [6 empty] | Serie:
| Modelo: | [6 empty] | Modelo:
| Certificado No: | [6 empty] | Certificado No:
| Proveedor de trazabilidad: | [6 empty] | Proveedor de trazabilidad:
| Fecha de calibración: | [6 empty] | Fecha de calibración:
| VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES
| EL EQUIPO ESTABILIZA |  |  |  |  | x
| LAS FECHAS DE CALIBRACIÓN CUMPLEN CON EL INTERVALO DEFINIDO EN EL RT03-F44 |  |  |  |  | x
| LAS BATERÍAS DEL EQUIPO POSEEN BASTANTE CARGA PARA CUMPLIR CON LA CALIBRACIÓN? |  |  |  |  | x
OTROS (ESCRIBA AQUÍ NOVEDADES QUE PUEDA ENCONTRAR EN EL EQUIPAMIENTO)
| ¿MIDE EN °C, (DATOS COHERENTES, SIMILARES A LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL LABORATORIO? |  |  |  |  | x
OBSERVACIONES
|  | INM | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones Nacionales del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017. En la siguiente tabla se relacionan los patrones utilizados en esta calibración:
|  | INM/OEC | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI), mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones nacionales del Instituto nacional de Metrología y/o laboratorios que se encuentran acreditados por un organismo firmante de acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA), los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017. En la siguiente tabla se relacionan los patrones utilizados en esta calibración:
|  | OEC | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI), mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones de laboratorios que se encuentran acreditados por un organismo firmante de acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA), los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017. En la siguiente tabla se relacionan los patrones utilizados en esta calibración:
|  | OB1 | El laboratorio toma acciones para evitar ajustes no previstos del equipamiento, según lo definido en el numeral 6.4.12 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017
Grupo de trabajo del laboratorio
|  | No | Nombres |  |  |  | Roles del grupo de trabajo
|  | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  |  |  | Sustituto del Responsable de la Dirección Técnica del Laboratorio de Temperatura y Humedad |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad
|  | EA | Elvis Aguirre Romero |  |  |  | Responsable de la Dirección Técnica del Laboratorio de Temperatura y Humedad |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad

## RT03-F55
|  |  | HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES | [8 empty] | Código: RT03-F55
Versión: 6
Fecha: 2024-11-19
Código Interno: | LCTD-XXXX-XX |  |  |  | Diligenció | #N/A
OBSERVACIONES
|  |  | El laboratorio toma acciones para evitar ajustes no previstos del equipamiento, según lo definido en el numeral 6.4.12 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | [7 empty] | OB1
PRIMER PUNTO DE HIELO
Temperatura | 0 | °C
n | IBC °C | Fecha
1 |  | Hora
2 |  | Patrón | Punto de Hielo |  |  |  | TH-013 | Interpolación
3 |  | Medio | Punto de hielo | SP | 0 | °C | m°C | b°C | m % hr | b % hr
4 |  | Inmersión | 20 | cm | Equipo condiciones ambientales | TH-013 | 0.0088584 | -0.25855 | 0.069647 | -4.2137
5 |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr
6 |  |  |  | -0.25855 | -4.2137
7
8
9
PROMEDIO | #DIV/0!
DESV EST | #DIV/0!
t | 10 | °C
n | Patrón 1 °C | Patrón 2 °C | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón 1 Corregido °C | Patrón 2 Corregido °C | Difer Tpro Ti Patrón 1 | Difer Tpro Ti Patrón 2
1 |  |  |  | Hora | [5 empty] | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 3.4694e-18
2 |  |  |  | Patrón | TH-003 |  |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
3 |  |  |  | Medio | Baño líquido | SP | 10 | °C |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
4 |  |  |  | Inmersión | 20 | cm | Equipo condiciones ambientales | TH-013 |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
5 |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
6 | [5 empty] | -0.25855 | -4.2137 |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
7 | [9 empty] | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
8 |  |  |  | Uniformidad °C | 0.012883 | SI |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
9 |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¿Pasa el punto de calibración? | SI |  |  |  | PROMEDIO | -0.018275 | -0.031158
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 3.6799e-18
t | 15 | °C
n | Patrón 1 °C | Patrón 2 °C | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón 1 Corregido °C | Patrón 2 Corregido °C | Difer Tpro Ti Patrón 1 | Difer Tpro Ti Patrón 2
1 |  |  |  | Hora | [5 empty] | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 3.4694e-18
2 |  |  |  | Patrón | TH-003 |  |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
3 |  |  |  | Medio | Baño líquido | SP | 15 | °C |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
4 |  |  |  | Inmersión | 20 | cm | Equipo condiciones ambientales | TH-013 |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
5 |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
6 | [5 empty] | -0.25855 | -4.2137 |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
7 | [9 empty] | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
8 |  |  |  | Uniformidad °C | 0.012883 | SI |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
9 |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¿Pasa el punto de calibración? | SI |  |  |  | PROMEDIO | -0.018275 | -0.031158
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 3.6799e-18
t | 20 | °C
n | Patrón 1 °C | Patrón 2 °C | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón 1 Corregido °C | Patrón 2 Corregido °C | Difer Tpro Ti Patrón 1 | Difer Tpro Ti Patrón 2
1 |  |  |  | Hora | [5 empty] | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 3.4694e-18
2 |  |  |  | Patrón | TH-003 |  |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
3 |  |  |  | Medio | Baño líquido | SP | 20 | °C |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
4 |  |  |  | Inmersión | 20 | cm | Equipo condiciones ambientales | TH-013 |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
5 |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
6 | [5 empty] | -0.25855 | -4.2137 |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
7 | [9 empty] | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
8 |  |  |  | Uniformidad °C | 0.012883 | SI |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
9 |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¿Pasa el punto de calibración? | SI |  |  |  | PROMEDIO | -0.018275 | -0.031158
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 3.6799e-18
t | 25 | °C
n | Patrón 1 °C | Patrón 2 °C | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón 1 Corregido °C | Patrón 2 Corregido °C | Difer Tpro Ti Patrón 1 | Difer Tpro Ti Patrón 2
1 |  |  |  | Hora | [5 empty] | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 3.4694e-18
2 |  |  |  | Patrón | TH-003 |  |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
3 |  |  |  | Medio | Baño líquido | SP | 25 | °C |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
4 |  |  |  | Inmersión | 20 | cm | Equipo condiciones ambientales | TH-013 |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
5 |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
6 | [5 empty] | -0.25855 | -4.2137 |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
7 | [9 empty] | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
8 |  |  |  | Uniformidad °C | 0.012883 | SI |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
9 |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¿Pasa el punto de calibración? | SI |  |  |  | PROMEDIO | -0.018275 | -0.031158
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 3.6799e-18
t | 50 | °C
n | Patrón 1 °C | Patrón 2 °C | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón 1 Corregido °C | Patrón 2 Corregido °C | Difer Tpro Ti Patrón 1 | Difer Tpro Ti Patrón 2
1 |  |  |  | Hora | [5 empty] | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 3.4694e-18
2 |  |  |  | Patrón | TH-003 |  |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
3 |  |  |  | Medio | Baño líquido | SP | 50 | °C |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
4 |  |  |  | Inmersión | 20 | cm | Equipo condiciones ambientales | TH-013 |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
5 |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
6 | [5 empty] | -0.25855 | -4.2137 |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
7 | [9 empty] | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
8 |  |  |  | Uniformidad °C | 0.012883 | SI |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
9 |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -0.018275 | -0.031158 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¿Pasa el punto de calibración? | SI |  |  |  | PROMEDIO | -0.018275 | -0.031158
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 3.6799e-18
SEGUNDO PUNTO DE HIELO
t | 0
n | IBC °C
1
2 |  | Fecha
3 |  | Hora
4 |  | Patrón | Punto de Hielo
5 |  | Medio | Vaso Dewar | SP | 0 | °C
6 |  | Inmersión | 20 | cm | Equipo condiciones ambientales | TH-013
7 |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr
8 |  |  |  | -0.25855 | -4.2137
9
PROMEDIO | #DIV/0!
DESV EST | #DIV/0!

## Presupuesto Incertidumbre (hidden)
#VALUE! |  | HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
SP °C | 10 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | U | Unidad | Factor de cobertura | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u típica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón 1 | -0.018275 | °C | A | N | 0 | °C | 3 | 0 | °C | 8 | 1 | -- | 0 | °C | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | N | 0.044 | °C | 1.96 | 0.022449 | °C | 200 | 1 | -- | 0.022449 | °C | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.0013136 | °C | 2.2361 | 0.00058746 | °C | 2 | 1 | -- | 0.00058746 | °C | #DIV/0!
4 | Resolución patrón | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 3.4641 | 0.00028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00028868 | °C | #DIV/0!
5 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 1.7321 | 0.00057735 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00057735 | °C | #DIV/0!
6 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 0.003 | °C | 1.7321 | 0.0017321 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0017321 | °C | #DIV/0!
7 | Estabilidad | 0 | - | B | R | 0.003 | °C | 1.7321 | 0.0017321 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0017321 | °C | #DIV/0!
8 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | 3 | #DIV/0! | °C | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
9 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0.01 | °C | 3.4641 | 0.0028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0028868 | °C | #DIV/0!
10 | Variación a cero | 0 | - | A | R | #DIV/0! | °C | 3.4641 | #DIV/0! | °C | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
11 | Incertidumbre del método r y R | 0 | - | B | N | 0.0035681 | °C | 1 | 0.0035681 | °C | 200 | 1 | -- | 0.0035681 | °C | #DIV/0!
| Corrección e Incertidumbre | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | #DIV/0! | °C | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección C (°C) | K |  | Incertidumbre °C
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
SP °C | 15 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | U | Unidad | Factor de cobertura | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u típica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón 1 | -0.018275 | °C | A | N | 0 | °C | 3 | 0 | °C | 8 | 1 | -- | 0 | °C | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | N | 0.044 | °C | 1.96 | 0.022449 | °C | 200 | 1 | -- | 0.022449 | °C | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.0013136 | °C | 2.2361 | 0.00058746 | °C | 2 | 1 | -- | 0.00058746 | °C | #DIV/0!
4 | Resolución patrón | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 3.4641 | 0.00028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00028868 | °C | #DIV/0!
5 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 1.7321 | 0.00057735 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00057735 | °C | #DIV/0!
6 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 0.0040417 | °C | 1.7321 | 0.0023335 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0023335 | °C | #DIV/0!
7 | Estabilidad | 0 | - | B | R | 0.0030833 | °C | 1.7321 | 0.0017802 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0017802 | °C | #DIV/0!
8 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | 3 | #DIV/0! | °C | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
9 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0.01 | °C | 3.4641 | 0.0028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0028868 | °C | #DIV/0!
10 | Variación a cero | 0 | - | A | R | #DIV/0! | °C | 3.4641 | #DIV/0! | °C | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
11 | Incertidumbre del método r y R | 0 | - | B | N | 0.0035681 | °C | 1 | 0.0035681 | °C | 200 | 1 | -- | 0.0035681 | °C | #DIV/0!
| Corrección e Incertidumbre | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | #DIV/0! | °C | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección C (°C) | K |  | Incertidumbre °C
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
SP °C | 20 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | U | Unidad | Factor | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u típica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón 1 | -0.018275 | °C | A | N | 0 | °C | 3 | 0 | °C | 8 | 1 | -- | 0 | °C | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | N | 0.044 | °C | 1.96 | 0.022449 | °C | 200 | 1 | -- | 0.022449 | °C | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.0013136 | °C | 2.2361 | 0.00058746 | °C | 2 | 1 | -- | 0.00058746 | °C | #DIV/0!
4 | Resolución patrón | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 3.4641 | 0.00028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00028868 | °C | #DIV/0!
5 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 1.7321 | 0.00057735 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00057735 | °C | #DIV/0!
6 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 0.0099167 | °C | 1.7321 | 0.0057254 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0057254 | °C | #DIV/0!
7 | Estabilidad | 0 | - | B | R | 0.0048333 | °C | 1.7321 | 0.0027905 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0027905 | °C | #DIV/0!
8 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | 3 | #DIV/0! | °C | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
9 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0.01 | °C | 3.4641 | 0.0028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0028868 | °C | #DIV/0!
10 | Variación en cero | 0 | - | A | R | #DIV/0! | °C | 3.4641 | #DIV/0! | °C | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
11 | Incertidumbre del método r y R | 0 | - | B | N | 0.013784 | °C | 1 | 0.013784 | °C | 200 | 1 | -- | 0.013784 | °C | #DIV/0!
| Corrección e Incertidumbre | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | #DIV/0! | °C | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección C (°C) | K |  | Incertidumbre °C
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
SP °C | 25 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | U | Unidad | Factor | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u típica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón 1 | -0.018275 | °C | A | N | 0 | °C | 3 | 0 | °C | 8 | 1 | -- | 0 | °C | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | N | 0.044 | °C | 1.96 | 0.022449 | °C | 200 | 1 | -- | 0.022449 | °C | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.0013136 | °C | 1.96 | 0.0006702 | °C | 2 | 1 | -- | 0.0006702 | °C | #DIV/0!
4 | Resolución patrón | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 3.4641 | 0.00028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00028868 | °C | #DIV/0!
5 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 1.7321 | 0.00057735 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00057735 | °C | #DIV/0!
6 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 0.015792 | °C | 1.7321 | 0.0091173 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0091173 | °C | #DIV/0!
7 | Estabilidad | 0 | - | B | R | 0.0065833 | °C | 1.7321 | 0.0038009 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0038009 | °C | #DIV/0!
8 | Repetibilidad del termómetro IBC | 0 | °C | A | N | #DIV/0! | °C | 3 | #DIV/0! | °C | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
9 | Resolución indicador IBC | #DIV/0! | - | B | R | 0.01 | °C | 3.4641 | 0.0028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0028868 | °C | #DIV/0!
10 | Variación en cero | 0 | - | A | R | #DIV/0! | °C | 3.4641 | #DIV/0! | °C | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
11 | Incertidumbre del método r y R | 0 | - | B | N | 0.013784 | °C | 1 | 0.013784 | °C | 200 | 1 | -- | 0.013784 | °C | #DIV/0!
| Corrección e Incertidumbre | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | #DIV/0! | °C | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección C (°C) | K |  | Incertidumbre °C
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
SP °C | 50 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | U | Unidad | Factor | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u típica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón 1 | -0.018275 | °C | A | N | 0 | °C | 3 | 0 | °C | 8 | 1 | -- | 0 | °C | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | N | 0.044 | °C | 1.96 | 0.022449 | °C | 200 | 1 | -- | 0.022449 | °C | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.0013136 | °C | 3.4641 | 0.0003792 | °C | 2 | 1 | -- | 0.0003792 | °C | #DIV/0!
4 | Resolución indicador patrón | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 3.4641 | 0.00028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00028868 | °C | #DIV/0!
5 | Deriva del termómetro patrón 1 | 0 | - | B | R | 0.001 | °C | 1.7321 | 0.00057735 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.00057735 | °C | #DIV/0!
6 | Uniformidad del medio | 0 | - | B | R | 0.05 | °C | 1.7321 | 0.028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.028868 | °C | #DIV/0!
7 | Estabilidad | 0 | - | B | R | 0.017 | °C | 1.7321 | 0.009815 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.009815 | °C | #DIV/0!
8 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | 3 | #DIV/0! | °C | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
9 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0.01 | °C | 3.4641 | 0.0028868 | °C | 1000000 | 1 | -- | 0.0028868 | °C | #DIV/0!
10 | Variación en cero | 0 | - | A | R | #DIV/0! | °C | 3.4641 | #DIV/0! | °C | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | °C | #DIV/0!
11 | Incertidumbre del método r y R | 0 | - | B | N | 0.0033691 | °C | 1 | 0.0033691 | °C | 200 | 1 | -- | 0.0033691 | °C | #DIV/0!
| Corrección e Incertidumbre | #DIV/0! | °C | A | N | #DIV/0! | °C | #DIV/0! | #DIV/0! | °C | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección C (°C) | K |  | Incertidumbre °C
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
0.0013136
Note on I8: ELVIS AGUIRRE: Desviación Estandar
Note on I12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se toma la deriva del RT03-F44
Note on I31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se toma la deriva del RT03-F44
Note on N19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Welch-Satterthwaite
Note on N38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Welch-Satterthwaite

## Interpolación Patrones (hidden)
#VALUE! |  |  | HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
| Número de certificado y fecha de calibración N° 7518 2024-07-23 |  |  |  |  | Número de certificado y fecha de calibración N° 7519 2024-07-23 |  |  |  |  | Número de certificado y fecha de calibración N° 7520 2024-07-23
| Patrón 1 TH-003 |  |  |  |  | Patrón 2 V-003 |  |  |  |  | Patrón 3 V-004
| Valor Medido °C | Corrección °C | U °C | "y "calculado | Residuo | Valor Medido °C | Corrección °C | U °C | "y "calculado | Residuo | Valor Medido °C | Corrección °C | U °C | "y "calculado | Residuo
| 0.019 | -0.019 | 0.013 | -0.018301 | 0.00069851 | 0.032 | -0.032 | 0.013 | -0.031212 | 0.00078791 | 0 | 0 | 0.013 | 0.20981 | 0.20981
| 10.043 | -0.031 | 0.044 | -0.032248 | 0.0012479 | 10.059 | -0.047 | 0.044 | -0.048021 | 0.0010207 | 15.018 | -0.02 | 0.044 | 34174.2615 | 34174.2815
| 20.048 | -0.046 | 0.044 | -0.045835 | 0.00016543 | 20.065 | -0.064 | 0.044 | -0.064587 | 0.00058708 | 20.028 | -0.027 | 0.044 | 65569.5966 | 65569.6236
| 40.051 | -0.073 | 0.044 | -0.072 | 0.00099971 | 40.077 | -0.099 | 0.044 | -0.0971 | 0.0019004 | 30.025 | -0.042 | 0.044 | 158111.7259 | 158111.7679
| 50.078 | -0.084 | 0.044 | -0.084616 | 0.00061577 | 50.105 | -0.112 | 0.044 | -0.11308 | 0.0010805 | 50.062 | -0.068 | 0.044 | 463513.4278 | 463513.4958
|  |  |  | Suma cuadrática de los residuos | 3.4511e-06 |  |  |  | Suma cuadrática de los residuos | 6.7864e-06 |  |  |  | Suma cuadrática de los residuos | 245311349009.883
[6 empty] | Interpolación Patrón 1 |  |  |  |  | Interpolación Patrón 1
[6 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0
[6 empty] | 1.0326e-06 | -0.0016868 | -0.031158 |  |  | 199.2707 | -717.1086 | 0.20981
[6 empty] | 3.4301e-06 | 0.0001807 | 0.0017067 |  |  | 528.5497 | 38.7186 | 0.58942
[6 empty] | 0.99853 | 0.0018421 | #N/A |  |  | 0.99946 | 0.61109 | #N/A
[6 empty] | 678.4226 | 2 | #N/A |  |  | 1851.0817 | 2 | #N/A
[6 empty] | 0.004604 | 6.7864e-06 | #N/A |  |  | 1382.4972 | 0.74686 | #N/A
Interpolación Patrón 1
grado poli | 2 | 1 | 0
coef | 1.6629e-06 | -0.001408 | -0.018275
| 2.4473e-06 | 0.00012882 | 0.0012158
| 0.99886 | 0.0013136 | #N/A
| 874.4429 | 2 | #N/A
| 0.0030177 | 3.4511e-06 | #N/A
y=mx+b
| Valor Medido °C | Corrección °C | U °C
| 0.019 | -0.019 | 0.013
m | 10.043 | -0.031 | 0.044 | b
-0.0013232 | 15 | -0.038628 | 0.033889 | -0.018781
| 20.048 | -0.046 | 0.044
0.00043228 | 25 | -0.05186 | 0.038212 | 0.027405
| 40.051 | -0.073 | 0.044
| 50.078 | -0.084 | 0.044
| 4.714e-06 | -0.0016136 | -0.015287
| 1.8014e-06 | 0.00011093 | 0.0013997
| 0.99939 | 0.00065158 | #N/A
| 2465.5858 | 3 | #N/A
| 0.0020936 | 1.2737e-06 | #N/A

## Interpolación Condi Amb TH (hidden)
#VALUE! |  | HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
Interpolación
[8 empty] | m °C | b °C | m % hr | b % hr
| Termohigrómetro TH-013 Número de certificado y fecha de calibración LCTA-004-23 , 2023-10-12 |  |  | Termohigrómetro TH-013 Número de certificado y fecha de calibración LCTH-004-23 , 2023-10-12 |  |  | TH-013 | 0.0088584 | -0.25855 | 0.069647 | -4.2137
| Temperatura °C |  |  | Humedad % hr |  |  | TH-012 | 0.032287 | -0.30046 | 0.032804 | -2.6446
| V medido | Corrección | U | V medido | Corrección | U | Y calculado | Residuo | Residuo cuadrado
| 10.1 | -0.17 | 0.96 | 32 | -2 | 3.1 | -0.16908 | -0.00091698 | 8.4084e-07
| 20 | -0.08 | 0.67 | 50.1 | -0.7 | 3.2 | -0.081385 | 0.0013849 | 1.918e-06
| 39.4 | 0.09 | 0.67 | 79.3 | 1.3 | 4.7 | 0.090468 | -0.00046794 | 2.1897e-07
[7 empty] | suma de cuadrados |  | 2.9778e-06
grado poli | Interpolación Lectura ° C |  |  | Interpolación Lectura % hr
Coeficientes | 1 | 0 |  | 1 | 0
| 0.0088584 | -0.25855 | #N/A | 0.069647 | -4.2137 | #N/A
| 8.1868e-05 | 0.0021424 | #N/A | 0.00089199 | 0.05104 | #N/A
| 0.99991 | 0.0017256 | #N/A | 0.99984 | 0.030106 | #N/A
| 11707.8398 | 1 | #N/A | 6096.4963 | 1 | #N/A
| 0.034864 | 2.9778e-06 | #N/A | 5.5258 | 0.00090638 | #N/A
Nota: | Estos valores deben cambiarse cada vez que se calibren los equipos de las condiciones ambientales
| Termohigrómetro TH-012 Número de certificado y fecha de calibración T22-3176, 2022-09-22 |  |  | Termohigrómetro TH-012 Número de certificado y fecha de calibración H22-1402, 2022-09-23
| Temperatura °C |  |  | Humedad % hr
| V medido | Corrección | U | V medido | Corrección | U | Y calculado | Residuo | Residuo cuadrado
| 10.1 | -0.04 | 0.17 | 31.3 | -1.3 | 2 | 0.025644 | -0.065644 | 0.0043092
| 19.6 | 0.43 | 0.17 | 51.5 | -1.5 | 2 | 0.33238 | 0.097625 | 0.0095306
| 39.1 | 0.93 | 0.17 | 79.8 | 0.2 | 2 | 0.96198 | -0.031981 | 0.0010228
[7 empty] | suma de cuadrados |  | 0.014863
grado poli | Interpolación Lectura ° C |  |  | Interpolación Lectura % hr
Coeficientes | 1 | 0 |  | 1 | 0
| 0.032287 | -0.30046 | #N/A | 0.032804 | -2.6446 | #N/A
| 0.0058307 | 0.15111 | #N/A | 0.019455 | 1.1232 | #N/A
| 0.96842 | 0.12191 | #N/A | 0.73979 | 0.67029 | #N/A
| 30.6635 | 1 | #N/A | 2.8431 | 1 | #N/A
| 0.45574 | 0.014863 | #N/A | 1.2774 | 0.44929 | #N/A

## Resultados medios Baño Liquido (hidden)
#VALUE! |  | HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES
Número de certificado y fecha de calibración
Baño termostático Polysicience
| VALOR MEDIDO °C | UNIFORMIDAD °C | ESTABILIDAD °C
| 10 | 0.007 | 0.005 | 0.044
| 20 | 0.002 | 0.005 | 0.044
| 40 | 0.033 | 0.021 | 0.044
| 50 | 0.037 | 0.024 | 0.044
Número de certificado y fecha de calibración 2024-08-20
Baño termostático Polysicience
| VALOR MEDIDO °C | UNIFORMIDAD °C | ESTABILIDAD °C
| 10 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | y=mx+b Uniformidad |  | y=mx+b Estabilidad
| 30 | 0.012 | 0.005 | 0.044 | 0.001175 | -0.013583 | 0.00035 | -0.0021667
| 50 | 0.05 | 0.017 | 0.044
| 15 | 0.0040417 | 0.0030833 | 0.044
| 20 | 0.0099167 | 0.0048333 | 0.044
| 25 | 0.015792 | 0.0065833 | 0.044

## RT03-F56 Certificado Digital (hidden)
[7 empty] | Certificado N° |  | LCTD-XXXXX
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad: |  |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0 |  |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | 0
Fabricante: |  |  | 0
Número de serie: |  |  | 0
Modelo: |  |  | 0
Intervalo de calibración: |  |  | 10 °C a 50 °C
Resolución: |  |  | 0.01 | °C
Profundidad de inmersión: |  |  | 20 | cm
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del Centro Administrativo Nacional, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | LCTD-XXXX-XX
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del termómetro digital, se utilizó el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de termómetros digitales con sensor tipo PRT, termistor y termopar en baños líquidos y hornos de bloque metálico. Instituto Nacional de Metrología, 2022
5. CONDICIONES AMBIENTALES
La calibración se realizó bajo condiciones ambientales corregidas:
Temperatura: |  | Máxima |  | -0.25855 | °C | Mínima | -0.25855 | -0.25855 | °C
Humedad Relativa: |  | Máxima |  | -4.2137 | % hr | Mínima | 0 | -4.2137 | % hr
[7 empty] | Certificado N° |  | LCTD-XXXXX
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor" de acuerdo con el documento: "JCGM 100:2008. GUM 1995".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
#N/A
Instrumento |  |  | Fabricante | No. de serie |  | Trazabilidad | Fecha de calibración |  | Trazabilidad N°
Termómetro Digital con PRT100 TH-003 |  |  | LUFFT | 008.0916.1212.006 // 347980.006 |  | Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM | 2024-07-23 |  | INM 7518
Baño Termostático |  |  | PolyScience | 2110-90004 |  | Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM | 2024-08-20 |  | Informe INM 100869
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
|  | Valor Nominal | Lectura del patrón | Lectura promedio IBC | Corrección | Incertidumbre Expandida ± U | Factor de cobertura
|  | °C | °C | °C | °C | °C | °C |  |  | EMP + | EMP - | x | LA | LA
|  | 10 | -0.018275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | 15 | -0.018275 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.12 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | -0.018275 | 0 | 0
|  | 20 | -0.018275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | -0.018275 | 0 | 0
|  | 25 | -0.018275 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.12 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | -0.018275 | 0 | 0
|  | 50 | -0.018275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | -0.018275 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
[7 empty] | Certificado N° |  | LCTD-XXXXX
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se emite al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcialmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | (* IBC) Instrumento bajo Calibración.
* | (* EMP) Error Máximo Permitido.
* | Se realiza medición en 0 °C para calcular la histéresis del sensor de temperatura.
* | El certificado de calibración sin la firma autorizada no es válido.
* | El laboratorio no se responsabiliza de los resultados que puedan ser afectados por la desviación del estado en que se recibió el equipo.
* | 0
| Firma Autorizada | [5 empty] | Calibrado por
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| Fecha de elaboración: | [6 empty] | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
𝑘_( 95%)

## RT03-F57 < (hidden)
[7 empty] | Certificado N° |  | LCTD-XXXXX
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad: |  |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0 |  |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | 0
Fabricante: |  |  | 0
Número de serie: |  |  | 0
Modelo: |  |  | 0
Intervalo de calibración: |  |  | 10 °C a 50 °C
Resolución: |  |  | 0.01 | °C
Profundidad de inmersión: |  |  | 20 | cm
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del Centro Administrativo Nacional, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | LCTD-XXXX-XX
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del termómetro digital, se utilizó el método establecido en el documento normativo guía para la calibración de termómetros digitales con sensor tipo PRT, termistor y termopar en baños líquidos y hornos de bloque metálico. Instituto Nacional de Metrología, 2022
5. CONDICIONES AMBIENTALES
La calibración se realizó bajo condiciones ambientales corregidas:
Temperatura: |  | Máxima |  | -0.25855 | °C | Mínima | -0.25855 | -0.25855 | °C
Humedad Relativa: |  | Máxima |  | -4.2137 | % hr | Mínima | 0 | -4.2137 | % hr
[7 empty] | Certificado N° |  | LCTD-XXXXX
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor" de acuerdo con el documento: "JCGM 100:2008. GUM 1995".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
#N/A
Instrumento |  |  | Fabricante | No. de serie |  | Trazabilidad | Fecha de calibración |  | Trazabilidad N°
Termómetro Digital con PRT100 TH-003 |  |  | LUFFT | 008.0916.1212.006 // 347980.006 |  | Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM | 2024-07-23 |  | INM 7518
Baño Termostático |  |  | PolyScience | 2110-90004 |  | Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM | 2024-08-20 |  | Informe INM 100869
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
|  | Valor Nominal | Lectura del patrón | Lectura promedio IBC | Corrección | Incertidumbre Expandida ± U | Factor de cobertura
|  | °C | °C | °C | °C | °C | °C |  |  | EMP + | EMP - | x | LA | LA
|  | 10 | -0.018275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | 20 | -0.018275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | -0.018275 | 0 | 0
|  | 50 | -0.018275 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | -0.018275 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | -0.018275 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | -0.018275 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
[7 empty] | Certificado N° |  | LCTD-XXXXX
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere una estampilla al equipo calibrado, identificado con el número del certificado.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcialmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | 890
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | (* IBC) Instrumento bajo Calibración.
* | (* EMP) Error Máximo Permitido.
* | Se realiza medición en 0 °C para calcular la histéresis del sensor de temperatura.
* | El laboratorio no se responsabiliza de los resultados que puedan ser afectados por la desviación del estado en que se recibió el equipo.
| Firma Autorizada | [5 empty] | Calibrado por
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| #N/A | [5 empty] | #N/A
| Fecha de elaboración: | [6 empty] | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
𝑘_( 95%)

## RT03-F63 < (hidden)
|  |  |  | Informe N° | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  | 0
Dirección: |  | 0
Ciudad : |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Objeto: |  | 0
Fabricante: |  | 0
Número de serie: |  | 0
Modelo: |  | 0
Intervalo de calibración: |  | a 0,01
Resolución: |  | 0 | °C
2. LUGAR Y DIRECCIÓN
Laboratorio de calibración, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del Centro Administrativo Nacional, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  | 0
|  |  |  | Informe N° | 0
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | Informe N° | 0
5. OBSERVACIONES
| Autorizado por |  |  | Elaborado por
| #N/A |  |  | #N/A
| #N/A |  |  | #N/A
| Fecha de elaboración: |  |  | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………