## DATOS (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS-HUMEDAD
| Solicitante: | [5 empty] | Número de certificado: |  | LCTH-XXX-XX
| Dirección: | [5 empty] | Código interno LCTH-XX-XXXXX (compuesto por N° Radicado) |  | LCTH-XX-XXXX
Ciudad:
| Fecha de recepción: | [5 empty] | Unidad de calibración: |  | % hr
| Fecha de calibración: | [5 empty] | Método de calibración: |  | Directa
DATOS DEL INSTRUMENTO BAJO CALIBRACIÓN (IBC)
| Instrumento: | [5 empty] | Intervalo de medición : | 30 |  | 80 | % hr
| Fabricante: | [5 empty] | Resolución: | 0.1 |  | % hr
| Modelo: | [5 empty] | Canal: | N/A
Serie:
DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACIÓN
| Instrumento: |  |  | Termohigrómetro data logger M-011 |  |  | Instrumento: | Termohigrómetro data logger TH-013
| Marca: |  |  | Lufft |  |  | Marca: | LUFFT
98 | Serie: |  |  | 2207140802024 |  |  | Serie: | 13101220802035
| Modelo: |  |  | Opus 20 8120-10 THIP |  |  | Modelo: | Opus20 THI
| Certificado No: |  |  | 7509 // 7527 |  |  | Certificado No: | LCTA-004-23 // LCTH-004-23
| Proveedor de trazabilidad: |  |  | INM |  |  | Proveedor de trazabilidad: | Laboratorio de calibración SIC
| Fecha de calibración: |  |  | 2024-07-16 // 2024-07-24 |  |  | Fecha de calibración: | 2023-10-12 // 2023-10-12
| Resolución Patrón |  |  | 0.1 | ° C |  | Resolución Patrón | 0.1 | ° C
| Instrumento: |  |  | Cámara climática |  |  | Instrumento: | Termohigrómetro Digital TH-007
| Marca: |  |  | Memmert |  |  | Marca: | Fluke
| Serie: |  |  | W421.0373 |  |  | Serie: | Indicador C 27154 Sensor C 24355
| Modelo: |  |  | HPP-110 ECO |  |  | Modelo: | Indicador 1620A Sensor 2626 - H
| Certificado No: |  |  | 100870-100872 |  |  | Certificado No: | 7503 ° C 7528 % hr
| Proveedor de trazabilidad: |  |  | INM |  |  | Proveedor de trazabilidad: | INM
| Fecha de calibración: |  |  | 20/08/2024 / 2024-09-04 |  |  | Fecha de calibración: | 2024-07-15- 2024-07-21
[8 empty] | 0.01 | ° C
| Instrumento: | [5 empty] | Instrumento:
| Marca: | [5 empty] | Marca:
| Serie: | [5 empty] | Serie:
| Modelo: | [5 empty] | Modelo:
| Certificado No: | [5 empty] | Certificado No:
| Proveedor de trazabilidad: | [5 empty] | Proveedor de trazabilidad:
| Fecha de calibración: | [5 empty] | Fecha de calibración:
OBSERVACIONES
|  | INM | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones nacionales del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017. En la siguiente tabla se relacionan los patrones utilizados en esta calibración:
|  | INM/OEC | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI), mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones del Instituto Nacional de Metrología y/o laboratorios que se encuentran acreditados por un organismo firmante de acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA), los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017. En la siguiente tabla se relacionan los patrones utilizados en esta calibración:
|  | OEC | El laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio asegura la trazabilidad de los resultados de medición reportados en este documento al Sistema Internacional de Unidades (SI), mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones realizadas por los patrones de laboratorios que se encuentran acreditados por un organismo firmante de acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA), los cuales cumplen con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017. En la siguiente tabla se relacionan los patrones utilizados en esta calibración:
Grupo de trabajo del laboratorio
|  | No | Nombres |  |  | Roles del grupo de trabajo
|  | LH | Luis Henry Barreto Rojas |  |  | Sustituto Responsable de la Dirección Técnica del Laboratorio de Temperatura y Humedad |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad
|  | EA | Elvis Aguirre Romero |  |  | Responsable de la Dirección Técnica del Laboratorio de Temperatura y Humedad |  | Metrólogo del Laboratorio Temperatura y Humedad
OBSERVACIÓN
|  | OB1 | El laboratorio toma acciones para evitar ajustes no previstos del equipamiento, según lo definido en el numeral 6.4.12 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017

## RT03-F60 (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS-HUMEDAD
|  |  | Diligenció |  |  |  |  | EA
Código interno | LCTH-XX-XXXX
OBSERVACIONES
Se tiene en cuenta los puntos de calibración que solicito el usuario.
|  |  | El laboratorio toma acciones para evitar ajustes no previstos del equipamiento, según lo definido en el numeral 6.4.12 de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 | [8 empty] | OB1
1
Humedad Relativa | 30 | % hr | Temperatura | 20 | °C
n | Patrón % hr | Patrón °C | IBC % hr | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón Corregido % hr | Patrón Corregido °C | Diferencia % hr | Diferencia °C
1 |  |  |  |  | Hora | [5 empty] | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Patrón | M-011 |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Medio | Cámara climática |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Inmersión | completa | cm | THG: | TH-013 |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
6 | [6 empty] | -0.25855 | -4.2137 |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | Estabilidad % hr | 0 | SI |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | ¿PASA EL PUNTO DE CALIBRACIÓN? | SI |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | PROMEDIO | -7.7669 | -0.050213
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 0
2
Humedad Relativa | 50 | % hr | Temperatura | 20 | °C
n | Patrón % hr | Patrón °C | IBC % hr | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón Corregido % hr | Patrón Corregido °C | Diferencia % hr | Diferencia °C
1 |  |  |  |  | Hora | [5 empty] | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Patrón | M-011 |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Medio | Cámara climática |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Inmersión | completa | cm | THG: | TH-013 |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
6 | [6 empty] | -0.25855 | -4.2137 |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | Estabilidad % hr | 0 | SI |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | ¿PASA EL PUNTO DE CALIBRACIÓN? | SI |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | PROMEDIO | -7.7669 | -0.050213
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 0
3
Humedad Relativa | 80 | % hr | Temperatura | 20 | °C
n | Patrón % hr | Patrón °C | IBC % hr | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón Corregido % hr | Patrón Corregido °C | Diferencia % hr | Diferencia °C
1 |  |  |  |  | Hora | [5 empty] | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Patrón | M-011 |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Medio | Cámara climática |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Inmersión | completa | cm | THG: | TH-013 |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
6 | [6 empty] | -0.25855 | -4.2137 |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | Estabilidad % hr | 0 | SI |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | ¿PASA EL PUNTO DE CALIBRACIÓN? | SI |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | PROMEDIO | -7.7669 | -0.050213
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 0
4
4
Humedad Relativa | 30 | % hr | Temperatura | 20 | °C
n | Patrón % hr | Patrón °C | IBC % hr | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón Corregido % hr | Patrón Corregido °C
1 |  |  |  |  | Hora | [5 empty] | -7.7669 | 0.1
2 |  |  |  |  | Patrón | M-011 |  |  |  |  | -7.7669 | 0.1
3 |  |  |  |  | Medio | Cámara climática |  |  |  |  | -7.7669 | 0.1
4 |  |  |  |  | Inmersión | Completa | cm | THG: | TH-008 |  | -7.7669 | 0.1
5 |  |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -7.7669 | 0.1
6 | [6 empty] | -0.25855 | -4.2137 |  |  | -7.7669 | 0.1
7 |  |  |  |  | Estabilidad % hr | 0 | NO |  |  |  | -7.7669 | 0.1
8 |  |  |  |  | Estabilidad °C | 0 |  |  |  |  | -7.7669 | 0.1
9 |  |  |  |  | ¿PASA EL PUNTO DE CALIBRACIÓN? | NO |  |  |  |  | -7.7669 | 0.1
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | -7.7669 | 0.1
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 1.472e-17
Punto de histéresis
Humedad Relativa | 30 | % hr | Temperatura | 20 | °C
n | Patrón % hr | Patrón °C | IBC % hr | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón Corregido % hr | Patrón Corregido °C | Diferencia % hr | Diferencia °C
1 |  |  |  |  | Hora | [5 empty] | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Patrón | M-011 |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Medio | Cámara climática |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Inmersión | completa | cm | THG: | TH-013 |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
6 | [6 empty] | -0.25855 | -4.2137 |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | Estabilidad % hr | 0 | SI |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | ¿PASA EL PUNTO DE CALIBRACIÓN? | SI |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | PROMEDIO | -7.7669 | -0.050213
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 0
5
Efecto de la temperatura
Humedad Relativa | 50 | % hr | Temperatura | 39.5 | °C
n | Patrón % hr | Patrón °C | IBC % hr | IBC °C | Fecha | [5 empty] | Patrón corregido % hr | Patrón corregido °C | Diferencia % hr | Diferencia °C
1 |  |  |  |  | Hora | [5 empty] | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Patrón | M-011 |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Medio | Cámara climática |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Inmersión | completa | cm | THG: | TH-013 |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | ta, °C | ha, % hr | ta, °C | ha, % hr |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
6 | [6 empty] | -0.25855 | -4.2137 |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | Estabilidad % hr | 0 | SI |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | Estabilidad °C | 0 | SI |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | ¿PASA EL PUNTO DE CALIBRACIÓN? | SI |  |  |  |  | -7.7669 | -0.050213 | 0 | 0
PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | PROMEDIO | -7.7669 | -0.050213
DESV EST | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | DESV EST | 0 | 0

## Presupuesto Incertidumbre (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS-HUMEDAD
SP % hr | 30 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | u | Unidad | Factor de cobertura | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u típica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón | -7.7669 | % hr | A | N | 0 | % hr | 3 | 0 | % hr | 8 | 1 | -- | 0 | % hr | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termóhigrometro patrón | 0 | - | B | N | 1.7 | % hr | 1.96 | 0.86735 | % hr | 200 | 1 | -- | 0.86735 | % hr | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.098695 | % hr | 1.7321 | 0.056982 | % hr | 1 | 1 | -- | 0.056982 | % hr | #DIV/0!
4 | Efecto de la temperatura del patrón | 0 | - | B | R | 0.2 | °C | 1.7321 | 0.11547 | °C | 1000000 | #DIV/0! | % hr/°C | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
5 | Resolución patrón | 0 | - | B | R | 0.1 | % hr | 3.4641 | 0.028868 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.028868 | % hr | #DIV/0!
6 | Deriva del termóhigrometro patrón | 0 | - | B | R | 0.6 | % hr | 3.4641 | 0.17321 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.17321 | % hr | #DIV/0!
7 | Uniformidad del medio (Camara climática) | 0 | - | B | R | 0.294 | % hr | 1.7321 | 0.16974 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.16974 | % hr | #DIV/0!
8 | Estabilidad medio (Camara climática) | 0 | - | B | R | 0.1 | % hr | 1.7321 | 0.057735 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.057735 | % hr | #DIV/0!
9 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | % hr | A | N | #DIV/0! | % hr | 3 | #DIV/0! | % hr | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
10 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0.1 | % hr | 3.4641 | 0.028868 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.028868 | % hr | #DIV/0!
11 | Histéresis IBC | 0 | - | A | R | #DIV/0! | % hr | 1.7321 | #DIV/0! | % hr | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
12 | Efecto de la temperatura del IBC | 0 | - | B | R | 0.014 | °C | 1.7321 | 0.0080829 | °C | 1000000 | #DIV/0! | % hr/°C | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
13 | Incertidumbre del método r y R | 0 | - | B | N | 0.016667 | °C | 1 | 0.016667 | °C | 200 | 1 | -- | 0.016667 | °C | #DIV/0!
| Corrección | #DIV/0! | % hr | A | N | #DIV/0! | % hr | #DIV/0! | #DIV/0! | % hr | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección (% hr) | K |  | U % hr
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
SP % hr | 50 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | u | Unidad | Factor de cobertura | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u típica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón | -7.7669 | % hr | A | N | 0 | % hr | 3 | 0 | % hr | 8 | 1 | -- | 0 | % hr | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termóhigrometro patrón | 0 | - | B | N | 1.7 | % hr | 1.96 | 0.86735 | % hr | 200 | 1 | -- | 0.86735 | % hr | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.098695 | % hr | 1.7321 | 0.056982 | % hr | 1 | 1 | -- | 0.056982 | % hr | #DIV/0!
4 | Efecto de la temperatura del patrón | 0 | - | B | R | 0.2 | °C | 1.7321 | 0.11547 | °C | 1000000 | #DIV/0! | % hr/°C | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
5 | Resolución patrón | 0 | - | B | R | 0.1 | % hr | 3.4641 | 0.028868 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.028868 | % hr | #DIV/0!
6 | Deriva del termóhigrometro patrón | 0 | - | B | R | 0.6 | % hr | 3.4641 | 0.17321 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.17321 | % hr | #DIV/0!
7 | Uniformidad del medio (Camara climática) | 0 | - | B | R | 0.318 | % hr | 1.7321 | 0.1836 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.1836 | % hr | #DIV/0!
8 | Estabilidad medio (Camara climática) | 0 | - | B | R | 0.212 | % hr | 1.7321 | 0.1224 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.1224 | % hr | #DIV/0!
9 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | % hr | A | N | #DIV/0! | % hr | 3 | #DIV/0! | % hr | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
10 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0.1 | % hr | 3.4641 | 0.028868 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.028868 | % hr | #DIV/0!
11 | Histéresis IBC | 1 | - | A | R | #DIV/0! | % hr | 1.7321 | #DIV/0! | % hr | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
12 | Efecto de la temperatura del IBC | 0 | - | B | R | 0.014 | °C | 1.7321 | 0.0080829 | °C | 1000000 | #DIV/0! | % hr/°C | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
13 | Incertidumbre del método r y R | 0 | - | B | N | 0.028868 | °C | 1 | 0.028868 | °C | 200 | 1 | -- | 0.028868 | °C | #DIV/0!
| Corrección | #DIV/0! | % hr | A | N | #DIV/0! | % hr | #DIV/0! | #DIV/0! | % hr | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección (% hr) | K |  | U % hr
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
SP % hr | 80 | Valor Estimado | Unidad | Tipo | Distribución | u | Unidad | Factor de cobertura | Incertidumbre Standard |  | Grados de Libertad | Coeficiente de Sensibilidad |  | Contribución a u | Unidad | Porcentaje
| Fuente de Incertidumbre | [7 empty] | u típica | Unidad | G.L. | Ci | Unidad |  |  | %
1 | Repetibilidad del patrón | -7.7669 | % hr | A | N | 0 | % hr | 3 | 0 | % hr | 8 | 1 | -- | 0 | % hr | #DIV/0!
2 | Incertidumbre del termóhigrometro patrón | 0 | - | B | N | 1.7 | % hr | 1.96 | 0.86735 | % hr | 200 | 1 | -- | 0.86735 | % hr | #DIV/0!
3 | Interpolación corrección patrón | 0 | - | B | N | 0.098695 | % hr | 1.7321 | 0.056982 | % hr | 1 | 1 | -- | 0.056982 | % hr | #DIV/0!
4 | Efecto de la temperatura del patrón | 0 | - | B | R | 0.2 | °C | 1.7321 | 0.11547 | °C | 1000000 | #DIV/0! | % hr/°C | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
5 | Resolución patrón | 0 | - | B | R | 0.1 | % hr | 3.4641 | 0.028868 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.028868 | % hr | #DIV/0!
6 | Deriva del termóhigrometro patrón | 0 | - | B | R | 0.6 | % hr | 3.4641 | 0.17321 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.17321 | % hr | #DIV/0!
7 | Uniformidad del medio (Camara climática) | 0 | - | B | R | 0.441 | % hr | 1.7321 | 0.25461 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.25461 | % hr | #DIV/0!
8 | Estabilidad medio (Camara climática) | 0 | - | B | R | 0.167 | % hr | 1.7321 | 0.096417 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.096417 | % hr | #DIV/0!
9 | Repetibilidad del termómetro IBC | #DIV/0! | % hr | A | N | #DIV/0! | % hr | 3 | #DIV/0! | % hr | 8 | 1 | -- | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
10 | Resolución indicador IBC | 0 | - | B | R | 0.1 | % hr | 3.4641 | 0.028868 | % hr | 1000000 | 1 | -- | 0.028868 | % hr | #DIV/0!
11 | Histéresis IBC | 1 | - | A | R | #DIV/0! | % hr | 1.7321 | #DIV/0! | % hr | 1000000 | 1 | -- | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
12 | Efecto de la temperatura del IBC | 0 | - | B | R | 0.01 | °C | 1.7321 | 0.0057735 | °C | 1000000 | #DIV/0! | % hr/°C | #DIV/0! | % hr | #DIV/0!
13 | Incertidumbre del método r y R | 0 | - | B | N | 0.088192 | °C | 1 | 0.088192 | °C | 200 | 1 | -- | 0.088192 | °C | #DIV/0!
| Corrección | #DIV/0! | % hr | A | N | #DIV/0! | % hr | #DIV/0! | #DIV/0! | % hr | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Corrección (% hr) | K |  | U % hr
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
Note on I14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on I59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del certificado de caracterización
Note on V12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del manual se espera interpolar después
Note on W14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: del manual
Note on X14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Puede ser el mismo indicador pero la incertidumbre puede variar según el rango

## Interpolación Condi Amb TH (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS-HUMEDAD
Termohigrómetro TH-013 Número de certificado y fecha de calibración LCTA-004-23 , 2023-10-12 |  |  | Termohigrómetro TH-013 Número de certificado y fecha de calibración LCTH-004-23 , 2023-10-12
Temperatura °C |  |  | Humedad % hr
V medido | Corrección | U | V medido | Corrección | U
10.1 | -0.17 | 0.96 | 32 | -2 | 3.1
20 | -0.08 | 0.67 | 50.1 | -0.7 | 3.2
39.4 | 0.09 | 0.67 | 79.3 | 1.3 | 4.7
Interpolación Lectura °C |  |  | Interpolación Lectura % hr
1 | 0 |  | 1 | 0
0.0088584 | -0.25855 | #N/A | 0.069647 | -4.2137 | #N/A
8.1868e-05 | 0.0021424 | #N/A | 0.00089199 | 0.05104 | #N/A
0.99991 | 0.0017256 | #N/A | 0.99984 | 0.030106 | #N/A
11707.8398 | 1 | #N/A | 6096.4963 | 1 | #N/A
0.034864 | 2.9778e-06 | #N/A | 5.5258 | 0.00090638 | #N/A

## Interpolación patrones (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS-HUMEDAD
| Patrón de Humedad M-011 Número de certificado y fecha de calibración 7527,2024-07-24 | [6 empty] | Patrón Temperatura M-011 Número de certificado y fecha de calibración 7509, 2024-07-16
Puntos de calibración | Valor medido %hr | Corrección %hr | U %hr | Y calculado | Residuo | Residuo cuadrado | Puntos de calibración | Valor medido °C | Corrección °C | U °C
30 | 33.7 | -3.8 | 1.7 | -3.8407 | 0.040734 | 0.0016593 | 10 | 10 | 0 | 0.2
50 | 56.2 | -1.3 | 1.7 | -1.2194 | -0.080583 | 0.0064936 | 20 | 20.1 | 0 | 0.2
80 | 79.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4602 | 0.039849 | 0.0015879 | 40 | 39.9 | 0.1 | 0.2
[5 empty] | suma de cuadrados | 0.0097408
| Interpolación Lectura % hr | [6 empty] | Interpolación Lectura °C
| 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 0
| 0.1165 | -7.7669 | #N/A |  |  |  |  | 0.0035805 | -0.050213
| 0.0030676 | 0.18205 | #N/A |  |  |  |  | 0.0012603 | 0.033313
| 0.99931 | 0.098695 | #N/A |  |  |  |  | 0.88976 | 0.027109
| 1442.4159 | 1 | #N/A |  |  |  |  | 8.0714 | 1
| 14.0503 | 0.0097408 | #N/A |  |  |  |  | 0.0059318 | 0.00073491
| #N/A | #N/A | #N/A
Patrón Fluke Código interno TH-007
Patrón de Humedad TH-007 Número de certificado y fecha de calibración 7528 2024-07-21 | [7 empty] | Patrón Temperatura TH-007 Número de certificado y fecha de calibración 7503 2024-07-15
Puntos de calibración | Valor medido %hr | Corrección %hr | U %hr | Y calculado | Residuo | Residuo cuadrado |  | Puntos de calibración | Valor medido °C | Corrección °C | U °C | Verificación de cada punto medido
30 | 31.9 | -1.9 | 1.7 | -1.8737 | -0.02632 | 0.00069272 |  | 10 | 9.9 | 0.2 | 0.2 | 10.1646
40 | 41.8 | -1.9 | 1.7 | -1.8762 | -0.023801 | 0.00056648 |  | 20 | 19.9 | 0.1 | 0.2 | 20.1366
50 | 51.7 | -1.8 | 1.7 | -1.8787 | 0.078718 | 0.0061965 |  | 25 | 24.9 | 0.1 | 0.2 | 25.1225
70 | 71.7 | -1.9 | 1.7 | -1.8838 | -0.016194 | 0.00026225 |  | 35 | 34.9 | 0.1 | 0.2 | 35.0945
80 | 86.6 | -1.9 | 1.7 | -1.8876 | -0.012403 | 0.00015384 |  | 40 | 39.9 | 0.1 | 0.2 | 40.0804
[5 empty] | suma de cuadrados | 0.0078718
| Interpolación Lectura % hr | [6 empty] | Interpolación Lectura ° C
grado poli | 1 | 0 | [5 empty] | 1 | 0
coef | -0.00025441 | -1.8656 | #N/A |  |  |  |  | -0.002807 | 0.1927
| 0.0011509 | 0.069202 | #N/A |  |  |  |  | 0.0014325 | 0.040129
| 0.016028 | 0.051224 | #N/A |  |  |  |  | 0.5614 | 0.034199
| 0.048867 | 3 | #N/A |  |  |  |  | 3.84 | 3
| 0.00012822 | 0.0078718 | #N/A |  |  |  |  | 0.0044912 | 0.0035088
| #N/A | #N/A | #N/A

## Resultados medios Camara Climat (hidden)
HOJA DE CÁLCULO PARA CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS-HUMEDAD
2024-09-04 Informe 100872 |  |  |  | 2024-08-20 Informe 100870 |  |  |  | y=mx+b Uniformidad |  |  | y=mx+b Estabilidad
Valor medido %hr | Uniformidad %hr | Estabilidad % hr |  | Valor medido °C | Uniformidad °C | Estabilidad °C |  | -0.0044 | 0.247 |  | 0 | 0.014
30 | 0.294 | 0.1 |  | 10 | 0.203 | 0.014 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | 0.318 | 0.212 |  | 25 | 0.137 | 0.014 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
80 | 0.441 | 0.167 |  | 40 | 0.216 | 0.01 |  | #N/A | 0 |  | #N/A | 0
|  |  |  | 20 | 0.159 | 0.014 |  | 0.002178 | 0 |  | 0 | 0
2.7626e-05 | 0.26076 | #N/A
3.7224e-06 | 0.014893 | #N/A | [7 empty] | 0.0030316 | 0.18932
0.98217 | 0.014893 | #N/A | [7 empty] | 0.0007931 | 0.045329
55.0807 | 1 | #N/A | [7 empty] | 0.93594 | 0.028227
[10 empty] | 14.6112 | 1
[10 empty] | 0.011641 | 0.00079674
Uniformidad | [6 empty] | Termohigrómetro digital
2 | 1 | 0
5.8e-05 | -0.00344 | 0.345 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | No indica
1 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
Estabilidad
2 | 1 | 0
-0.000142 | 0.01696 | -0.281 | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
1 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A

## ModificaciónCerificado RT03-F62
[8 empty] | Certificado N° |  | LCTH-XXX-XX
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad: |  |  | 0
Fecha de recepción: |  |  | 0 |  |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | 0
Fabricante: |  |  | 0
Número de serie: |  |  | 0
Modelo: |  |  | 0
Intervalo de calibración: |  |  | 30 % hr a 80 % hr
Resolución: |  |  | 0.1 | % hr
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del Centro Administrativo Nacional, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | LCTH-XX-XXXX
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del termohigrómetro en temperatura ambiente, se utilizó el método establecido en el procedimiento técnico INTI, PEC16 de agosto 2015.
5. CONDICIONES AMBIENTALES
La calibración se realizó bajo condiciones ambientales corregidas:
Temperatura: |  | Máxima | -0.25855 | °C | Mínima | -0.25855 | °C
Humedad Relativa: |  | Máxima | -4.2137 | % hr | Mínima | -4.2137 | % hr
[8 empty] | Certificado N° |  | LCTH-XXX-XX
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor" de acuerdo con el documento: "JCGM 100:2008. GUM 1995".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
#N/A
| Instrumento |  |  | Fabricante |  | No. de Serie |  | N° Certificado | Trazabilidad | Fecha de Calibración
| Cámara climática |  |  | Memmert |  | W421.0373 |  | 100870-100872 | INM | 20/08/2024 / 2024-09-04
| Termohigrómetro data logger M-011 |  |  | Lufft |  | 2207140802024 |  | 7509 // 7527 | INM | 2024-07-16 // 2024-07-24
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| Valor Nominal |  | Lectura Patrón |  | Lectura Promedio IBC | Corrección | Incertidumbre Expandida ± U | Factor de Cobertura "k"= 95 % | Límite de Aceptación LA | Cumple
| % hr |  | % hr |  | % hr | % hr | % hr | % hr | % hr |  | EMP + | EMP - |  | LA | LA
| 30 |  | -7.7669 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | -4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 50 |  | -7.7669 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | -4 | -7.7669 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 80 |  | -7.7669 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | -4 | -7.7669 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 4 | -4 | -7.7669 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 4 | -4 | -7.7669 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 4 | -4 | -7.7669 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 4 | -4 | -7.7669 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | EMP | 4 | % hr
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el error más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP).
El riesgo de que los valores aceptados estén fuera del límite de tolerancia es < 2.5% y para los valores rechazados, el riesgo de estar dentro del límite de tolerancia es <2.5%.
[8 empty] | Certificado N° |  | LCTH-XXX-XX
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | Se realiza medición en 30 % hr para calculara la histéresis del sensor.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcialmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | El certificado de calibración sin la firma autorizada no es válido.
* | Las mediciones fueron realizadas a una temperatura de 20 °C.
* | (* IBC) Instrumento Bajo Calibración.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
* | El laboratorio no se responsabiliza de los resultados que puedan ser afectados del estado en que se recibe el equipo.
| Firma Autorizada | [6 empty] | Calibrado por
| #N/A | [6 empty] | #N/A
| #N/A | [6 empty] | #N/A
| Fecha de elaboración: | [6 empty] | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛=|Corrección|≤𝐿𝐴=𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸
LA= EMP-U

## RT03-F62 (hidden)
[8 empty] | Certificado N° |  | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  |  | 0
Dirección: |  |  | 0
Ciudad: |  |  | 0
Fecha de recepción: |  |  | 0 |  |  |  |  | Fecha de calibración: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN
Objeto: |  |  | 0
Fabricante: |  |  | 0
Número de serie: |  |  | 0
Modelo: |  |  | 0
Intervalo de calibración: |  |  | 30 % hr a 80 % hr
Resolución: |  |  | 0.1 | % hr
2. LUGAR Y DIRECCIÓN DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de calibración, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del Centro Administrativo Nacional, piso 5.
3. CÓDIGO INTERNO |  |  |  | LCTH-XX-XXXX
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO
Para la calibración del termohigrómetro en temperatura ambiente, se utilizó el método establecido en el procedimiento técnico INTI, PEC16 de agosto 2015.
5. CONDICIONES AMBIENTALES
La calibración se realizó bajo condiciones ambientales corregidas:
Temperatura: |  | Máxima | -0.25855 | °C | Mínima | -0.25855 | °C
Humedad Relativa: |  | Máxima | -4.2137 | % hr | Mínima | -4.2137 | % hr
[8 empty] | Certificado N° |  | 0
6. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
"La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k",y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor" de acuerdo con el documento: "JCGM 100:2008. GUM 1995".
7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA
#N/A
| Instrumento |  |  | Fabricante |  | No. de Serie |  | N° Certificado | Trazabilidad | Fecha de Calibración
| Cámara climática |  |  | Memmert |  | W421.0373 |  | 100870-100872 | INM | 20/08/2024 / 2024-09-04
| Termohigrómetro data logger M-011 |  |  | Lufft |  | 2207140802024 |  | 7509 // 7527 | INM | 2024-07-16 // 2024-07-24
8. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| Valor Nominal |  | Lectura Patrón |  | Lectura Promedio IBC | Corrección | Incertidumbre Expandida ± U | Factor de Cobertura "k"= 95 % | Límite de Aceptación LA | Cumple
| % hr |  | % hr |  | % hr | % hr | % hr | % hr | % hr |  | EMP + | EMP - |  | LA | LA
| 30 |  | -7.7669 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | -4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 50 |  | -7.7669 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | -4 | -7.7669 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 80 |  | -7.7669 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | -4 | -7.7669 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 4 | -4 | -7.7669 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 4 | -4 | -7.7669 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 4 | -4 | -7.7669 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 4 | -4 | -7.7669 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | EMP | 4 | % hr
La declaración de conformidad se aplica teniendo en cuenta el error más la incertidumbre de medición, la cual no deberá superar los errores máximos permitidos (EMP).
El riesgo de que los valores aceptados estén fuera del límite de tolerancia es < 2.5% y para los valores rechazados, el riesgo de estar dentro del límite de tolerancia es <2.5%.
[8 empty] | Certificado N° |  | 0
10. OBSERVACIONES
* | Los resultados obtenidos en esta calibración, aplican a la información del equipo descrito en el numeral uno (1) del presente certificado.
* | Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* | Los laboratorios de la Superintendencia de Industria y Comercio no se responsabilizan de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del equipo calibrado.
* | Se adhiere al equipo calibrado una estampilla identificada con el número del certificado.
* | Se realiza medición en 30 % hr para calculara la histéresis del sensor de temperatura.
* | En el presente certificado se usa la coma “,” como separador decimal.
* | Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcialmente, excepto con autorización del laboratorio de la Superintendencia de Industria y Comercio.
* | El certificado de calibración sin las firmas autorizadas no es válido.
* | Las mediciones fueron realizadas a una temperatura de 20°C.
* | (* IBC) Instrumento Bajo Calibración.
* | Los resultados de la calibración son trazables al Sistema Internacional (SI).
| Firma Autorizada | [6 empty] | Calibrado por
| #N/A | [6 empty] | #N/A
| #N/A | [6 empty] | #N/A
| Fecha de elaboración: | [6 empty] | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………
𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛=|Corrección|≤𝐿𝐴=𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸
LA= EMP-U

## RT03-F63 (hidden)
[5 empty] | Informe N° | 0
Información del Cliente
Solicitante: |  | 0
Dirección: |  | 0
Ciudad : |  | 0
Fecha de recepción: |  | 0
1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Objeto: |  | 0
Fabricante: |  | 0
Número de serie: |  | 0
Modelo: |  | 0
Intervalo de calibración: |  | 30 a 30
Resolución: |  | 0.01 | °C
2. LUGAR Y DIRECCIÓN
Laboratorio de calibración de temperatura y humedad, avenida carrera 50 # 26-55, interior 2 del CAN
3. CÓDIGO INTERNO |  | LCTH-XX-XXXX
[5 empty] | Informe N° | 0
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO
[5 empty] | Informe N° | 0
5. OBSERVACIONES
SC
LH | Autorizado por |  |  | Elaborado por
| #N/A |  |  | #N/A
| #N/A |  |  | #N/A
| Fecha de elaboración: |  |  | Fecha de emisión:
…………………..Fin de este documento………………………